长治医学院附属和平医院

医疗设备更新项目-医学影像科(X线电子计算机断层摄影设备（CT）采购项目

招标文件

采购人：长治医学院附属和平医院

代理机构：山西欣鑫建设项目管理有限公司

2026年6月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知前附表	4

第三部分  投标人须知	13

第四部分  评标标准和评标方法	37

第五部分  商务、技术要求	50

第六部分  拟签订的合同文本	72

第七部分  投标文件格式	88

第八部分  相关附件	122

# 第一部分  招标公告

项目概况 长治医学院附属和平医院医疗设备更新项目-医学影像科(X线电子计算机断层摄影设备（CT）采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年7月28日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002026AGK01593

项目名称：长治医学院附属和平医院医疗设备更新项目-医学影像科(X线电子计算机断层摄影设备（CT）采购项目

预算金额（元）：25100000.00

最高限价（元）：25100000.00（其中包一：17100000.00元，包二：8000000.00元）

采购需求：

本次采购项目共2个包，具体内容如下：

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 单价（万） | 总价（万） | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线电子计算机断层摄影设备CT | 1 | 1710 | 1710 | 1 |
| 2 | X线电子计算机断层摄影设备CT | 1 | 800 | 800 | 2 |

采购范围：包含产品的供应、运输、安装、辅料、调试、培训和售后、税金及达到设备正常运行的所有费用等。具体的采购范围、报价范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中相应规定为准。

合同履约期限：签订合同后3个月内完成所供货物的运输、安装、调试，达到技术验收标准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

①投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标且仅销售本企业自产产品的的，所投产品属于一类医疗器械的须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属于二类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》；所投产品属于三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》；若生产企业同时经销非本企业产品参与本次投标的，须一并提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》和《医疗器械经营许可证》；

②投标人属于医疗器械经营企业参加投标的，所投产品属于一类医疗器械的可不提供相关材料；二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；

③本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证、生产厂家的营业执照及医疗器械生产许可证；属于一类医疗器械的提供第一类医疗器械备案凭证、生产厂家的营业执照及第一类医疗器械生产备案凭证；(投标产品不属于医疗器械的,投标人可不提供以上证件）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年7月7日至2026年7月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年7月28日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年7月28日 09:00

开标地点：山西政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：本项目的采购代理服务费以中标金额为基数，收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件用差额累进计费方式计算，80%折扣收取。

代理费收费金额（元）：/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：长治医学院附属和平医院

地 址：长治市潞州区延安南路110号

联系方式：0355-3128221

2.采购代理机构信息

名 称：山西欣鑫建设项目管理有限公司

地 址：长治市保宁门西街309号世纪城第一幢商业711房

联系方式：0355-2206399

3.项目联系方式

项目联系人：李女士

电 话：0355-2206399

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目预算金额及最高限价 | 预算金额：人民币25100000.00元 最高限价：25100000.00元（其中包一：17100000.00元，包二：8000000.00元） 注：投标人的投标报价不得超过其最高限价（总价）及第五部分商务技术要求列明的最高单价，否则投标无效。 |
| 2 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 投标文件份数、加密要求及解密时长 | 1.投标文件份数：投标人需在政采云系统上传加密电子投标文件壹份； 2.上传截止时间：2026年7月28日 09:00(北京时间)止 3.解密时长：30分钟（解密截止时间内未进行解密的，视为未递交投标文件）。 |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | - 1.提供《供应商信用承诺书》；（见‘投标文件格式’） - 供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 - （一）具有独立承担民事责任的能力； - （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （六）符合法律、行政法规规定的其他条件。 - 2.营业执照或其他相关证书； - 3.基本户开户许可证或基本存款账户信息； 4.落实政府采购政策资格要求的证明文件；（如适用） 5.本项目的特定资格要求；（如涉及） 6.无利害关系承诺书；（见‘投标文件格式’） 7.供应商关联单位说明；（见‘投标文件格式’） - 8.投标保证金提交凭证；（影印件或扫描件须加盖投标人公章） - 投标保证金金额及提交要求： 投标保证金金额：包一：150000.00元（壹拾伍万元整） 包二：80000.00元（捌万元整） 投标保证金提交要求：投标人在开标前，须将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用支票提交的，由投标人开出（付款行为对公账户）；采用网银转账的，由投标人通过对公账户网上银行转出；采用汇票、本票提交的，须从投标人的对公账户银行开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办投标保函的担保公司开出。 采购代理机构接收投标保证金账户： 名称：山西欣鑫建设项目管理有限公司 开户银行：中国银行长治太行东街支行 帐 号：147954703692 行 号：104164000773 注： （1）未按前述要求提交投标保证金或未足额交纳投标保证金的投标，将被视为无效投标。 （2）投标人交纳投标保证金时，可在凭单用途栏中注明项目名称及包号（可简写） 9.资格审查小组后对投标人的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录或违规处罚情况，截止时间为开启当日；查询内容为“信用中国”网的失信被执行人、未被列入重大税收违法失信主体情况、中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况。查询后存在问题的将对投标文件做无效投标处理。（此项资格证明文件无需投标人提供）。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | ★1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）； ★2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’） 若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供； ★3.投标函（见‘投标文件格式’）； ★4.开标一览表及明细表(见‘投标文件格式’)； ★5.商务条款响应表（见‘投标文件格式’）； ★6.投标货物技术规范响应及偏离表(见‘投标文件格式’)； 7.采购货物技术指标的详细描述或同采购货物品目一致的产品彩页（格式自拟）； 8.同类项目合同案例列表及相关证明资料(见‘投标文件格式’)； 9.实施方案； 10.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料； 11.政策性要求。 加★的商务、技术文件投标人应作出实质性响应。除对含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误，评标委员会应通过“山西政府采购平台”要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正外，若有一项未实质性响应，不允许在投标文件解密后补正或修正，将导致其投标无效。 |
| 7 | 政府采购相关政策要求 | 1.投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购本国产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。如无能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2.本国产品的支持政策： 2.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.3产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。 2.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。 2.5采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 3.政府绿色采购有关事项 3.1依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。 3.2关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”的，投标人应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，投标人自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商在供货时应当出具所提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。 3.3绿色数据中心建设：若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。 4.采购货物中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购品目清单》的要求，否则投标无效。其他采购货物（非“★”标注）为优先采购产品。如本项目采购内容涉及本条内容的，供应商应在响应文件中附有效期内的节能产品认证证书。 5.属于《环境标志产品政府采购品目清单》的采购货物为优先采购产品。如供应商所投产品涉及本条内容的，可在响应文件中附有效期内的环境标志产品认证证书。 6.本项目所采购的计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件；否则投标无效。 7.无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。 8.涉及网络安全产品的要求 8.1按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》（2023年第2号）的有关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的，或此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内的，方可销售或者提供。 8.2网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。 8.3具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。 9.商品包装和快递包装 响应供应商提供的商品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装应符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 10.小型、微型企业参加本项目时： 10.1小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。 10.2供应商在货物采购项目中提供小型、微型企业生产制造的货物，或在工程、服务采购项目中其自身为小型、微型企业的，可享受价格折扣评审。满足上述条件的，货物、服务采购项目给予15%的价格折扣，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，用扣除后的报价参与价格评审。 10.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 10.4专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 11.残疾人福利性单位参加本项目： 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 12.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 供应商参加本次招标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。 |
| 8 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止之日起计算） |
| 9 | 评标委员会构成 | 本采购项目的评标委员会成员由 7 人组成，其中评审专家 6 人，采购人代表 1人。 |
| 10 | 确定中标人 | 本项目采用综合评分方法，由评标委员会推荐中标候选人，采购人确定中标人。 |
| 11 | 现场勘查 | 否 |
| 12 | 标前答疑 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知 |
| 13 | 项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属 工业 行业。 |
| 14 | 其他补充事宜 | 1.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑 2.在线质疑提出：投标人参与本项目符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。 3.质疑材料要求： （1）投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）； （2）在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等； （3）投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或其授权代表签名或者盖章并加盖公章；投标人为自然人的，相关材料由本人签名。 4.在线质疑答复：采购人、采购代理机构收到在线质疑后，在7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。 |
| 15 | “政采智贷” | 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、盖章、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件上传截止时间，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟。 2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2）投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行，纸质投标文件仅作为存档使用。在评标过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评标活动。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开标、评标结果数据录入“政采云系统”。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准；解密流程与本表不一致的，以政采云系统解密流程为准。

第三部分  投标人须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2. 定义

2.1采购人：指依法进行本次招标活动的采购单位。

2.2采购代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展招标活动，组织本次招标活动的执行机构。

2.3投标人：指响应本招标文件规定并按期提供投标文件参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、安装、调试、验收、履行售后服务、提供信息资料、组织相关培训及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.7招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

2.8投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

3.合格投标人的条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供采购货物的投标人。需按投标人须知前附表第5项要求提供有效资格证明文件。

3.2关于是否允许代理商参加投标（见投标人须知前附表第2项）。

3.3关于是否允许联合体投标（见投标人须知前附表第3项）。

若《招标公告》接受联合体投标的：

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《招标公告》规定的投标人资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方均应当提供投标人须知前附表第5项中要求的有效的资格证明文件。

（4）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合投标协议格式见本招标文件投标文件格式。

（5）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（8）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.4关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评标时将同时被拒绝。

3.5关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的投标人。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.合格的货物

4.1投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5.投标费用

5.1投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.招标要求

6.1投标人所提供的货物、所需服务与技术方案被采购人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本《招标文件》的要求且按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购代理机构或者采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人须知前附表。而无论本项目（包）是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.通知

7.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将在山西政府采购平台政采云系统中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购人将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

8.解释权

8.1本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

## 二、招标文件组成、澄清和修改

9.招标文件的内容

9.1招标文件由下列部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标须知；

第四部分 评标标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 拟签订的合同文本；

第七部分 投标文件格式；

第八部分 相关附件

9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

9.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10．招标文件的澄清和修改

10.1澄清、修改时间：上传投标文件截止日之前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人应当在投标截止时间至少15日前，采购代理机构将在中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足15日的，采购代理机构或采购人应当顺延提交（上传）投标文件的截止时间。

10.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

10.3投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或者采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

## 三、投标文件组成与要求

11.投标文件的组成及相关要求

11.1投标文件分为资格证明文件、商务技术文件。

投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务技术文件及投标人自行编写的其他文件。投标人须知前附表资格证明文件、商务技术文件中的加“★”项、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应招标文件要求，将作无效投标处理。

12.投标文件的其他要求

12.1投标文件的语言和计量单位

12.1.1投标人提交的投标文件（包括商务、技术文件和资料中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

12.1.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.1.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

12.2编排要求

投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

12.3格式要求

本招标文件已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展），没有提供格式的，投标人自拟。

12.4投标文件的份数、加密

12.4.1投标文件的份数

本次招标须递交的投标文件份数详见投标人须知前附表。

12.4.2投标文件加密

系统中上传的电子投标文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

12.5投标保证金

12.5.1本项目是否需要提交投标保证金（详见投标人须知前附表）。如需提交，投标人应按投标人须知前附表规定的提交方式在规定时间内足额提交投标保证金，否则投标无效。

12.5.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.5.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.5.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

12.5.4.1投标人在投标文件中提供虚假材料的；

12.5.4.2除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

12.5.4.3投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

12.5.4.4投标有效期内撤回投标文件的；

12.5.4.5招标文件规定的其他情形。

12.6投标报价

12.6.1所有投标报价均以人民币“元”为单位（保留两位小数）。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于货物价格、将中标货物送到采购人指定地点所发生的运费及安装、调试、验收、技术培训、保险、售后服务以及相关税费等所有费用。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

12.6.2投标人应按报价要求的内容及其他事项认真填报开标一览表。

12.6.3投标人投报多包的，应对每包内容分别填报，不得拆包分项投标。

12.6.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

12.6.5本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

12.6.6进口货物在进口过程中，若需向海关提交报关等手续，采购人负责提供相关材料。

13.投标内容填写说明

13.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2投标文件应按招标文件提供的统一格式填写；无相应内容可填的项，填写“无”“未测试”“没有相应指标”“/”等。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。

13.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

13.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

13.6为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在本次投标文件的偏离表中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。

14.投标文件的有效期

14.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

14.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

14.3如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

15. 投标文件的签署及规定

15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

15.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”“签章”“电子签章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则按无效投标处理。

15.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求进行签署。

15.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人公章或法定代表人或其授权的投标人授权代表签字确认。

15.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 四、投标文件上传截止时间、解密及其他

16.投标文件上传截止时间

16.1投标人应当在招标文件要求上传投标文件的截止时间前（详见投标人须知前附表），将加密电子投标文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密投标文件。

17.投标文件解密及其他

17.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

17.2由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未递交投标文件，投标无效。

17.3解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

17.4在投标文件解密截止时间，完成解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

18. 投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人在投标文件上传截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

18.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章（签章），否则，按无效处理。

18.3在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件（含补充、修改文件）进行撤回。

19.开标及其有关事项

19.1上传投标文件截止时间后，由采购代理机构发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。

19.2评标委员会成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。

19.3参加开标活动的授权代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席（如有）。

19.4解密结束后，投标人在“政采云”系统中对其报价进行确认，采购代理机构打印报价结果。

19.5“开标一览表”未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。

19.6投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。

19.7“报价结果”随招标文件一并存档。

## 五、资格审查小组、评标委员会组成与职责

20.资格审查小组和评标委员会组成

20.1资格审查小组组成

20.1.1资格审查小组由采购人或采购代理机构人员组成。

20.2评标委员会组成

20.2.1采购代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。

20.2.3采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

20.2.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2.5评审专家由采购代理机构从山西省财政厅专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

20.2.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

20.2.7无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

20.2.8采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标资料一并存档。

20.3审查小组和评审委员会职责

20.3.1资格审查小组按照本项目的“评审方法与评审标准”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审核。

20.3.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件按照本项目的“评审方法与评审标准”进行符合性审查，并对符合性审查合格的3家及以上投标人的商务技术文件，按照招标文件中规定的评标标准和评标办法进行评估和比较。

## 六、资格、商务技术评审

评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

21.1资格证明文件的评审

21.1.1解密结束后，资格审查小组依法按照招标文件中规定的“评审标准和评审办法”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进入商务技术评审。

21.1.2资格审查人员对投标文件的判定，只依据投标人的资格性证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。

21.1.3对投标人须知前附表中有资格证明文件不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

21.1.4为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

21.1.5对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

21.1.6评审结束，审查结果意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，确定各投标人是否具备投标资格。未实质上响应招标文件要求的投标文件按响应无效处理，审查小组应当告知有关投标人。

21.1.7资格审查小组对投标人的资格证明文件进行审查、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与招标资料一并存档。

21.2商务技术文件的评审

21.2.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据投标人在“政采云系统”中提交的电子投标文件。

21.2.2评标委员会应当各自对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件，依据招标文件确定的“评审标准和评审办法”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件（含项目需要对样品或演示内容进行符合性审查的情形）是否对招标文件的商务技术文件做出实质性响应。是否对政策性因素做出了实质性响应。

21.2.3合格的商务技术文件：指投标人的商务技术文件中的签署、盖章（签章）、商务技术响应、与招标文件的要求相符，并对政策性要求做出了完整性响应，经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

21.2.4重大偏离系指商务技术文件：指商务技术文件中的签署、盖章（签章）、商务技术响应内容与招标文件要求不一致或未对政策性要求作出实质性响应等明显不能满足招标文件要求，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．对“投标人须知前附表”中带★号的商务技术要求及商务、技术要求中带★号商务技术指标未实质性响应的；

B．未按招标文件的规定签署、盖章（签章）的；

C．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；

D．执行标准、合同履约期限、交货地点、款项支付方式、履约保证金及验收标准等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

E．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

F．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

G．投标文件有效期不足的；

H.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

21.2.5重大偏离不允许在开标后修正。

21.2.6如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.2.7细微偏差：是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

21.2.8采用最低评标价法评标时，除了算术修正外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3澄清或者说明。

21.3.1对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过“政采云系统”给投标人发出询标函。

21.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云系统”在规定时间内提交加盖投标人电子CA章的对询标函所有内容作出的询标回复函。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

21.3.3评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

21.4报价审核

21.4.1根据本文件“评审方法和评审标准”对投标报价进行符合性审查。

21.4.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.4.3经审查，合格投标人数量符合法定投标人家数时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照21.5进行政策性因素价格扣除后，形成各投标人最终评标价格。

21.4.4采用最低评标价法评标时，除了算术修正和按照落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

21.5政策性因素价格扣除

21.5.1依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

21.5.2中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

21.5.3残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

21.5.4监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

21.5.5联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

21.5.6创新产品参加本项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）第十三条规定，对符合创新要求的货物或服务的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；投标人投报创新产品或创新服务的，需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》；创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

21.6存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）未在开标一览表中按照招标文件要求签章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；

（4）评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“政采云系统”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.7经审查，合格投标人数量不符合法定投标人家数时，需依法重新组织招标活动。

21.8对投标人的商务技术文件进行比较和评价

21.8.1本项目采用综合评分法，对各包投标人商务技术文件符合性审查后，合格投标人数量符合法定数量的，评标委员会应当按照招标文件中规定的“评分细则”，对合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.8.2评标委员会对投标文件的比较和评价，除项目需对投标文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊要求外，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

22. 评审复核

22.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

22.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

23.推荐中标候选人

23.1推荐中标候选人顺序须遵循下列原则：

23.1.1采用综合评分法的，遵循下列原则：

23.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

23.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.1.3综合得分且投标报价相同的按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。

23.1.1.4对于提供相同品牌产品的投标人，在推荐中标候选人时需遵循以下原则：

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定：本项目为单一产品采购项目，凡不同投标人所投产品品牌一致的，一律按一名有效投标人认定。

评标委员会对全部投标人进行审查后，按上述规则合并统计，若采购包最终有效投标人不足 3 家，不具备充分竞争条件，评标委员会应当按废标处理。

废标后采购单位将按政府采购相关规定开展后续采购活动，投标人自行承担相应投标风险。

23.1.1.4.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人的投标无效。

23.1.1.4.2对于非单一产品采购项目，采购人在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（技术指标中标注为核心产品的或加“※”的产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同，推荐中标候选人时按23.1.1.4.1规定处理。

23.1.1.5评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。

23.1.1.6评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。

23.1.2采用最低评标价法的，遵循下列原则：

23.1.2.1按评审后按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.2.2投标报价相同的，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

23.1.2.3对于提供相同品牌产品的投标人，在推荐中标候选人时需遵循以下原则：

23.1.2.3.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后报价最低的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；报价相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人的投标无效。

23.1.2.3.2对于非单一产品采购项目，多家投标人提供的投标文件用“※”标明的采购人在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品为相同品牌的，推荐中标候选人时按21.1.2.3.1规定处理。

24.确定中标人

本次招标，授权评标委员会按照中标候选人排序，优先推荐排名第一的投标人为中标候选人，采购人确定中标人。

25. 编写评标报告

25.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

25.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.3评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。

26. 评标过程保密

26.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

26.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

28. 无效投标与无效评标

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章（签章）的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

29．采购项目终止与处理

29.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

29.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

29.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

30. 中标结果公告与中标通知

30.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

30.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价，中标公告期限以及评审专家名单。

30.3中标公告期限为1个工作日。

30.4在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.6中标通知书是合同的组成部分。

31.中标服务费

代理费收费标准：本项目的采购代理服务费以中标金额为基数，收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件用差额累进计费方式计算，80%折扣收取。

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

## 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

## 七、签订合同

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

32.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

32.5中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

32.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本一份报采购代理机构存档，采购人自合同签订之日起2个工作日内在中国政府采购网山西分网进行公示。

## 八、保密和披露

33.保密

33.1潜在投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

34.披露

34.1采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

34.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、询问和质疑

35.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

35.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

35.2 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

35.3 投标人对招标文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.5 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.6质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人（负责人）签字并加盖公章。

35.7 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

35.7.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.7.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

35.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.7.4事实依据；

35.7.5必要的法律依据；

35.7.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章（签章），并加盖公章。

35.8 质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文，一式二份。

35.9有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

35.9.1未在有效期限内提出质疑的；

35.9.2质疑未以书面形式提出的；

35.9.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

35.9.4质疑书没有法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的；

35.9.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

35.9.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

35.9.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

35.9.8投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

35.9.9在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

35.9.10其它不符合受理条件的情形。

35.10采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

35.11投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

35.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.13采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

35.13.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

35.13.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本机财政部门。

35.14质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

35.15投标人对招标文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。

35.16投标人对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。

## 十、相关政府采购政策要求

36.进口货物及政策要求

本招标文件涉及的采购货物及软件服务，未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

37.国家强制产品

采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

38.投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

39.采购货物中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

40.列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。

41.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

42．残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需附残疾人福利性单位声明函。

43．监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，须提供相关证明材料。

44.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。

45.环保节能产品参加的项目：

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

46.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

47.商品包装和快递包装

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

48.本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

（4）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（5）采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
第四部分  评标标准和评标方法

- 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定：本项目为单一产品采购项目，凡不同投标人所投产品品牌一致的，一律按一名有效投标人认定。

- 评标委员会对全部投标人进行审查后，按上述规则合并统计，若采购包最终有效投标人不足 3 家，不具备充分竞争条件，评标委员会应当按废标处理。

- 废标后采购单位将按政府采购相关规定开展后续采购活动，投标人自行承担相应投标风险。

一、资格性审查的内容及标准（包一、包二）

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 营业执照或其他相关证书 | 提供有效的营业执照或其他相关证书 |
| 7 | 基本资质 | 基本户开户许可证或基本存款账户信息 | 提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息 |
| 8 | 基本资质 | 利害关系和关联关系 | 提供利害关系承诺书和关联关系说明 |
| 9 | 特定资质 | 投标产品若为医疗器械，供应商须具有经营医疗器械的相关资格，满足《医疗器械监督管理条例》的资格要求：①投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标且仅销售本企业自产产品的的，所投产品属于一类医疗器械的须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属于二类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》；所投产品属于三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》；若生产企业同时经销非本企业产品参与本次投标的，须一并提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》和《医疗器械经营许可证》； ②投标人属于医疗器械经营企业参加投标的，所投产品属于一类医疗器械的可不提供相关材料；二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》； ③本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证、生产厂家的营业执照及医疗器械生产许可证；属于一类医疗器械的提供第一类医疗器械备案凭证、生产厂家的营业执照及第一类医疗器械生产备案凭证；(投标产品不属于医疗器械的,投标人可不提供以上证件）。 | 属于医疗器械的响应产品须提供相应的证明材料并加盖单位公章。 |
| 10 | 基本资质 | 对投标人提交的投标保证金凭证进行审查 | 保证金凭证落款时间须在递交投标文件截止时间前。 保证金金额须符合招标文件各包要求。 采购代理机构须在本公司财务查询投标人的投标保证金是否在投标文件开启前提交。 不符合以上要求的或未提供的，投标无效。 |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查的内容及标准（包一、包二）

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 对投标人提供的供应商代表的证明文件进行审查 | 法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”，可不提供授权委托书；委托代理人参加投标的，须提供“法定代表人（负责人）身份证明书”及“法定代表人（负责人）授权委托书”，并提供代理人投标截止日前半年内任意险种、任意一次的本单位社保缴纳证明。 证明文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 证明文件须按招标文件要求签字、盖章（签章）。 不符合以上要求的或未提供的，投标无效。 |
| 2 | 商务 | 对投标人提供的投标函进行审查 | 投标函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 投标函须按招标文件要求签字、盖章（签章）。 不符合以上要求的或未提供的，投标无效。 |
| 3 | 报价 | 对投标人提供的开标一览表进行审查 | 开标一览表须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、无漏项、无缺项、无可选择或可调整报价、无报价标的与采购标的不一致的等情形且报价不超过最高限价。 开标一览表须按招标文件要求签字、盖章（签章）。 不符合以上要求的，投标无效。 |
| 4 | 商务 | 对投标人提供的商务条款响应表的响应情况进行审查 | 响应表须按招标文件中提供的格式填写，且响应内容准确、真实、有效。 响应表须按招标文件要求签字、盖章（签章）。 对招标文件的商务要求全部做出实质性响应。 不符合以上要求的或未提供的，投标无效。 |
| 5 | 技术 | 对投标人提供的投标货物技术规范响应及偏离表的响应情况进行审查 | 投标货物技术规范响应及偏离表按招标文件中提供的格式填写，且响应内容准确、真实、有效。 投标货物技术规范响应及偏离表须按招标文件要求签字、盖章（签章）。 对招标文件“技术要求”中的内容作出实质性响应。 不符合以上要求的，或未提供偏离表的，投标均无效。 |

说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2．审查时，存在投标人须知规定的无效投标的情形的，按无效投标处理。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.进口货物评审标准

采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.国家强制产品评审标准

2.1采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，投标无效。

2.2本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。需提供正版软件承诺书，否则，投标无效。

2.3列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。

3.企业性质评审标准

依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

3.1中小微企业参加本项目的评审标准

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。否则，不予认可。

3.2残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第七部分），否则，不予认可。

3.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2.2投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.2.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3监狱企业参加本项目的评审标准

监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。否则，不予认可。

3.4联合体企业参加本项目的评审标准

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需提供联合体投标协议书，否则，投标无效。

4环保节能产品参加本项目的评审标准

4.1投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

4.2投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5创新产品参加本项目的评审标准

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。否则，不予认可。

6本项目（包）如属于专门面向中小企业采购的采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

五、评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或中标第一候选人。

评定内容及标准（包一）

一、商务资信部分（7分）

1、供应商业绩（5分） 以提供供应商同类产品销售合同案例为准，卖方必须为供应商自身。要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但不限于合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明，每提供一个近三年(2023年6月至今)签署的合同案例得1分，最高得分为5分。 注：业绩的乙方必须与投标人名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供相关变更的证明文件。 2、免费质保期（2分） 满足招标文件要求的前提下，投标人承诺的免费质保期优于招标文件要求，每超出1年得1分，最高2分。

- 二、技术部分（33分）

投标产品技术指标（33分）（由评审小组共同认定） 评审小组按照招标文件中的298条（未标记*）技术参数部分与投标文件中的技术指标进行对比后打分；所投产品技术指标完全满足招标文件技术要求指标得33分。 每有一项技术一般指标（未标记▲）有负偏离或不满足招标文件要求的，每项0.1分， 每有一项技术重要指标（标记▲）有负偏离或不满足招标文件要求的，每项0.9分，扣至0分止。 能够证明响应标的物满足招标文件技术需求的证明材料，可提供：产品技术白皮书/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。 注：负偏离过多不作为废标理由。

三、服务部分（30分）

- 1、产品供应方案（14分） - 根据供应商提供的供货方案进行综合评审，包括：①技术人员配置；②项目计划进度；③设备安装与调试；④供货及包装运输方案；⑤配合验收方案；⑥应急预案；⑦备品备件供应方案。 - ①②③④⑤⑥⑦每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减1分，减到该项0分为止； - （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

- 2、售后服务方案（10分） - 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，包括：①质保期内售后服务方案；②售后保障服务体系；③质保期外售后服务方案；④售后服务人员配备及售后机构。 - ①②③每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减1分，减到该项0分为止； - ④项须提供售后服务人员配备及售后机构，包括：售后负责人、联系人、维修维护工程师联系方式、售后服务机构的得4分，未提供或提供不完整的不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减1分，减到该项0分为止； - （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

3、培训方案（6分） - 根据供应商提供的培训方案进行综合评审，包括：①培训目标和计划；②培训内容；③培训保障措施；④具备对从事维保服务的人员进行定期培训的能力。 ①②③④每提供一项得1.5分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减1分，减到该项0分为止； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

四、报价部分（30分）

以所有有效投标文件中的最低报价为评审基准价，其价格分满分30分。其他供应商的报价得分依据下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/响应报价）×价格权值分。 注： 1.提供虚假《中小企业声明函》或其他证明材料的，作提供虚假材料谋取中标予以处理； 2.计算有效评标价时，因本项目不是专门面向中小微企业采购，故对于小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业在响应报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 4创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业福利企业等政府采购政策叠加。 5政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 6政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； （四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 （五）评审委员会应当结合该行业情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。 （六）对于启动异常低价程序要求提供说明材料的情况，应至少为供应商提供30分钟准备说明时间，最长限定时间由评审委员会视评审进度决定供应商说明材料应至少包括价格构成、成本测算依据、报价合理性说明等。

评定内容及标准（包二）

一、商务资信部分（7分）

1、供应商业绩（5分） 以提供供应商同类产品销售合同案例为准，卖方必须为供应商自身。要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但不限于合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明，每提供一个近三年(2023年6月至今)签署的合同案例得1分，最高得分为5分。 注：业绩的乙方必须与投标人名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供相关变更的证明文件。 2、免费质保期（2分） 满足招标文件要求的前提下，投标人承诺的免费质保期优于招标文件要求，每超出1年得1分，最高2分。

- 二、技术部分（31分）

投标产品技术指标（31分）（由评审小组共同认定） 评审小组按照招标文件中的144条（未标记*）技术参数部分与投标文件中的技术指标进行对比后打分；所投产品技术指标完全满足招标文件技术要求指标得31分。 每有一项技术一般指标（未标记▲）有负偏离或不满足招标文件要求的，每项0.2分， 每有一项技术重要指标（标记▲）有负偏离或不满足招标文件要求的，每项0.75分，扣至0分止。 能够证明响应标的物满足招标文件技术需求的证明材料，可提供：产品技术白皮书/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。 - 注：负偏离过多不作为废标理由。

三、服务部分（32分）

- 1、产品供应方案（14分） - 根据供应商提供的供货方案进行综合评审，包括：①技术人员配置；②项目计划进度；③设备安装与调试；④供货及包装运输方案；⑤配合验收方案；⑥应急预案；⑦备品备件供应方案。 - ①②③④⑤⑥⑦每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减1分，减到该项0分为止； - （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

- 2、售后服务方案（10分） - 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，包括：①质保期内售后服务方案；②售后保障服务体系；③质保期外售后服务方案；④售后服务人员配备及售后机构。 - ①②③每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减1分，减到该项0分为止； - ④项须提供售后服务人员配备及售后机构，包括：售后负责人、联系人、维修维护工程师联系方式、售后服务机构的得4分，未提供或提供不完整的不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减1分，减到该项0分为止； - （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

3、培训方案（8分） 根据供应商提供的培训方案进行综合评审，包括：①培训目标和计划；②培训内容；③培训保障措施；④具备对从事维保服务的人员进行定期培训的能力。 ①②③④每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减1分，减到该项0分为止； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

四、报价部分（30分）

以所有有效投标文件中的最低报价为评审基准价，其价格分满分30分。其他供应商的报价得分依据下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/响应报价）×价格权值分。 注： 1.提供虚假《中小企业声明函》或其他证明材料的，作提供虚假材料谋取中标予以处理； 2.计算有效评标价时，因本项目不是专门面向中小微企业采购，故对于小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业在响应报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 4创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业福利企业等政府采购政策叠加。 5政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 6政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； （四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 （五）评审委员会应当结合该行业情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。 （六）对于启动异常低价程序要求提供说明材料的情况，应至少为供应商提供30分钟准备说明时间，最长限定时间由评审委员会视评审进度决定供应商说明材料应至少包括价格构成、成本测算依据、报价合理性说明等。

第五部分  商务、技术要求

## 一、项目概况

项目名称：长治医学院附属和平医院医疗设备更新项目-医学影像科(X线电子计算机断层摄影设备（CT）采购项目

预算金额：25100000.00元

最高限价（总价）：25100000.00元（其中包一：17100000.00元，包二：8000000.00元）

采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 单价（万） | 总价（万） | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线电子计算机断层摄影设备（CT） | 1 | 1710 | 1710 | 1 |
| 2 | X线电子计算机断层摄影设备（CT） | 1 | 800 | 800 | 2 |

## 注：上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国国家强制性标准。

## 二、商务要求（实质性要求)：

1.合同履约期限：

签订合同后3个月内完成所供货物的运输、安装、调试，达到技术验收标准。

2.付款条件：双方签订合同后支付合同总金额的30%，采购人对本合同购进设备验收合格并办理入库后支付合同总金额的60%，若设备运行正常，尾款10%在首笔款支付后12个月内一次性付清。

3.交付（实施）地点详细地址：

长治市潞州区延安南路110号（长治医学院附属和平医院--医学影像科）

4.质保期：≥5年

5.备件、资料及技术服务

5.1提供免费保修年限同质保期，质保期内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费(从机器安装之日起计算)等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用

5.2对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格

5.3保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场

6.提供专项培训，不少于5次

7.运输要求：

保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，招标人确认无误后，运输结束。

8.保险要求：

报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。

9.商品包装和快递包装要求：

9.1直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

9.2快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

10.售后服务：

使用过程中设备出现故障，乙方在接到甲方的信息后两小时内应答，24小时到达现场。如乙方未及时维修的，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的费用应由乙方承担，甲方先予承担的，有权向乙方追偿。

三、技术要求：

包一：

| 序号 | 技术参数 | 评审分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集系统 | - |
| 1.1 | 探测器材料类型 ：固体稀土陶瓷探测器 | 0.1 |
| *1.2 | 探测器z轴物理排数：≥256排或双源≥2×96排 | - |
| 1.3 | 数据采样率 ： ≥4200 views/360° | 0.1 |
| 1.4 | 轴位扫描每圈图像数量 ：≥512层或2×192层 | 0.1 |
| 1.5 | 探测器z轴覆盖宽度： ≥160mm或双源≥2*57.6mm | 0.1 |
| 1.6 | 传输速率：≥20GBit/秒 | 0.1 |
| 1.7 | 滑环传输带宽：≥20Gbps | 0.1 |
| 2 | 扫描机架系统 | - |
| ▲2.1 | 机架最快旋转速度：≤0.25s | 0.9 |
| 2.2 | 机架可选旋转速度：≥6 档 | 0.1 |
| 2.3 | 机架孔径：≥80cm | 0.1 |
| 2.4 | 滑环类型：低压滑环或非接触静音滑环 | 0.1 |
| 2.5 | 内部冷却方式：风冷或水冷 | 0.1 |
| 2.6 | 机架控制面板 ：≥4套 | 0.1 |
| 2.7 | 机架激光定位灯数量： ≥6组 | 0.1 |
| 2.8 | 内置心电门控屏显系统：≥1套 | 0.1 |
| 3 | 检查床系统 | - |
| 3.1 | 检查床水平可移动范围 ： ≥2200mm | 0.1 |
| ▲3.3 | 检查床最大水平移动速度 ： ≥400mm/s | 0.9 |
| 3.4 | 检查床最小水平移动速度 ： ≤0.5mm/s | 0.1 |
| 3.5 | 床面可降至离地面最低距离 ： ≤600mm | 0.1 |
| 3.6 | 床面可升至离地面最高距离： ≥1000mm | 0.1 |
| 3.7 | 检查床承重 ：≥300 kg | 0.1 |
| 3.8 | 扫描床控制脚踏开关：配备 | 0.1 |
| 4 | 扫描与重建参数 | - |
| 4.1 | 最小扫描层厚 ：≤0.625mm | 0.1 |
| 4.2 | 最小扫描视野FOV ：≤25cm | 0.1 |
| 4.3 | 最大扫描视野FOV：≥50cm | 0.1 |
| 4.4 | 最小重建视野FOV：≤2.5cm | 0.1 |
| 4.5 | 最大重建视野FOV ：≥50cm | 0.1 |
| 4.6 | 最大扩展视野FOV：≥80cm | 0.1 |
| 4.7 | 图像重建速度 ： ≥90幅/秒 | 0.1 |
| 4.8 | 最大图像重建矩阵 ：≥ 1024×1024 | 0.1 |
| 4.9 | CT 值范围：-1000~+1000 | 0.1 |
| ▲4.10 | 单次连续扫描时间 ：≥100秒 | 0.9 |
| 4.11 | 定位片最大长度 ：≥2000mm | 0.1 |
| 4.12 | 最小重建层厚 ：≤0.6mm | 0.1 |
| 4.13 | 最小扫描螺距 ：≤0.1 | 0.1 |
| 4.14 | 最大扫描螺距：≥2.0 | 0.1 |
| ▲4.15 | X-Y平面空间分辨率： ≥28lp/cm@0%MTF | 0.9 |
| 4.16 | 密度分辨率 ：≤2mm@0.3％ | 0.1 |
| 5 | X线及高压发生器系统 | - |
| 5.1 | 具备液态金属轴承技术 | 0.1 |
| 5.2 | 球管阳极热容量 ：≥30MHU | 0.1 |
| 5.3 | 阳极最大散热率 ：≥1600KHU/min | 0.1 |
| 5.4 | 球管焦点数量≥3个 | 0.1 |
| 5.5 | 最小焦点尺寸 : ≤0.4mm×0.8mm | 0.1 |
| 5.6 | 最大焦点尺寸： ≤1.1mm×1.2mm | 0.1 |
| 5.7 | 高压发生器功率： ≥100kW | 0.1 |
| 5.8 | 最低输出管电流： ≤10mA | 0.1 |
| *5.9 | 最高输出管电流（不含等效）：≥1000mA | - |
| 5.10 | 最低管电压： ≤70kV | 0.1 |
| 5.11 | 最高管电压：≥140kV | 0.1 |
| 5.12 | 球管电压选择档位 ：≥6档 | 0.1 |
| 6 | 主控制台及重建计算机系统 | - |
| 6.1 | 中文最新操作系统 | 0.1 |
| 6.2 | 高性能主控台计算机CPU ： ≥16核 | 0.1 |
| 6.3 | 高性能建像机 CPU： ≥48核x2 | 0.1 |
| 6.4 | 主机内存 ： ≥64GB | 0.1 |
| 6.5 | 建像机内存 ： ≥512GB | 0.1 |
| 6.6 | 建像机硬盘容量：≥7TB | 0.1 |
| 6.7 | 具备双屏显示 | 0.1 |
| 6.8 | 医用显示器：2台 ≥24英寸 | 0.1 |
| 6.9 | 显示器分辨率： ≥1920×1200 | 0.1 |
| 6.10 | CD，DVD光盘刻录系统 | 0.1 |
| 6.11 | 标准DICOM3.0接口，可无缝对接院内现有PACS、HIS等系统 | 0.1 |
| 6.12 | 同步并行处理功能：显示、存储、打印等操作可同步进行 | 0.1 |
| 6.13 | 自动语音系统及双向语音传输 | 0.1 |
| 6.14 | 不对称不规则图像打印编排 | 0.1 |
| 7 | 图像后处理工作站 | - |
| 7.1 | 正版主流操作系统 | 0.1 |
| 7.2 | 内存 ： ≥32GB | 0.1 |
| 7.3 | 硬盘 ： ≥2TB | 0.1 |
| 7.4 | 医用显示器：2台 ≥24英寸 | 0.1 |
| 7.5 | 显示器分辨率 ： ≥1920×1200 | 0.1 |
| 7.6 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 | 0.1 |
| 7.7 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 | 0.1 |
| 7.8 | 工作站激光相机DICOM接口 | 0.1 |
| 8 | 智能自动摆位系统 | - |
| 8.1 | 具备智能摄像头采集系统 | 0.1 |
| 8.2 | 具备智能识别患者身体特征点位置信息 | 0.1 |
| 8.3 | 智能摆位功能，可根据所选扫描协议和识别到的患者初始位置自动控制移床 | 0.1 |
| 8.4 | 具备人工摆位及自动摆位双模式选择切换功能 | 0.1 |
| 8.5 | 主控台显示屏幕集成化显示，实现扫描参数设定、协议选择、自动摆位等 | 0.1 |
| 8.6 | 具备体位一致性检测功能 | 0.1 |
| 8.7 | 具备姿态检测功能 | 0.1 |
| 8.8 | 具备防碰撞提醒功能 | 0.1 |
| 9 | 临床应用 | - |
| 9.1 | 基础软件功能： | - |
| 9.1.1 | 3D | 0.1 |
| 9.1.2 | MPR多平面重建 | 0.1 |
| 9.1.3 | 实时MPR | 0.1 |
| 9.1.4 | CPR曲面重建 | 0.1 |
| 9.1.5 | 最大密度投影MIP | 0.1 |
| 9.1.6 | 最小密度投影MinIP | 0.1 |
| 9.1.7 | 平均密度投影AIP | 0.1 |
| 9.1.8 | 表面遮盖显示SSD | 0.1 |
| 9.1.9 | 三维容积显示VR | 0.1 |
| 9.1.10 | 透明显示骨骼功能 | 0.1 |
| 9.1.11 | 模拟手术刀技术 | 0.1 |
| 9.1.12 | 1024x1024大矩阵重建 | 0.1 |
| 9.1.13 | 轮廓分割功能 ： 具有自定义轮廓分割功能 | 0.1 |
| 9.1.14 | CTA血管造影技术 | 0.1 |
| 9.1.15 | CTU尿路造影技术 | 0.1 |
| 9.1.16 | 肝脏三期扫描技术 | 0.1 |
| 9.1.17 | 智能对比剂追踪技术 | 0.1 |
| 9.1.18 | 对比剂追踪自动扫描触发功能 | 0.1 |
| 9.1.19 | 动态扫描CT时间密度曲线 | 0.1 |
| 9.2 | 仿真内窥镜功能 : | - |
| 9.2.1 | 气管内窥镜 | 0.1 |
| 9.2.2 | 椎管内窥镜 | 0.1 |
| 9.2.3 | 血管内窥镜 | 0.1 |
| 9.2.4 | 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video | 0.1 |
| 9.3 | 血管分析功能： | - |
| 9.3.1 | 自动去除床板 | 0.1 |
| 9.3.2 | 自动去除身体各个检查部位的骨骼 | 0.1 |
| 9.3.3 | 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 | 0.1 |
| 9.3.4 | 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 | 0.1 |
| 9.3.5 | 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 | 0.1 |
| 9.4 | CTDSA数字减影功能 | - |
| 9.4.1 | 自动同步增强和平扫序列功能 | 0.1 |
| 9.4.2 | 自动去除颅骨等结构 | 0.1 |
| 9.5.1 | 低剂量扫描技术： | - |
| 9.5.1.1 | 70kV低剂量扫描 | 0.1 |
| 9.5.1.1 | 70kV低剂量肺癌筛查 | 0.1 |
| 9.5.1.3 | 70kV儿童关爱扫描 | 0.1 |
| 9.5.1.4 | 70kV 大范围血管检查 | 0.1 |
| 9.5.2 | 各厂家提供最新的深度学习AI重建技术 | - |
| 9.5.2.1 | 具备AI深度学习CT重建算法 | 0.1 |
| 9.5.2.2 | 基于生数据域的AI图像重建 | 0.1 |
| 9.5.2.3 | 具备降低图像噪声及伪影的功能 | 0.1 |
| 9.5.3 | 具备智能毫安自动优化技术 | 0.1 |
| 9.5.4 | 具备智能kV自动选择最优技术 | 0.1 |
| 9.5.5 | 具备儿童低剂量扫描协议 | 0.1 |
| 9.5.6 | 具备敏感器官保护功能 | 0.1 |
| 9.5.7 | 具备剂量报告功能 | 0.1 |
| 9.5.8 | 具备ECG剂量调制功能 | 0.1 |
| 9.6 | 高级扫描技术 | - |
| 9.6.1 | 具备自动协议选择 | 0.1 |
| 9.6.2 | 智能扫描野功能：基于深度学习技术，结合定位相图像自动获取适合目标扫描部位的扫描视野，提高图像质量。 | 0.1 |
| 9.6.3 | 具备自动扫描范围划定的功能 | 0.1 |
| 9.6.4 | 具备智能等中心的功能 | 0.1 |
| 9.6.5 | 具备多层面追踪扫描技术 | 0.1 |
| 9.6.6 | 具备多位置扫描融合功能 | 0.1 |
| 9.7 | 齿科软件包： | - |
| 9.7.1 | 全景牙齿平铺显示 | 0.1 |
| 9.7.2 | 单个牙齿垂直显示 | 0.1 |
| 9.7.3 | 自动标注牙齿序号 | 0.1 |
| 9.8 | 虚拟结肠镜功能： | - |
| 9.8.1 | 具备一键分割结肠组织功能 | 0.1 |
| 9.8.2 | 结肠段曲线编辑，结肠中心线编辑 | 0.1 |
| 9.8.3 | 结肠腔内漫游，速度可调，并录制成video | 0.1 |
| 9.8.4 | 多模式显示、自动平铺 | 0.1 |
| 9.8.5 | 具备结肠息肉分析功能 | 0.1 |
| 9.9 | 肺结节分析 | - |
| 9.9.1 | 肺结节提取 | 0.1 |
| 9.9.2 | 定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等 | 0.1 |
| 9.9.3 | 随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等 | 0.1 |
| 9.10 | 肺密度分析软件 | - |
| 9.10.1 | 自动分割左肺，右肺 | 0.1 |
| 9.10.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 | 0.1 |
| 9.10.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等 | 0.1 |
| 9.11 | 肺结构分析 | - |
| 9.11.1 | 异常区域提取 | 0.1 |
| 9.11.2 | 删除异常区域 | 0.1 |
| 9.11.3 | 控制异常区域的显示 | 0.1 |
| 9.11.4 | 控制切缘球的显示 | 0.1 |
| 9.11.5 | 调整切缘球的半径 | 0.1 |
| 9.11.6 | 使用染色、画刷、擦除工具编辑异常区域 | 0.1 |
| 9.11.7 | 编辑异常区域后重新计算切缘球 | 0.1 |
| 9.11.8 | 肺段的显示与隐藏 | 0.1 |
| 9.11.9 | 肺血管的显示与隐藏 | 0.1 |
| 9.11.10 | 肺气管的显示与隐藏 | 0.1 |
| 9.12 | 肿瘤评估软件 | - |
| 9.12.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 | 0.1 |
| 9.12.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 | 0.1 |
| 9.12.3 | 随访功能，并自动进行病灶对比 | 0.1 |
| 9.13 | 三维脂肪分析 | - |
| 9.13.1 | 自动分割三维腹部脂肪（皮下脂肪、腹腔脂肪）、肌肉（含腰大肌）； | 0.1 |
| 9.13.2 | 提供脂肪体积和CT值统计结果； | 0.1 |
| 9.13.3 | 自动进行脂肪分析，辅助评估心血管等疾病风险。 | 0.1 |
| 9.13.4 | 一键式生成或导出报告。 | 0.1 |
| 9.14 | 具备动态四维灌注功能 | - |
| 9.14.1 | 一站式全脑灌注扫描，具备一键协议功能 | 0.1 |
| 9.14.2 | 具备大范围四维动态容积灌注成像 | 0.1 |
| 9.14.3 | 支持肝脏四维动态灌注成像，可分别获取肝动脉，门静脉血流动力学参数 | 0.1 |
| 9.15 | 去伪影技术 | - |
| 9.15.1 | 去运动伪影技术 | 0.1 |
| 9.15.2 | 去后颅窝伪影技术 | 0.1 |
| 9.15.3 | 去金属伪影技术 | 0.1 |
| 9.15.4 | 去射线束硬化伪影技术 | 0.1 |
| 9.16 | 心脏成像功能 | - |
| 9.16.1 | 单个心动周期心脏扫描 | 0.1 |
| 9.16.2 | 内置心电监护装置 | 0.1 |
| 9.16.3 | 前瞻性门控扫描 | 0.1 |
| 9.16.4 | 回顾性门控扫描 | 0.1 |
| 9.16.5 | 早搏校正功能 | 0.1 |
| 9.16.6 | 心脏成像时间分辨率 ：≤25ms | 0.1 |
| 9.16.7 | 物理单扇区时间分辨率：≤125ms | 0.1 |
| 9.16.8 | 自适应扇区：单扇区、两扇区、三扇区 | 0.1 |
| 9.16.9 | 心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑 | 0.1 |
| 9.16.10 | 整个序列多期相重建 | 0.1 |
| 9.16.11 | 单幅图像多期相重建 | 0.1 |
| 9.16.12 | 自动选择最佳期相 | 0.1 |
| 9.17 | 钙化积分 | - |
| 9.17.1 | 可以无门控情况下进行钙化积分测量 | 0.1 |
| 9.17.2 | 提供斑块个数、像素个数 | 0.1 |
| 9.17.3 | 自动计算容积、Agatston积分、连续加权积分和质量积分 | 0.1 |
| 9.17.4 | 可以手动添加或删除钙化标记 | 0.1 |
| 9.17.5 | 可以在不同期相下计算和评估左主干、左前降支、左回旋支、右冠状动脉血管的钙化积分 | 0.1 |
| 9.17.6 | 提供血管伪彩显示 | 0.1 |
| 9.17.7 | 可以添加血管、删除血管、更改血管名称和自定义血管颜色 | 0.1 |
| 9.17.8 | 可以发送图片并一键生成结构化报告 | 0.1 |
| 9.17.9 | 可以打印、保存报告 | 0.1 |
| 9.18 | AI冠脉分析软件 | - |
| 9.18.1 | 冠脉CTA产品具备NMPA认证 | 0.1 |
| 9.18.2 | 基于深度学习算法，实现快速、完整、精准地冠脉提取与分析 | 0.1 |
| 9.18.3 | 支持影像自动导入，并输出可供DICOM图像查看模块显示的图像序列数据 | 0.1 |
| 9.18.4 | 提供高清DICOM原始冠脉影像，可自动对冠脉CTA图像进行冠脉血管分割处理和三维、二维重建，可依据SCCT标准自动对冠脉血管分段及命名，支持图像输出和智能胶片排版及打印 | 0.1 |
| 9.18.5 | 具备急诊优先预处理功能，支持按临床时效需求调整病例计算顺序，实时调阅 | 0.1 |
| 9.18.6 | 支持常见图像浏览设置功能，支持根据阅片习惯切换5种不同组合的视图布局展示病灶，支持原图、VR、CPR、拉直序列上实时联动和病灶关联 | 0.1 |
| 9.18.7 | 具备冠脉编辑功能：提供血管提取、中心线编辑、轮廓线编辑、组织分割编辑工具对冠脉进行修正 | 0.1 |
| 9.18.8 | 提供FFR网格信息接口与TAG计算功能 | 0.1 |
| 9.18.9 | 支持各冠脉分支血管CPR图、拉直重建图，支持冠脉树MIP重建，支持VR Tree、VR Full、MIP心脏全景展示 | 0.1 |
| 9.18.10 | 具备一键自动选片功能：支持自动选取最佳角度，并将VR、CPR、拉直图像发送到胶片打印 | 0.1 |
| 9.18.11 | 支持智能选片设置：支持筛选需要发送的血管；支持筛选需要发送的视图（VR、MIP、CPR、拉直）；支持设置CPR发送角度；支持手动配置VR图像的角度 | 0.1 |
| 9.19 | 心功能分析 | - |
| 9.19.1 | 全心分割功能，包括左心室、右心室、心肌、左心房、右心房，主动脉 | 0.1 |
| 9.19.2 | 全心功能分析：左心室，右心室的功能分析，包含射血分数，心室舒张末期容积、收缩末期容积，每搏输出量，心肌容积，心输出量等 | 0.1 |
| 9.19.3 | 心功能分析工具：包含室壁厚度牛眼图、局部室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图等。 | 0.1 |
| 9.19.4 | 心脏轴位显示 | 0.1 |
| 9.19.5 | 心脏腔室显示 | 0.1 |
| 9.19.6 | 不同期相的心脏图像对比功能 | 0.1 |
| 9.19.7 | 冠脉彩色编码技术 | 0.1 |
| 9.19.8 | 提取、测量、心功能分析等预处理，减少等待时间，提高工作效率 | 0.1 |
| 9.20 | 心脏肺静脉结构分析 | - |
| 9.20.1 | 组织提取：一键式提取多种，如肺动脉、肺静脉、左心房、左心耳等组织 | 0.1 |
| 9.20.2 | 提供多种视图方式展示目标组织 | 0.1 |
| 9.20.3 | 提供预设VR显示协议 | 0.1 |
| 9.20.4 | 提供多种组织修改工具 | 0.1 |
| 9.20.5 | 组织分析：血管组织管理列表: 可以对血管进行重新命名显示/隐藏血管中心线 | 0.1 |
| 9.20.6 | 血管定义工具: 提供多种方式手动定义添加血管组织 | 0.1 |
| 9.20.7 | 血管编辑工具：对已有血管组织调整中心线位置、延展血管或删除部分血管 | 0.1 |
| 9.20.8 | 组织测量：可对提取的肺静脉血管、左 心耳进行测量。 | 0.1 |
| 9.20.9 | 软件自动识别血管开口位置，给出默认建议位置。 | 0.1 |
| 9.20.10 | 用户可根据情况进行调整，所有相关视图联动展示血管不同剖面位置，便于观察，确定合适位置后进行开口位置信息测量。 | 0.1 |
| 9.20.11 | 测量结果统一汇总展示 | 0.1 |
| 9.21 | 动态心肌灌注功能 | - |
| 9.21.1 | 具备70kV完成动态心肌灌注的能力 | 0.1 |
| 9.21.2 | 支持16cm覆盖动态心肌灌注扫描 | 0.1 |
| 9.21.3 | 组织染色擦除 | 0.1 |
| 9.21.4 | 分割心脏、左心室、心肌 | 0.1 |
| 9.21.5 | 自动标记心肌 | 0.1 |
| 9.21.6 | 支持轴位调节功能 | 0.1 |
| 9.21.7 | 支持编辑左心室心外膜和心内膜轮廓功能 | 0.1 |
| 9.21.8 | 提供TDC曲线图 | 0.1 |
| 9.21.9 | 提供动态心肌灌注Map图像 | 0.1 |
| 9.21.10 | 自动计算MBF、MBV的17分段牛眼图 | 0.1 |
| 9.21.11 | 心肌参数ROI测量计算功能 | 0.1 |
| 9.22 | 经导管主动脉瓣置换手术计划（TAVR） | - |
| 9.22.1 | 提供主动脉瓣测量模板 | 0.1 |
| 9.22.2 | 自动分割并定位主动脉和主动脉根部中心线以评估手术入路 | 0.1 |
| 9.22.3 | 提供尺寸，面积，角度，外周和长度的测量 | 0.1 |
| 9.23 | 胸痛三联征专用分析 | - |
| 9.23.1 | 胸痛三联征CTA一站式扫描 | 0.1 |
| 9.23.2 | 螺旋扫描至轴扫的协议切换时间≤1s | 0.1 |
| 9.23.3 | 提供主动脉，肺动脉，冠脉的总览分析模式 | 0.1 |
| 9.23.4 | 主动脉单独分析模式 | 0.1 |
| 9.23.5 | 肺动脉单独分析模式 | 0.1 |
| 9.23.6 | 冠脉单独分析模式 | 0.1 |
| 9.24 | 骨密度功能 | - |
| 9.24.1 | 提供有体模和无体模两种定标方式 | 0.1 |
| 9.24.2 | 提供腰椎和股骨颈两种测量模式 | 0.1 |
| 9.24.3 | 提供二维骨密度测量功能 | 0.1 |
| 9.24.4 | 提供三维自动/半自动腰椎骨密度测量 | 0.1 |
| 9.24.5 | 提供三维自动/半自动股骨颈骨密度测量 | 0.1 |
| 9.24.6 | 提供基于能谱序列的骨密度测量 | 0.1 |
| 9.24.7 | 提供使用异步体膜骨密度测量 | 0.1 |
| 9.24.8 | 提供骨密度平均值和T值、Z值测量结果 | 0.1 |
| 9.25 | 骨科测量 | - |
| 9.25.1 | 支持股骨头和各种骨科测量功能，观察骨科的生长情况 | 0.1 |
| 9.25.2 | 提供径线、角度、自动夹角、沈通线、帕金方格、周径、髋臼角和髂骨角测量工具 | 0.1 |
| 9.26 | 超级融合功能 | - |
| 9.26.1 | 提供同一患者数据的多应用分割融合 | 0.1 |
| 9.26.2 | 提供配准工具 | 0.1 |
| 9.27 | 创伤分析功能 | - |
| 9.27.1 | 自动识别并标记脊柱和肋骨 | 0.1 |
| 9.27.2 | 支持脊柱和肋骨的展开显示、联动 | 0.1 |
| 9.27.3 | 支持三维重建、多维视图展示以及图像通用处理 | 0.1 |
| 9.27.4 | 支持提取、延长、删除肋骨 | 0.1 |
| 9.27.5 | 提供组织管理工具，对分割出的组织进行管理、染色、擦除 | 0.1 |
| 9.27.6 | 支持定义骨折线,结果显示在列表中 | 0.1 |
| 9.27.7 | 支持自然体绘制 | 0.1 |
| 9.27.8 | 颜色协议调整曲线，设置颜色和透明度 | 0.1 |
| 9.27.9 | 提供反射和粗糙度调整 | 0.1 |
| 9.27.10 | 支持景深效果处理 | 0.1 |
| 9.27.11 | 提供模拟平面光照设置，可添加多个光源 | 0.1 |
| 9.27.12 | 提供渲染效果，并对图像进行降噪处理 | 0.1 |
| 9.28 | 自动语音功能： | - |
| 9.28.1 | 提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等 | 0.1 |
| 9.29 | 视觉引导功能： | - |
| 9.29.1 | 对于听力障碍的患者，提醒做适时配合，如呼吸灯 | 0.1 |
| 9.30 | 自动胶片打印功能 | 0.1 |
| 9.31 | 自动降噪技术 | 0.1 |
| 9.32 | CT能谱成像技术 | - |
| 9.32.1 | 支持自定义分析模板以适应不同种类能谱成像应用 | 0.1 |
| 9.32.2 | 支持仅导入高能量能谱图像进行处理 | 0.1 |
| 9.32.3 | 能够产生能谱曲线 | 0.1 |
| 9.32.4 | 可提供物质成分散点图 | 0.1 |
| 9.32.5 | 可提供物质成分直方图 | 0.1 |
| 9.32.6 | 提供电子密度图 | 0.1 |
| 9.32.7 | 能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图 | 0.1 |
| 9.32.8 | 能够提供虚拟平扫功能 | 0.1 |
| 9.32.9 | 能谱物质成像种类不小于10种 | 0.1 |
| 9.32.10 | 支持碘、钙、水、羟基磷灰石、脂肪、铁、肝脏、尿酸、血液、钆等10种物质成像 | 0.1 |
| 9.32.11 | 可在基物质图像上标注物质密度信息 | 0.1 |
| 9.32.12 | 可支持单能量功能分析并导出平台 | 0.1 |
| 9.32.13 | 能够产生40-200keV单能量图，并支持伪彩显示 | 0.1 |
| 9.32.14 | 提供痛风结石分析功能 | 0.1 |
| 9.32.15 | 提供尿酸测量功能 | 0.1 |
| 9.32.16 | 提供痛风结石体积计算功能 | 0.1 |
| 9.32.17 | 能提供有效原子序数图 | 0.1 |
| 9.32.18 | 提供有效原子序数参考列表 | 0.1 |
| 9.32.19 | 提供有效原子序数测量功能 | 0.1 |
| 9.32.20 | 具备不同类型能谱图像融合功能 | 0.1 |
| 10 | 附属设备 | - |
| 10.1 | CT专用高压注射系统 | - |
| 10.1.1 | 三通道，活塞式，双流，压力值≥300PSI，具备管路自动排气功能：自动检查新插入的患者管路，并自动完成盐水填充和排气；具备CE认证 | 0.1 |
| 10.2 | 医生诊断工作站5套 | - |
| 10.2.1 | 医用专业彩色显示器：8兆5台，对角线尺寸≥31.5″，分辨率≥3840×2160，点距≤0.18159×0.18159mm，最大亮度≥1000cd/m2，对比度≥1300:1；4K 5台 | 0.1 |
| 10.2.2 | 系统5套：正版主流操作系统；主频≥3.0GHz，核心数≥10； 内存≥32G； ≥512G固态盘+≥2T机械硬盘 | 0.1 |
| 10.2.3 | 影像诊断专用工作台5套：尺寸≥1.3×0.7m（高度可调），具备电动升降模组、桌面接口面板，布线模组、背景灯、人体工学椅，工位搭载智能图像调阅系统：支持信息脱敏：采用文本识别智能算法） | 0.1 |
| 10.3 | 医用会诊大屏及智能晨会系统一套 | - |
| 10.3.1 | 医用大屏：对角线尺寸≥98英寸,分辨率≥3840×2160,点距≤0.5622×0.5622mm,响应时间≤8ms,最大亮度≥500cd/m2,可视角度≥178°，对比度≥1300:1,色彩≥48Bit | 0.1 |
| 10.3.2 | 智能晨会系统：系统支持多维科会资料的准备，包括但不局限于病例资料、病人影像、病理结果、鉴别诊断、参考文献、讲解PPT；系统内置同品牌PACS浏览器。 | 0.1 |
| 10.4 | 成人和儿童铅衣各一套（含铅围脖、铅帽子、铅眼镜、铅方巾） | 0.1 |
| 10.5 | 人工智能辅助诊断系统 | - |
| 10.5.1 | 服务器配置：CPU：双路处理器 内存：≥128G SSD：≥1.92TB HDD≥30TB GPU ：总算力不低于 A4000 *4等效 | 0.1 |
| 10.5.2 | CT肺栓塞智能分析系统 | 0.1 |
| 10.5.3 | CT主动脉智能分析系统 | 0.1 |
| 10.6 | 臭氧铅衣消毒柜1台 | 0.1 |
| 10.7 | CT机房制冷设备一套 3匹一台，5匹一台 | 0.1 |
| 10.8 | 设备机房防护工程 需满足环评防护要求 | 0.1 |
| 10.9 | 空气消毒机1台 | 0.1 |

- 包二：

| 序号 | 技术参数 | 评审分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X线球管及高压发生器 | - |
| 1.1 | 球管采用新型液态金属轴承阳极直冷技术或高能量子球管技术，球管有效阳极热容量≥30MHU | 0.2 |
| 1.2 | 球管阳极最大散热率：≥1600kHU/min | 0.2 |
| ▲1.3 | 球管最大电流（不含等效概念）：≥830mA | 0.75 |
| 1.4 | 球管最小电流：≤10mA | 0.2 |
| 1.5 | 球管电流递增幅度：≤1mA | 0.2 |
| 1.6 | 球管最大电压：≥140KV | 0.2 |
| 1.7 | 球管最小电压：≤70KV | 0.2 |
| 1.8 | 球管大焦点：≤1.1mm×1.2mm | 0.2 |
| 1.9 | 球管小焦点：≤0.4mm×0.7mm | 0.2 |
| ▲1.10 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥100kW | 0.75 |
| 1.11 | 球管电压可调档位：70KV、80KV、100KV、120KV、140KV | 0.2 |
| 2 | 扫描床系统 | - |
| 2.1 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm | 0.2 |
| 2.2 | 扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥90cm | 0.2 |
| 2.3 | 扫描床水平移动范围：≥210cm | 0.2 |
| 2.4 | 扫描床水平可扫描范围：≥170cm | 0.2 |
| 2.5 | 扫描床最大可扫描范围(螺旋) ：≥170cm | 0.2 |
| 2.6 | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s | 0.2 |
| 2.7 | 扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s | 0.2 |
| 2.8 | 扫描床垂直升降最高速度：≥40mm/s | 0.2 |
| 2.9 | 扫描床承重量：≥200kg | 0.2 |
| 2.10 | 扫描床移动精度：≤±0.25mm | 0.2 |
| 2.11 | 具备扫描床控制脚踏开关 | 0.2 |
| 3 | 扫描架系统 | - |
| 3.1 | 扫描架物理倾角（非数字倾角）：≥±30°，可在操纵台遥控 | 0.2 |
| ▲3.2 | 机架最快旋转扫描时间/360°（不含等效概念）： ≤0.28秒/360° | 0.75 |
| 3.3 | 驱动方式：皮带驱动或者永磁直驱驱动 | 0.2 |
| 3.4 | 滑环类型：低压滑环 | 0.2 |
| 3.5 | 机架冷却方式：风冷 | 0.2 |
| 3.6 | 具备中央控制系统 | 0.2 |
| *3.7 | 探测器Z轴物理排数：≥64排 | - |
| 3.8 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm | 0.2 |
| 3.9 | 每排探测器物理单元数：≥860个/排 | 0.2 |
| 3.10 | 探测器物理单元总数：≥70000个 | 0.2 |
| ▲3.11 | 探测器单元Z轴最薄物理切割厚度：≤0. 625mm | 0.75 |
| 3.12 | 探测器采样率：≥4700views/360° | 0.2 |
| 3.13 | 具备内置三维激光定位系统 | 0.2 |
| 3.14 | 具备无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 | 0.2 |
| 3.15 | 机架按键扫描协议预设功能≥2组 | 0.2 |
| *3.16 | 机架物理孔径（非拆机）≥80cm | - |
| 4 | 扫描参数 | - |
| 4.1 | 轴扫最快物理实际旋转速度（不含等效概念）≤0.28秒/360° | 0.2 |
| 4.2 | 扫描采集视野：≥50cm | 0.2 |
| 4.3 | 定位片扫描长度：≥170cm | 0.2 |
| 4.4 | 定位片扫描宽度：≥50cm | 0.2 |
| 4.5 | 定位片计划：双定位 | 0.2 |
| 4.6 | 螺旋扫描最大螺距：≥2.0 | 0.2 |
| 4.7 | 螺旋扫描最小螺距：≤0.1 | 0.2 |
| 4.8 | 螺旋扫描最快物理实际旋转速度（不含等效概念）≤0.28秒/360° | 0.2 |
| 4.9 | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 | 0.2 |
| 4.10 | 每排探测器数据采集有效物理个数（X-Y轴）：≥860个 | 0.2 |
| 4.11 | 探测器数据采集有效物理总数：≥70000个 | 0.2 |
| 4.12 | 高功率模式球管最大焦点尺寸：≤1.1mm×1.2mm | 0.2 |
| 4.13 | 低功率模式球管最小焦点尺寸：≤0.4mm×0.7mm | 0.2 |
| 4.14 | 扫描工作流时探测器的数据采集率：≥4700view/单元/360° | 0.2 |
| 5 | 主控制台系统 | - |
| 5.1 | CPU：≥4核 | 0.2 |
| 5.2 | 内存：≥24.0GB | 0.2 |
| 5.3 | 硬盘容量：≥1TB | 0.2 |
| 5.4 | 图像存储量：≥1,000,000幅(512矩阵不压缩图像) | 0.2 |
| 5.5 | 存储系统：DVD-RW | 0.2 |
| 5.6 | 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 | 0.2 |
| 5.7 | 图像重建速度：≥60幅/秒 | 0.2 |
| 5.8 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能，免费与医院PACS连接 | 0.2 |
| 5.9 | 自动语言提示功能：标配 | 0.2 |
| 5.10 | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D：标配 | 0.2 |
| 6 | 图像质量 | - |
| 6.1 | X-Y轴空间分辨率@0%MTF：≥20LP/CM | 0.2 |
| 6.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF：≥20 LP/CM | 0.2 |
| 6.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% | 0.2 |
| 6.4 | CT值范围（非扩展）：-1000 ~ +1000HU | 0.2 |
| 6.5 | 图像重建速度：≥60幅/秒 | 0.2 |
| 6.6 | 最大图像重建矩阵（非显示矩阵）：≥1024x1024 | 0.2 |
| 7 | 具备原厂原装同品牌图像后处理工作站 | - |
| 7.1 | CPU：≥8核 | 0.2 |
| 7.2 | 内存：≥32GB | 0.2 |
| 7.3 | 硬盘容量：≥960GB | 0.2 |
| 7.4 | 永久贮存刻录方式：DVD | 0.2 |
| 7.5 | 医用显示器：≥24英寸,分辨率≥1920×1200 | 0.2 |
| 8 | 临床应用软件 | - |
| 8.1 | 具备多平面重建MPR | 0.2 |
| 8.2 | 具备最大密度投影(MIP) | 0.2 |
| 8.3 | 具备最小密度投影(MinIP) | 0.2 |
| 8.4 | 具备曲面重建(CPR) | 0.2 |
| 8.5 | 具备容积三维重建 (VR) | 0.2 |
| 8.6 | 具备区域生长容积分析功能 | 0.2 |
| 8.7 | 具备表面重建（SSD） | 0.2 |
| 8.8 | 具备容积漫游（VRT） | 0.2 |
| 8.9 | 具备CT电影功能 | 0.2 |
| 8.10 | 具备探针提取或消除相近密度的组织结构 | 0.2 |
| 8.11 | 具备CT血管造影（CTA） | 0.2 |
| 8.12 | 具备CT仿真内窥镜显示功能 | 0.2 |
| 8.13 | 具备70KV肺部低剂量成像技术 | 0.2 |
| 8.14 | 具备10mA肺部超低剂量扫描技术 | 0.2 |
| 8.15 | 具备专业去金属伪影算法（非CT值扩展） | 0.2 |
| 8.16 | 具备 1024 大矩阵重建可用于清晰的显示内耳精细结构及小病变 | 0.2 |
| 8.17 | 具备 1024 大矩阵重建可用于清晰的显示肺结节精细结构及小病变 | 0.2 |
| 8.18 | 具备 1024 大矩阵重建可用于清晰的显示骨小梁精细结构及小病变 | 0.2 |
| 8.19 | 具备血管测量软件包： | - |
| 8.19.1 | 具备零减影头颈部血管成像功能 | 0.2 |
| 8.19.2 | 具备一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能 | 0.2 |
| 8.19.3 | 具备头颈部血管追踪功能 | 0.2 |
| 8.19.4 | 具备头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能 | 0.2 |
| 8.19.5 | 具备一键自动去除3D重建图像的体部骨组织 | 0.2 |
| 8.19.6 | 具备体部血管追踪功能 | 0.2 |
| 8.19.7 | 具备体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量 | 0.2 |
| 8.20 | 具备心脏冠脉分析软件包： | - |
| 8.20.1 | 具备心电门控扫描技术 | 0.2 |
| 8.20.2 | 具备心脏多扇区扫描技术 | 0.2 |
| 8.20.3 | 具备一键式自动提取冠状动脉树 | 0.2 |
| 8.20.4 | 具备智能识别特定冠脉分支 | 0.2 |
| 8.20.5 | 具备房室智能提取和分离 | 0.2 |
| 8.20.6 | 具备仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，具备MIP/VR显示技术，具备多个细腻显示模板选择 | 0.2 |
| 8.20.7 | 具备智能心电编辑 | 0.2 |
| 8.20.8 | 具备标记冠脉狭窄部位 | 0.2 |
| 8.20.9 | 具备冠脉狭窄分析 | 0.2 |
| 8.20.10 | 具备智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等 | 0.2 |
| 8.20.11 | 具备多点、两点中心线追踪和中心线校正 | 0.2 |
| 8.20.12 | 具备冠脉钙化分析 | 0.2 |
| 8.20.13 | 具备标记并伪彩区分冠脉钙化 | 0.2 |
| 8.20.14 | 具备智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估 | 0.2 |
| 8.20.15 | 具备冠脉斑块分析 | 0.2 |
| 8.20.16 | 具备标记并伪彩区分冠脉斑块 | 0.2 |
| 8.20.17 | 具备自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析） | 0.2 |
| 8.20.18 | 具备心脏功能评估 | 0.2 |
| 8.20.19 | 具备自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标 | 0.2 |
| 8.20.20 | 具备牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度 | 0.2 |
| 8.20.21 | 具备电影观察与记录心脏多时相运动 | 0.2 |
| 8.20.22 | 具备一键式快速图像结果保存功能 | 0.2 |
| 8.20.23 | 心脏扫描机架最快物理旋转速度/360°（不含等效概念）≤0.28秒/360° | 0.2 |
| 9 | 低剂量平台 | - |
| 9.1 | 具备70KV超低电压 超高对比度成像技术 | 0.2 |
| 9.2 | 具备70kV低剂量扫描模式 | 0.2 |
| 9.3 | 具备10mA低剂量扫描技术 | 0.2 |
| 9.4 | 具备智能mA调节技术 | 0.2 |
| 9.5 | 具备自动管电压推荐技术 | 0.2 |
| 10 | 具备天眼AI全智能扫描导航系统：可自动追踪识别患者全身位置，根据扫描协议和患者位置自动设置进床位置，在扫描中可实时观察患者情况，同时可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV | 0.2 |
| 11 | 具备CT能谱成像及分析平台 | 0.2 |
| 12 | 具备多模态肿瘤追踪分析或肿瘤光谱分析软件包 | 0.2 |
| 13 | 具备齿科分析软件包 | 0.2 |
| 14 | 具备结肠分析高级后处理软件包 | 0.2 |
| 15 | 具备灌注成像及高级后处理软件包（具备全脑灌注、体灌注成像及分析） | 0.2 |
| 16 | 附属设备 | - |
| 16.1 | CT专用高压注射系统一套：无针筒，三通道，无线蓝牙连接，电池交流电双供电模式，注射速率: 0.1ml/s – 10ml/s，增量0.1m/s，具备CE认证，机器自带造影剂保温装置。 | 0.2 |
| 16.2 | 医生诊断工作站10套 | - |
| 16.2.1 | 医用专业彩色显示器：8兆10台，对角线尺寸≥31.5英寸，分辨率≥3840×2160，点距≤0.18159×0.18159mm，最大亮度≥1000cd/m2，对比度≥1300:1；4K 10台 | 0.2 |
| 16.2.2 | 工作站系统10套：正版主流操作系统；主频≥3.0GHz，核心数≥10； 内存≥32G； ≥512G固态盘+≥2T机械硬盘 | 0.2 |
| 16.2.3 | 影像诊断工作台10套：尺寸≥1.3×0.7m（高度可调），具备电动升降模组、桌面接口面板，布线模组、背景灯、人体工学椅，工位搭载智能图像调阅系统：支持信息脱敏：采用文本识别智能算法 | 0.2 |
| 16.3 | 成人和儿童铅衣各一套（含铅帽子、铅围脖、铅方巾、铅眼镜） | 0.2 |
| 16.4 | CT机房制冷设备一套，3匹 | 0.2 |
| 16.5 | CT剂量监测一台 | 0.2 |
| 16.6 | 臭氧铅衣消毒柜1台 | 0.2 |
| 16.7 | CT机房防护工程，需满足环评防护工程要求 | 0.2 |
| 16.8 | 人工智能辅助诊断系统 | - |
| 16.8.1 | 服务器配置：CPU：双路处理器 内存：≥128G SSD：≥1.92TB HDD≥30TB GPU ：总算力不低于 A4000 *4等效 | 0.2 |
| 16.8.2 | 颅内出血分析系统 | 0.2 |
| 16.8.3 | CTP智能分析系统 | 0.2 |
| 16.9 | 医用显示器：尺寸≥55 inch，分辨率≥3840×2160，纵横比≥16:9，保证能够吊装于扫描间，与主机屏幕同屏显示 | 0.2 |
| 16.10 | 空气消毒机一台 | 0.2 |

说明：

1、对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会组长当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人的投标无效。

2、技术指标为评分考量内容，投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足技术指标要求，评标委员会将按照评标标准和方法对技术指标响应情况进行扣分。

3、投标人必须确保投标应答信息的真实准确,任何提供虚假资料、信息者， 将导致废标或处罚。

4、带*号的参数为关键技术指标必须满足，否则将导致废标。标记“▲”号为重要技术指标，不满足做扣分处理,其余参数为非重要技术指标不满足即为技术指标负偏离，评委评分时应做扣分处理。

5、技术性能指标不限定具体品牌型号，投标人可投报符合技术性能指标且满足使用功能需求的各品牌产品。如投标产品与技术参数无法对应，可在不低于其使用功能、技术性能前提下，选择产品进行投报，并在技术偏离表备注中标明。

6、涉及到与实际需求功能、使用无关的技术参数等如有负偏离的，由评标委员会依据其是否满足实际需求，认定是否对其进行扣分考虑。

7、技术要求响应内容的要求：

7.1能够证明投标标的物满足招标文件技术要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。

7.2项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，投标人按品牌、型号、产地、单价、数量自行列表响应）。

- 四、其他要求

1.采购标的执行标准：执行国家、行业、企业相关质量标准和计量标准。

2.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（技术指标要求）：

3.是否进口：否

4.有无配套耗材/试剂：无

- 5.供货要求。所供货物必须是全新的、完全符合投标（响应）文件中技术指标的货物，且每台货物上均应钉有铭牌（内容包括但不限于：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等），并附有产品质量检验合格证或合格标志等合格产品所应具备的全部要件。

6.履约验收

6.1履约验收方式：

依据合同、投标（响应）文件中的各项技术指标及货物相关执行标准，采用现场逐项检验的方式进行验收，并填写验收报告。

6.2履约验收内容：

6.2.1到货检验：货物到达甲方指定地点后，甲方项目负责人与乙方授权代表依据运单与货物装箱单证，对所到货物的包装、数量以及货物外观、品牌、规格型号、随箱所带必备附件、工具资料等进行查验。

6.2.2安装调试检验（技术验收）：乙方在货物安装调试完毕，并对使用科室进行培训完成后，通知甲方进行技术验收。甲方依据乙方投标（响应）文件中的技术指标和相关执行标准，对货物的技术性能进行详细验收。

在以上各验收环节中，如发现不合格的情况，甲方应在验收报告中作详细记录，并及时通知乙方进行整改或解决。

6.3履约验收标准：所供货物相关执行标准、供应商投标（响应）文件、合同作为履约验收标准。

第六部分  拟签订的合同文本

说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。

# 政府采购货物买卖合同

# （试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

  - 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七部分  投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

投标文件封面格式

投  标  文  件

（包号：）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：                （签字或电子签章）

年   月   日

目    录

格式自拟

资格证明文件

1．提供《供应商信用承诺书》

长治市政府采购供应商信用承诺函

致：   （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：                             .

统一社会信用代码（身份证号码）：                       .

法定代表人（负责人）：                                 .

联系地址和电话：                                       .

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                       .，项目编号：                       .），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子印章）：

日期：    年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

2.营业执照或其他相关证书

3.基本户开户许可证或基本存款账户信息

4.落实政府采购政策资格要求的证明文件（如适用）

5.本项目的特定资格要求（如涉及）

6.无利害关系承诺书

无利害关系承诺书

（采购人或采购代理机构）   ：

本供应商现参与贵单位组织的                  项目（项目编号：         包号：     ）的采购活动。我单位为独立法人单位，参加你单位的采购活动，我单位及我单位人员与本次采购的采购单位及人员不存在控股、管理关系等利害关系；我单位及人员与参与本项目此次采购活动的其他供应商及人员不存在控股、管理关系等利害关系特此承诺

我单位对本承诺的真实性负责，如上述承诺不真实，愿意按照有关法律法规的规定接受处罚。

投标人名称：                                      (电子签章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或电子签章)

日期：    年  月  日

7.供应商关联单位说明

供应商关联单位说明

为规范采购流程，确保公平竞争，防止有关联关系的供应商同时参与本项目的投标，现如实披露与本单位存在关联关系的单位信息。

一、关联单位定义

本说明所称关联单位，包括但不限于以下两类：

与供应商单位负责人为同一人的其他单位;

与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

二、披露内容

| 序号 | 关联单位名称 | 统一社会信用代码 | 关联关系说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、填写要求

1.确保所填信息真实、准确、完整。

2.如不存在上述关联单位，请在表格中填写“无”。

3.对所披露信息的真实性负责，如因隐瞒或虚报关联关系，采购人有权将该供应商纳入医院黑名单，并将依法追究其责任。

投标人名称：                                      (电子签章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或电子签章)

日期：    年  月  日

8．投标保证金提交凭证

商务、技术部分

1．法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                        （电子签章）

法定代表人：                  （签字或电子签章）

日期：    年  月  日

附法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件。

2．法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

（采购人或采购代理机构）   ：

本授权书声明：注册于                （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表本公司授权      （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         项目，项目编号：     ，包号：     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

投标人名称：                      （电子签章）

法定代表人：                （签字或电子签章）

被授权人代表：              （签字或电子签章）

附被授权人代表身份证明正反面扫描件或影印件。

注：法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”，可不提供授权委托书；委托代理人参加投标的，须提供“法定代表人（负责人）身份证明书”及“法定代表人（负责人）授权委托书”，并提供代理人投标截止日前半年内任意险种、任意一次的本单位社保缴纳证明。

3．投标函

投  标  函

（采购人或采购代理机构）   ：

（投标人全称）授权            （投标人授权代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的                （项目名称）      （项目编号）      （包号）  投标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1．我方同意在本项目投标文件中规定的投标文件提交截止之日起90个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备本项目中规定的参加采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3．提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本。

4．按投标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见开标一览表。

5．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6．承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

7．保证遵守招标文件的规定。

8．如果在规定的投标文件有效期内撤回投标文件，我方的投标保证金可被贵方没收。

9．我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

10．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12．我方承诺：采购人若需追加采购本项目投标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣并保证供货质量。

13．我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将接受采购人的处罚，在1至三年内禁止参加采购人非政府采购项目的采购活动。情节严重的，有采购人上报上级部门进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）投标文件提交截止时间后撤回投标文件的；

（6）在投标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商投标的；

（8）成交后未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）存在法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一项目或同一子项目的招标活动的。

（12）违犯采购人规定的其他行为。

所有有关本投标项目的一切往来联系方式为：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人授权代表姓名：

投标人授权代表联系电话：           （办公）           （移动）

E-mail:

投标人名称：                                      (电子签章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                (签字或电子签章)

日期：    年  月  日

4．开标一览表及明细表

（一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

货币：人民币/元

| 序号 | 设备名称（招标文件） | 设备名称（注册证/实物） | 规格型号 | 生产厂家/国别 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限 （交货期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                      (电子签章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或电子签章)

日期：    年  月  日

- （二）分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 生产厂商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | （大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

备注：

- ①分项报价应包括但不限于：设备主机、标准附件、备品备件(如涉及)、专用工具（如涉及)、技术服务(如涉及)等。

- ②分项报价表按品目分别填写，且每个品目分项报价的合计金额应与开标一览表该品目的总价一致，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人名称：                                      (电子签章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或电子签章)

日期：    年  月  日

- （三）专用耗材报价表(如不涉及可不提供)

- 专用耗材报价表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：人民币/元

| 序号 | 耗材名称 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                   (电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：   (签字或电子签章)

日      期：

- （四）年度全保维修费报价表(如不涉及可不提供)

- 年度全保维修费报价表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：人民币/元

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 保修年限 | 总价（元） | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                   (电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：   (签字或电子签章)

日      期：

5．商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标文件的对应响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：

1.投标人应仔细对招标文件商务要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、签章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况”栏内只填写一个无字。

3.此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

投标人名称：                                      (电子签章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或电子签章)

日期：    年  月  日

6．投标货物技术规范响应及偏离表

投标货物技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |

注：

1.投标人应仔细对招标文件技术要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、签章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况”栏内只填写一个无字。

3.此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

投标人名称：                                      (电子签章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或电子签章)

日期：    年  月  日

7．采购货物技术指标的详细描述或同采购货物品目一致的产品彩页（产品彩页须提供复印件或影印件加盖投标人公章）

8．同类项目合同案例列表及相关证明资料

同类项目合同案例列表

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9．实施方案（格式自拟）

10．投标人认为需要提供的其他商务、技术材料；

11．政策性要求

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分。

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，将给予适当加分。

注：

1．投标货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

（采购人或采购代理机构）   ：

本投标人现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：              （电子签章）

日     期：

（三）中小企业声明及证明文件材料（如不涉及，此函可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：              （电子签章）

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：              （电子签章）

日     期：

注：中标人为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（五）监狱企业证明文件（如不涉及，此函可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。

附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

（六）联合体投标资格证明文件（如允许联合体投标）

（1）资质等级证明文件

（2）联合体投标协议格式

《联合投标协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应                     组织实施的           项目（项目名称、项目编号）的采购活动，各方经协商，就联合参加本项目投标事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照投标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据投标文件规定及报价内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次投标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。

甲方（电子签章）：                               乙方（电子签章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

20  年  月  日                               20  年  月  日

（七）创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

包    号：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人名称：              （电子签章）

日     期：

（八）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本公司现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：              （电子签章）

日     期：

（九）关于符合本国产品标准的声明函及证明材料（如不涉及可不提供）

《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）于2026年1月1日起执行，符合本通知规定及相关政策的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（十）符合绿色数据中心建设要求承诺书格式（如不涉及可不提供）

符合绿色数据中心建设要求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：              （电子签章）

日     期：

（十一）符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式（如不涉及可不提供）

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：              （电子签章）

日     期：

（十二）网络关键设备和网络安全专用产品证明（如不涉及可不提供）

网络关键设备和网络安全专用产品认证明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：所投产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须附有效认证证书复印件。

投标人名称：              （电子签章）

日     期：

第八部分  相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日      期：

质疑函制作说明

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日       期：

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：专业担保机构出具的投标担保函（参考格式）：

投标担保函

（采购人或采购代理机构）：

鉴于某公司（以下简称”投标人“）拟参加 项目（项目名称）编号（采购编号：X）（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额：

- 在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

- 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

- 我方承担保证责任的最高金额为人民币X元（大写X），即本项目的投标保证金金额。

- 保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起X个月止。

- 承担保证责任的程序

- 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

- 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在X个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

- 保证责任的终止

- 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

- 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

- 免责条款

- 1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

- 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

- 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

- 争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为深圳法院。

- 保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附件4：履约担保函（供参考）

项目履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称投标人）于—年—月—日签定编号为         的《                政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在—年 —月—日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投保人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                       。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %数额为            元 （大写              ）,币种为         。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后 日内。

如果投标人商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证 明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供       部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或 裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在      工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物'工程'服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履约期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日