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第一章 招标公告（资格后审）

项目概况
吉林省肝胆病医院医疗设备以旧换新改造项目一X线计算机断层扫描仪（CT）、数字剪影血管造影（DSA）、数字化X线摄影（DR）的潜在投标人应自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册，并下载采购文件（网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），并于2026年07月23日09时30分（北京时间）前提交投标文件

一、项目基本情况

项目编号：JM-2026-03-01968/CIGN26113；

项目名称：吉林省肝胆病医院医疗设备以旧换新改造项目一X线计算机断层扫描仪（CT）、数字剪影血管造影（DSA）、数字化X线摄影（DR）；

预算金额：人民币21,050,000.00元；
最高限价：人民币21,050,000.00元；

采购需求：

	包号
	产品名称
	数量及单位
	单价最高限价(元）
	是否接受进口产品
	简要技术规格

	01
	X线计算机断层扫描仪（CT）
	1台
	12,000,000.00
	否
	详见招标文件第五章采购需求

	
	数字剪影血管造影（DSA）
	1台
	7,800,000.00
	
	

	
	数字化X线摄影（DR）
	1台
	1,250,000.00
	
	


采购（交付）期限：合同签订后60工作日内；

质量标准：符合国家及行业合格标准；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、 被 “中国政府采购网 ”网 站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标；

3.3为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的投标活动；

3.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.5投标产品涉及放射性装置，投标人为经销商的须同时提供经销商和产品制造厂家有效的《辐射安全许可证》；投标人为制造厂家的须提供自身有效的《辐射安全许可证》；

3.6 投标人如为制造商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；

3.7投标人如为经销商须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》(一类产品除外)；

3.8投标产品应具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

3.9 符合法律、行政法规规定的其他要求。
三、获取招标文件

时间：2026年06月02日至2026年06月09日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年07月23日09时30分（北京时间）；

地点：吉林省长春市南关区华新街700号市政务中心2楼215室开标室1-215；
本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。

投标操作流程：投标人在政府采购云平台网注册入库成为正式投标人后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。

数字证书办理及投标技术咨询：投标人须办理数字证书方可参加投标。

五、公告期限
自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次公告在“政采云”平台 (http://www.zcygov.cn)（推送至吉林省政府采购网、中国政府采购网）、长春市公共资源交易中心上同时发布。
2.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。 

（2）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（3）实施本国产品标准及相关政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见财库〔2025〕30号。

3.依据《吉林省财政厅印发<关于开展“双盲”评审有关工作的通知>》相关要求，本项 目采用“双盲”评审。供应商应按照招标文件要求对投标文件的商务标“明标”、技术标 “暗标”分开制作，评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　  1.采购人信息

名 称：吉林省肝胆病医院
地址：长春市绿园区景阳大路2218号
联系人：李老师
联系方式：0431-87609114
2.采购代理机构信息

名 称：中国洲际新资源集团股份公司

地　址：北京市海淀区中关村南大街甲18号院北京国际大厦C座1101室
联系方式0431-89867976转8006、0431-88622594转8006、0431-88629808转8006
3.项目联系方式

项目联系人：李鑫、杨慧欣、白雪、张晶、焦歆茹
电　话0431-89867976转8006、0431-88622594转8006、0431-88629808转8006
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	序号
	条款号
	内容

	1.1.2
	采购人
	名 称：吉林省肝胆病医院
地 址：长春市绿园区景阳大路2218号
联系人：李老师
联系方式：0431-87609114

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：中国洲际新资源集团股份公司

地 址：北京市海淀区中关村南大街甲18号院北京国际大厦C座1101室
联系方式：0431-89867976转8006、0431-88622594转8006、0431-88629808转8006

	1.1.4
	项目名称
	吉林省肝胆病医院医疗设备以旧换新改造项目一X线计算机断层扫描仪（CT）、数字剪影血管造影（DSA）、数字化X线摄影（DR）

	1.1.5
	交货地点
	吉林省肝胆病医院主楼一楼影像科CT、DSA、DR室

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标内容
	具体内容详见招标文件

	1.3.2
	采购（交付）期限
	合同签订后60工作日内

	1.3.3
	质保期及保修期
	X线计算机断层扫描仪（CT）：原厂质保≥3年（原厂保修）

数字剪影血管造影（DSA）：原厂质保≥3年（原厂保修）

数字化X线摄影（DR）：原厂质保≥3年（原厂保修）

	1.4.1
	申请人的资格要求
	3.1被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、 被 “中国政府采购网 ”网 站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标；

3.3为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的投标活动；

3.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.5投标产品涉及放射性装置，投标人为经销商的须同时提供经销商和产品制造厂家有效的《辐射安全许可证》；投标人为制造厂家的须提供自身有效的《辐射安全许可证》；

3.6 投标人如为制造商须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；

3.7投标人如为经销商须具备《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》(一类产品除外)；

3.8投标产品应具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

3.9 符合法律、行政法规规定的其他要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.8
	标前预备会
	不召开标前预备会

	2.2.2
	招标文件澄清的截止时间
	在投标截止时间15天前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起 90 天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额：￥100000.00（人民币壹拾万元整）

投标保证金应在投标有效期截止日后(90)天内有效。

投标保证金形式：投标截止日（2026年07月23日09时30分）前以电汇形式从基本账户汇至招标代理机构指定账户内。

账户名：中国洲际新资源集团股份公司

账  号：020000 4519 0247 86551 

开户行：中国工商银行海淀西区支行

开户地点：北京

投标保证金以法律法规规定的其他形式。

要求：（1）投标人提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，且应于投标文件递交截止时间前，到达指定账户，投标人应充分考虑保证金在银行之间划转所需要的时间，确保投标保证金在上述时间前到达指定账户（未从基本账户汇出或未到账均视为无效）。投标人若未按此要求办理产生的一切后果由投标人自行承担。

（2）汇款单位在向我公司汇款时请在汇款单附言中注明（项目编号+投标保证金），否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

（3）投标人应将保证金汇款凭证及基本账户开户许可证电子件装订入投标文件相应位置。

注：基本账户开户许可取消后新开立基本账户的投标人，可以按照中国人民银行的相关文件规定提交银行打印的《基本存款账户信息》。

注：按照长春市财政局长财采购[2021]695号文件关于取消政府采购投标保证金及招标文件工本费等有关事项的通知执行，诚信记录良好的投标人可不提交投标保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的投标人，必须按规定收取投标保证金。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	签字的字迹清晰，印章清晰；

	3.7.4
	投标文件份数
	1.本项目为全流程电子化项目，递交投标文件截止时间前，投标文件须上传至“政采云”平台，实行在线电子投标，电脑进行远程解密（解密时间30分钟）。投标人应提前确认好 CA锁及电脑等设备使用正常。逾期上传的或因投标人原因未能进行解密的投标文件，平台将予以拒收，其投标无效。
2.投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件1份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。

3.投标人在制作投标文件时，电子投标文件以“政采云”平台的投标文件格式为准。

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年07月23日09时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	吉林省长春市南关区华新街700号市政务中心2楼215室开标室1-215 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年07月23日09时30分
开标地点：吉林省长春市南关区华新街700号市政务中心2楼215室开标室1-215 

	5.2
	开标程序
	按政府采购云平台电子标默认的顺序开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由有关技术、经济等方面的社会专家7人组成。
评标专家确定方式：评标专家从政采云专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是,推荐排名第一的为中标人。
(否,按照评标委员会推荐三家中标候选人。

	7.3.1
	履约保证金
	无

	7.5.1
	询问
	询问送达形式：以书面方式加盖公章后现场送达。

	7.5.5
	质疑
	质疑应当在投标人知道或应当知道自己的权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日；采购代理机构接收投标人质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息：

1.采购代理机构接收投标人质疑函的方式：采购代理机构只接收投标人以书面形式一次性针对同一程序采购环节递交的质疑函，投标人提出的质疑函格式应遵照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》要求。（查询网站及网址：“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn））

2.采购代理机构接收投标人质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址： 

（1）联系部门：招标部 

（2）联系电话0431-89867976转8006、0431-88622594转8006、0431-88629808转8006
（3）通讯地址：吉林省长春市南关区亚泰大街3218号通钢大厦B座6层668室

	9.1
	招标代理费
	本项目招标代理服务费由采购人支付。

	9.2
	付款方式
	1.预付款：本合同签订生效后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。

2.验收款：合同标的物经采购人验收合格后【7】个工作日内，采购人支付合同总价款的65%。

3.质量保证金：合同总价款的5%作为质量保证金，自验收合格之日起满【壹】年且标的物无质量问题、中标人已履行完毕相应义务后【7】个工作日内，采购人无息返还该质量保证金。

	9.3
	中标公告
	在中标通知书发出前，采购人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一网络媒介予以公告，公告期限为1个工作日。

	9.4
	本项目所属行业为工业。                                            

（1）促进中小企业发展扶持政策：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库）〔2022〕19号规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。投标人须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]046 号) 提交中小企业声明函。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（见附件）的，视同小微企业。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。                                        

（3）残疾人福利性单位提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格加价的优惠政策。

	9.5
	执行对本国产品报价扣除政策：具体详见第三章评标办法

	9.6
	低于成本价评审：

政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

低于成本价的认定详见《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号。

	9.7
	电子标说明：
上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。
投标文件电子版方面技术支持：95763
投标人在政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)通过数字证书制作投标文件1份 (此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的投标人数字证书解密) 。
备注：
投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政府采购云平台要求进行投标操作。
投标文件解密：投标人自行进行解密（如现场解密请自带电脑）。

	★9.8
	投标方投标文件不得有任何造假，即便不是主要参数，一经发现，取消中标结果，投标方按中标总额30%予以赔偿，以及赔偿招标方测算的所有设备的60天总收入，投标人以书面确认招标文件约定赔偿事项，须提供声明，加盖公章确认，未提供投标文件无效。

	9.9
	投标文件内附电子件均应清晰可辨，任何不可辨识信息导致评标委员会无法进行评审的，由投标人自行负责。

	9.10
	本项目核心产品：X线计算机断层扫描仪(CT)
对相同品牌的不同投标人的处理办法
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

	9.11
	投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。

技术标文件(暗标)未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1、版面要求：A4纸张大小；

2、颜色要求：所有文字、图、表均为黑色；

3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4、排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置封面、目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文）统一设为左对齐，首行缩进2字符，段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；

5、图、表要求：图内的字体、字号不作要求。表内文字均采用“宋体”四号“常规”字，均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；表内文字设为上下居中、左对齐，特殊格式（首行缩进）为无。图、表整体对齐形式统一设为居中对齐，不得将表格以图片格式插入技术标（暗标）文件。

6、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

	9.12
	不正当竞争预防措施：
1. 在评审过程中，供应商报价过低，有可能影响产品质量或者 
不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供 
书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理 
性的，评标委员会应当将其作为无效处理。 
供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要 
求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、 
税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项 
详细陈述）。 
2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书 
面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其 
授权代表签字确认。 
3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购 
需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比 
较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变 
相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性 
的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当 
将其投标文件作为无效处理。

	9.13
	中止电子交易活动的情形：
电子化采购活动出现以下情形，导致电子化交易系统无法正常 
运行，或者无法保证电子化交易活动公平、公正和安全开展的， 
政府采购代理机构应中止交易活动： 
（一）电子化采购系统发生故障而无法登录访问的； 
（二）电子化采购系统应用或数据库出现错误，不能进行正常 
操作的； 
（三）电子化采购系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； 
（四）电子化采购系统感染病毒不能进行正常操作的； 
（五）因电子化开评标场所停电、断网等原因，导致采购活动 
无法继续进行的； 
（六）其他无法保证电子化采购活动公平、公正和安全的情况。 
出现前款规定情形但不影响采购活动公平、公正的，电子化采 
购活动可以待上述情形解除后继续开展；影响或可能影响采购 
活动公平、公正的，应当终止采购活动重新开展。


※注：招标公告与招标文件不一致之处，以招标文件为准。
1.  总则
1. 1 项目概况
1.1.1  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目采购进行招标。
1.1.2  本招标项目采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本招标项目交货地点：见投标人须知前附表。
1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3  招标范围、采购（交付）期限和质量要求
1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本招标项目的供货期：见投标人须知前附表。
1.3.3  本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4  投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。
(1) 资质条件：见投标人须知前附表。
(2) 财务要求：见投标人须知前附表。
(3) 信誉要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
(1) 为本标段提供招标代理服务的；
(2) 与本标段的采购代理机构同为一个法定代表人的；
(3) 与本标段的采购代理机构相互控股或参股的；
(4) 与本标段的采购代理机构相互任职或工作的；
(5) 被责令停业的；
(6) 被暂停或取消投标资格的；
(7) 财产被接管或冻结的；
(8) 两个及以上投标人在同一标段存在：法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及控股公司关系；
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  标前预备会
采购人不组织召开投标预备会。
2.  招标文件

2.1  招标文件的组成 

本招标文件包括：
(1) 招标公告；
(2) 投标人须知；
(3) 评标办法；
(4) 合同条款及格式；
(5) 采购需求；
(6) 投标文件格式；
(7) 投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天， 相应延长投标截止时间 ( 一次提出所有需澄清的内容) 。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。
3.  投标文件
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
投标人编写的投标文件应由商务文件和技术文件组成，按招标文件第六章投标文件格式顺序编制

3.1.2 投标文件编制说明
(1) 投标文件按统一格式编制。
(2) 开标一览表仅供在开标时唱标使用，按统一规定格式填写，不得自行增减内容，且填写内容必须与投标文件其他部分相关内容一致。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他因素，投标报价是履行合同的最终价格，应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。对在合同实施过程中可能发生的其他费用 (如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素) ，采购人不予支付。
3.2.3 投标人应按照《开标一览表》的格式进行报价。报价上的优惠应体现在《投标报价明细表》 各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

3.2.4 投标人报价在合同履行完成前必须保持固定有效。
3.2.5 投标人如需用外汇购入某种投标货物，须折合人民币计入总报价中。
3.2.6 如遇引起价格变动的，应加以详细说明。除此之外，采购人不接受任何选择性报价，只允许有一个报价。
3.2.7 投标报价中包括为完成合同内容所需的材料、设备、人工、管理、税金、利润等一切费用。
3.3  投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。
3.4  投标保证金：详见投标人须知前附表3.4.1
3.5  资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照等证明材料的电子件，基本存款账户信息及招标文件要求的其他资料。
3.5.2 其他资格内容要求见投标人须知前附表。
3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关采购（交付）期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份,  副本三份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的 字样(不适用)。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表 规定(不适用)。
4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记(不适用)
4.1.1投标人应将投标文件正本和副本密封在一起，并标明招标编号、投标项目名称、投标人名称及正本或副本等。封口处应加盖投标人印章。为了方便开标唱标， 投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表” 字样，密封要求同投标文件密封 要求。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项、第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人应予拒收。
4.2  投标文件的递交
4.2.1  投标人投标截止时间见投标人须知前附表。
4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4  采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在第二章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。 采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样(不适用)。
4.3.5 政府采购云平台电子版投标文件的修改与撤回按政府采购云平台要求进行。
5.  开标
5.1  开标时间和地点
采购人在规定的投标截止时间 (开标时间) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
按政府采购云平台电子标默认的顺序开标。
6.  评标
6. 1  评标委员会

6.1.1 评标委员会由7 名人员组成，全部为社会专家，评标专家确定方式：评标专家从政采云专家库中随机抽取。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2  评标原则
评标委员会按公开、公平、公正的原则对待所有投标人。
6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审， 第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
7.1采购本国货物、工程和服务

7.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

7.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标详见招标公告。

7.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

7.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

7.2.1中小企业定义：

7.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》 （〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
(供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.2.1.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

7.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

7.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费

7.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

7.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在 职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法  签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

7.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

7.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

7.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

7.3政府采购节能产品、环境标志产品

7.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

7.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制 采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

7.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

7.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

7.4本国产品标准及相关政策

7.4.1本国产品标准：详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见财库〔2025〕30号。
7.4.2本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.4.3是否执行对本国产品报价扣除政策：详见《投标人须知资料表》。

7.4.4关于本国产品标准及相关政策其他要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见财库〔2025〕30号
7.  合同授予
7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保：无
7.4 签订合同
7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.5询问与质疑

7.5.1询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.5.2质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7.5.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。

7.5.4标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.5.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

7.5.6接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

8. 纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取 中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监 督部门投诉。
9.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法( 综合评分法)

评审方法前附表（一）

资格性检查
	序号
	审查内容
	评审标准

	1
	营业执照
	具有能够完成本项目的独立法人、其他组织，具备有效的营业执照，投标文件中附电子件加盖公章。

	2
	投标人资格条件承诺函
	提供了符合招标文件要求的《资格条件承诺函》。（格式见投标文件格式）。

	3
	授权委托书
	提供由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章的授权书。

	4
	信用查询

(投标人无需提供)
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段为采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其响应文件无效。

	5
	特定资格要求
	1.投标产品涉及放射性装置，投标人为经销商的须同时提供经销商和产品制造厂家有效的《辐射安全许可证》；投标人为制造厂家的须提供自身有效的《辐射安全许可证》；
2.投标产品属于医疗器械的，须提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，其中： 投标人如为制造商须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。投标人如为经销商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》(一类产品除外)；

投标书内附电子件加盖公章。
上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章（如招标文件附件格式需要法定代表人或授权代表签字的，须同时按照要求进行签字），否则评标时不予认可。

	6
	声明书①
	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。

（提供由法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的书面声明）

	7
	声明书②
	投标人须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 

（提供由法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的书面声明）

	8
	声明书③
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，投标人须提供声明。

（提供由法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的书面声明）

	9
	声明书④
	为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动，投标人须提供声明。

（提供由法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的书面声明）  

	10
	法律法规规定的其他要求
	投标人符合法律、行政法规规定的其他要求


注：招标代理机构按表中所列内容，结合投标人的投标文件及佐证材料进行资格性审查，确定其是否“合格”或“不合格”，审查内容有一项“不合格”的投标人，将不再进入后续评审。

评审方法前附表（二）

符合性检查
	序号
	审查内容
	合格条件

	1
	技术标格式
	投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。

技术标文件(暗标)未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1、版面要求：A4纸张大小；

2、颜色要求：所有文字、图、表均为黑色；

3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4、排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置封面、目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文）统一设为左对齐，首行缩进2字符，段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；

5、图、表要求：图内的字体、字号不作要求。表内文字均采用“宋体”四号“常规”字，均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；表内文字设为上下居中、左对齐，特殊格式（首行缩进）为无。图、表整体对齐形式统一设为居中对齐，不得将表格以图片格式插入技术标（暗标）文件。

6、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	4
	投标文件格式
	投标文件中包括了招标文件中提供格式的文本，形式上符合招标文件规定。

	5
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	6
	投标内容
	符合招标文件中规定的格式、内容，已响应其他实质性要求的内容

	7
	采购（交付）期限
	合同签订后60工作日内

	8
	质保期及保修期
	X线计算机断层扫描仪（CT）：原厂质保≥3年（原厂保修）、数字剪影血管造影（DSA）：原厂质保≥3年（原厂保修）、数字化X线摄影（DR）：原厂质保≥3年（原厂保修），须提供有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章的承诺书。

	9
	投标有效期
	90天

	10
	投标价格
	不高于最高限价及单价最高限价

	11
	非联合体
	非联合体参与本次投标

	12
	★号条款响应（如有）
	满足招标文件“★条款”

	13
	其他
	满足招标文件的实质性内容


注：评委按表中所列内容，结合投标人的投标文件及佐证材料进行符合性审查，确定其是否“合格”或“不合格”，审查内容有一项“不合格”的投标人，将不再进入后续评审。

评审细则：
1. 本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。中标人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

3. 评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值， 加上以招标文件规定的方法计算出的价格分，即为每个投标人的最终得分。除价格分外，评委评分可保留 1 位小数，评标最终得分保留 2 位小数。

4. 落实政府采购政策的价格调整： 

4.1落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》7.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

4.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.1.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.1.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.1.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4.1.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.1.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

4.1.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

4.1.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
4.2实施本国产品标准及相关政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》7.4 条规定情形的，可以享受本国产品标准及相关政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

4.2.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.3供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，符合要求的，该产品视为本国产品。
7. 本项目单一产品采购标段投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

详细评分表
	序号
	内容
	评分因素分项
	评审标准

	1
	价格

部分
	评标价格

（30分）
	实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标价格分数=（评标基准价/投标报价）*价格权值（30%）*100
价格扣除：详见评审细则

	2
	
	对招标文件技术规格要求的响应程度

（36.8分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为36.8分，其中未作任何标注的指标为普通技术指标，共188项，有一项不满足的，扣0.1分；技术参数里▲为重要技术参数，共12项，有一项不满足的，扣1.5分，扣完为止最低得分0分。    

注： 
1.采购需求中标注“★”号技术参数为实质性条款，须逐条进行响应并提供有效技术支持资料（或证明材料），投标人的技术偏离表中仅作出应答而未提供有效技术支持资料（或证明材料），或提供的支持资料（或证明材料）与技术参数要求不一致的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求进行否决。由此产生的废标的风险，由投标人承担。

2.“▲”号参数技术参数为重要技术参数，须逐条进行响应并提供有效技术支持资料（或证明材料），且标明所在响应文件中的页码，投标人的技术偏离表中仅作出应答而未提供要求的有效技术支持资料（或证明材料），评审委员会均有权不予认可，并扣除相应分值。如有虚假应标行为，其结果由投标人自行负责。

需求中对技术支持资料有要求的以需求为准，没有要求的技术支持资料包括生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或加盖厂商公章的证明材料，若以上证明材料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术偏离表中技术响应情况与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。

3.最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

4.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

	3
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1 分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得 0.5 分；不是的为0 分；（注：如投标人所提供产品类别列入财政部、国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人必须提供强制采购的节能产品，且不得该项分值，否则视为无效投标）

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得 0.5 分；不是的为 0 分；

	4
	技术

部分（暗标）
	供货、安装调试方案（8.2分）
	对供应商提供的供货、安装、调试方案进行综合评价，包括但不限于①供货、安装、调试流程②交货计划③调试记录与报告④组织验收方案

以上4项每提供一小项得1分，在此基础上每小项方案内容适用于本项目且无缺失的加1.05分，本项满分8.2分。（缺失是指：不适用性、凭空编造、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处等）

缺项或无内容不得分。

	5
	
	售后服务方案（10分）
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价， 

包括：①出现故障解决方案，② 响应及处理周期，③售后服务网点整体情况④应急方案⑤质量措施方案
以上5项每提供一小项得1分，在此基础上每小项方案内容适用于本项目且无缺失的加1分，本项满分10分。（缺失是指：不适用性、凭空编造、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处等）

缺项或无内容不得分。

	6
	
	备品备件

（6分）
	对供应商提供的备品备件方案进行综合评价，包括但不限于①关键备件保障②停产备件解决方案③兼容性与合规等方面；

以上3项每提供一小项得1分，在此基础上每小项方案内容适用于本项目且无缺失的加1分，本项满分6分。（缺失是指：不适用性、凭空编造、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处等）

	7
	
	培训方案

（8分）
	对供应商提供的培训方案进行综合评价，包括但不限于①培训内容②培训对象③培训时间④培训成果；保证采购人技术人员、操作人员掌握仪器的基本操作和日常维护。

以上4项每提供一小项得1分，在此基础上每小项方案内容适用于本项目且无缺失的加1分，本项满分8分。（缺失是指：不适用性、凭空编造、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处等）

缺项或无内容不得分。


备注：政策性加分条款说明如下：

说明1：节能产品

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准，如产品为清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件。所投产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非政府强制采购节能产品的，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明2：环境标志产品

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书电子件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。
注：政府采购促进中小企业发展扶持政策
关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

　　为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：

政府采购促进中小企业发展管理办法
第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2022年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知
 财库〔2022〕19号
各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：
　　为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：
　　一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。
　　二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。
　　三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。
　　四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。
　　本通知自2022年7月1日起执行。
　　财  政  部
　　                                                            2022年5月30日
工业和信息化部 国家统计局  国家发展改革委  财政部

工信部联企业[2011]300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

        工业和信息化部  国家统计局

       国家发展和改革委员会  财政部

       二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

 第四章 合同条款及格式

（具体以实际合同签订为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


 采购需求

是否接受进口产品：否

本项目核心产品：X线计算机断层扫描仪(CT)

	1、X线计算机断层扫描仪（CT）技术要求

	一、机架和球管系统

	★1、机架孔径≥78cm

	▲2、螺旋最快扫描速度（不含等效）≤0.275s/360°

	3、机架倾角≥±30°

	▲4、球管阳极热容量≥30MHU

	5、球管阳极散热率≥1670kHU/min

	6、具备机架激光定位系统

	7、球管焦点数量≥2个

	8、球管最小焦点≤0.7mm x 1.0mm

	★9、球管最大焦点≤1.5mmx1.8mm

	10、高压发生器功率（不含等效）≥100KW

	11、球管电流最小输出≤10mA

	12、球管电流最大输出≥800mA

	▲13、单次连续扫描时间≥100s

	14、球管最低电压≤70kV

	▲15、球管最高电压≥140kV

	16、球管电压最大可调档位≥5档

	二、数据采集系统

	★1、探测器排数≥128排，Z轴探测器覆盖宽度：单源≥8cm或双源≥3.84cm×2

	2、轴位扫描成像：≥256层/360°

	3、每排探测器物理单元数量≥830个个

	▲4、探测器 Z 轴每排物理宽度≤0.6mm

	三、检查床

	1、最大水平移动距离≥200cm

	2、最大螺旋扫描范围≥200cm

	3、最大水平移动速度≥300mm/秒

	4、床面最低可降至离地面距离≤55cm

	5、最大垂直移动速度≥40mm/s

	▲6、最大床载重量≥290kg

	7、具备AI智能摆位系统系统

	8、具备控制脚踏开关

	四、扫描参数与图像重建

	★1、螺旋扫描最小螺距≥0.1

	2、最大扫描 FOV≥50cm

	3、最大图像重建矩阵≥1024x1024

	4、空间分辨率(X,Y轴)≥21lp/cm@0%MTF

	5、密度分辨率≤3mm@0.3%

	五、主控台系统

	1、主控台内存≥32 GB

	2、主控台硬盘容量≥3TB

	3、重建计算机内存≥32 GB

	4、重建计算机硬盘容量≥3TB

	5、显示器大小≥24英寸

	6、显示器分辨率≥1280x1080

	7、原厂后处理工作站

	8、具备DICOM 3.0 接口

	9、具备CD／DVD读取和刻录

	六、临床应用软件

	1、MPR曲面重建软件

	2、三维容积漫游软件

	3、CT电影软件

	4、三维重建软件

	5、多期增强成像功能

	6、最大及最小密度投影(MIP、MinP)功能

	7、伪影校正软件

	8、血管造影功能

	9、尿路造影功能

	10、造影剂自动追踪功能

	11、自动去骨软件

	12、心脏扫描与图像重建软件

	13、脑出血测量软件

	14、脑容积测量软件

	15、心血管成像软件

	16、脑灌注成像软件

	17、体灌注成像软件

	18、4D动态成像软件

	19、能谱成像软件

	20、结肠分析软件

	21、肺结节分析软件

	22、肺密度分析软件

	23、齿科分析软件

	24、肿瘤分析软件

	25、肝脏分析软件


	2、数字剪影血管造影（DSA）技术要求

	1、机架系统

	1.1智能化全自动单向C型臂

	1.2机械轴≥3轴

	▲1.3C型臂深度≥95cm

	1.4  L臂旋转采集角度≥100°

	1.5C 形臂左右成角要求：LAO≥100°RAO≥100°

	1.6C 形臂头足成角角度要求：CRA≥45°CAU≥45°

	1.7 C型臂旋转扫描速度：≥10°/秒

	1.8机架具有多位置预设功能，存储位置≥60种。

	1.9床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动

	1.10机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

	1.11 C臂旋转至任何角度均可投照，无显示死角

	1.12数码显示所有C型臂旋转角度信息

	2、X射线球管与发生器系统

	2.1球管阳极转速≥6500转/分钟

	2.2最大管电流≥1000mA

	★2.3球管阳极热容量≥3.3MHU

	★2.4球管阳极散热功率≥6650W

	2.5球管套热容量≥6.5MHU

	▲2.6球管焦点≥3个

	▲2.7大焦点≥0.9

	2.8小焦点≤0.35

	2.9大焦点功率≥100kW

	2.10中焦点功率≥50kW

	2.11小焦点功率≥18kW

	2.12高频逆变发生器功率≥80KW

	2.13最大管电压≥100KV

	2.14最小管电压≤50KV

	2.15具有全自动曝光功能

	3、数字化平板探测器

	3.1类型：非晶硅数字化平板探测技术

	3.2平板尺寸≥30cmx40cm

	3.3具备视野可变功能

	3.4平板像素大小要求≥190um

	3.5图像显示矩阵≥1400x1400

	3.6 DQE光子转换效率 ≥75%

	4、导管床

	4.1床面为碳纤维材质，配有床垫

	4.2床体最大承重≥200KG

	▲4.3床体长度≥300cm

	4.4床体宽度≥40cm

	4.5床体纵向运动范围≥155cm

	4.6床体横向运动范围≥20cm

	4.7床面旋转角度≥±150°

	4.8床体垂直运动范围≥20cm

	4.9床面的最低高度 ≤80cm   

	5、透视与采集

	5.1数字化DSA系统具备减影透视和非减影透视等功能

	5.2DSA设备具备类CT的采集功能，采集范围≥180°

	5.3设备具备透视存储功能，而且可以实现灵活存储

	5.4具备在全视野下进行采集

	5.5具备手术路径图功能

	5.6具备不同视野的调整，完成不同部位手术视野的需要

	5.7透视为数字脉冲，智能化调节

	5.8设备具备透视图像的存储需要

	5.9具备在透视之后可以实现图像的保存功能

	5.10具备透视过程时时的背景对比度调节功能。

	5.11透视的最大脉冲频率≥20帧/秒

	5.12具备心脏采集功能，脉冲可以达到≥20帧/秒

	5.13具备外周采集功能，脉冲可以达到≥5帧/秒

	5.14具备三维采集模式，最大角度≥180°最快速度≥30°/秒

	5.15具备连续血管造影功能，可以实现全血管造影

	5.16具备下肢血管造影实时减影技术，展示血管信息

	6、主机系统工作站

	6.1具备病人登录及检索功能，支持与院内信息系统兼容对接。

	6.2主机具备影像后处理与分析功能。

	6.3主机具备自动和手动对图像进行定标

	6.4主机具备长度测量及分析功能

	6.5具有心脏的心室分析功能

	6.6具有心脏心室壁的分析满足临床需要

	6.7工作站内存≥16GB

	6.8工作站硬盘≥1T

	6.9工作站CPU≥4核

	6.10工作站CPU主频≥2.0GHz

	6.11具备专属外周采集模块

	6.12具备腹部专属采集模块

	7、显示器吊架及医疗专用图像显示器

	7.1具备医用专用图像显示器显示实时图像

	7.2专用显示器吊架

	7.3 显示器尺寸≥18英寸

	7.4 显示器数量≥2台

	7.5 显示器分辨率≥1024X1024

	7.6 显示器可视角度≥150°

	7.7 显示器可显示三维后处理图像

	7.8显示器吊架可移动至床的两侧

	8、原厂后处理工作站

	★8.1工作站要求为独立原厂工作站

	8.2工作站具备完成不同数据的重建功能

	8.3具备类CT的重建功能

	8.4具备血管狭窄分析功能

	8.5具备心室功能分析功能

	8.6具备3D图像与断面图像同屏联动功能

	8.7具备对血管可以实现多维度官场

	8.8具备多图像同屏显示效果

	8.9具备中心线法室壁运动分析功能

	8.10具备断面图像效果，冠状位/矢状位/轴位等同屏显示功能

	8.11具备标准DICOM接口

	8.12具备 DICOM CD/DVD 刻录功能

	8.13具备 DICOM USB 导出功能  


	3、数字化X线摄影（DR）技术要求

	序号
	技术要求

	一
	X线球管及支架系统

	1
	落地式双立柱结构

	2
	大焦点尺寸 ≥1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

	▲3
	阳极热容量≥400kHU

	4
	阳极旋转速度≥9700rpm

	6
	具备无线遥控器，可遥控胸片架电动升降及球管机头运动

	7
	具备近台操控彩色触摸屏

	二
	高压发生器

	1
	功率≥80KW

	2
	千伏范围:40—150KV

	3
	最短曝光时间≤1ms

	4
	最长曝光时间≥10s

	5
	最大输出电流≥1000mA

	6
	透视管电压≥40-125KV

	7
	最大透视管电流≥60mA

	8
	具有自动曝光控制（AEC）功能

	9
	具有自动透视功能

	三
	平板探测器

	★1
	平板探测器尺寸≥17*17英寸

	2
	像素尺寸≤139μm

	3
	采集灰阶度≥16bit

	4
	空间分辨率≥3.7lp/mm

	5
	成像时间≤2s

	★6
	无线平板探测器数量≥2套，且相同型号

	▲7
	透视最大采集速率≥30帧/s

	8
	DQE @ 0 lp/mm≥70%

	9
	探测器类型为非晶硅整板非拼接

	四
	胸片架

	1
	摄影台垂直移动距离≥1500mm

	2
	具备平板探测器的在线充电，具备充电指示灯

	3
	配备可插拔滤线栅

	4
	配备自动曝光控制电离室

	五
	摄影床

	1
	床面纵向移动行程≥1000mm

	2
	床面横向移动行程≥200mm

	3
	床面最大承重≥300kg

	4
	X射线管组件与探测器可自动跟随

	5
	支持平板在线充电

	六
	图像采集工作站

	1
	工作站主机内存≥16GB

	2
	显示器尺寸≥24英寸

	3
	显示器分辨率≥1920×1080

	4
	具有APR自动程序摄影

	5
	具有发生器曝光控制

	6
	具有数字点片采集

	7
	具有透视采集

	8
	具有限束器照射野自动调节至合适尺寸功能

	9
	可检测球管热容量并具备显示功能

	10
	具有图像放大及漫游功能

	11
	具有曝光参数记录和显示功能

	12
	具有边缘增强功能

	13
	具有窗宽窗位调节功能

	14
	具有图象翻转及旋转功能

	15
	具有DICOM图像导出存储功能

	16
	具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

	17
	具有辐射剂量记录和显示功能


其他
★投标方投标文件不得有任何造假，即便不是主要参数，一经发现，取消中标结果，投标方按中标总额30%予以赔偿，以及赔偿招标方测算的所有设备的60天总收入，投标人以书面确认招标文件约定赔偿事项，须提供声明，盖公章确认，未提供投标文件无效。
第六章 投标文件格式

         项目名称                    

投 标 文 件
招标编号：
包号：
投标单位：                 （盖章）

单位地址：_________________________

年  月  日

一、商务部分

格式 1.投标函（格式）
致：中国洲际新资源集团股份公司 
根据贵方为 （项目名称） 的投标邀请（招标编号      、包号   ） ，签字代表（     全名、职务）经正式授权并代表投标人（          投标人名称、地址）提交下述文件： 
1.商务文件部分 
(1) 投标函
(2) 开标一览表
(3) 投标分项报价表
(4) 法定代表人授权书

(5) 商务条款响应及偏离表

(6) 投标人一般情况表及相关证明文件  

(7) 采购需求响应及偏离表  
(8) 招标文件第五章“采购需求”规定的其他技术响应文件

2.技术文件部分 

 （1）方案（暗标）
据此函，签字代表宣布同意如下： 
1. 投标人递交了投标文件，即意味着接受开标前的招标程序和招标的相应安排。 
2. 后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围。 
3. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。  
4. 根据投标人须知规定，投标人承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或采购人的附属机构。 
5. 投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。 
6. 投标人是所提供硬件和软件（包括知识产权）的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。 
	地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公
章：
	


格式 2. 开标一览表（格式）

项目名称:　　　　　

项目编号:　　　　

包号：       

                                            单位：人民币（元）

	投标报价（元）
	大写：

小写：                                

	采购（交付）期限
	

	质量标准
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.本表报价内容包含但不限于以上内容，投标人可视需要扩展。
投标人（盖章）：                                             

法定代表人或被授权委托人（盖章或签字）：                 

日  期：         年        月         日

格式 3.投标分项报价表（格式）
招标编号：                     

包号：                     

                                                             价格单位：人民币元 

	 序号
	名称
	型号（规格）
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	

	总  计
	
	
	


投标人名称：                 （加盖单位公章） 
法定代表人或授权代表：             （签字） 
日   期：                  

注：多个品目时可分别填写。
格式 4.投标保证金说明函（格式）（如有）
致：中国洲际新资源集团股份公司 
招标编号：__________

包号：     
l、投标保证金金额(大写)       元，以        方式支付。 
2、在担保期内，贵公司根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金： 
（1）我方在开标之日后到投标有效期满前，撤回投标；
（2）我方在收到中标通知后30天内，未能按规定的时间、地点与买方签订合同。 
3、保证金自开标之日起生效，直到投标书有效期后30天或贵方与我方书面协定的延长期30天内有效。 
投标人名称：                      （加盖单位公章） 
法定代表人或授权代表：              （签字） 
日期：                       
后附:投标保证金递交凭据（如有），如投标人在“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息可提供查询截图及基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》）电子件并加盖公章。
注：按照长春市财政局长财采购[2021]695号文件关于取消政府采购投标保证金及招标文件工本费等有关事项的通知执行，诚信记录良好的投标人可不提交投标保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的投标人，必须按规定收取投标保证金。

格式 5.法定代表人授权书(格式)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于________年_____月______日签字盖章生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字或盖章_______________________________

公司盖章：

说明：后附法定代表人及被授权人身份证电子件并加盖公章

格式5-1法定代表人身份证正反面电子件

格式5-2被授权人身份证正反面电子件

格式 6.商务条款偏离表

招标编号:_____________ 

包号：                               

	序号
	招标文件条款号
	招标文件要求
	投标文件的响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：我单位确认，除以上表格中列明的偏离外，我单位接受招标文件规定的所有商务条款，无其他偏离。


       注：1.本表应包括对合同条款的偏离说明。

           2.投标人对招标文件的商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“投标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的投标可被拒绝。

投标人名称（盖章）：                                             

法定代表人或被授权委托人（签字）：                             
日  期：         年        月         日

格式 7.投标人一般情况表（格式）
招标编号：          

包号：                             
	投标人全称
	
	投标人性质
	（需按照投标人须知前附表第1.4.1条要求在本表后提供相关证明材料）

	法定代表人或负责人姓名
	
	上级主管部门
	

	联系人、联系方式、办公地址
	
	基本开户银行名称
	

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（提供承诺函，格式详见投标文件格式）
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	（提供承诺函）

	近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录
	（提供承诺函）
	投标人没有失信行为和重大税收违法案件记录
	无需供应商提供，投标截止时间以后、资格审查阶段由采购人或者采购代理机构查询。

	投标人须知前附表规定的合格投标人其他资格要求
	须提供相关声明或证明材料
	是否提供小型和微型企业生产的产品
	(是       (否

	投标人是否为监狱企业
	(是       (否
	投标人是否为残疾人福利性单位
	(是       (否


  注：1.请按表内要求将上述证明文件附在此表后面；

2.投标人提供的产品中有小型和微型企业生产的，需要提供《中小企业声明函》给予证明；

3.投标人是残疾人福利性单位的，需要提供《残疾人福利性单位声明函》给予证明；

4.投标人是监狱企业的，需要提供监狱企业证明材料。
     投标人名称：                      （加盖投标人单位公章）

     法定代表人或授权代表：                  （签字）

日  期：          

	7.1 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业 
法人营业执照”或“营业执照”的电子件； 
投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”电子件； 
投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证电子件； 
投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”电子件； 
投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。



	7.2 资格条件承诺函

资格条件承诺函

致：   （采购人、采购代理机构）    ：
我单位（公司）参与     （采购项目名称  项目编号、包号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：
1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有依法缴纳税收的良好记录；
3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。
我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。
投标人名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                     （签字）

日期 ：                                                      


	7.3.1 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1._(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为___万元，资产总额为 __万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为_ _万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              投标人名称(盖章)：                               

日期:                                              
注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



	7.3.2 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表：               （签字）

日期：                                      


	7.3.3监狱企业声明函
监狱企业以提供由省级以上监狱管理局，戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。




7.3.4 纳入节能产品政府采购清单的投标产品及纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品的证明材料（格式）

	产品名称
	是否纳入节能产品政府采购清单的投标产品
	产品名称
	是否纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


后附在有效期内的认证证书及相关材料，如不填写此表或不提供认证证书及相关材料，不享受政府采购政策优惠。
7.3.5关于符合本国产品标准的证明文件

（政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，不属于本国产品标准及相关政策企业情况的，无需填写、递交）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：        

日期：   年  月  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

所投产品成本汇总信息

我公司(单位)郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定。据此承诺如下:

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为     _%

公司(单位)名称(盖章):

日期:  年  月  日

注:

1.本承诺函应按包分别提供。

2.单一产品采购无须提供本承诺函;供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3.当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函;否则，不享受价格评审优惠。

7.4采购项目有特殊要求的，投标人应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件

7.4.1投标产品涉及放射性装置，投标人为经销商的须同时提供经销商和产品制造厂家有效的《辐射安全许可证》；投标人为制造厂家的须提供自身有效的《辐射安全许可证》；

7.4.2投标产品属于医疗器械的，须提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

7.4.3投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供证明材料，其中：投标人如为制造商须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人如为经销商须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》(一类产品除外)；

投标书内附电子件加盖公章。

上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章（如招标文件附件格式需要法定代表人或授权代表签字的，须同时按照要求进行签字），否则评标时不予认可。

7.5承诺书
承诺函1
我方保证所递交的投标文件（包括所有资格证明文件、技术文件、商务文件）所提供的信息、资料、数据、声明均是真实、准确、完整和合法的，不存在任何虚假、隐瞒或误导性陈述。我方对因提供不真实资料或虚假承诺所引起的一切后果承担全部法律责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字并盖章）：

日期：

承诺函2

我方保证投标所有参数即为验收参数，如验收中有任何一项参数与投标参数（包括星号参数，三角号参数，一般性参数）不一致，即判定中标无效，保证金没收，所投产品及投标公司列入黑名单，上报不良事件系统，赔偿医院因为虚假投标造成的经济损失中标价的30%，并承担相应的法律责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字并盖章）：

日期：

承诺函3：

1. **报价合理性承诺**  

   我方投标报价（总价/分项报价）均严格按照市场行情及企业成本核算，**不低于实际生产成本**，不存在恶意低价竞争或低于成本价投标的行为。  

2. **成本构成真实性承诺**  

   我方承诺投标报价已涵盖设备材料费、人工费、运输费、税费、管理费及合理利润等全部成本，并保证相关数据真实、可追溯。  

3. **履约能力承诺**  

   如中标，我方将严格按照投标报价及合同约定履行义务，确保设备质量、供货周期及售后服务，不以任何理由要求追加合同价款或降低质量标准。  

4. **接受核查承诺**  

   如招标人或监管部门对投标报价的合理性提出质疑，我方愿意配合提供成本核算依据（如原材料采购凭证、生产成本明细等）以供审查。  

5. **违约责任**  

   若发现我方存在**低于成本价投标**或虚假报价行为，自愿承担以下责任：  

   - 投标保证金被没收；  

   - 取消中标资格；  

   - 列入不良记录名单或限制参与采购活动；  

   - 赔偿招标人因此造成的损失。  

**投标人信息**  

单位名称（盖章）：________________________  

法定代表人（签字）：______________________  

授权代表（签字）：_______________________  

联系电话：______________________________  

日期：________年________月________日  

	8.1 备件供应能力承诺书（格式）

中国洲际新资源集团股份公司： 
我单位郑重承诺：关于（项目名称）项目，根据项目需求，我单位或投标产品制造商设有专业的售后服务维修机构，具有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证满足院方要求的备件供应时限及其他要求。 

特此承诺。 
投标人名称：                 （加盖单位公章） 

法定代表人或授权代表：             （签字） 

日   期：              


	8.2其他技术证明文件或说明（如果有）

投标人认为需要提供的其他作为评分依据的文件材料，
(投标人在投标文件递交前自行检查所提供文件资料是否已完整提交，投标文件格式中虽未列出但有必要的提供的文件材料，投标人自行提交。)



格式9.采购需求响应及偏离表（格式）
项目名称：__________ 

招标编号：__________  

包号：                                                                                            
	招标文件

条目号
	招标文件采购

需求的内容与数值
	投标人的技术

响应内容与数值
	技术响应偏

差说明
	技术支持资料（或

证明材料）页码或位置等必要说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对招标文件第五章采购需求所要求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应简单复制招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。（此表多个产品可分别填写）

2、 投标人应按照招标文件第五章采购需求中的条款，提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置并将所响应参数做明显标注。如未提供技术支持资料（或证明材料）或文件不满足招标文件要求的，评标委员会评审时不予认可。

投标人名称（盖章）：                                             

法定代表人或被授权委托人（盖章或签字）：                       
日  期：         年        月         日
格式9.1 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他资料

10.招标代理服务费承诺

致：中国洲际新资源集团股份公司
   （投标人）            在贵公司组织的                    项目中若获中标（项目编号：              包号：   ），我们保证在招标代理机构发出中标通知书的同时，按照招标文件规定标准向代理机构即中国洲际新资源集团股份公司支付招标服务费，招标服务费一次性付清，用人民币进行支付。
中标服务费支付后，请贵公司按照方式 （请填写① 或 ②）开具发票：

① 中标服务费开票信息（增值税专用发票）

公司名称：

公司税号：

公司地址：

公司电话：  

开户行名称：

开户行账号：

② 中标服务费开票信息（增值税普通发票）

公司名称：

公司税号：

我公司保证所提供的开票信息真实、准确。如因信息提供错误而导致发票无法抵扣或无法入账等情况，由此产生的一切后果由我公司承担。

承诺方法定名称（盖章）：                                     

法定代表人（盖章或签字）：                                    
承诺方授权代表（签字）：                                      
地          址：                                             

电话：                             传真：                    

邮编：                             邮箱：                    

日期：                   

技术文件部分（暗标）
投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。

技术标文件(暗标)未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1、版面要求：A4纸张大小；

2、颜色要求：所有文字、图、表均为黑色；

3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4、排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置封面、目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文）统一设为左对齐，首行缩进2字符，段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；

5、图、表要求：图内的字体、字号不作要求。表内文字均采用“宋体”四号“常规”字，均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；表内文字设为上下居中、左对齐，特殊格式（首行缩进）为无。图、表整体对齐形式统一设为居中对齐，不得将表格以图片格式插入技术标（暗标）文件。

6、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。
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