# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441801-2026-02098

#### 采购项目编号：CLZ0126QY00ZC79

#### 项目名称：美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购

#### 采购人：清远市第六人民医院

#### 采购代理机构：清远采联采购招标有限公司

## 第一章投标邀请

清远采联采购招标有限公司受清远市第六人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购

采购计划编号：441801-2026-02098

采购项目编号：CLZ0126QY00ZC79

采购方式：公开招标

预算金额：20,750,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购):

采购包预算金额：20,750,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用 X 线诊断设备 | 高端X射线计算机体层摄影设备 | 1(套) | 详见第二章 | 12,750,000.00 | 否 |
| 1-2 | 医用磁共振设备 | 3.0T磁共振成像系统 | 1(套) | 详见第二章 | 8,000,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订生效并收到采购人书面送货通知后45日内完成设备的交货、安装与调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格承诺函》（具体格式可参照招标公告附件）；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格承诺函》（具体格式可参照招标公告附件）；

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格承诺函》（具体格式可参照招标公告附件）；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格承诺函》（具体格式可参照招标公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购）：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。（不适宜面向中小企业采购的原因：按照规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关失信记录，视为不存在上述失信记录；如在上述网站查询到相关失信记录，但实际相关失信记录已失效的，供应商需提供相关证明资料，否则视为供应商存在失信记录。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本项目不接受联合体投标。

4)如投标人为生产企业的：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业的：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

5)投标人须具备有效的《辐射安全许可证》，提供有效的证书复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；采购代理机构网站（ http://www.chinapsp.cn/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：清远市第六人民医院

地址：清远市清城区石角镇美林湖路1号

联系方式：0763-3113781

#### 2.采购代理机构信息

名称：清远采联采购招标有限公司

地址：广东省清远市新城静福路27号朝南国际商务中心17层办公室08、09号

联系方式：0763-3813002-2410

#### 3.项目联系方式

项目联系人：汤女士

电话：0763-3813002-2410

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：清远采联采购招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

有关说明：

1.投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2.本项目项目属性：货物类。

3.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

4.打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

5.★如投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

6.★如投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件，或承诺供货时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件（承诺函格式自拟）。（如国家另有规定，则适用其规定）

7.★所投产品属于第二类、第三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二、采购清单一览表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 核心产品 | 主要标的 | 最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端X射线计算机体层摄影设备 | 1套 | 是 | 是 | 12,750,000.00 |
| 2 | 3.0T磁共振成像系统 | 1套 | / | 是 | 8,000,000.00 |

备注：

1.投标人应在投标文件的《分项报价表》清晰列明采购的主要标的的“产品名称、规格型号、单价、数量”。

2.投标人应在投标文件中清晰列明采购的核心产品的“产品名称、品牌”，否则，视为无效投标。

采购包1（美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订生效并收到采购人书面送货通知后45日内完成设备的交货、安装与调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 清远市第六人民医院门诊住院综合楼1楼CT室和MR室（地址：清远市清城区石角镇美林湖路1号）。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例40%,合同签订，设备到货且中标人提供正式发票后10个工作日内支付合同总金额40%； 2期：支付比例60%,设备到货安装调试培训完毕，验收合格后10个工作日内支付合同总金额60%。注：（1）每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；（2）付款方式：采用支票、银行汇票、银行转账、电汇等形式。（3）违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按“逾期金额×（合同订立时1年期贷款市场报价利率÷365天）”向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。（4）采购人按照当地财政部门的有关规定和合同约定的程序进行支付，因财政部门原因到账延迟不属于采购人违约责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.履约验收主体：主要为采购人及中标人双方。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。2.履约验收时间：采购人收到供应商项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。3.履约验收方式：现场验收。4.履约验收内容：（1）中标人在投标文件、合同中响应或承诺的每一项技术和商务要求的履约情况。设备生产日期距到货时间不得超过半年。验收时应在采购人、中标人双方人员共同参加下按国家、行业和合同标准进行。如采购人认为到货设备与合同约定提供的不一致的，如中标人在收到采购人书面通知的7天内不明确答复的，采购人有权另行聘请第三方（由采购人决定选择）进行共同验收，第三方验收所产生的全部费用由中标人负责承担，并且直接从价款中扣减，如中标人无相应价款的，则由中标人直接支付。（2）中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或知识产权等合法权利。否则，中标人须承担对第三方的专利、商标或知识产权等侵权责任并承担采购人因此发生的所有赔偿款项费用，包括但不限于诉讼费用、采购人聘请律师代理案件的律师费等所有费用。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他要求，1.设备要求：(1)货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。(2)货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。(3)有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全 须知等重要资料应附有中文说明。（4）提供质量保障措施。 2.交付验收标准依次序对照适用标准：（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；（2）符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；（3）符合货物来源国官方标准。 3.保险：货物交付运输前，采购人已经支付部分或全部款项的，中标人应当办理以采购人为受益人的货物“一切险”，投保金额不少于采购人已经支付款项总额，保险保至项目最终交货地点。 4.包装和运输：(1)中标人应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。(2)包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。(3)运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。(4)中标人负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。 5.安装与调试：(1)中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。(2)合同设备安装：中标人负责合同设备的安装，一切费用由中标人负责。中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。 6.培训要求：（1）投标人针对本项目提供培训方案，包括但不限于培训方式、培训内容、培训计划等内容；（2）培训要求：①在设备安装和调试完成后，中标人应提供培训服务，提供专业技术人员对采购人科室使用设备人员和相关管理人员进行一周培训，并保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。②中标人需制定详细的培训内容和培训计划。③如遇设备升级更新，中标人需及时提供更新操作指导。 7.质保期要求及售后服务：（1）项目整体原厂质量保证期（简称“质保期”）至少为1年，保修期自货物最终验收合格之日起算。若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足采购文件质保期要求的，投标人须承诺质保期限不少于采购文件质保期要求。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。并承诺“X射线计算机体层摄影设备”原厂续保价格不高于180万元/台/年；“磁共振成像系统”原厂续保价格不高于45万元/台/年。 （2）保修期内中标人承担修理、调换或退货的费用，对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，否则构成违约责任。（3）设备在质保期内维修，维修完毕正常运作后，中标人须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案。免费保修期满后提供合同设备终身有偿维修服务。（4）投标人应针对本项目提供售后服务方案包含但不限于维修响应时间、维护保养方案、应急维修时间安排、售后服务承诺等内容。 8.其他：(1)投标人提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等采购文件要求提供的材料作为响应文件组成部分的，投标人应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。(2)按照相关规定可通过官方网站查询的资质证件，投标人应确保资质证件真实有效、线上可查。如采购文件要求提供检测报告的，供应商应当确保检测机构资质符合项目要求，检测报告内容、检测委托合同、相关发票等材料主体及信息一致。采购人有权要求中标人如实配合提供相关文件和材料原件做核对。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | 1.投标人报价应包括设备采购(制造)、接口费、软件升级费、保险费、包装、仓储、运输培训、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生等履行本项目所产生的所有含税费用，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。2.中标人应保证所投设备端口正常开放，并承担接入第三方信息接口费用，质保期内软件免费升级。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 医用 X 线诊断设备 | 高端X射线计算机体层摄影设备 | 套 | 1.00 | 12,750,000.00 | 12,750,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用磁共振设备 | 3.0T磁共振成像系统 | 套 | 1.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：高端X射线计算机体层摄影设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 设备稳定性：设备核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品（提供符合国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 |
| ★ | 2 | 单源单层探测器宽体CT≥256排；或者单源双层探测器CT≥2×128排；或双源CT≥2×64排；提供2022年6月1日后国内首次注册NMPA的设备。 |
| ▲ | 3 | 高压发生器物理总功率（非等效）≥105kW。 |
| ▲ | 4 | 球管电压档位≥6档。 |
|  | 5 | 高压发生器最大输出管电压≥140kV。 |
|  | 6 | 高压发生器最小输出管电压≤70kV。 |
|  | 7 | X线球管阳极总热容量≥33MHU。 |
|  | 8 | X线球管阳极最大散热率≥2500KHU/min。 |
|  | 9 | X线球管最小焦点尺寸≤0.7×0.7mm。 |
|  | 10 | X线球管最大焦点尺寸≤1.0×1.2mm。 |
| ▲ | 11 | X线球管最大输出总管电流（非等效）≥1250mA 。 |
| ▲ | 12 | 每排探测器物理宽度≤0.6mm。 |
|  | 13 | 数据最大采样率≥4200次/360°。 |
|  | 14 | 每360°扫描采集图像层数≥256层。 |
| ▲ | 15 | 每360°扫描重建图像层数≥640层。 |
|  | 16 | 扫描机架孔径≥78 cm。 |
|  | 17 | 扫描机架内部冷却方式采用水冷或风冷。 |
|  | 18 | 扫描机架具备恒温恒湿功能。 |
| ▲ | 19 | 扫描床最大水平移动速度≥440 mm/s。 |
|  | 20 | 扫描床最大承重≥220kg。 |
|  | 21 | 扫描床最大垂直移床速度≥50 mm/s。 |
|  | 22 | 扫描床床面垂直升降最高点≤95cm。 |
| ▲ | 23 | 扫描床床面垂直升降最低点≤49cm。 |
| ▲ | 24 | 最快机架旋转速度单源CT≤0.24 秒/圈，双源CT≤0.28 秒/圈。 |
|  | 25 | 物理单扇区时间分辨率（非等效）≤100 ms。 |
|  | 26 | 最大螺距≥2.1。 |
|  | 27 | 单次连续螺旋扫描时间≥80 s。 |
|  | 28 | 最薄图像扫描层厚≤0.6 mm。 |
|  | 29 | 图像重建速度≥70幅/秒。 |
|  | 30 | 最薄图像重建层厚≤0.5 mm。 |
|  | 31 | 单圈扫描最大Z轴覆盖范围≥12cm。 |
|  | 32 | 图像密度分辨率≤5mm@0.3%，且CTDIvol ≤8.0 mGy 。 |
|  | 33 | 图像X/Y轴空间分辨率 ≥16.4 lp/cm。 |
|  | 34 | 图像Z轴空间分辨率 ≥16.9 lp/cm。 |
|  | 35 | 图像最小CT值（非扩展CT值）≤-1000HU，图像最大CT值（非扩展CT值）≥+3000HU。 |
|  | 36 | 图像最小扩展CT值≤-10000 HU。 |
|  | 37 | 图像最大扩展CT值≥+30000 HU。 |
|  | 38 | 具备快速定位相技术。 |
|  | 39 | 机架控制面板具备一键式快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能。 |
|  | 40 | 具备双向交流系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令。 |
| ▲ | 41 | 最大重建FOV：≥78 cm。 |
|  | 42 | 心脏扫描物理单扇区时间分辨率：≤100 ms。 |
|  | 43 | 心脏扫描物理双扇区时间分辨率：≤40 ms。 |
|  | 44 | 机架内置一体化心电监控及心电图显示系统。 |
|  | 45 | 钙化积分扫描kV档数：≥6。 |
|  | 46 | 具备房颤和心律不齐患者心电编辑功能。 |
|  | 47 | 具备管电流自动实时调节技术。 |
|  | 48 | 具备智能管电压技术，根据定位像自动选择kV。 |
|  | 49 | 具备儿童剂量保护技术。 |
|  | 50 | 具备70kV超低剂量扫描功能。 |
|  | 51 | 具备80kV超低剂量扫描功能。 |
|  | 52 | 具备高级重建算法。 |
|  | 53 | CT主控台运行内存≥16GB，硬盘数据容量≥2TB。 |
|  | 54 | CT主控台图像存储量≥520,000幅（≥512×512不压缩）。 |
|  | 55 | CT主控台具备图像存档系统（CD-RW或DVD等）。 |
|  | 56 | CT主控台显示器，尺寸≥19英寸，分辨率≥1280X1024。 |
|  | 57 | CT主控台具备DICOM3.0接口、USB3.0外设接口。 |
|  | 58 | CT原厂后处理工作站运行内存≥64GB，硬盘容量≥1.5 TB，显示器尺寸≥23英寸。 |
|  | 59 | 具备实时多平面重建MPR功能。 |
|  | 60 | 具备三维重建功能。 |
|  | 61 | 具备容积渲染成像功能。 |
|  | 62 | 具备透明显示功能。 |
|  | 63 | 具备最大及最小密度投影功能。 |
|  | 64 | 具备电影功能。 |
|  | 65 | 具备三维容积测量评估功能。 |
|  | 66 | 具备血管分析功能。 |
|  | 67 | 具备心脏分析功能。 |
|  | 68 | 具备冠状动脉钙化分析功能。 |
|  | 69 | 具备冠脉血管基本评分功能。 |
|  | 70 | 具备冠状动脉血管分析功能。 |
|  | 71 | 具备心脏分离功能。 |
|  | 72 | 具备心脏血池自动去除功能。 |
|  | 73 | 具备冠脉束一键自动提取功能。 |
|  | 74 | 具备各支冠状动脉自动探查命名功能。 |
|  | 75 | 具备自动显示各支冠状动脉CPR图像。 |
|  | 76 | 具备冠状动脉钙化积分、当量评分、质量评分、容积评分功能。 |
|  | 77 | 具备冠状动脉钙化程度自动评估。 |
|  | 78 | 具备冠脉年龄自动评估。 |
|  | 79 | 具备去除检查床功能。 |
|  | 80 | 具备去除骨功能。 |
|  | 81 | 具备神经灌注功能。 |
|  | 82 | 具备神经血管减影功能。 |
|  | 83 | 具备任意心率/心律情况下，心脏与全身联合扫描功能。 |
|  | 84 | 自由呼吸下，可进行心脏冠脉扫描。 |
|  | 85 | 具备全自动血管量化分析功能，分析数据至少含概：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等。 |
|  | 86 | 具备自动报告软件，自动生成报告，同时支持Dicom、PDF、HTML等格式的输出和CD刻录。 |
| ★ | 87 | 配置清单（以下为1台设备配置，符合国家相关标准规定，并适用于本项目）： 序号; 名称; 数量. （1）; 主机系统; 1套. （2）; X射线球管; ≥1套. （3）; 探测器; ≥1套. （4）; 高功率高压发生器; 1套. （5）; 冷却系统; 1套. （6）; 扫描床; 1套. （7）; 扫描控制系统; 1套. （8）; 图像重建系统; 1套. （9）; 低剂量成像平台; 1套. （10）; 高级迭代重建算法或深度学习重建算法; 1套. （11）; 心血管扫描平台; 1套. （12）; 心电门控系统; 1套. （13）; 快速扫描平台; 1套. （14）; 图像后处理工作站; 1套. （15）; CT专用高压注射器; 1套. （16）; 铅衣（成人、0.5mmPb）; 2套. （17）; 铅衣（儿童、0.5mmPb）; 1套. （18）; 自助胶片打印机; 1套. （19）; 除颤仪（具备除颤及心电监护功能）; 1套. （20）; 监护仪（具备测量心电、血氧、血压功能）; 1套. （21）; 空气消毒机（额定风量≥1000m³/h）; 2套. （22）; 抽湿机（最大日除湿量≥50L/D）; 1套. （23）; 图文报告工作站; 1套. （24）; 4M医用显示器; 1套. （25）; 操作台; 1张. （26）; 操作椅; 3张. （27）; 抢救车（多层抽屉+封闭式柜体）; 1台. （28）; 铅衣架; 1个. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：3.0T磁共振成像系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 总体要求：必须为获得NMPA医疗器械注册证的≥70厘米大孔径高端3.0T磁共振机型。 |
|  | 2 | 磁体系统 2.1磁体类型：超导磁体 2.2屏蔽方式：主动屏蔽 2.3具备抗外界电磁干扰屏蔽技术 2.4匀场方式：主动+被动 2.5磁场稳定度：≤0.1ppm/h 2.6具备三维动态匀场 2.7具备三维匀场容积空间 2.8二阶匀场通道数≥5通道 2.9磁场均匀度：典型值 2.9.1 10cm DSV≤0.0025ppm 2.9.220cm DSV≤0.018ppm 2.9.330cm DSV≤0.08ppm 2.9.440cm DSV≤0.33ppm 2.9.550cm DSV≤2.4ppm 2.10液氦消耗量(正常使用)：零液氦消耗 ▲2.11裸磁体长度（不含外壳）≥171cm 2.12磁体系统长度(含外壳)≤193cm ▲2.13 5高斯磁力线X,Y轴≤2.7m ▲2.14 5高斯磁力线Z轴≤4.7m ▲2.15净磁体重量（含液氦，不含外壳）≤5.6吨 ▲2.16 1高斯磁力线X,Y轴≤4.26m 2.17 1高斯磁力线Z轴≤7.25m ▲2.18最大液氦容积≥1500L 2.19磁体最小扫描孔径≥70厘米 |
|  | 3 | 梯度系统 3.1具备单体独立梯度系统 3.2单轴梯度场强≥45mT/m 3.3梯度切换率≥200T/m/s 3.4最快梯度爬升时间≤0.39ms 3.5梯度放大器结构：原厂单体独立梯度放大器 3.6具备软件降噪技术 3.7具备硬件降噪技术 3.8梯度线圈冷却：水冷 3.9梯度放大器冷却：水冷 3.10梯度控制技术：全数字实时发射接收 3.11梯度工作方式：非共振式 3.12单轴梯度电压≥2230V 3.13单轴梯度电流≥750A ▲3.14单轴梯度功率（非三轴梯度功率总和）≥1700kw 3.15梯度系统总功率≥5000kw |
|  | 4 | 射频系统 4.1多源射频发射技术 4.2射频发射放大器类型：原厂超大功率射频发射放大器 ▲4.3最大射频发射功率≥37kW ▲4.4射频接收通道数（非多个线圈通道数重复叠加组合计算）≥175通道（提供技术白皮书或检测机构出具的检测报告证明具体数字及指标，必须有精准数字对应，不可以用其他概念替代） 4.5射频发射信号源（发射信号端口）数量≥4个 4.6射频同时在线线圈插槽≥6个 4.7具备用户可调节接收带宽技术 4.8具备射频线圈扫描自动调谐技术 4.9最大射频发射中心频率≤127.8MHz 4.10射频发射及接收路径位置：磁体机壳内 ▲4.11最大射频发射带宽频率≤650KHz 4.12ADC模数转换器位置：磁体机壳内（非线圈内） 4.13具备磁体内置一体化数字射频发射系统 4.14具备磁体内置一体化数字射频接收系统 ▲4.15最大射频接收增益动态范围（1Hz带宽）≥166dB 4.16 T1成像射频最大通道数≥175通道 4.17 T2成像射频最大通道数≥175通道 4.18 PD成像射频最大通道数≥175通道 4.19 SE成像射频最大通道数≥175通道 4.20 TSE成像射频最大通道数≥175通道 4.21 EPI成像射频最大通道数≥175通道 4.22 GRE成像射频最大通道数≥175通道 4.23 IR成像射频最大通道数≥175通道 4.24 DWI成像射频最大通道数≥175通道 4.25 X轴最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.26 Y轴最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.27 Z轴最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.28 T1成像最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.29 T2成像最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.30 PD成像最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.31 SE成像最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.32 TSE成像最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.33 EPI成像最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.34 GRE成像最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.35 IR成像最大射频激励带宽频率≤650KHz 4.36 T1成像射频发射最大功率≥37kW 4.37 T2成像射频发射最大功率≥37kW 4.38 PD成像射频发射最大功率≥37kW 4.39 SE成像射频发射最大功率≥37kW 4.40 TSE成像射频发射最大功率≥37kW 4.41 EPI成像射频发射最大功率≥37kW 4.42 GRE成像射频发射最大功率≥37kW 4.43 IR成像射频发射最大功率≥37kW |
|  | 5 | 全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用) 5.1具备头颈独立线圈 5.2具备脊柱独立线圈 5.3具备体部线圈组合 5.4具备大号通用关节柔性线圈（适用于膝、踝、肩、肘关节成像） 5.5具备小号通用关节柔性线圈（适用于腕、手指成像） ▲5.6 原厂科研级超高清乳腺专用线圈≥16通道（独立非组合）（提供技术白皮书证明具体数字指标） |
|  | 6 | 智能感知匀场系统 6.1具备智能感知逐层精细匀场 6.2具备适用全身匀场 6.3具备逐层调整发射电压 6.4具备逐层调整共振频率 6.5具备逐层调整B0匀场 6.6具备逐层调整B1匀场 6.7具备智能人体解剖模型 6.8具备无需额外定位装置确定人体脏器位置 |
|  | 7 | 全静音平台 7.1具备梯度系统硬件静音技术 7.2具备声阻尼材料技术 7.3具备真空隔绝腔设计的硬件静音技术 7.4具备自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 7.5具备人工智能选择性静音技术 7.6全静音平台适用范围 7.6.1具备全静音平台可用于T1对比 7.6.2具备全静音平台可用于T2对比 7.6.3具备全静音平台可用于Darkfluid对比 7.6.4具备全静音平台可用于SWI对比 7.6.5具备全静音平台可用于TSE序列 7.6.6具备全静音平台可用于SE序列 7.6.7具备全静音平台可用于GRE序列 7.6.8具备全静音平台可用于DWI序列 7.7具备全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE序列 7.8具备全静音平台应用于神经系统成像 7.9具备全静音平台应用于骨关节系统成像 7.10具备全静音平台应用于脊柱成像 |
|  | 8 | 主控工作平台 8.1具备超快速计算处理技术 8.2具备DICOM3.0接口 8.3最快图像处理速度（256矩阵）≥7万幅/秒 |
|  | 9 | 系统后处理功能 9.1具备3D后处理 9.2具备实时MPR后处理 9.3具备三维表面重建技术SSD后处理 9.4具备实时MIP后处理 9.5具备电影回放软件 9.6具备图像评价软件 9.7具备实时互动重建 9.8具备ADC-map 9.9具备T1，T2值计算 9.10具备时间信号曲线 9.11具备图像减影、叠加 |
|  | 10 | 操作台、扫描床及环境调节系统 10.1垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg 10.2扫描床移动精度≤±0.5mm 10.3具备床旁扫描控制系统 10.4具备病人监视系统 10.5具备照明、通风、通话、背景音乐 ▲10.6最低床位≤52cm ▲10.7最大水平移动范围≥280cm 10.8具备遥控线圈更换 10.9具备自动步进扫描床 10.10具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮 10.11具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 10.12具备紧急制动系统 10.13单次计划持续扫描最大范围≥205cm |
|  | 11 | 后处理接口 11.1具备软件控制照相技术 11.2具备可同时回读至主机和PC机 11.3具备完整DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括但不限于查询/获取、发送/接收、打印、工作列表等）的功能 11.4具备DICOM 3.0标准激光相机数字接口 11.5具备远程遥控维修遥控 11.6图像网络传输标准1000M以太网连接 |
|  | 12 | 全景一体化成像系统 12.1具备一次摆位完成全部线圈扫描 12.2具备线圈组合扫描 12.3具备组合扫描专用线圈控制软件 12.4具备智能定位技术 12.5具备脊柱线圈整合于床面设计 12.6具备线圈接口整合于床面设计 12.7具备矩阵线圈通道选择模式 12.8具备矩阵线圈频谱成像模式 12.9具备实时扫描助手 12.10具备全中枢神经成像无缝连接 12.11具备自动检查计划 12.12具备自动结果生成 |
|  | 13 | 智能操作平台 13.1具备头部自动定位功能 13.2具备脊柱自动定位功能 13.3具备关节自动定位功能 13.4具备图文引导的实时在线指导功能 13.5具备大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） 13.6具备并行采集拓展功能 13.7具备膈肌导航技术 13.8具备相位导航技术（肝实质触发采集技术） |
|  | 14 | 扫描参数 14.1最小二维层厚≤0.1mm 14.2最小三维层厚≤0.05mm ▲14.3单床位最大扫描视野≥55cm 14.4最小患者扫描视野≤0.5cm 14.5 TSE最大回波链长度≥512 14.6 EPI最大因子≥256 14.7最大采集矩阵≥1024×1024 14.8弥散加权B值≥10000 |
|  | 15 | 成像序列和技术 15.1自旋回波（SE）序列 15.1.1具备2D/3D TSE 15.1.2具备TSE回波分享技术 15.1.3具备三维TSE序列 15.1.4具备单次激发SE 15.1.5具备脂肪抑制序列 15.1.6具备频率脂肪抑制 15.1.7具备水抑制序列 15.2反转恢复（IR）序列 15.2.1具备快速IR(脂肪、水抑制） 15.2.2具备快速自由水抑制（T1、T2FLAIR） 15.2.3具备STIR短T1压脂序列 15.2.4具备单次激发快速IR 15.2.5具备常规反转恢复序列 15.2.6具备真实影像反转恢复（灰白质强对比） 15.2.7具备脂肪/水激发技术 15.2.8具备翻转恢复脂肪抑制序列 15.3梯度回波(GRE)序列 15.3.1具备2D/3D稳态进动梯度回波 15.3.2具备in-phase和out-phase成像 15.3.3具备多回波聚合序列 15.3.4具备亚秒T1扫描序列（2D/3D） 15.3.5具备亚秒T2扫描序列（2D/3D） 15.3.6具备单次多平面梯度回波序列 15.3.7具备多回波梯度回波序列 15.3.8具备除剩余磁化梯度回波 15.3.9具备利用剩余磁化梯度回波 15.3.10具备重T2加权高对比序列 15.4平面回波(EPI)序列 15.4.1具备单次激发EPI 15.4.2具备多次激发EPI 15.4.3具备自旋回波EPI 15.4.4具备梯度回波EPI 15.4.5具备反转EPI |
|  | 16 | 体部成像 16.1具备肝脏T1加权3D高分辨动态成像 16.2具备多期动态扫描层面精准对位技术 16.3具备全身弥散成像软件包 16.4具备同相位/去相位水脂分离技术 16.5具备MR结肠造影技术（亮、暗腔） 16.6具备MR胰胆管造影技术(2D/3D) 16.7具备单次激发2D/3D水成像 16.8具备呼吸导航技术 16.9具备自由呼吸3D水成像 16.10具备动态肾脏灌注成像技术 16.11具备MR尿路造影技术（2D/3D） 16.12具备MR脊髓造影技术（2D/3D） |
|  | 17 | 神经系统成像 17.1弥散成像 17.1.1具备实时弥散技术 17.1.2具备各向同性采集 17.1.3具备各向异性采集 17.1.4具备ADC值测量 17.1.5具备ADC-map彩图 17.1.6具备体部脏器弥散 17.1.7具备弥散张量成像技术 17.1.8具备高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像） 17.1.9具备高清弥散可应用于头部 17.1.10具备高清弥散可应用于乳腺 17.1.11具备高清弥散可应用于盆腔 17.2灌注成像 17.2.1具备2D-EPI灌注成像 17.2.2具备多层灌注成像 17.2.3具备rCBV分析 17.2.4具备TTP分析 17.2.5具备MTT分析 17.2.6具备时间信号曲线 17.2.7具备彩色后处理功能 17.3磁敏感成像 17.3.1具备可兼容并行采集 17.3.2具备SWI实时磁矩图成像技术 17.3.3具备SWI实时相位图成像技术 17.3.4具备SWI原始图像成像技术 17.3.5具备mMIP图像成像技术 17.4其他成像 17.4.1具备全中枢神经系统成像 17.4.2具备图像无缝拼接软件包 |
|  | 18 | 心血管成像 18.1具备2D/3D时飞法(TOF)血管成像 18.2具备相位对比(PC)血管成像 18.3具备门控法TOF/PC血管成像 18.4具备3D增强对比CE—MRA技术 18.5具备门静脉成像技术 18.6具备实时成像技术 18.7具备超快速血管造影成像技术 18.8具备磁化转移（MTC）技术 18.9具备造影剂实时跟踪触发技术 18.10具备导航技术 18.11具备下肢血管造影分段跟踪成像技术 18.12具备自动移床MRA 18.13具备电影回放 18.14具备最大强度投影 18.15具备多层面重建 18.16具备曲面重建 18.17具备常规心脏形态学成像 18.18具备心脏回波分享技术 18.19具备快速梯度回波/快速心脏采集 18.20具备黑血技术 18.21具备亮血技术 18.22具备正向心电触发 18.23具备反向心电触发 18.24具备二维/三维多相位成像 18.25具备快速心脏电影 18.26具备一站式心脏成像技术 18.27具备首过法灌注成像 18.28具备自动心肌活性成像（自动选择TI时间） 18.29具备放射采集技术 18.30具备双斜位成像 |
|  | 19 | 波谱成像 19.1具备自动匀场方式 19.2具备手动匀场方式 19.3具备自动水抑制技术 19.4具备自动频谱分析 19.5具备实时频谱分析及实时显示 19.6具备高级频谱分析后处理软件 19.7具备用户可编辑后处理程序 19.8 具备2D和3D频谱成像 19.9具备单体素和多体素频谱成像 19.10具备PRESS技术 19.11具备STEAM技术 19.12具备代谢产物浓度分布彩图 19.13具备代谢产物比例地图 19.14具备外周容积脂肪抑制技术 19.15具备半自动匀场方式 19.16具备快速频谱成像技术 19.17具备乳腺频谱成像分析 19.18具备化学位移成像(2D/3D CSI) 19.19具备多通道矩阵线圈完成头颅频谱 19.20具备前列腺频谱成像分析 |
|  | 20 | 骨关节成像 20.1具备3D各向同性容积成像序列 20.2具备高分辨率颈髓成像 20.3具备高分辨率内耳三维成像 20.4具备全脊柱成像 20.5具备图像无缝拼接软件包 20.6具备关节软骨成像 |
|  | 21 | 并行采集技术 21.1具备基于图像算法 21.2具备基于k-空间算法 21.3具备基于两个相位编码方向同时加速算法 21.4并行采集加速因子≥8 21.5与并行采集技术兼容的射频线圈全面兼容 21.6与并行采集技术兼容的扫描序列全面兼容 21.7具备并行采集自动校准技术 21.8并行采集因子施加方向X,Y,Z轴三方向 |
|  | 22 | 伪影校正技术 22.1具备流体补偿 22.2具备呼吸补偿 22.3具备头部伪影矫正 22.4具备专业去金属伪影技术 22.5具备消除磁敏感伪影 22.6具备卷积伪影去除 22.7具备前瞻性运动伪影校正 22.8具备回顾性运动伪影校正 22.9具备抑制头部运动伪影 22.10具备抑制腹部运动伪影 22.11具备抑制关节运动伪影 22.12具备抑制颈部运动伪影 |
|  | 23 | 其他高端技术 23.1具备自动和手动滤波 23.2具备实时交互式成像 23.3具备三维定位系统 23.4具备频率编码方向扩大采集 23.5具备相位编码方向扩大采集 23.6具备预饱和技术 23.7饱和带数目≥6 23.8具备脂肪饱和技术 23.9具备水饱和技术 23.10具备水激发技术 23.11具备偏中心扫描技术 23.12具备扫描暂停技术 23.13具备可变带宽技术 23.14具备可变k空间填充 23.15具备非/对称回波 23.16具备信噪比指示器 23.17具备优化反转角技术 23.18具备线圈灵敏度校正 23.19具备神经高分辨成像 23.20具备磁共振实时定位 23.21具备磁共振实时透视 23.22具备交互式参数改变 23.23具备扫描参数顾问 23.24具备恒定信号技术 23.25具备序列重生技术 |
|  | 24 | 高级影像后处理工作平台 24.1具备MIP，MPR，SSD 24.2具备DICOM图像转换成JPG格式 24.3具备图像分析系统（测量、反转、滤波） 24.4具备工作平台控制照相 24.5具备图像管理 24.6具备联网图像传输 24.7 Dicom3.0软硬接口主台及后处理工作平台都可 |
|  | 25 | 外围设备 25.1具备应急供电装置 |
| ★ | 26 | 配置清单（以下为1台设备配置，符合国家相关标准规定，并适用于本项目）： 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. （1）; 3.0T磁体系统; 3.0T; 套; 1. （2）; 3.0T梯度系统; 3.0T; 套; 1. （3）; 3.0T射频系统; 3.0T; 套; 1. （4）; 3.0T射频线圈系统1套（包含头颈线圈2个、脊柱线圈、体部线圈、大小号柔性关节线圈、乳腺专用独立线圈）; 3.0T; 套; 1. （5）; 3.0T计算机系统; 3.0T; 套; 1. （6）; 水冷机; 3.0T适用; 套; 1. （7）; 精密空调; 3.0T适用; 套; 1. （8）; MR专用高压注射器; 3.0T适用; 套; 1. （9）; 无磁转运床; 套; 1. （10）; 无磁轮椅; 套; 1. （11）; 铁磁探测器; 套; 1. （12）; 无磁消毒车; 套; 1. （13）; 操作台; 张; 1. （14）; 操作椅; 张; 3. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指清远采联采购招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指清远市第六人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：差额定率累进法收费：以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按照下述规定的“货物类”费率标准下浮20%计费。 货物类计算基数对应的费率标准： 100万元以下 1.5%；100～500万元 1.1%；500～1000万元 0.8%；1000～5000万元 0.5%； |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，一、分包：不允许； 二、转包：中标人不得将政府采购合同转包。 三、供应商（投标人）向本招标文件中所述的采购代理机构咨询的有关本招标项目事项，一切以法律法规的规定和采购代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表采购代理机构的意见。 四、异常低价审查。 （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 如项目未设定最高限价，则以项目采购预算金额作为最高限价。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由清远采联采购招标有限公司代收。具体操作要求详见清远采联采购招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询清远采联采购招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至清远采联采购招标有限公司，到账情况以开标时清远采联采购招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)采购代理机构网站（ http://www.chinapsp.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、采购代理机构网站（ http://www.chinapsp.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：汤女士

电话：0763-3813002-2410

传真：0763-3813090

邮箱：qyzy@chinapsp.cn

地址： 清远市新城静福路27号朝南国际商务中心17层办公室08、09号

邮编：511500

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省清远市财政局

地 址：清远市北江二路财政大楼

电 话：0763-3877328

邮 编：511500

传 真：3385561

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由清远采联采购招标有限公司统一对外发布。

（2）对清远采联采购招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标文件中提供《资格承诺函》（具体格式可参照招标公告附件）； |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标文件中提供《资格承诺函》（具体格式可参照招标公告附件）； |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标文件中提供《资格承诺函》（具体格式可参照招标公告附件）； |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格承诺函》（具体格式可参照招标公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关失信记录，视为不存在上述失信记录；如在上述网站查询到相关失信记录，但实际相关失信记录已失效的，供应商需提供相关证明资料，否则视为供应商存在失信记录。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定资格要求1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 本项目特定资格要求2 | 如投标人为生产企业的：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业的：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定） |
| 10 | 本项目特定资格要求3 | 投标人须具备有效的《辐射安全许可证》，提供有效的证书复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。（不适宜面向中小企业采购的原因：按照规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形） |

表二符合性审查表：

采购包1（美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
| 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； |
| 3 | 投标报价要求1 | 投标报价确定且未超过本项目最高限价的； |
| 4 | 投标报价要求2 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； |
| 5 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
| 6 | 提供的产品均不属于进口产品的； | 提供的产品均不属于进口产品的； |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 8 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分13.0分 技术部分57.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术指标（标注“▲”符号条款）响应情况 (30.0分) | 根据投标人所投产品对《第二章 采购需求》中 “技术标准与要求-具体技术(参数)要求”中标注“▲”符号条款的技术参数（共25项，最高得30分）响应情况进行评审：（1）完全响应的（即为“无偏离”或“正偏离”），得30分；（2）有1-2项负偏离的，得27分；（3）有3-4项负偏离的，得24分；（4）有5-6项负偏离的，得21分；（5）有7-8项负偏离的，得18分；（6）有9-10项负偏离的，得15分；（7）有11项或以上负偏离的，得0分； 【注：①如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准；②如采购需求中无明确证明材料的，则以投标货物制造商公开发布的印刷资料或相应技术参数的厂家证明资料或检测机构出具的检测报告的响应情况进行评审；未提供或提供资料不能响应对应指标的视为不满足。指标不满足的或者经评标委员会查看证明材料认定不满足的，均视为负偏离。】 |
|  |  | 一般技术指标（非标注“▲”及“★”符号条款除外）响应情况 (20.0分) | 根据投标人所投产品对《第二章 采购需求》 “技术标准与要求-具体技术(参数)要求 ”中的非标注“▲”及“★”符号条款除外的技术参数（共93项，最高得20分）响应情况进行评审，以一个大项的序号（1.2.3.XX ）作为一项（注：一个大项序号当中的任一参数、指标、要求等负偏离均按一项计）： （1）完全响应的（即为“无偏离”或“正偏离”），得20分；（2）有1-2项负偏离的，得19分；（3）有3-4项负偏离的，得18分；（4）有5-6项负偏离的，得17分；有7-8项负偏离的，得16分；（5）有9-10项负偏离的，得15分；（6）有11-12项负偏离的，得14分；（7）有13-14项负偏离的，得13分；（8）有15-16项或以上负偏离的，得12分；（9）有17-18项或以上负偏离的，得11分；（10）有19-20项或以上负偏离的，得10分；（11）有20项或以上负偏离的，得0分； 【注：①如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准；②如采购需求中无明确证明材料的，则以投标货物制造商公开发布的印刷资料或相应技术参数的厂家证明资料或检测机构出具的检测报告的响应情况进行评审；未提供或提供资料不能响应对应指标的视为不满足。指标不满足的或者经评标委员会查看证明材料认定不满足的，均视为负偏离。】 |
|  |  | 项目实施方案 (7.0分) | 根据中标人针对本项目“采购需求”提供的项目实施方案【包括不限于：①设备的安装、②设备的调试、③质量保证措施】进行评分。 1.方案符合且优于采购需求，所提供的内容涵盖了上述3项内容的技术要素，方案详细且合理，得7分。 2.方案符合采购需求，所提供的内容涵盖了上述3项内容的技术要素，方案有欠缺，得4分。 3.方案不完全符合采购需求，方案有缺陷，得1分。 4.没有提供方案或其被评定为不可行的不得分。 【注：（1）“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏；（2）“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性；（3）“欠缺”是指深度不足（关键环节未展开，流于表面，未触达本质）；（4）“缺陷”是指存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。】 |
| 商务部分 |  | 售后服务方案 (7.0分) | 根据中标人针对本项目“采购需求”提供的售后服务方案【包括不限于：①响应时间、②维护保养、③售后服务的承诺、④培训方案】进行评分。 1.方案符合且优于采购需求，所提供的内容涵盖了上述4项内容的技术要素，方案详细且合理，得7分。 2.方案符合采购需求，所提供的内容涵盖了上述4项内容的技术要素，方案有欠缺，得4分。 3.方案不完全符合采购需求，有缺陷，得1分。 4.没有提供方案或其被评定为不可行的不得分。 【注：（1）“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏；（2）“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性；（3）“欠缺”是指深度不足（关键环节未展开，流于表面，未触达本质）；（4）“缺陷”是指存在不适用项目实际情况的情形、与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。】 |
|  |  | 同类业绩 (2.0分) | 本次所投产品投标人自2024年1月1日至今同类项目销售业绩（X射线计算机体层摄影设备或磁共振成像系统），每提供一项有效业绩得1分，最高得2分。 【注：须提供业绩合同关键页的复印件（至少包括合同销售须包含名称、品牌及型号，签订合同双方的单位名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期）未提供或其他情形的不得分。业绩有效时间以合同签订日期为准。】 |
|  |  | 质保期 (2.0分) | 根据投标人针对本项目“采购需求”提供的质保期情况进行评分。【本项评分以投标人提供承诺函（格式自拟）为评审依据。】 在1年原厂全保质保期的基础上，X射线计算机体层摄影设备额外每增加1年原厂全保质保期得0.5分，磁共振成像系统额外每增加1年原厂全保质保期得0.5分，单台设备最高得1分，本项最高得2分。【注：以投标人提供的承诺函作为评审依据，格式自拟。只对一个设备承诺或不提供承诺函的不得分。】 |
|  |  | 设备原厂续保情况 (2.0分) | 投标人需承诺，质保期满后，并承诺“X射线计算机体层摄影设备”原厂续保价格不高于180万元/台/年；“磁共振成像系统”原厂续保价格不高于45万元/台/年。 X射线计算机体层摄影设备：①承诺X射线计算机体层摄影设备年度原厂全保服务价格（不含易损配件）为175万元及以下（台/年），得0.5分。②承诺X射线计算机体层摄影设备年度原厂全保服务价格（不含易损配件）为170万元及以下（台/年），得1分。 磁共振成像系统：①磁共振成像系统年度原厂全保服务价格（不含易损配件）为40万元及以下（台/年），得0.5分。②承诺磁共振成像系统年度原厂全保服务价格（不含易损配件）为35万元及以下（台/年），得1分。 单台设备最高得1分，本项最高得2分。【注：以投标人提供的承诺函作为评审依据，格式自拟。只对一个设备承诺或不提供承诺函的不得分。】 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（最低报价不是中标的唯一依据）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

医疗设备（器械）采购合同

甲方（购买方）：清远市第六人民医院

乙方（供货方）：

根据《中华人民共和国民法典之合同编》、《中华人民共和国政府采购法》的要求，经甲乙双方充分协商，甲方向乙方购买以下设备，达成如下合同条款，共同遵守：

1.合同设备 乙方向甲方供应设备的名称、制造商、规格、数量、单价、价款：

| 设备名称 （严格按注册证上名称填写） | 生产厂家 | 制造国 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包含信息系统双向接口费 |
| 合计价款：人民币（大写） 仟佰拾万仟佰拾元整 小写￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

（详细配置见附件一：配置清单）

总金额包括了设备及随机附件、包装、税费、运费、安装调试、资料、质保期维修等全部税金费用。

2.产品质量：

2.1 乙方保证合同设备必须是全新的产品，质量、规格及技术符合国家标准和行业标准。国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证，进口产品必须具备原产地商检局的检验证明或其它合法进货渠道证明，不提供不予验收。

2.2合同设备保修期内非因甲方人为原因或自然灾害而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退。本国产品类设备自生产日期起算不得超过半年。

3.交货、安装：

3.1合同设备的交货：

（1）交货地点：清远市第六人民医院。

（2）交货时间：乙方在签订合同且收到甲方书面送货通知后    天内完成合同设备的供货，设备到货且场地具备安装条件后10个工作日内完成设备免费安装及调试。如延迟交货，则每延迟一天按合同总价款的千分之一赔偿，如此类推。超过30天仍未供货的，乙方构成违约，甲方有权解除合同。

3.2设备的验收：

（1）履约验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（2）验收主体：主要为甲乙双方。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

（3）履约验收时间：甲方收到乙方项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（4）履约验收的内容：乙方在投标文件、合同中响应或承诺的每一项技术和商务要求的履约情况。验收时应在甲乙双方人员共同参加下按国家、行业和合同标准进行。如甲方认为到货设备与合同约定提供的不一致的，如乙方在收到甲方书面通知的7天内不明确答复的，甲方有权另行聘请第三方（由甲方决定选择）进行共同验收，第三方验收所产生的全部费用由乙方负责承担，并且直接从价款中扣减，如乙方无相应价款的，则由乙方直接支付。

（5）验收不合格的处理方式：验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏、功能参数不符合要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，甲方有权拒收。乙方要无条件更换、补充合格产品，不接受任何形式的降格处理。乙方二次交付的货物仍不符合合同规定的，甲方有权终止合同。

（6）只有当下列条件均满足时，设备验收合格：①设备技术参数与应标文件、合同一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。②在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令甲方完全满意的解决。③技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。④对甲方操作人员进行培训。⑤设备验收合格后双方签定书面《设备安装验收报告》。

3.3乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或知识产权等合法权利。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或知识产权等侵权责任并承担甲方因此发生的所有赔偿款项费用，包括但不限于诉讼费用、甲方聘请律师代理案件的律师费等所有费用。

4.货款支付方式：

4.1本合同以人民币进行结算。

4.2合同签订，设备到货且乙方提供正式发票后10个工作日内支付合同总金额40%。设备到货安装调试培训完毕，验收合格后10个工作日内支付合同总金额60%。甲方采用银行转账的方式汇款至乙方指定合法账户。

4.3违约责任：甲方逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按“逾期金额×（合同订立时1年期贷款市场报价利率÷365天）”向乙方偿付违约金，但因甲方自身原因导致无法及时支付的除外。

4.4甲方按照当地财政部门的有关规定和合同约定的程序进行支付，因财政部门支付流程原因导致款项到账延迟，甲方不承担预期付款违约责任，但甲方应在收到乙方发票后在合理期限内及时办理支付申请手续。

5.售后服务：

5.1乙方提供合同仪器设备     年免费原厂保修，免费保修期由验收合格之日起计。保修期内乙方承担修理、调换或退货的费用，维修时间超过三天，乙方须提供备用机无偿给甲方使用，否则构成违约责任。免费保修期内非因甲方人为原因导致的故障，乙方应免费更换零部件和维修，不收取任何费用。维修时间超过24小时，每逾期一天，质保期延长二天。免费保修期内维修＞3次，延长贰年免费原厂保修。免费保修期内，合同仪器必须由厂家工程师保修。免费保修期满后提供合同标的仪器终身维修服务，只收取更换配件的材料款。“X射线计算机体层摄影设备”原厂续保价格不高于  万元/台/年；“磁共振成像系统”原厂续保价格不高于  万元/台/年。

5.2乙方在接到甲方维修的通知后，24小时内到达现场维修，一般故障48小时内修复，重大故障72小时内提供解决方案，否则构成违约，赔偿甲方因此所造成的损失，损失按乙方逾期每一天1000元计算。

6.争议的解决办法：

6.1因设备的质量问题而发生的争议，由广东省清远市质量监督部门或双方认可的质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由双方各承担50%；设备质量不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.2乙方所提供的货物与中标人投标文件所示货物完全一致，否则乙方构成违约，甲方有权拒收，并有权解除合同，且上报政府采购主管部门。

6.3签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则可向甲方所在地法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同的其余部分。

6.4有关涉及本合同乙方向清远市采购主管部门所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

7.其它:乙方遵守国家法律法规，不得向甲方或甲方工作人员提供不正当利益，如违反，医院将予以曝光。同时报纪检监察部门及卫生行政部门，依据有关规定追究相应法律责任；并提请有关执法部门对其违法违规行为依法进行查处，甲方追究其贿赂责任及连带责任。乙方应提供下述合法正确税种的发票：（请勾选）

□增值税专用发票

R增值税普通发票

□普通销售发票

□普通服务发票

乙方提供发票的税率：因乙方提供的发票不符合税务规定给甲方造成的损失，乙方应承担全额赔偿责任，赔偿包括但不限于：1）甲方交纳的税款；2）相关的滞纳金；3）税务罚款；4）甲方多支付给乙方税款的十倍违约金。

8.违约责任：

违反合同约定的一方应赔偿守约方的损失，除支付合同价款的10%违约金外，还要支付守约方通过诉讼途径实现权利的全部费用包括但不限于诉讼费用、律师费用、财产保全费、保全保函费、鉴定费等费用。本合同第8条约定的违约责任不适用于采购人逾期付款的情形，采购人预期付款的违约责任按本合同第4条约定执行。

9.不可抗力

9.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

9.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

10.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.合同变更、中止与终止:

11.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

11.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12. 合同分包

未经采购人书面同意，乙方不得将合同项下任何义务转包或分包。

13.合同未尽事宜双方可另行协商。

14.合同的生效及附件：

14.1 自双方签名并盖章之日起生效，合同一式四份，甲、乙方各执二份。

14.2 附件、售后服务书及传真件是本合同的组成部分，具有法律效力。

| 甲 方：清远市第六人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 代表人： | 代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签约日期： | 联行号： |

请另附上以下附件：

一、单台设备配置清单含品牌型号（合计采购    台）

二、单台设备技术参数

三、核心配件/易损件最高限价、保用年限；耗材最高限价

四、设备彩页

五、供货商三证、厂家三证及医疗器械注册证

六、产品授权书

七、售后服务承诺说明

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441801-2026-02098

#### 采购项目编号：CLZ0126QY00ZC79

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：清远采联采购招标有限公司

你方组织的“美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购”项目的招标[采购项目编号为：CLZ0126QY00ZC79]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：清远采联采购招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购”项目采购[采购项目编号为CLZ0126QY00ZC79]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：清远市第六人民医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：清远采联采购招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购招标中获中标（采购项目编号：CLZ0126QY00ZC79），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应清远采联采购招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

清远采联采购招标有限公司

我单位已登记并准备参与“美林湖医院改扩建项目医疗设备（高端X射线计算机体层摄影设备及3.0T磁共振成像系统）采购”项目（采购项目编号：CLZ0126QY00ZC79 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日