长治医学院附属和济医院设备更新项目X线计算机断层摄影(CT)采购

招标文件

项目编号：1499002026AGK01390

采购人：长治医学院附属和济医院

采购代理机构：山西中鸿招标代理有限公司

日        期：2026年06月

目 录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  投标人须知前附表	7

第三部分  投标人须知	14

第四部分  评标标准和评标方法	34

第五部分  商务、技术要求	47

第六部分  合同文本	57

第七部分  投标文件格式	60

电子投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在投标人具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件上传截止时间，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）； 2.2电子投标文件解密时间：30分钟； 2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成； 2.4因设备原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2）投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行，不再接收纸质文件。在评标过程中，当系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评标活动。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开标、评标结果数据录入“政采云系统”。 |

第一部分  投标邀请

项目概况：

长治医学院附属和济医院设备更新项目X线计算机断层摄影(CT)采购的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年07月15日10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002026AGK01390

项目名称：长治医学院附属和济医院设备更新项目X线计算机断层摄影(CT)采购

预算金额（元）：15000000

最高限价（元）：15000000

采购需求：

标项名称：长治医学院附属和济医院设备更新项目X线计算机断层摄影(CT)采购。

数量：1

预算金额（元）：15000000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目拟购置CT1台。

备注：投标货物未特别注明“进口产品”，不接受进口产品。

合同履约期限：包1，签订合同后3个月内完成供货、安装及调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人如为医疗器械生产企业直接投标的：

① 所投产品为一类医疗器械的，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》及产品备案凭证；

② 所投产品为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》及对应产品的《医疗器械注册证》；

（2）投标人如为医疗器械经营企业投标的：

① 所投产品为一类医疗器械的，可仅提供产品备案凭证；

② 所投产品为二类医疗器械的，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》及对应产品的《医疗器械注册证》；

③ 所投产品为三类医疗器械的，须提供《医疗器械经营许可证》及对应产品的《医疗器械注册证》；

（3）本次响应产品若为国产设备，须提供生产厂家的企业法人营业执照；若为进口设备，须提供《医疗器械注册证》（进口）及有效授权文件（如需）；

（4）投标人及制造商须具备辐射安全许可证（如涉及）

三、获取招标文件

时间：2026年06月25日至2026年07月02日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

获取方式：在线获取

售价（元）：0

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年07月15日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年07月15日10:00

开标地点：山西省太原市万柏林区迎泽西大街迎西佳园底商8号

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、针对本项目各环节的质疑需一次性通过山西省政府采购网进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑，每个环节多次提出将不予受理。

代理费支付方式：投标人支付

代理费收费标准：参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格[2002]1980号文和在关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号文件规定的收费标准的80%支付。

代理费收费金额（元）：/

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名    称：长治医学院附属和济医院

地    址：山西省长治市潞州区太行东街 271 号

联 系 人：石磊

联系方式：0355-3552817

2．采购代理机构信息

名    称：山西中鸿招标代理有限公司

地  　址：太原市万柏林区迎泽西大街迎西佳园底商8号

联系方式：0351-3184999

电子邮箱：zhonghongzbdl@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：郭利帅、任金云、李福顺

电 　　 话：0351-3184999，18536383133

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目 预算金额 | 预算金额：15000000元 注：投标人的报价不得超过预算金额，否则投标无效。 |
| 2 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 纸质投标文件份数 | 要求递交 具体要求： 不要求递交 |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | *1.投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘投标文件格式’）； *2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘投标文件格式’）； *3.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘投标文件格式’）； *4.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见‘投标文件格式’）； *5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见‘投标文件格式’）； *6.投标人廉洁自律承诺书（见‘投标文件格式’）； *7.投标人基本存款账户开户许可证（或基本账户信息函复印件）及投标保证金缴纳证明；（复印件或影印件须加盖投标人公章） 8.本项目特定资格要求： （1）投标人如为医疗器械生产企业直接投标的： ① 所投产品为一类医疗器械的，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》及产品备案凭证； ② 所投产品为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》及对应产品的《医疗器械注册证》； （2）投标人如为医疗器械经营企业投标的： ① 所投产品为一类医疗器械的，可仅提供产品备案凭证； ② 所投产品为二类医疗器械的，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》及对应产品的《医疗器械注册证》； ③ 所投产品为三类医疗器械的，须提供《医疗器械经营许可证》及对应产品的《医疗器械注册证》； （3）本次响应产品若为国产设备，须提供生产厂家的企业法人营业执照；若为进口设备，须提供《医疗器械注册证》（进口）及有效授权文件（如需）； （4）投标人及制造商须具备辐射安全许可证（如涉及）。 9.投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）。 注：加*的资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 资格审查小组于开标后在政采云客户端对投标人的信用信息进行查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日。投标人存在失信记录的，其投标文件将作无效处理（此项查询截图无需投标人提供）。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | *1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）； *2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’），若投标人代表为法定代表人的可不提供； *3.投标函（见‘投标文件格式’）； *4.开标一览表(见‘投标文件格式’)； *5.商务条款响应表及偏离表格式（见‘投标文件格式’）； *6.投标货物技术规范响应及偏离表(见‘投标文件格式’)； 7.投标文件递交截止日前三年内同类项目合同案例相关证明资料； 8.针对本项目的技术服务方案及承诺（格式自拟）； 9.企业的信誉证明材料； 10．投标人认为需要提供的其他商务、技术材料； 11.政策性要求。 加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 |
| 7 | 政府采购相关政策要求 | 1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，报价产品必须是国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，报价产品的各项技术标准必须符合国家强制性标准。否则，投标无效。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 4.投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参照国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。 5.中小微企业参加本项目： 须依据财库【2020】46号关于印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的标准如实填写《中小企业声明函》。（格式见第七部分） - 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。 - （2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 （4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按招标文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分）。 （5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按招标文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分） （6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。 6.残疾人福利单位参加本项目： 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需附残疾人福利性单位声明函。 7.监狱企业参加本项目： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，须提供相关证明材料。 8.环保节能产品参加的项目： 8.1投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，在技术、服务、价格同等条件下将给予优先采购。 8.2投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，在技术、服务、价格同等条件下将给予优先采购。 8.3根据晋财购〔2025〕54号《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对于优先采购的绿色产品，给予其5%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。 对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色产品政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行。 9.创新产品参加的项目： 根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 10.商品包装和快递包装： 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 11.本国产品 本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。 |
| 8 | 投标保证金金额及交纳要求 | 投标保证金交纳截止时间：同投标文件递交截止时间 投标保证金金额：150000元。 投标人交纳投标保证金必须以支票、汇票、本票、网上银行转账或金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。 投标保证金如采用网上银行转账的，须按照招标文件要求的数额交纳，从投标人的基本存款账户转出。 开户名称：山西中鸿招标代理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司太原广场支行 开户账号：632572477 未按前述要求提交投标保证金或未足额交纳投标保证金的投标，将被视为无效投标。 投标人的保证金交纳后，需在汇款/转账凭单用途栏中写明“项目编号+保证金”。 采购人或者采购代理机构应当自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止之日起计算） |
| 10 | 评标委员会构成 | 本采购项目的评标委员会成员由 7 人组成，其中相关经济技术评审专家5 人，采购人代表 2 人。 |
| 11 | 现场勘查 | 否 |
| 12 | 标前答疑 | 否 |
| 13 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 14 | 代理服务费 | 中标人在领取中标通知书时一次性支付中标服务费。 参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格[2002]1980号文和国家改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号文件规定的收费标准的80%支付。 |
| 15 | 其他要求 | 当本投标人须知前附表和投标人须知中的内容和条款有冲突或不一致时，以本投标人须知前附表为准。 |

第三部分  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1采购人：指依法进行本次招标活动的采购单位。即：长治医学院附属和济医院。

2.2采购代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构，即“山西中鸿招标代理有限公司”。

2.3投标人：指参加本次招投标活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在投标人：指领取招标文件的投标人。

2.5货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向采购人提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。指如货物的运输、保险、安装、调试、技术援助、培训等以及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.7招标文件：是采购代理机构根据相关法律法规和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

2.8投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的响应性文件。

3.合格投标人的条件

3.1参加本次采购活动的投标人应当具备投标人须知前附表第5项要求的条件，并提供相应的资格证明文件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动

3.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.4本项目是否允许代理商参加投标（见前附表第2项）。

3.5本项目是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标（见前附表第3项）。

3.5.1联合体各方均应当符合投标人须知前附表第5项中规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.1条的要求提供相关材料。（不允许联合体参与投标的投标人，可不提供。）

3.5.2采购人根据采购项目的特殊性规定投标人特殊要求和法律、行政法规规定的其他条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的条件。联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标。（不允许联合体参与投标的投标人，可不提供。）

3.5.3联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第七部分投标文件格式。（不允许联合体参与投标的投标人，可不提供。）

4.投标费用

投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标要求

投标人所提供的货物、所需服务与技术方案被采购人采用时，中标人应负责将中标货物送至采购人指定位置，并进行安装、调试、培训，认真履行合同规定的相关条款的约定。

6.通知

对与本项目有关的通知，代理机构将在政采云系统中上传通知，因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知

第四部分 评标标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 合同文本；

第七部分 投标文件格式。

7.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

7.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.4招标文件的解释权归采购代理机构。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的解释为准。

7.5招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

8．招标文件的澄清和修改

8.1澄清、修改时间：提交投标文件截止日之前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构或采购人应当顺延提交投标文件的截止时间，并且在山西政府采购网发布变更公告。

8.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

8.3投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8.4澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或者采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

8.5采购代理机构或者采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人前附表第11、12项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

三、投标文件

9.投标文件的语言和计量单位

9.1投标人提交的投标文件（包括技术文件、图纸中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

9.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

10.投标文件的组成及相关要求

10.1投标文件分为资格证明文件和商务、技术文件两部分。

资格证明文件指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务、技术文件指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的技术、服务符合招标文件实质性规定和政策要求的文件。

本次招标，投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务、技术文件及投标人自行编写的其他文件。

10.2投标文件其他要求

（1）投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、盖章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

（2）在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

（3）电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。

10.2.1编排要求（如适用）

投标文件规格幅面（A4）；纸质版可采用双面打印；按照招标文件第七部分格式要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中复印件、影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。电子投标文件按照山西省政府采购网政采云客户端要求，逐条上传，纸质投标文件内容应与电子投标文件内容完全一致。

10.2.2格式要求

本招标文件第七部分已提供“投标文件格式”的，须按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得更改格式内容），没有提供格式的，投标人自拟。

10.2.3投标文件的份数

本次招标需在中标后邮寄的投标文件份数详见投标人须知前附表。

10.3投标保证金

10.3.1投标人应提交的投标保证金金额和提交方式详见前附表第8条。未按要求提交投标保证金的，投标无效。

10.3.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.3.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.3.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

10.3.4.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

10.3.4.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

10.3.4.3除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标投标人不与采购人签订合同的；

10.3.4.4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

10.3.4.5招标文件规定的其他情形。

10.4投标报价

10.4.1所有投标报价均以“人民币元”为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其包装、运送、安装调试、验收、技术培训、保险和服务等所有相关费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

10.4.2投标人应按投标货物数量、单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、保险、安装调试、验收、技术培训、售后服务等所有相关费用）、总价及其他事项认真填报开标一览表。

10.4.3投标人应对整包内容分别填报，不得拆包分项投标。

10.4.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

10.4.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

10.4.6投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

10.4.7对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，格式由投标人自行设计。

10.4.8本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

11.投标内容填写说明

11.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

11.2招标文件有固定格式要求的，须按招标文件第七部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、 “/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。

11.3单独递交的开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况增减行。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

11.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.6投标人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。

12.投标文件的有效期

12.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表第9项。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

12.2投标有效期从递交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

12.3如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

13.投标文件的签署及规定

13.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

13.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则作为无效投标处理。

13.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）、加盖公章，否则作为无效投标处理。

13.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖章。

四、递交投标文件截止时间

14.投标文件须按照招标文件第一部分投标邀请中规定的时间按照“政采云”系统要求，逐条上传。在递交投标文件截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

14.1逾期上传或者未按照要求加密的投标文件，代理机构应当拒收。

15.开标时间

投标文件递交截止时间即为开标时间。

16.投标文件的补充、修改和撤回

16.1投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。对投标文件有补充、修改的需在“政采云”系统中重新上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

16.2在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤销。

五、开标

17.开标及其有关事项

17.1采购代理机构在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间与招标文件预先确定的地点组织公开开标活动，并且对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。

17.2开标会议由采购代理机构主持，线上组织投标人参加。

17.3评标委员会成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。

17.4参加开标的投标人代表必须在线上签到以证明其出席。

17.5投标人不足3家的不得开标。

17.6投标人在系统中自行查看报价结果，并进行确认，在 30 分钟内未进行确认的，系统默认为已确认报价结果。

17.7由系统依据投标人提交的“开标一览表”及补存材料进行唱标。宣布投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及代理机构认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在及时联系采购代理机构，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

17.8开标过程系统自动记录，由参加开标的各投标人代表在“政采云”系统中确认后随招标文件一并存档。

17.9投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.10本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将以投标截止时间之前递交的纸质投标文件为依据进行现场开标唱标，并让投标人对唱标结果进行确认。

17.11投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标程序和要求

18．组建资格证明文件审查小组和商务技术评标委员会

18.1组建资格证明文件审查小组

资格审查小组由采购人或采购代理机构组成，对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审核。

18.2组建评标委员会

18.2.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共七人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

18.2.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件进行符合性审查，并对符合性审查合格的3家及以上投标人的商务技术文件，按照招标文件中规定的评标标准和评标办法进行评估和比较。

18.2.3评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。

18.2.4采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

18.2.5评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.2.6评审专家由采购代理机构从山西省政府采购评标专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

18.2.7评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

18.2.8无法及时补足评标委员会成员的，代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

18.2.9代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

19．评审

投标文件的评审分资格证明文件的评审和商务技术文件的评审。

19.1资格证明文件的审核

19.1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人依法按照招标文件中规定的评审办法对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进行商务技术评标。

19.1.2采购人对投标文件的判定，只依据投标人的资格性证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。

19.1.3对前附表第5项中有资格、资信不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

19.1.4为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

19.1.5采购人对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标是否有效的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

19.1.6采购人对投标人的资格审查进行记录，并由系统生成结果后签字确认，与招标文件一并存档。

19.2商务、技术文件符合性审查

19.2.1审查、评价投标人商务技术文件是否符合招标文件相应的实质性要求。

19.2.1.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

19.2.1.2评标委员会应当对3家及以上资格性审查合格的投标人的商务技术文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2.1.3满足招标文件实质性要求的商务技术文件是指投标人的商务技术文件中的签署、商务与技术响应与招标文件的要求相符，并经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

19.2.1.4重大偏离系指商务技术文件中的签署、盖章及投标货物/服务名称、数量执行标准、交货时间、交货地点、付款方式、履约保证金、质保期及验收标准等与招标文件要求不一致或产品质量、技术指标等明显不能满足招标文件要求，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．本文件对“投标人须知前附表”第6条中带*号的商务、技术文件未实质上响应；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

D．“开标一览表”中投标货物名称、交货时间、交货地点、质保期等与招标文件要求不符的；

投标货物执行标准、交货时间、交货地点、付款方式、履约保证金及验收标准等不满足招标文件中的相关要求或超出采购人可接受的偏差范围的；

E．“开标一览表”中内容与投标文件商务技术文件中相应内容不一致的（包括“商务偏离表”），以“开标一览表”内容为准；

F．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

G．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

H．不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

19.2.1.5重大偏离不允许在开标后修正。

19.2.1.6如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.2.1.7细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

19.2.1.8投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标人商务技术文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.2要求投标人对商务技术文件有关事项作出澄清或者说明。

19.2.2.1对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2.2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

19.2.2.3评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

19.2.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，启动异常低价评审。

19.2.3对投标人的商务技术文件进行比较和评价

19.2.3.1评标委员会对投标文件的比较和评价，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明（招标文件中需要提交样品的情形除外）。

19.2.3.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标标准和评标方法，对3家及以上符合性审查合格投标人的商务技术文件进行比较与评价。

20.评审复核

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

21.确定中标候选人名单和中标人

21.1确定中标候选人顺序

21.1.1采用综合评分法的，采用下列原则

21.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

21.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

21.1.1.3综合得分且投标报价相同的，投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。

21.1.1.4投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会组长当众采取随机抽取方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.1.2采用最低评标价法的，采用下列原则确定中标候选人顺序。

21.1.2.1按投标报价由低到高顺序排列。

21.1.2.2投标报价相同的。投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

21.1.2.3提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会组长当众采取随机抽取方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.2本项目为非单一产品采购，其中货物名称前标注‘※’为核心产品（如有）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按21.1.1.4规定处理。（如适用）

21.3确定中标人

本次招标，采购人授权评标委员会确定中标人。评标委员会按照21.1、21.2原则确定中标人。

22.编写评标报告

22.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.3评标报告由全体评标成员共同签字确认。

23.评标过程保密

23.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

23.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

25.无效投标与无效评标

25.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.3评标委员会或其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

26.采购项目终止与处理

26.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出招标公告书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

26.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目终止后，评标委员会应做出书面报告；代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

26.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

27.中标结果公告

27.1代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

27.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号、中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价，中标公告期限以及评审专家名单。

27.3中标公告期限为1个工作日。

28.中标通知

28.1在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

29.中标服务费

同“投标人须知前附表”。

七.签订合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

30.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

30.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

30.5中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

30.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报代理机构存档，采购人同时在山西政府采购网进行公示。

八、保密和披露

31.保密

31.1潜在投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

32.披露

32.1采购人或代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

32.2在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

33.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

33.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

33.2投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

33.3投标人对招标文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.4投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过山西省政府采购网进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提出质疑。

33.5潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.6质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《山西省财政厅关于政府采购项目全面实施在线质疑的通知》（晋财购〔2023〕10号）有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

33.7投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

33.7.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.7.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

33.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.7.4事实依据；

33.7.5必要的法律依据；

33.7.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.8质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

33.9有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

33.9.1未在有效期限内提出质疑的；

33.9.2质疑未在山西省政府采购网提出的；

33.9.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

33.9.4质疑书没有法定代表人签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

33.9.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

33.8.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

33.9.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

33.9.8投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

33.9.9在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

33.9.10其它不符合受理条件的情形。

33.10采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并在山西省政府采购网线上通知质疑投标人和其他有关投标人。

33.11投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

33.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称、编号及包号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

33.13采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

33.13.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

33.13.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本机财政部门。

33.14质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、相关政策要求

采购标的的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

（行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

相关政策要求详见投标人须知前附表。

第四部分  评标标准和评标方法

一、资格审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 廉洁自律承诺函 | 审查投标人是否严格按招标文件第七部分的格式及内容提供了《廉洁自律承诺函》。 |
| 7 | 投标人基本存款账户开户许可证（或基本账户信息函复印件）及投标保证金凭证 | 投标保证金按要求足额交纳,基本存款账户开户许可证或基本账户信息函复印件清晰或提供清晰、有效的保函。否则，响应无效。 |
| 8 | 投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有） | 复印件清晰有效。否则，响应无效。 |
| 9 | 特定资格要求 | （1）投标人如为医疗器械生产企业直接投标的： ① 所投产品为一类医疗器械的，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》及产品备案凭证； ② 所投产品为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》及对应产品的《医疗器械注册证》； （2）投标人如为医疗器械经营企业投标的： ① 所投产品为一类医疗器械的，可仅提供产品备案凭证； ② 所投产品为二类医疗器械的，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》及对应产品的《医疗器械注册证》； ③ 所投产品为三类医疗器械的，须提供《医疗器械经营许可证》及对应产品的《医疗器械注册证》； （3）本次响应产品若为国产设备，须提供生产厂家的企业法人营业执照；若为进口设备，须提供《医疗器械注册证》（进口）及有效授权文件（如需）； （4）投标人及制造商须具备辐射安全许可证（如涉及） 证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书、投标函的审核 | 审核法定代表人（负责人）身份证明文件、法定代表人（负责人）授权委托书及投标函是否按招标文件第七部分要求格式提供；内容是否完整、有效；投标有效期是否符合招标文件要求；授权人签署是否在授权书有效期内；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 2 | 开标一览表审核 | （1）审查开标一览表是否按招标文件提供格式的内容进行填写；内容是否完整；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章，授权代表的签署时间是否在授权签署时间内。 （2）开标一览表若存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目预算金额或最高限价的报价的，投标无效； （3）报价有可选择或可调整的投标和报价的，投标无效。 |
| 3 | 商务要求相应内容的审核 | 对照本文件第五部分“商务要求”中内容和投标文件的响应情况进行审查；或招标小组共同认定属于投标文件存在重大偏离的情况进行审查，没有做出实质性、符合性响应的做无效投标处理。 |
| 4 | 技术要求相应内容的审核 | 对照本文件第五部分“技术要求”中的内容和投标文件的响应情况进行审查；或招标小组共同认定属于投标文件存在重大偏离的情况进行审查，没有做出实质性、符合性响应的做无效投标处理。 |
| 5 | 投标有效期审核 | 投标文件有效期是否满足招标文件要求 |
| 6 | 其他 | 投标人符合招标文件第二部分投标人须知前附表的规定；商务、技术没有超出招标文件可接受的偏差范围；投标文件没附有招标文件不能接受的条件。 |

说明：1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2．审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第25条规定的原则。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1、本项目涉及进口产品的要求：

（1）投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及节能产品、环境标志产品的要求：

（1）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品。须提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或复印件，并将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》。

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

（3）投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

根据晋财购〔2025〕54号《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对于优先采购的绿色产品，给予其5%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色产品政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行。

3、本项目涉及正版软件的要求：

本项目采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

4、本项目涉及信息安全产品的要求：

本次采购中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参考国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

5、投标人提供的商品包装和快递包装应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

6、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第七部分），残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予15％的价格优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、监狱企业参加投标的要求：

（1）依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《政府采购政策支持监狱企业发展的通知》（晋财购〔2020〕28号）文规定，监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

8、涉及创新产品、创新服务的：

（1）投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，其报价享受6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）投标人提供创新服务的，应在投标文件中填写《创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

9、中小微企业参加本项目的评审标准

小型、微型企业参加本项目的评审标准（如本项目属于专门面向中小型企业的项目，不执行以下价格扣除）

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》。

（2）由小微企业提供货物的，对其报价享受15%的价格折扣，用扣除后价格参加评审。

（3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。

（4）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

10、本国产品的评审标准

10.1本国产品标准主要包括以下三方面内容：

在中国境内生产：产品应当在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不含包装、贴牌以及简单的上漆、磨光和分装等细微操作。

中国境内生产的组件成本占比要求。产品在中国境内生产的组件成本占产品总成本的比重应当达到规定比例。

特定产品的关键组件、关键工序要求。对特定产品，在符合上述两项条件的基础上，还应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成等要求。

10.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

10.3本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

四、无效投标的情形

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或第一中标候选人。

1.综合评分法评分细则

注：（1）招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据；

- 所有打分分值小数位按四舍五入保留2位计算。

评分细则

一、商务部分（3分）

1.投标人业绩（3分） 投标人近三年内（投标文件截止之日起往前递推三年）类似项目业绩得1分，最高得3 分；以合同协议书（ 要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）及中标（或成交）通知书为准。 注：投标文件中提供的复印件或影印件不清楚的，不得分。本款可作为评分的合同案例仅指与本次采购类似的合同为准,合同中的供方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 同类型项目是指：CT销售业绩。

二、技术部分（技术水平）（67分)

1.货物主要技术指标和配置（33分） 投标人所提供的产品达到招标文件全部技术要求的（对非✱项进行评审），得基础分31.5分；存在一项（项是指技术要求中主要技术规格的1.1、1.2、1.3……11.7此类二级序号项）负偏离扣0.25分，负偏离≥20项不得分。最高得31.5分。 判定标准：以投标技术响应表、产品图册、官方参数等文件为依据，未响应、参数低于招标文件要求均认定为负偏离；✱号指标为实质性条款，不参与本项打分，不满足符合性审查不通过。 球管最大散热率≥2000klIU/min，得0.75分; 单球管最高输出管电流(非等效)≥1000mA，得0.75分;

2.项目实施进度及保障（4分） 时间进度安排（2分） （1）时间进度安排:进度计划分阶段列明到货、安装、调试、验收全周期，节点明确；人员、物料、工期延误预案完整，完全匹配本项目需求得2分； （2）时间进度安排:仅列明大致交付阶段，无分阶段时间节点，缺少调试 / 验收周期得1分； （3）未提供进度方案、周期与项目工期冲突、存在逻辑错误、无分段计划不得分 工期保障措施（2 分） （1）工期保障措施：配备备用供货渠道、备用技术人员、延期应急预案、供货延误赔付承诺，措施可落地得2分； （2）工期保障措施：仅简单说明人员安排，无备用方案、无延误处置机制得1分 （3）无任何工期保障相关内容、措施与本项目无关不得分

3.货物配置方案（6分） 配置规模（2分） （1）配置规模：设备型号、数量、配套辅材完全匹配招标文件采购清单，无缺配、少配得2分 （2）配置规模：核心设备数量达标，少量辅材配套缺失得1分； （3）配置规模：核心设备配置数量不足、型号与采购需求不符不得分。 设备功能适配（2分） （1）设备功能适配：全部功能覆盖招标文件使用场景，具备拓展扩容功能得2分； （2）设备功能适配：基础功能满足，部分细分使用场景功能缺失得1分； （3）设备功能适配：核心功能不满足项目使用需求不得分。 测试维护方案（2分） （1）测试维护方案：明确到货检验、安装调试检测、定期巡检周期、故障检测流程、检测记录台账得2分 （2）测试维护方案：仅简单描述检测步骤，无固定巡检周期、无台账管理机制得1分 （3）测试维护方案：无测试、维护相关方案内容不得分。

4.服务团队配置（4分） 提供本项目总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分，否则不得分； 有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分，否则不得分； 团队综合能力（2分，人员信息 / 专业能力 / 从业经验合并评审） （1）团队综合能力：提供全部驻场技术人员名单、联系方式；附相关专业资格证书；团队成员均具备≥3 年同类设备服务经验得2分； （2）团队综合能力：仅提供人员名单，无资格证书、无从业年限说明，仅能满足基础服务得1分； （3）团队综合能力：未提供项目服务团队人员资料不得分。

5.质量保证措施（6分） 质量保障计划（2 分） （1）质量保障计划：分出厂检验、运输防护、到货验收、安装调试 4 阶段制定分阶段质控计划得2分； （2）质量保障计划：仅单一环节质控计划，缺少多阶段管控得1分； （3）质量保障计划：无分阶段保障计划不得分。 质量控制流程（2 分） （1）质量控制流程：完整含取样、检测、不合格品隔离、返工复检、验收签字全流程得2分； （2）质量控制流程：仅简单检验流程，无不合格品处置流程得1分； （3）质量控制流程：无标准化质控流程不得分。 质量管控保障措施（2 分） （1）配套人员、设备、检测工具、第三方抽检、质量追责机制得2分； （2）仅人员管控简单说明，无配套工具、追责机制得1分； （3）无质量管控配套措施不得分。

6.培训方案（4分） 分层培训内容（2 分） （1）分层培训内容：分操作岗、运维岗、管理岗三层培训，覆盖设备操作、故障排查、日常保养得2分； （2）分层培训内容：仅基础操作培训，无运维、管理专项内容得1分； （3）分层培训内容：培训内容与本项目设备无关不得分。 培训计划与管理（2 分） （1）培训计划与管理：供货前岗前培训、每半年复训、配套考核试卷、培训档案留存制度得2分； （2）培训计划与管理：仅供货时一次培训，无后续复训、无考核机制得1分； （3）培训计划与管理：无培训周期、无管理措施不得分。

7.投标设备后期维护方案（4分） 维保周期及原厂零部件保障（2 分） （1）维保周期及原厂零部件保障：承诺终身原厂零配件供应，明确常规配件 3 个工作日、核心备件 7 个工作日送达得2分； （2）仅质保期内配件保障，无到货时限、无终身供应承诺得1分； （3）无零配件供应相关承诺不得分。 辅材配件完整性保障（2 分） （1）提供全品类配套耗材、辅材清单，承诺同步配套供货得2分； （2）仅核心配件清单，大量辅材未列明得1分； （3）无辅材、耗材配套说明不得分。

8.售后服务体系（3分） 售后组织体系（1.5分） （1）售后组织体系：项目所在地设有固定服务网点，配备专职驻场售后人员得1.5分； （2）售后组织体系：仅总部售后团队，无本地常驻网点得1分； （3）售后组织体系：未建立专项售后服务组织不得分。 故障响应机制（1.5分） （1）故障响应机制：设立 7×24 小时报修热线，分级故障对应分级处置流程得1.5分； （2）故障响应机制：仅工作日热线，无故障分级处置得1分； （3）故障响应机制：无报修渠道、无响应机制不得分。

9.对突发情况的应急处理方案（3分） 项目风险场景识别（1.5分） （1）完整覆盖设备宕机、硬件损坏、供电故障、数据异常、批量故障 5 类场景得1.5分； （2）仅列明 2-3 类简单故障场景，缺少重大故障预判得1分； （3）未梳理任何突发故障场景不得分 分级应急处置预案（1.5分） （1）分一般 / 重大 / 紧急三级故障，对应停机抢修、备件替换、备用设备启用完整流程得1.5分 （2）仅简单故障处理步骤，无分级处置机制得1分； （3）无应急处置流程方案不得分

三、价格部分（投标报价）（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100%*30 注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条和《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）第四条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的第三条规定，对属于残疾人福利性单位的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的第二条规定，对属于监狱企业单位的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，三者不重复享受优惠政策。（本项要求符合上述要求的投标人在投标文件中提供相应的声明函，要求加盖单位公章。如未提供声明函或提供资料不全将不予按上述规定执行）。

根据《关于推动政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)相关规定，本项目在评审环节将严格按照文件要求执行，出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

第五部分  商务、技术要求

一、商务要求

1、合同履行期限：签订合同后3个月内完成供货、安装及调试。

2、交货地点：长治医学院附属和济医院指定地点。

3、付款方式：

（1）预付款支付:甲乙双方正式签订采购合同后，甲方支付合同总价款的80%作为项目预付款。

（2）二期款项支付:全部设备送货到位、验收合格、完成入库手续，双方签署《验收合格报告》且乙方开具全额发票后15日内，甲方支付合同总价款的10%。

（3）尾款支付:项目验收合格满六个月后，甲方支付剩余10%合同尾款。

4、质量标准：合格，符合国家及行业相关标准，满足采购人要求。

5、质保期：CT整机原厂质保≥五年。

6、包装及运输：符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，确保货物运输过程中不受损坏。

7、履约保证金：合同签订前，中标人需向采购人缴纳合同总额5%的履约保证金，项目质保期满、履约无异议后。采购人无息全额退还。

8、验收方式及标准：（1）投标人提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装，采购人和中标人负责对设备的数量进行清点，并出具有验收人和单位负责人签字的验收单。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由中标人承担。（2）本项目由采购人和中标人组成验收小组，按照《长治医学院附属和济医院货物和服务采购履约验收管理办法》，严格按照采购合同中的设备清单及技术参数进行验收，验收合格后采购人和中标人双方签署验收报告。（3）如验收达不到规定要求，给采购人造成损失的，投标人承担一切责任。

9、服务要求：

（1）中标人送货上门、安装、调试并经采购人验收合格。

（2）验收合格后质保5年（产品质保期内随机标准易损件、备品备件和维修专用工具的报价应包含在投标总价内）；质保期自本项目终验之日起计算。

（3）中标人需提供完善的售后服务方案，包括售后维护服务、技术服务、升级服务、应急处置等内容。

（4）服务响应时间：提供7×24小时热线技术服务，接到用户报修电话后2小时内响应，12小时内维修工程师到达维修现场，质保期内无偿提供配套设备保障设备正常运行，最长不超过48小时到达现场。

（5）质保期内，非因操作不当造成需更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。

（6）质保期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，更换配件时只能收取配件的成本费。

（7）培训要求

1）中标人应向采购人提供相应培训，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握。

2）培训地点和具体时间由采购人与中标人协商指定。

3）需针对本项目制定详细的培训方案，包括培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等内容。

10、其他要求：未尽事宜，以签订正式合同为准。

- 二、技术要求

X射线计算机体层摄影设备技术参数

一、设备名称：X射线计算机体层摄影设备

二、数量：1台

三、设备用途说明：用于神经系统、消化系统、心血管系统、泌尿生殖系统、脊柱脊髓系统、骨关节系统等的计算机断层成像，可为临床提供先进的功能分析，以满足全身CT扫描的临床应用和临床研究。

四、主要技术规格：

1	机架系统

1.1	机架孔径≤82cm

1.2	球管焦点到探测器距离≤110cm

1.3	机架驱动方式：电磁驱动

1.4	机架冷却方式：风冷或水冷设备

1.5	机架最快旋转时间≤0.28s

1.6	具备机架正面、反面或两侧均有控制面板

1.7	机架控制面板数量≥4个

1.8	滑环类型：无接触静音滑环或者低压滑环

1.9	滑环数据传输方式：射频信号传递

1.10	具备智能数控触摸平板

1.10.1	智能数控触摸平板尺寸≥10英寸

1.10.2	智能数控平板具备患者信息显示功能

1.10.3	智能数控平板具备扫描部位及扫描协议选择功能

2	探测器

*2.1探测器排数≥256排或双源双96排或双层探测器128排*2

2.2	探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度≥16cm或双源双5.76cm或双层探测器≥8cm*2

2.3	探测器轴扫每圈采集层数≥512层或192层*2或双层探测器

2.4	探测器最小单元≤0.625mm

2.5	具备3D后准直器，能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线

2.6	具备心脏扫描智能准直探测器覆盖

3	球管及高压发生器

3.1	球管热容量≥30MHU

3.2	球管最大散热率≥1600kHU/min

3.3	球管焦点数量≥3个

3.4	球管冷却方式：风冷、油冷或水冷

3.5	单球管最高输出管电流（非等效）≥800mA

3.6	单球管最低输出管电流（非等效）≤10mA

3.7	球管电流调节步进≤5mA

3.8高压发生器功率（不含等效）≥105kW

3.9	最高输出管电压≥140kV

3.10最低输出管电压≤70kV

3.11输出管电压档位≥5档

4	检查床

4.1	检查床最大承重≥220kg

4.2	检查床最大水平移动速度≥200mm/秒

4.3	检查床移床精度≤±0.25mm

4.4	检查床具备控制脚踏开关

4.5	检查床垂直升降最低高度≤50cm

4.6	检查床垂直升降最高高度≥100cm

4.7	检查床最大水平移动范围≥200cm

5	主控制台计算机系统

5.1	主控台主频≥4×2.0GHz

5.2	主控台内存≥32GB

5.3	主控台存储容量≥1TB

5.4	主控台图像存储量≥2,000,000幅（512X512不压缩）

5.5	主控台显示设备尺寸≥24英寸

5.6	主控台显示设备个数≥2 个

5.7	主控台图像格式和传输储存：DICOM3.0标准协议

5.8	主控台具备USB3.0外置硬盘接口

5.9	主控台具备实时传送至多个工作站和PACS功能

5.10	主控台与机房之间可进行双向语音交流

5.11	控台具备扫描序列的关键词高级搜索功能

5.12	主控台具备进行多任务并行重建功能

5.13	主控台具备图文可视化操作界面

5.14	主控台具备扫描剂量预估功能

5.15	主控台具备扫描剂量智能监控预警功能

5.16	主控台具备对比剂智能监测的扫描功能

5.17	主控台具备儿童专有扫描协议

6	主机重建系统

6.1	具备迭代重建引擎

6.1.1	迭代图像重建适用于全身各部位扫描

6.1.2	迭代图像重建适用于轴扫、螺旋、心脏扫描模式

6.2	具备儿科70kV下的高质量低剂量重建功能

7	扫描系统

7.1	轴扫最大Z轴覆盖范围/360°≥5.76cm

7.2	定位像最大扫描长度≥2000mm

7.3	最薄图像扫描层厚≤0.625m

7.4	最大扫描野（SFOV）≥50cm

7.5	最大显示野（DFOV）≥50cm

7.6	能量成像最大显示野（DFOV）≥50cm

7.7	图像重建矩阵≥1024x1024

7.8	图像显示矩阵≥1024x1024

7.9	高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描

7.10	具备任意心律下的心脏扫描技术

7.11	具备ECG实时监测功能

7.12	具备ECG自动毫安调控功能

7.13	具备不用训练屏气即可进行心脏冠脉扫描功能

7.14	最快心脏扫描时间分辨率≤25ms

7.15	具备进行冠脉智能期相自动重建功能

7.16	具备任意心率、心律情况下，胸痛三联征扫描功能

7.17	具备任意心率、心律情况下，一站式心脑联合扫描功能

7.18	具备低剂量肺扫描功能

8	图像质量

8.1	空间分辨率 ≤0.25mm

8.2	X-Y轴空间分辨率（MTF=0%）≥20 lp/cm

8.3	Z轴空间分辨率（MTF=10%）≥12 lp/cm

8.4	低对比度分辨率（5mm体模测量，5mm@0.3%，5mm重建层厚）≤9 mGy CTDIvol

8.5	具备4D动态成像功能

8.6	4D成像技术方式 ：轴扫或者螺旋

8.7	4D动态扫描时，具备时间间隔可变模式及不同时相毫安（mA）可调模式

8.8	全脑动态灌注成像范围≥16cm

8.9	4D灌注软件功能包含BV、BF、MTT、TMax等灌注分析参数

8.10	具备急诊卒中专用侧支循环分析功能

8.11	具备头颈血管CT减影类DSA功能

8.12	心电门控下动态心肌灌注范围≥16cm

8.13	具备心肌血流量、血流速、平均通过时间等灌注定量分析功能

9	后处理工作站系统

9.1	工作站数量≥1套

9.2	要求工作站软件品牌为CT设备厂商同品牌

9.3	工作站主频≥4×2.0GHz

9.4	工作站内存≥32GB

9.5	工作站显示设备尺寸≥24英寸

9.6	工作站显示设备数量≥2个

9.7	工作站图像存储数量≥1,500 ,000幅（512x512 矩阵）

9.8	工作站接口与主机一致

9.9	工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS 系统中调用 DICOM 图像

9.10	工作站具备多任务预处理加载平台，在后台中进行图像预处理以加快分析流程

9.11	工作站具备放射科信息管理系统自动连接功能

10	后处理工作站基本功能要求

10.1	具备二维图像分析功能

10.2	具备三维图像分析功能

10.3	具备自动勾画病灶轮廓功能

10.4	具备不同序列对比分析功能

10.5	具备多期相融合分析功能

10.6	具备三维内窥镜分析功能

10.7	具备曲面成像功能

10.8	具备二维、三维图像测量功能

10.9	具备动态三维分析功能

10.10	具备电影模式功能

10.11	具备透明重建功能

10.12	具备多元三维处理功能

10.13	具备表面重建功能

10.14	具备直接三维兼容功能

10.15	具备智能自动中心飞行功能

10.16	具备鱼眼模式分析功能

10.17	具备管腔模式分析功能

10.18	具备后处理后的图像传输、打印功能

10.19	具备一键去骨功能

10.20	具备尿路造影技术功能

10.21	具备头颈部CTA同步数字减影功能

10.22	具备高级融合功能

10.23	具备神经系统动静脉融合功能

10.23.1	具备脑出血测量功能

10.23.2	具备脑表面积分分析功能

10.24	具备腹部诊断功能

10.24.1	具备肝脏多期相融合技术功能

10.24.2	具备肝体积测量功能

10.24.3	具备腹腔脂肪测量功能

10.25	具备骨科诊断功能

10.25.1	具备骨骼内固定支架透视功能

10.25.2	具备骨科畸形矫正评估功能

10.25.3	具备内耳多功能成像功能

10.25.4	具备全景齿科成像功能

11	后处理工作站高级功能要求

11.1	具备全自动心脏分析功能

11.1.1	具备冠状动脉树自动提取功能

11.1.2	具备冠状动脉名称自动标识功能

11.1.3	具备自动预处理冠脉束提取、血管分析、血管探针等三维后处理功能

11.1.4	具备冠状动脉长度测量功能

11.1.5	具备冠脉横断面积测量功能

11.1.6	具备冠脉狭窄度测量功能

11.1.7	具备冠脉管腔体积测量功能

11.1.8	具备冠脉平均直径测量功能

11.1.9	具备冠状斑块彩色编码定性分析功能

11.1.10	具备冠脉斑块体积定量分析功能

11.1.11	具备冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划功能

11.1.12	具备自动探测心腔功能

11.1.13	具备自动心肌功能分析功能

11.1.14	具备冠脉钙化积分分析功能

11.1.15	具备心脏运动分析功能

11.1.16	具备单心跳心肌运动范围分析功能

11.1.17	具备射血分数分析功能

11.1.18	具备TAVI评估及分析功能

11.1.19	具备主动脉瓣膜平面自动检测功能

11.1.20	具备主动脉瓣环轮廓测量功能

11.1.21	具备周围血管分析功能

11.1.22	具备自动血管循迹、提取和显示以及血管尺寸测量功能

11.1.23	具备自动探查血管中轴功能

11.1.24	具备快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横、纵、斜截面图象功能

11.1.25	具备编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息功能

11.1.26	具备管腔曲面重建成像功能

11.1.27	具备最佳纵轴重建成像功能

11.1.28	具备对目标血管节段进行定量分析功能，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径）

11.1.29	具备对血栓进行检测和分析功能

11.2	具备4D灌注功能

11.2.1	具备通用灌注分析参数功能

11.2.2	具备自动分析血容量功能

11.2.3	具备自动分析血流量功能

11.2.4	具备自动分析平均通过时间功能

11.2.5	具备自动分析毛细血管表面渗透性功能

11.2.6	具备自动分析对比剂到达时间功能功能

11.2.7	具备全心动态心肌灌注分析功能

11.2.8	具备心脏重构功能：图像自动定位、识别并呈短轴位和长轴位视图

11.2.9	具备自动分段功能：定义瓣膜平面和心脏顶点，软件将计算心内膜和心外膜边界，并提供心肌的17个分段的地图，以及每个分段的图形视图

11.2.10	具备伪彩色覆盖图和牛眼图产生血流量、血容量、平均增加斜率和平均通过时间的定量数据功能

11.3	具备全自动肺结节分析功能

11.3.1	功能自动肺组织提取重建功能

11.3.2	功能自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶功能

11.3.3	功能定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间功能

11.4	具备快速脑卒中分析功能

11.4.1	工作流程线性优化：简化多个系列的载入、显示与回看，自动对一个系列进行分类并使用有适当后处理的目标布局显示系列情况

11.4.2	具备侧支循环查看功能

11.4.3	具备彩色VR增强功能

11.5	具备肝脏分析功能

11.5.1	具备肝体积测量功能

11.5.2	具备肝脏分割功能

11.5.3	具备肝病变提取功能

11.5.4	具备肝脏和肝叶分段功能

11.6	具备呼吸系统分析功能

11.6.1	具备自动肺叶及气道自动分离功能

11.6.2	具备自动气道壁和管腔内外壁的直径测量功能

11.6.3	具备全肺肺气肿分析功能

11.6.4	具备自动去骨功能

11.7	具备结肠分析功能

11.7.1	具备自动结肠提取功能

11.7.2	具备结肠中心线跟踪功能

11.7.3	具备全结肠内镜电影功能

11.7.4	具备自动去小肠功能

11.7.5	具备360°结肠平铺显示功能

11.7.6	具备全自动高分辨率内镜飞行观察功能

11.7.7	具备虚拟活检功能

11.7.8	具备仰卧位、俯卧位息肉自动定位功能

11.7.9	具备自动清除含对比剂标记的粪便和液体功能（包括对比剂）

第三方附属设备(CT)

1.医用高压注射器1台：无针筒，≥三通道，无线连接，注射速率: 0.1ml/s – 10ml/s，增量0.1m/s。一机两用功能：与MRI和CEDM/CESM都能配套使用，使用年限不少于8年，具备RFID传感器。

2. 影像科机房设备安装，保证设备正常投入使用。

3. 质保：CT整机原厂质保≥五年。拨打400或800电话服务根据出厂序列号可查询到。

4. 应与医院信息系统无缝对接。

注：

- 1、以上数据均为参数，如出现品牌、型号等排斥潜在投标人信息不得作为排斥投标人的理由，应采用同等性能或以上性能的产品。

- 2、其中标注‘*’的技术指标为主要技术指标，须完全响应，否则导致投标无效，‘*’项须提供相应证明材料。

第六部分  合同文本

（仅供参考，以实际签订合同为准）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：   长治医学院附属和济医院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式  肆  份，甲方执  叁  份，乙方执  壹  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：       长治市潞州区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方： |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 | 山西省长治市 | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 山西省长治市潞州区太行东街271号 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 | 046000 | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 如乙方提供虚假信息谋取中标的设备无法满足甲方正常使用要求（即使参数“合格”但实际不适用），乙方需在 个工作日内修复或更换；逾期未解决的，甲方有权终止合同。乙方需赔偿甲方因此产生的全部损失，包括但不限于停工损失、替代采购差价、安装调试费用等。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1.按时为乙方办理支付货款。 2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关履行本合同事宜。 3.对合同条款及价格负有保密义务。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.保证所供设备符合本合同约定和相关质量检测标准，具有该产品出厂标准或国家鉴定证书。 2.保证设备的售后服务 3.乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。 4.乙方必须提供合法有效的发票，并附三份规范、标准的发票明细，且需加盖“财务专用章”，发票印章应规范地盖在发票右下方的“销售单位（章）”或其他空白处，否则因印章原因造成发票信息，特别是金额数字无法辨认的情况，甲方将视为不合格的发票不予受理。如提供不合法发票，由此带来的法律后果全部由乙方承担。 6. 乙方保证投标文件、技术方案、设备参数、资质证明等所有信息的真实性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若提供虚假信息，视为违约。因此带来的一切损失和法律后果由乙方承担。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方约定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 个月内无偿保修（耗材除外），终身有偿维护和维修等服务。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 甲方开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，应在三日内通知乙方进行解决。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 对合同条款及价格负有保密义务。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1.乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，不是翻新的，并符合国家对本合同项目设备的专业标准。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。 2.乙方对本合同所供设备的质保期为 个月，质保期的期限以甲乙双方验收合格之日起计算，质保期内免费更换零配件及工时费。乙方在质保期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长质保期。 3.报修响应时间到现场时间 小时内（不可抗力情况下除外）。 4.乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，应以优惠价格供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另签订协议决定。 5.甲方购买的设备如果需要与医院各系统软件对接时，由乙方免费进行对接。 6.乙方还应免费提供下列服务： 6.1设备的现场安装和调试 6.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料 6.3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.如经有关部门检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权乙方进行补救。 1.1调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救办法，延期交货的，每延期一日，向甲方支付1000元违约金，直至交货验收合格为止。同时甲方将以书面形式（包括但不限于电子邮件、纸质函件等可留存凭证的方式）通知乙方其交货已经逾期。自通知发出之日起，乙方应在 个自然日（同样根据实际情况设定合理期限）内做出回应并给出合理的交货预期时间或解决方案。若乙方未能在 个自然日内回应或虽回应但未能提供令甲方认可的解决方案，甲方有权解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.若证实乙方故意提供虚假信息谋取中标，除退还全部合同款项外，乙方需支付合同总价【20%-30%】的惩罚性违约金。因此产生的全部损失，包括但不限于停工损失、替代采购差价、安装调试费用等全部由乙方赔偿甲方。 2.乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。 3.如因乙方原因导致甲方设备无法进行验收，因此带来的一切损失由乙方承担。 符合以上情形之一的，甲方有权终止合同。乙方需赔偿甲方因此产生的全部损失。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七部分  投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

投标文件（资格证明文件）封面格式

投  标  文  件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

二〇     年   月   日

目录格式

目     录

资格证明文件部分

1.投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

3.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

4.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

6.投标人廉洁自律承诺书

7．投标人基本存款账户开户许可证（或基本账户信息函复印件）及投标保证金凭证

8．投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）

资格证明文件

### 1．投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函；

投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函

（采购人名称）：

本投标人现参与贵公司组织的                    项目（项目编号：        ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

### 2．投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人名称）：

本投标人现参与贵公司组织的                 项目（项目编号：           ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

### 3．投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方郑重声明，我方具有履行项目名称：           、项目编号：        、合同所必需的设备和专业技术能力，如我方中标/成交，将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺。

投标人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

### 4．投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（采购人名称）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺。

投标人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

### 5．投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

（采购人名称）：

我公司现参与            项目（项目编号：           ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；在开标前查询了本公司在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）中的信用信息，其中重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

### 6．投标人廉洁自律承诺书

投标人廉洁自律承诺书

（采购人名称）：

为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及招标文件的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1．不与其他投标人相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通投标，损害采购人的利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次政府采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投  标  人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

### 7．投标人基本存款账户开户许可证（或基本账户信息函复印件）及投标保证金凭证；（复印件或影印件须加盖投标人公章）

### 8.投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）

（复印件或影印件须加盖投标人公章）

### 投标文件（商务、技术文件）封面格式

（正/副）本

投标文件

（商务、技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权人代表：（签字或盖章）

二〇年  月  日

目录格式

目录

商务、技术文件部分

1．法定代表人（负责人）身份证明书

2．法定代表人（负责人）授权委托书

3．投标函

4．开标一览表

5．商务条款响应表及偏离表

6．投标货物技术规范响应及偏离表

7. 投标文件递交截止日前三年内同类项目合同案例相关证明资料；

8. 针对本项目的技术服务方案及承诺（格式自拟）；

9.企业的信誉证明材料；

10．投标人认为需要提供的其他商务、技术材料；

11. 政策性要求

商务、服务部分

### 1．法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人：                     (签字或盖章)

日　期：

附法定代表人第二代身份证正反面复印件。

### 2．法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日起签字生效。

特此声明

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人：              （签字）

被授权人代表：             （签字）

附被授权人第二代身份证正反面复印件。

注：

1．除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书的任何修改将被视为未实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝；

2．若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

### 3．投标函格式

投  标  函

（采购人名称）：

（投标人全称）授权              （投标人代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的               （项目名称）、             （项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1．我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止之日起90日历天遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3．提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本。

4．按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见开标一览表。

5．我方承诺：完全理解并接受投标报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

6．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7．承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

8．保证遵守招标文件的规定。

9．如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10．我方完全理解贵方不接受可选择性投标。

11．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13．我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率。

14．我方承诺接受招标文件中《合同文本》的全部条款且无任何异议。

15．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）开标后撤回投标的；

（6）在评标期间，影响代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（7）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（8）中标后未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违犯法律法规规定的其他行为。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail:

投标人名称：                       (盖章)

投标人代表：                  (签字或盖章)

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

### 4．开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 总报价 | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

注：报价应包含但不限于货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、保险、安装调试、验收、技术培训、售后服务等所有相关费用。

投标人名称：                      (盖章)

投标人代表：                 (签字或盖章)

日　期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 所属行业 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人或投标人代表：          (签字或盖章)

日　期：

### 5．商务条款响应表及偏离表格式

商务条款响应表及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件的商务响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人可根据本招标文件中商务要求编制此表，在此表中客观真实的做出响应，并根据响应情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”。

投标人名称：                       (盖章)

投标人代表：                  (签字或盖章)

日     期：

### 6．投标货物技术规范响应及偏离表格式

投标货物技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：偏离表必须逐条列明所有参数,投标人可根据本招标文件中技术要求编制此表，在此表中客观真实的做出响应，并根据响应情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”。

投标人名称：                       (盖章)

投标人代表：                  (签字或盖章)

日     期：

### 7．投标文件递交截止日前三年同类项目合同案例列表及相关证明资料格式

前三年同类项目合同案例列表

| 使用单位 | 货物名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：

投标人应将案例的证明材料按顺序附后。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权人代表：(签字或盖章)

日期：

### 8．针对本项目的技术服务方案及承诺（格式自拟）；

- 9.企业的信誉证明材料

- 10．投标人认为需要提供的其他商务、技术材料；

### 11．政策性要求

（一）环保节能产品证明材料

（1）强制节能产品明细表格式

强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖单位公章。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将优先采购。

环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写节能产品明细表；

2.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖单位公章。

（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

（采购人名称、招标代理公司）：

本投标人现参与项目（项目编号：）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：(盖章)

日期：

（三）中小企业声明函（如不涉及，此函可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________，__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

日期：

注：中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（五）创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人名称：（盖章）

日期：

（六）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本公司现参与_________项目（项目编号：__________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：（盖章）

日期：

（七）《关于符合本国产品标准的声明函》格式（如不涉及，可不提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

# 相关附件

# 附件1：质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

招标文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：