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[bookmark: _Toc14268][bookmark: _Toc514054470]第一章  招标公告
	项目概况
南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心数字医用X射线摄影系统，口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年9月7日14点00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc2298]一、项目基本情况  	
1、项目编号：JSZC-320106-JITC-G2026-0284 
2、项目名称：南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心数字医用X射线摄影系统，口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备采购
3、预算金额：150万元（包号1：100万元；包号2：50万元）
4、最高投标限价：包号1：100万元；包号2：35万元，投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理。
5、采购需求：
	包号
	产品名称
	数量
	单位
	最高限价
（万元）
	是否接受进口产品

	1
	数字医用X射线摄影系统
	1
	套
	100
	否

	2
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	1
	套
	35
	否


6、合同履行期限：自合同签订之日起15日内完成供货
[bookmark: _Toc3038]7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
8、招标方式：公开招标
9、招标类型：货物类
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年3月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）本项目的特定资格要求
1、投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；
2、投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；
3、医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；
4、投标人为医疗器械经营企业的,须按照国家规定提供投标人以及医疗器械生产企业的《辐射安全许可证》（复印件加盖公章)。
5、医疗器械生产企业投标的，须按照国家规定提供《辐射安全许可证》（复印件加盖公章）。
[bookmark: _Toc26697]三、获取采购文件：
1.采购文件获取截止时间：自公告发布之日起5个工作日。 
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）； 
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。
3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法： 
江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
3.3“CA 数字证书”的获取： 
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 
4.文件售价：免费。 
四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点： 
1.线上提交投标文件截止时间：2026年9月7日14:30（北京时间）； 
2.线上开标时间：2026年9月7日14时30分（北京时间）； 
3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。 
五、公告期限： 
自本公告发布之日起 5 个工作日。 
六、其他补充事宜
1.本采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；
2.有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告；
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书原件并加盖公章）
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。（提供承诺书原件并加盖公章）
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（采购代理机构在评标时查询投标人在投标截止日前的信用记录并保存）
4.供应商诚信档案
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
打印时间为本招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，投标文件作废标处理。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。
6.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心       
地址：南京市鼓楼区润江路1号
联系人：招标采购小组
联系方式：025-69972121，025-69972149 
2.采购代理机构信息
名称：江苏省招标中心有限公司
地址：南京市郑和中路118号D座1201室
联系方式：18251903810     
3.项目联系方式
项目联系人：殷东亮
[bookmark: _Toc1881]电话：18251903810                               

第2章 [bookmark: _Toc19726][bookmark: _Toc8539]投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名 称 ：南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心
地 址 ：南京市鼓楼区润江路1号
联系人：招标采购小组
联系方式：025-69972121，025-69972149 

	2
	采购代理机构
	名 称 ：江苏省招标中心有限公司
地 址 ：南京市郑和中路118号D座1201室
联系人：殷东亮
联系方式：18251903810

	3
	现场考察
	不组织

	4
	开标前答疑会
	不召开

	5
	联合体投标
	不接受

	6
	进口产品投标
	不接受

	7
	分包
	不允许

	8
	合同履行期限
	自合同签订之日起15日内完成供货。

	9
	投标有效期
	90日历天

	10
	投标保证金
	不需要

	11
	提交投标文件的
截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	确定中标单位
	1、每个包确定1名中标人，从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。
2、中标候选人并列的，按照以下方式由评标委员会确定中标人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按主观分由高到低排列。若得分、投标报价、主观分均相同的，则由招标人确定中标人。

	14
	供应商对采购文件的询问
	时间：2026年8月25日17:00前
形式：以书面形式（盖章扫描件发至282356183@qq.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。

	15
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：可以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。

	16
	招标代理服务费
	招标代理费以各包件中标金额为基数，以《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号明确的采购代理常规服务收费指导价的基础上按80%收取。代理费由中标人领取中标通知书前，一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

	17
	投标报价
	所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。报价应包含本次招标标的有关的所有费用，含全部设备、机箱、智能管理平台和供货、安装调试、相关税费，运输费，保险费以及后期维护过程中产生的费用等各项费用。投标人应考虑到所有费用，包括供货工作中发生的人员、车辆、存储、管理费、利润、税金、风险等各项费用。同时包含本项目代理服务费，总之投标报价应为完成该项目的全部费用。



一、总 则
[bookmark: _Toc30044][bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520]1.适用法律
[bookmark: _Toc10994][bookmark: _Toc17176]1.1《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.定义
2.1本文件中采购代理机构为江苏省招标中心有限公司；采购人为南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc18001][bookmark: _Toc25880]3.政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。                                                    
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。  
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc25651][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc344][bookmark: _Toc25474]5.招标文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc11232][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc15035][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc2899][bookmark: _Toc31631]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  采购需求
第五章  合同主要条款
第六章  投标文件格式
6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。
6.3供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc24838][bookmark: _Toc14415]7.招标文件的澄清、补充或修改
[bookmark: _Toc29128]7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。
7.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。
7.4为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将在原招标公告媒体发布更正公告。
7.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc27318]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc14460]8.投标文件的语言、计量单位、货币
8.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc19298]8.3除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
8.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。
8.5所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc11547]9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）
9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
9.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。
9.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc15215][bookmark: _Toc31206]10.投标文件的组成
10.1供应商应当根据磋商文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10.2投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效，未按要求提供视为无效投标：
（1）★投标申请及声明；
（2）★法定代表人授权书需有法定代表人及被授权人的身份证扫描件，同时还需有法定代表人及被授权人签字或盖章。
（3）★第一章招标公告中（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章招标公告中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；
（5）★《商务条款偏离表》；
（6）★《报价表》；
（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（8）★《供应商资格承诺函》；
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10.3投标文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）★《技术条款偏离表》；
（2）★《分项报价表》；
（3）服务方案；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.4★投标文件的价格部分
（1）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
（供应商根据以上要求提供相应承诺书，格式自拟）
11.投标文件的有效期
[bookmark: _Toc6811]11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc21944]12.投标文件的编制要求和签署要求
[bookmark: _Toc27455]12.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
12.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
12.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
12.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
[bookmark: _Toc9506]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc415][bookmark: _Toc15509]13.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]13.1投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
14.投标截止日期
14.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。
14.2采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]15.投标文件的拒收
15.1采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]16.投标文件的撤回和修改
16.1投标文件的撤回
16.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。
16.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.2投标文件的修改
16.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
16.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
16.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc20683][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc15345][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc6944]17.开标
17.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
17.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
17.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。
17.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
18.资格性审查
18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
18.2信用信息查询
采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
[bookmark: _Toc30296][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc29284]18.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
19.评标
19.1评标组织
19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc16288]19.3对投标文件的符合性审查
19.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或“必须”字样说明的商务和技术要求。
19.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
19.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：
19.3.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
19.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
19.3.6在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc26857][bookmark: _Toc13685]19.4投标文件的澄清
19.4.1在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
19.4.2评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。
19.4.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
19.5比较与评价
19.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
19.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
19.5.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
19.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。
*注：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
19.6投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（11）不同供应商的投标文件相互混装；
（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（16）未通过符合性检查的；
（17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；
（18）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
19.7出现下列情形之一的，应予废标
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。
不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统核查，以核查结果为准)。
[bookmark: _Toc18327][bookmark: _Toc12294]六、授标
[bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc27522][bookmark: _Toc7377]20.确定中标供应商
20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
20.2中标人确定后，在南京公共采购信息网、江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
20.3中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。
20.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
20.5中标通知书发出后，中标供应商不得无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
20.6若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
21.评标过程的保密性
21.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
21.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
21.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
22.签订合同
22.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
22.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
22.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
22.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
23.招标代理服务费
23.1领取中标通知时，中标人向采购代理机构一次性付清。
23.2招标代理服务费：本次招标，中标人按照本项目中标金额参照参照如下收费标准，各投标供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。
[bookmark: _Toc5784]七、质疑和投诉
24.质疑
24.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
24.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
24.3质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。
采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。
24.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
24.5投标商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
24.6采购代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
25.投诉
质疑投标商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。


[bookmark: _Toc136608882]第三章 评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。
一、资格审查对照表
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

	序号
	资格审查响应内容

	通用资格条件：

	1
	具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年3月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；

	7
	本项目不接受联合体投标；

	落实政府采购政策需满足的资格要求：

	8
	本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

	特定资格条件

	9
	投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

	10
	投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

	11
	医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

	12
	投标人为医疗器械经营企业的,须按照国家规定提供投标人以及医疗器械生产企业的《辐射安全许可证》（复印件加盖公章)；

	13
	医疗器械生产企业投标的，须按照国家规定提供《辐射安全许可证》（复印件加盖公章）；

	拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

	14
	投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书原件加盖公章）

	15
	凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；（提供承诺书原件加盖公章）

	16
	拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。采购代理机构在评标时查询投标人在投标截止日前的信用记录并保存。



二、符合性审查对照表
符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	签署和盖章符合要求
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价 
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定



三、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、异常低价问题的处理
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定如下：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标小组应当启动异常低价响应审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×55%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
[bookmark: _GoBack]五、评标方法与评标标准（两个包均适用）
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格（客观分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30(小数点保留两位)
	30

	2
	技术参数（客观分）
	1、设备技术参数全部满足招标要求的得满分35分。所有包号中带★的条款为核心条款，每有一项不满足作无效投标文件处理；▲号指标为重点扣分项，有一项负偏离扣2分，扣完为止；非打▲号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。
严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。
★号、▲号指标须提供相关证明材料（包括制造商盖章的技术白皮书、Data Sheet、国家承认的第三方机构出具的具有CMA标记的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页等）并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码），其他指标如第四章采购需求中有具体要求的按要求提供，如无具体要求的，须在技术偏离中标进行响应（有负偏离须单独列出，未列出的视为无负偏离）。未按照招标文件提供证明材料的视为不满足。
注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。
2、产品交付验收时，招标人将对技术规格要求中的★号、▲号指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权向采购主管部门进行举报，由成交供应商承担一切法律责任。
	35

	3
	3.1
项目实施方案（主观分）
	评委根据投标供应商提供的对本项目实施方案（包括但不限于项目管理团队人员技术力量、设置分工情况、技术指导方案、操作培训及进度安排等）进行综合评分：

（1）实施方案明确、思路清晰、内容具体详实、便于操作，项目管理团队人员技术力量雄厚、分工设置合理、操作培训及进度安排科学合理的，得5分；
（2）实施方案明确、思路清晰、内容具体但不够详实，有可操作性，项目管理团队人员技术力量能够满足需求、分工设置、操作培训及进度安排合理的，得3分；
（3）实施方案、思路阐述不够清晰、无实质性有可行内容，有可操作性，项目管理团队人员技术力量薄弱，分工设置、操作培训及进度安排合理的，得1分；
未提供不得分。
	5

	
	3.2
维护措施（主观分）
	评委对投标人根据项目具体的实施情况制定设备使用维护措施方案，包括但不限于巡检、耗材更换、数据导出等方面进行分析并综合打分：
（1）设备使用维护措施完善成熟、阐述清晰具体、进度安排合理且便于执行，有针对重点难点问题进行着重分析并有解决问题的切实举措的，得5分；
（2）设备使用维护措施全面、阐述清晰但不够具体、进度安排合理可行，有针对重点难点问题进行分析并能提出解决问题相关措施的，得3分；
（3）设备使用维护措施方案内容简单、条理不清晰，进度安排合理可行，无针对重点难点问题进行着重分析并有解决问题的切实举措的，得1分；
未提供不得分。
	5

	
	3.3
售后服务（主观分）
	评委对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于体系完整性、售后服务组织及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速度、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等方面）进行分析、评价并综合评分：
（1）售后服务方案体系完整、全面细致、有针对性，售后服务组织及技术保障措施保障措施科学合理、售后服务所包含设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书周全，且服务内容的优惠力度大，响应时间很短的，得5分；
（2）售后服务方案体系全面细致、有针对性，售后服务组织及技术保障措施保障措施可行、售后服务所包含设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书周全，服务内容的优惠力度中等，响应时间不长的，得3分；
（3）售后服务方案体系全面但不够细致、有一定针对性，售后服务组织及技术保障措施保障措施较合理、售后服务所包含设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书周全，且服务内容的优惠力小，响应时间较长的，得1分；
未提供不得分。
	5

	
	3.4
供货及安装方案（主观分）
	评委根据供应商提供的项目整体供货及安装方案（包括但不限于对本项目的需求分析、产品允许销售的证明材料及安装、调试、验收等方案）进行综合评分：
（1）方案科学合理，有针对性、便于操作性的，得5分；
（2）方案思路清晰、全面完善，符合采购要求，具有一定的针对性、有可操作的，得3分；
（3）方案简单粗糙、不具备针对性、可一定可操作性的，得1分；
未提供的不得分。
	5

	
	3.5
应急预案（主观分）
	评委根据供应商提供的故障响应方案以及针对本项目制定的应急预案进行综合评分：
（1）方案内容详细、条理分明，故障解决方案科学合理，响应迅速有效且有针对性，应急预案内容全面、科学合理，售后人员配备齐全且科学合理的，得5分，
（2）方案内容详细，故障解决方案合理，响应较为迅速且有一定的针对性，应急预案内容全面、合理，售后人员配备齐全且合理的，得3分，
（3）方案内容简单、条理不清，故障解决方案不具体，响应速度慢，无针对性，应急预案内容不详实，售后人员配备不齐全的，得1分；
未提供不得分。
	5

	4
	业绩
（客观分）
	供应商自2023年1月1日以来在国内有同品牌同类产品成功销售案例的。每提供一份合同得1分，最高4分。提供合同原件扫描加盖电子公章，时间以合同签订时间为准。（需提供合同扫描件加盖公章）
	4

	5
	质保年限
	投标人提供的售后服务承诺书在响应磋商文件要求的免费质保期的基础上，每超过1年加2分，最多得6分。
	6

	5
	满分
	
	100




[bookmark: _Toc24432][bookmark: _Toc215][bookmark: _Toc23314]第四章  采购需求
[bookmark: _Hlk14947053]一、项目概况
南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心拟采购数字医用X射线摄影系统、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备各1套，供应商负责全部货物的供货、运输、安装、调试、配合招标人验收、技术培训、售后及质保等全套内容。
[bookmark: _Toc35780514]二、采购清单
	包号
	产品名称
	数量
	单位
	最高限价
（万元）
	是否接受进口产品

	1
	数字医用X射线摄影系统
	1
	套
	100
	否

	2
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	1
	套
	35
	否



四、技术商务要求
第一包  数字医用x射线摄影系统
技术要求
一、基本要求 
1.1 设备名称：数字医用x射线摄影系统
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]1.2 数    量：1套
二、主要技术参数与性能指标
2.1 高压发生器
★2.1.1 高压发生器功率≥80kW。
2.1.2 管电压可调范围40～150kV。
2.1.3 加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s。
2.1.4 最大输出电流≥1000mA。
2.1.5 最大电流时间积≥1000mAs。
2.1.6 具备AEC自动曝光控制。
2.1.7 高压发生器最大逆变频率≥250KHZ。
2.2 X线球管
▲2.2.1 小焦点功率≥34kW,大焦点功率≥80kW。
2.2.2 球管焦点≤0.6/1.2mm。
▲2.2.3 阳极热容量≥350kHU。
2.2.4 射线野控制模式：电动+手动（双模式）。
2.3 球管悬吊支架
2.3.1 吊架运动模式：电动+手动（双模式）。
▲2.3.2 球管架垂直运动距离≥150cm。
2.3.3 球管架沿纵轴运动距离≥190cm。
2.3.4 球管架沿横轴运动距离≥195cm。
2.3.5 球管套可沿水平轴旋转≥±120°。
▲2.3.6 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动。
▲2.3.7 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能。
2.4 全自动摆位	
▲2.4.1 支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含多种临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置)。
2.4.2 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位），（项目验收时须现场进行演示）。
2.5 无线平板探测器(2块)
2.5.1 探测器尺寸≥17×17英寸。
2.5.2 闪烁体类型：碘化铯（CsI）。
2.5.3 半导体材料：非晶体硅（a-Si）。
2.5.4 像素尺寸≤139um。
2.5.5 采集灰阶度≥16bits。
▲2.5.6 空间分辨率≥3.6lp/mm。
2.5.7 采集距阵≥3072×3072。
2.5.8 平板探测器通讯模式：无线传输。
2.5.9 配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用。
2.6 胸片架
2.6.1 胸片架垂直运动行程≥150cm。
2.6.2 胸片架运动模式：电动+手动（双模式）。
▲2.6.3 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆。（需提供所投产品的实物照片）
2.6.4 可隔室遥控胸片架垂直升降。
2.6.5 自动曝光控制电离室。
2.6.6 平板在线充电指示灯。
[bookmark: OLE_LINK9]▲2.6.7 胸片架平板盒中心离地最小距离≤35cm。
[bookmark: OLE_LINK30]2.7 球管侧近台操控系统
2.7.1 近台操控彩色触摸屏。
2.7.2 智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码）。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK29]2.7.3 屏幕尺寸＞9.5英寸。
2.7.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向。
2.7.5 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度。
2.7.6 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换。
2.8 电动升降摄影床
2.8.1 床面板外形尺寸≥840mm*2310mm。
2.8.2 床面纵向移动范围≥±12cm。
2.8.3 床面最大承重≥250kg。
2.8.4 平板托盘运动模式，电动+手动（双模式）。
▲2.8.5 最低床面高度≤50cm。
2.9 无线远程遥控器
▲2.9.1 可隔室遥控胸片架电动升降。
2.9.2 可遥控限束器光野控制。
2.10 系统操作台
2.10.1 主机工作站操作台内存≥16GB。
2.10.2 主机工作站操作台硬盘≥1TB。
2.10.3 采集工作站显示器尺寸≥23英寸。
2.10.4 采集工作站显示器分辨率≥1920×1080。
2.10.5 对比度≥1000：1。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK15]2.10.6 支持实时显示患者摆位的视频画面（提供图片证明）。
2.10.7 支持与RIS和HIS系统的集成。
2.10.8 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比。
2.10.9 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整。
[bookmark: OLE_LINK34]▲2.10.10 根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议。
2.10.11 支持隔室光野范围调整。
2.10.12 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量。
2.10.13 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS。
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK19]2.10.14 投标产品所属整机制造商必须取得《计算机软件著作权登记证书》，并提供相关证书证明材料。
2.11 滤线栅
配备可插拔滤线栅2块，无需工具即可取出，栅密度≥40L/m，栅比≥10:1
2.12 智能辅助摄像头
2.12.1 球管侧具备摄像头装置，支持在采集工作站上实时显示患者摆位的实时视频画面。
2.12.2 支持在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像隔室调整拍片的光野范围(即在实时视频画面里直接调整光野大小，提供照片或视频证明)。
2.12.3 支持在采集工作站上实时查看AEC激活状态及拍摄部位对电离室的覆盖情况。
2.12.4 支持基于摄像头在采集工作站上画面上FOV实时进行无极调节(提供照片或视频证明。
▲2.13 长骨拼接功能
具备设备整机全自动立卧位长骨拼接功能，可直接在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像用鼠标进行长骨拼接起止位置和宽度的选择，无需进出检查室调节(提供照片或视频证明）。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK42]2.14 胸片智能质控软件包
2.14.1 具备胸部正位片智能质控分析软件包，可对中线偏移、肩胛骨末打开识、非医源性异具备物、肺野不全进行识别和提示，质控监测点数目≥4(提供所投产品厂家出具的盖章版证明文件)。
2.14.2 智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量，(提供所投产品厂家出具的盖章版证明文件)。
2.14.3 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量(提供所投产品厂家出具的盖章版证明文件)。
★三、其他要求
1.DR机房改造：包括相关放射科改造、防护。
2.负责设备有效期内移机一次（含院内、院外）。
3.负责机房环评直至通过。
4.负责设备和医院工作信息系统对接相关事项。

商务要求
1.★交货期：自合同签订之日起15日内完成供货
2.★交货地点：南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心
3.★质保期：设备整机免费保修≥3年。在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务。
4.★付款方式：
（1）合同生效后采购人支付合同总额的30%作为预付款；
（2）设备验收合格且正常运行30日后，采购人收到投标人开具的合法有效的发票后支付至合同总额的90%（含预付款）；
（3）剩余10%作为质保金，待正常使用一年后无息付清余款。
5.其他
5.1 投标时需提供具体的配置清单（包括但不仅限于硬件、软件部分），可另附技术参数规格文件对投标产品的技术性能做相关说明。
[bookmark: OLE_LINK1]5.2 投标供应商负责完成设备运输、安装、调试、运行和验收交付等工作。投标供应商应提供项目实施方案、进度计划，并根据项目进度列出各个阶段采购人需要配合的内容。
5.3 投标供应商负责货物的运输、安装、调试、试用过程中的现场安全管理，有具体实施方案。若运输、安装、调试及试用过程中发生安全事故，投标供应商应承担全部责任。
5.4 采购人收到货物后，由双方共同进行开箱初检。开箱初检合格后供应商应及时安排安装、调试。
5.5 验收标准：本项目下所有货物包括仪器设备、材料、工程、服务等的技术标准应符合相关国家标准、行业标准、企业标准或者买卖双方在签订本项目的合同、合同附件、技术协议或者其他文件中约定的标准，前述标准内容不一致的，以要求最高的标准为准。
5.6 质量要求应达到前述规定的技术标准，且应使采购人在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。
5.7 售后服务内容包括现场服务、定期巡检、回访巡检、故障服务、技术人员保障、质保期满后备品配件价格等内容。维修人员对故障/问题及时响应，提供解决方案。
5.8 投标供应商应对具备质量控制能力，确保产品质量、实施过程质量得到有效保障。
5.9 投标供应商应配备充分的管理、实施、技术等人员，确保本项目顺利实施。
5.10 投标供应商应对本项目实施过程中的技术复杂性、重点、难点进行分析，并提供相关解决方案。
5.11 提供培训计划（包括使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保使用人员具备独立工作的能力。

第二包  口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

技术要求
一、基本要求 
1.1 设备名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
★适用于成人及儿童口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅扫描等拍摄功能；提供配套原厂口腔数字化影像软件1套和正畸处理软件1套。
1.2 数    量：1套
二、主要技术参数与性能指标
1. X射线发生及相关性能指标
1.1 X射线束类型：锥形束 
1.2 阳极类型：固定阳极，最小焦点：≤0.5 mm
1.3 曝光模式：连续曝光；
★1.4 最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA
1.5 最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV
▲1.6 最小扫描曝光时间：CT模式≤10秒（非等效脉冲时间）；全景模式≤9秒；头颅模式≤8秒
2. 探测器及图像相关成像性能
2.1 探测器数量：2（全景和CT拍摄探测器共用，自动切换；头侧拍摄独立探测器）
2.2 CT探测器材质：CSI+非晶硅；CT探测器灰阶：≥16bit
2.3 头颅侧位探测器材质：CSI+CMOS
▲2.4 CT图像最小体素尺寸：≤50μm
▲2.5 CT单圈成像最大可视空间(FOV)：≥16cm（宽）×10cm（高），非拼接非融合，且包含多视野选择≥5个。
▲2.6 成像空间分辨率：CT≥2.0 lp/mm（提供检测报告）
2.7 成像空间分辨率：全景≥3.0 lp/mm；头颅≥3.0 lp/mm
3. 机械装置性能及其他要求
3.1 设备整机(含外壳)重量：≤300kg 
3.2 设备升降行程≥70cm
▲3.3 摆位及扫描：CT模式摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计（非面向立柱站立）。使技师可在摆位过程中正面观察定位激光线在受检者面部位置，确保准确定位。 
3.4 激光线定位线数量：≥7；触控式控制面板：具备，≥10寸
4. 软件功能要求
▲4.1 口腔数字化影像软件和正畸处理软件均具备原厂独立NMPA注册证（需提供注册证）。
4.2 基本功能需求：具备基本CT图像功能（3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节；多平面重建图像）；集成化界面，可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理。
4.3 图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；测量工具(距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算)；注释(在图像上自由划线、添加文字、箭头等标记)。
▲4.4 正畸软件：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥68个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，提供专业的头影测量参考（提供彩页证明）。
4.5 全景功能：具备二维全景片的拍摄功能（非三维重建全景）；具备多层全景拍摄功能，对于牙弓曲面可智能自适应识别生成牙弓曲线，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像。 
4.6 标准投影侧位影像：同时提供正位/侧位的投照影像，可供选择全幅或半幅的侧位模式，提供掌骨拍摄功能。
4.7 局部放大镜：具备局部放大镜功能选项，提供图像感兴趣区域随移动实时放大检查功能（无需调整图像整体尺寸），便捷检查及医患沟通。
4.8 颞颌关节专用诊断切面，可以同时显示双侧关节，层厚可以任意调节。
4.9 金属伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对 CT 成像效果的影响，显著提高图像质量；
4.10 自动神经管：下颌神经管着色，标记，且三维重建模型能显示; 具备自动检测并标注神经管功能。
4.11 模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，一键定位种植体中心。 
4.12 模拟种植安全预警：种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。
4.13 智能气道测量：快速分割气道， 可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现。
4.14重建视图：三维重建视图颜色可自定义调节，至少具备5种以上预设颜色效果渲染视图，具备透视投影和正交投影两种模式可选。
4.15 灯箱显示：种植多切片灯箱显示支持6*6以上矩阵层面显示，MPR界面横断面冠状面、矢状面三个界面灯箱显示可同时打开和独立滚动查看。
▲4.16 智能三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比，或观察种植前后牙槽骨量吸收变化。
4.17 智能牙齿根管分割：根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。
▲4.18 智能骨粉量预估：通过背粉量预估功能选项，一链标定并计算，排除真实骨质骨量的干扰完成目标区域所需骨粉填充体积的预估。
4.19 智能上颌窦分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧双侧上颌窦体积计算和结果显示。
4.20 智能下颌骨分析：一键自动识别下颌骨、分割并伪彩显示，并可导出STL数。
▲4.21 去除运动伪影:拍摄结束后，可进行去运动伪影的二次重建。此功能可降低患者在拍摄过程中运动对CT成像效果的影响，提高图像质量。
4.22 三维头侧:具备三维侧位模块，同时提供正位和侧位的投照影像，且可以对头位进行抬头、低头、左转、右转、左歪、右歪调整，获得更清楚的正/侧位投照影。
5. 数据管理及相关功能
5.1 诊断报告：提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者数据管理及导出：能够增加、编辑、删除患者个人信息；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘；图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件；
▲5.2  数据传输：能将设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。
5.3 影像后处理‍工作站1套:含显示器≥23.8英寸；内存容量：≥8GB；硬盘容量：≥2TB；独立显卡：显存≥4GB。
★三、其他要求
1.DR机房改造：包括相关放射科改造、防护。
2.负责设备有效期内移机一次（含院内、院外）。
3.负责机房环评直至通过。
4.负责设备和医院工作信息系统对接相关事项。

商务要求
1.★交货期：自合同签订之日起15日内完成供货
2.★交货地点：南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心
3.★质保期：设备整机免费保修≥5年。在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务。
4.付款方式：（1）合同生效后采购人支付合同总额的30%作为预付款；
（2）设备验收合格且正常运行30日后，采购人收到投标人开具的合法有效的发票后支付至合同总额的90%（含预付款）；
（3）剩余10%作为质保金，待正常使用一年后无息付清余款。

5.其他
5.1 投标时需提供具体的配置清单（包括但不仅限于硬件、软件部分），可另附技术参数规格文件对投标产品的技术性能做相关说明。
5.2 投标供应商负责完成设备运输、安装、调试、运行和验收交付等工作。投标供应商应提供项目实施方案、进度计划，并根据项目进度列出各个阶段采购人需要配合的内容。
5.3 投标供应商负责货物的运输、安装、调试、试用过程中的现场安全管理，有具体实施方案。若运输、安装、调试及试用过程中发生安全事故，投标供应商应承担全部责任。
5.4 采购人收到货物后，由双方共同进行开箱初检。开箱初检合格后供应商应及时安排安装、调试。
5.5 验收标准：本项目下所有货物包括仪器设备、材料、工程、服务等的技术标准应符合相关国家标准、行业标准、企业标准或者买卖双方在签订本项目的合同、合同附件、技术协议或者其他文件中约定的标准，前述标准内容不一致的，以要求最高的标准为准。
5.6 质量要求应达到前述规定的技术标准，且应使采购人在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的。
5.7 售后服务内容包括现场服务、定期巡检、回访巡检、故障服务、技术人员保障、质保期满后备品配件价格等内容。维修人员对故障/问题及时响应，提供解决方案。
5.8 投标供应商应对具备质量控制能力，确保产品质量、实施过程质量得到有效保障。
5.9 投标供应商应配备充分的管理、实施、技术等人员，确保本项目顺利实施。
5.10 投标供应商应对本项目实施过程中的技术复杂性、重点、难点进行分析，并提供相关解决方案。
5.11 提供培训计划（包括使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保使用人员具备独立工作的能力。




第五章  合同主要条款

注：本合同仅为合同的参考文本，若有需要，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充。













南京市鼓楼区医疗设备采购合同


合同编号 ：                                      
项目名称 ： xx 医疗设备                          
采购单位 ：                                      
中标单位 ：                                      
签订日期 ：                                      






合同编号:                                         
政府采购计划号：                             

采购人(以下称甲方) :                         供应商(以下称乙方)：
住所地:                                      住所地:
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                        采购结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方根据甲方要求提供下列货物及服务:
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计(大写)
	


货物及服务内容详见乙方响应性文件等。
第二条 合同总价款
本合同项下货物及服务含税总价款为(大写)人民币                         元整（￥         ）。甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
第三条 组成本合同的有关文件
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，以招投标文件为准，与本合同具有同等法律效力。
注：原厂质保材料附后。（详见附件1）
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权成其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、质保期为      年，质保责任应符合招投标文件中的要求。
2、乙方提供的货物及服务必频全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条 交付使用和验收
1、交付时间:合同签订后按甲方要求时间交货；
2、交付地点:采购人指定地点。
3、验收标准及要求。
第1次验收：设备、材料运抵买方项目现场后，买、卖双方有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。直至无疑议后，第1次验收合格。卖方并同时提供出厂前的测试报告和产品合格证书；卖方所提供的设备或部件如是国外制造的，除提供上述资料外还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。
最终验收:设备、材料、软件安装调试结束，按买卖双方认可的验收方案进行验收，达到验收标准，买、卖双方及相关单位派员共同验收合格，卖方同时提供经买方确认的设备运行报告、设备测试报告等资料，最终验收合格。
第七条 付款条件、时间及方式
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、付款方式：（1）合同生效后采购人支付合同总额的30%作为预付款；
（2）设备验收合格且正常运行30日后，采购人收到投标人开具的合法有效的发票后支付至合同总额的90%（含预付款）；
（3）剩余10%作为质保金，待正常使用一年后无息付清余款。

第八条 违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第九条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议：
(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；因一方违约引起诉讼纠纷时所产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等费用由违约方承担。
(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。双方在签订和履行本合同的过程中知悉的双方的商业秘密、技术信息、患者数据、业务信息等未公开信息均属保密信息，双方应予以保密。乙方应确保其雇员、代理人、安装人员等承担同等保密义务，该保密义务不因合同终止或解除而失效。上述保密信息未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露。
第十三条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、乙方须在合同签订后七个工作日内提供本合同所有医疗设备厂家授权书原件供甲方核对。
3、安全责任。因本合同涉及大型设备的配送、安装、调试，包括后续的质保服务，在此过程中产生的人员伤亡、财产事故损失由乙方独立承担。如甲方或者使用单位因此被追索或者遭受损失，甲方或者使用单位有权向乙方全额追偿。
4、任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应在不可抗力事件发生之日起三日内书面通知另一方，并应在合理期限内提供事件详情及有关证明文件。因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。受不可抗力影响的一方应采取一切必要措施减少损失。如不可抗力事件持续三十日以上，严重影响合同目的实现的，任何一方均有权书面通知对方终止本合同，双方根据实际履行情况结算合同价款。
5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
6、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（委托方）：                  乙方:
（盖章）                        （盖章）
法定或委托代表人：                法定或委托代表人：
电话:                             电话:
开户银行:                         开户银行:
账号:                             账号:







附件1：质保及售后服务承诺书

致             （招标人）：
我公司是xxx设备所投产品的生产厂家，本次由合作方            公司参与该采购项目的投标，招标文件要求xxx设备质保期为   年及以上，关于质保和维保工作，我公司承诺如下：
如合作方            公司无法完成承诺的售后服务事项时，相关售后工作由我公司承担，包括但不仅限于以下内容：
1、项目后期运维管理服务；
2、投标供应商所承诺的巡检服务；
3、质保期内的质保服务；
4、保证提供的货物是全新的、未使用过的。
特此承诺！

生产厂家：（盖章）
联系人：
联系电话：
                           日期：      年  月  日







医疗产品购销廉洁条例

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，甲方特制定本条例，以资医疗卫生机构购销双方共同遵守：
1.合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销设备和服务等行为。
2.甲方应当严格执行采购和服务合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向本单位纪检监察部门反映情况。
4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方个人提供便利。
5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在为甲方人员提供旅游、超标准支付食宿费用。
6.乙方指定人员必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
7.乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权立即终止购销合同，并向上级主管部门或本级纪检部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。
8.本廉洁条例为甲方产品和服务购销行为的廉洁准则，双方均需严格遵守。
9.本条例由甲方负责解释。


                          供应商名称（盖章）：
                                                法定代表人（签字）：
20    年    月   日

第6章 投标文件格式
[bookmark: _Toc514054484][bookmark: _Toc26779]封面



（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

（分包号：第   包）






投标人： （盖章）
                  法定代表人（或授权代表）：（签字） 
年    月    日


[bookmark: _Toc11482]目录
一、投标人基本情况
二、投标人资质
三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
六、无重大违法行为声明
七、投标函
八、法定代表人身份证明或授权委托书
九、开标一览表
十、明细报价表
十一、中小企业声明函
十二、响应偏差表
十三、所投产品技术资料或样本等
十四、主要部件、辅材明细表
[bookmark: _Toc21060_WPSOffice_Level2]十五、服务方案
十六、投标人承担类似项目业绩一览表
十七、投标所需其他材料


一、投标申请及声明
致：（招标人）         
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交投标文件并参加投标。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、我们的总报价详见开标一览表。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。
5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商恶意串通、决不向招标人、评委小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
7、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：                       
帐    号：                       
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日




二、法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：（招标人）         
    本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称）          （项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
被授权人签字：
供应商名称（公章）：                                     
日        期：     年    月    日
 附：法定代表人及被授权人身份证扫描件加盖公章。   
                         





















3、 开标一览表
本次报价为最终报价
货币单位：人民币元
项目编号：
项目名称：
分包号：第   包
	标题
	内容

	投标总价
	大写：人民币                      

小写：                

	交货期
	         天

	投标货物是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物
	

	备注（品牌、型号、国别）
	


单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              

说明：1、“投标货物是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
2、如果参与多个包件投标，本表须分别提供。




四、投标分项报价表
投标分项报价表（分包号：第  包）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
























[bookmark: _Toc23744]五、技术条款偏离表
[bookmark: _Toc18192]技术条款偏离表（分包号：第  包）
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的规格
	投标响应
	偏离
	证明材料在投标文件中页码及条款号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                 
说明：1、★号、▲号指标须提供相关证明材料（包括制造商盖章的技术白皮书、Data Sheet、国家承认的第三方机构出具的具有CMA标记的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页等）并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码），其他指标如第四章采购需求中有具体要求的按要求提供，如无具体要求的，须在技术偏离中标进行响应（有负偏离须单独列出，未列出的视为无负偏离）。未按照招标文件提供证明材料的视为不满足。
2、如果行数不够，请自行增加。
















六、商务条款偏离表
[bookmark: _Toc4338]商务条款偏离表（分包号：第  包）

	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                 
说明：

1、 ★号、▲号条款须逐条列出，并提供相关证明材料。其他条款有负偏离须单独列出，未列出的视为无负偏离。
2、 如果行数不够，请自行增加。










7、 资格文件
（根据招标文件要求提供）

八、无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：（招标人）         

我单位                 （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：           （公章）

日期：    年    月    日



九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：（招标人）         ：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                           。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：           （公章）
                                           日期：    年    月    日





十、政策优惠（如有）

中小企业声明函（分包号：第  包）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物的生产单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


声明人：           （公章）
日期：    年    月    日







残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：           （公章）
日  期：    年    月    日
属于监狱企业的证明文件（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）














十一、拟参与本项目人员一览表
拟参与本项目人员一览表
项目名称：                                           	项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、行数不够请自行添加。

供应商名称（公章）：                 	
授权代表（签字）：	
日	期：    年    月    日





十二、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                           	项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	工作主要内容
	中标时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                 	
授权代表（签字）：	
日	期：    年    月    日
十三、供应商资格承诺函
我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。
如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向招标人提供下列材料核验： 
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 


供应商名称（公章）：
法定代表人（签字）：
二〇  年  月  日






十四、质保及售后服务承诺书
质保及售后服务承诺书

致             （招标人）：
我公司是xxx设备所投产品的生产厂家，本次由合作方            公司参与该采购项目的投标，招标文件要求xxx设备质保期为      年及以上，关于质保和维保工作，我公司承诺如下：
如合作方            公司无法完成承诺的售后服务事项时，相关售后工作由我公司承担，包括但不仅限于以下内容：
1、项目后期运维管理服务；
2、投标供应商所承诺的巡检服务；
3、质保期内的质保服务；
4、保证提供的货物是全新的、未使用过的。
特此承诺！

生产厂家：（盖章）
联系人：
联系电话：
                              日期：      年   月   日












十五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
说明：（打印时间为本招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分，未按上述要求提供的，投标文件作废标处理）

南京市政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书（格式）
                                      年  月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址 
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加江苏省招标中心有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。
      供应商名称（盖章）：
      法定代表人（签字）：
        年    月     日


1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。
2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 
   （1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
   （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字加盖单位公章后作为响应文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。
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