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招 标 文 件
项目编号：XZJ261-147-ZK

项目名称：哈密市第二人民医院设备更新建设项目（X线计算机断层扫描仪（CT））
招标人：哈密市第二人民医院
地    址：哈密市伊州区复兴北路28号
联 系 人：史老师
联系电话：0902-2323999
招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼
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 投标须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：哈密市第二人民医院设备更新建设项目（X线计算机断层扫描仪（CT））
项目编号：XZJ261-147-ZK

招标方式：公开招标

招标内容：采购1台X线计算机断层扫描仪（CT），具体详见第三章采购内容及技术要求

项目预算及最高限价：1800万元 
各投标人报价不得超过预算价及最高限价，具体详见第三章招标内容及技术要求，若不满足此项则视为重大偏离。

	2
	信息公告媒体：新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/

	3
	采购人：哈密市第二人民医院

地址：哈密市伊州区复兴北路28号

联系人：史老师

联系电话：0902-2323999

	4
	招标代理公司：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼

联系人：任素仙 韩昊雅

联系电话：18999223186

	5
	质疑处理：投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以书面形式加盖公章送至新疆新之建工程咨询有限公司，并将电子版的文件发至邮箱。（以纸质版送达时间为准，不接受邮寄等其他非现场递交形式）

联系人：任素仙 韩昊雅
联系电话：18999223186
邮箱：706372570@qq.com
地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼

	6
	投标保证金：
（1）投标保证金金额：360000.00元（叁拾陆万元整）

（2）投标保证金以非现金形式的银行转账（网银或电汇转账的形式由投标人的基本账户汇出）、保函、支票、汇票、本票方式提交。 

（3）投标人自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。投标人在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。

（4）投标人缴纳投标保证金时，需备注项目编号、项目名称（或项目简称）及包号，于投标文件上传截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。

（5）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，投标人应充分考虑资金在途时间；

（6）银行信息：

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行

账号：651651034013001779607

行号：301881000286

备注：汇款时请备注项目简称及汇款事由。

退款相关事宜详见第16.4项具体要求及招标文件最后一页。

	7
	资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 
2.投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.法定代表人参加投标的，应提供法定代表人身份证明书及其居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

4.未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行人名单”、“重大税收违法失信主体名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
6.本项目非专门面向中小微企业；
本项目的特定资格要求：

7.1所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

7.2具有有效的《辐射安全许可证》。

8.本项目不允许联合体投标。

	8
	投标文件有效期：投标人同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对投标人产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

	9
	投标报价：1、设备及与本项目相关的包装费、运杂费、保险费、报关费、

商检费、现场验收、安装调试费、计量设备检定费、现场服务费、人员疆内外培训费、与相关系统的接口费等其他相关伴随服务各项费用。

	10
	投标文件的数目： 

1．本项目采用不见面开标、投标人需要上传电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

	11
	投标截止时间：2026年08月25日11:00时（北京时间）

投标文件递交：本项目采用不见面开标，投标人需要上传加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

	12
	☑采用不见面开标

开标时间：2026年08月25日11:00时（北京时间），逾期上传及解密的投标文件将被拒收。

开标地点：本项目采用不见面开标，投标人需要上传加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

	13
	数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条（如有）。

	14
	到货期限：签订合同后60个工作日内到货。

	15
	付款方式及履约保证金要求：

1.履约保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳合同总额的10%，（或用保函的形式缴纳履约保证金）。

2.合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额的50%作为预付款；设备安装调试完毕、验收合格且确认无任何质量问题之日起60个工作日内，甲方向乙方一次性付清剩余合同总价款的50%尾款。履约保证金于合同全部内容履行完毕后【30】个工作日内无息退还，如在质保期内发生重大质量问题或乙方未能及时有效解决设备故障，甲方有权解除合同并要求乙方退还全部货款。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

	16
	质保期：≥36个月

	*17
	验收及验收标准：货物全部到场后，采购人按照国家、行业标准、招标文件商务条款、技术参数及合同规定的验收评定标准等规范组织相关人员进行验收。

产品检验不合格或未按合同履行其义务，采购人有权终止合同，由此造成的所有损失，采购人有权提出索赔。

	18
	政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	19
	特别提示：

1.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

4.未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%扣除。

5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
6.中小企业预留情况：本项目为非专门面向中小企业。

	20
	是否允许投报进口产品：□是  ☑否

	21
	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的投标人，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	22
	备注：

1.招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款及商务条款中加注“*”号的条款，为招标文件中实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

2.技术参数中“★”为实质性响应条款，如有偏离将导致投标无效；“▲”号项不是废标条款，是重要技术参数。
3.投标文件中如有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假的中、小、微声明函、假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证明材料及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。

同时将虚假应标的投标人及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

4.投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

5.两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由投标人自行承担。

6.若未在开标时间后30分钟内解密的，视为撤销其投标文件。

	23
	异常低价投标（响应）审查：

1.审查依据
依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部 2026 年 2 号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

2.异常低价情形认定投标（响应）投标人出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人报价平均值的 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

（3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

3.审查要求及处理

①被启动审查的投标人，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

②投标人未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

③异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。

	24
	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：

（一）出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件：投标书格式，以下简称《声明函》）。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

	25
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	26
	评分办法：综合评分法

评标委员会组成：招标采购单位依法组建评标委员会7人及以上单数。

小组确定方式：

☑计算机随机抽取语音通知方式

□其他方式：/

	27
	投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理公司提出质疑。

	28
	注：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购云平台正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

4.不见面开标默认解密时长：30分钟

关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

	29
	代理服务费：中标投标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发前，向招标代理公司支付中标服务费。参照原发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮60%计取。

	30
	解释权:构成采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、采购需求、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；如采购文件出现前后不一致的内容以投标人须知前附表为准。


第一章    招标公告

项目概况

哈密市第二人民医院设备更新建设项目（X线计算机断层扫描仪（CT））招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取。获取招标文件，并于2026年08月25日11:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ261-147-ZK
项目名称：哈密市第二人民医院设备更新建设项目（X线计算机断层扫描仪（CT））

采购方式：公开招标

预算金额（元）：18000000.00
最高限价（元）：18000000.00
采购需求：
标项名称：哈密市第二人民医院设备更新建设项目（X线计算机断层扫描仪（CT））

数量：1
预算金额（元）：18000000.00

单位：台（套）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：无

合同履约期限：签订合同后60个工作日内到货。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：

3.1所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

3.2具有有效的《辐射安全许可证》。
三、获取招标文件

时间：2026年08月04日至2026年08月11日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。
售价（元）：0

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交（上传）投标文件截止时间：2026年08月25日11:00时（北京时间）

投标地点：
新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2026年08月25日11:00时（北京时间）

开标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各投标人应在开标前应确保成为平台正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：哈密市第二人民医院
地 址：哈密市伊州区复兴北路28号
联系方式：0902-2323999
2.采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼

3.项目联系方式 

项目联系人：任素仙 韩昊雅

电 话：18999223186

第二章  投 标 须 知
一、总 则

1. 合格的投标人

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（第658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的投标人，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“招标代理公司”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“投标人”系指向招标代理公司提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由投标人在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。投标人若对招标文件有任何疑问，均应在投标文件递交截止时间十五日前向招标代理机构提出咨询。采购单位对投标人所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

5.2 投标人在本项目采购公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就招标文件内容提出的质疑将不予受理。

5.3 采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位将在投标文件递交截止时间十五日前在新疆政府采购云平台发布更正公告。

5.4 澄清或者修改的内容是招标文件的组成部分，将在网站上会员专区向所有投标人公布，并对投标人具有约束力。

5.5 为使投标人有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟投标文件截止期，并通过在新疆政府采购云平台发布公告方式通知所有下载招标文件的投标人。

5.6 投标人应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

5.7 质疑须知

5.7.1 参加投标的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

5.7.2 质疑必须以参加投标的投标人法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

5.7.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

5.7.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.7.5 质疑函应当包括下列内容：

提出质疑的投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

具体的质疑事项及明确的请求；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料； 

提起质疑的日期；

质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

5.7.6 招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

5.7.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

5.7.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.7.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或招标代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

5.7.10 质疑接受联系人：新疆新之建工程咨询有限公司

联系人：任素仙 韩昊雅      联系电话： 18999223186
三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理公司就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

投标人编写的投标文件应按下列内容提供：

8.1 资格证明文件(资格证明文件必须在有效期内)
8.1.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力：提供法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或自然人身份证扫描件。提供法定代表人身份证明或法定代表人授权代表委托书及法人身份证原件扫描件或被授权人身份证原件扫描件（法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字及盖章）。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近三年内任意一年经第三方审计的财务审计报告，成立时间不足一年无法提供第三方审计的财务审计报告，则需提供投标人基本账户银行出具的资信证明（递交投标文件截止时间前三个月内）的扫描件。
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明或承诺。
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供（递交投标文件截止时间前）近6个月内任意连续3个月的缴纳税收的凭据证明材料扫描件以及缴纳社会保险的凭据证明材料扫描件；新成立企业提供依法缴纳税收承诺书和依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供的相应文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金。
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

①投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

②未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行人名单”、“重大税收违法失信主体名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动（以现场查询为准）;
(6)法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）.
(7)所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

(8)具有有效的《辐射安全许可证》。

(9)有效的投标保证金缴纳凭证/保函；

(10)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。
8.1.2 商务、技术投标书
(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 报价明细表
(4) 备品备件价格清单表

(5) 技术参数、功能偏离表

（投标人须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”中一一列出）
(6) 商务条款偏离表

(7) 法人代表授权书、法定代表人身份证明书

(8) 关于资格的声明函

(9) 制造商出具的授权函（如需）

(10) 单独承诺函
(11) 近三年（2023年8月1日至投标截止日）所投产品销售业绩表（业绩要求及证明材料以评审内容中要求为准）

(12) 资质证明文件（详见第二章 第8.1.1款内容）

(13) 产品的详细技术参数说明：
技术参数响应指标按顺序以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或产品彩页或性能参数说明书作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答的，视为不响应该条技术参数要求。

(14) 投标人认为有必要提供的其他声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1)-(9)项、第8.1.2条中包含（1）-（13）项，但不限于以上内容，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项或不符合要求，将导致投标无效。
8.3 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
9. 投标书格式

9.1 投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本项目针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 投标人应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务等全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 投标产品报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用（如有）。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由投标人负责办理，费用由投标人承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，投标人应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.2.1 如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；

13.2.2 如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；

13.2.3 如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 投标人认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标代理公司可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的编制。

15.1 电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的招标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

15.2 投标人应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，详见《投标须知前附表》。未实质性响应招标文件要求、关键内容表达不清、或者未按要求填写或提供可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。
15.3 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人电子印章。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。
15.4 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

15.5 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

15.6 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标产品名称、数量、规格明细报价表》等招标文件中规定的所有内容。

15.7 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：详见投标须知前附表；须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。
16.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按《投标须知前附表》中明确的银行、账号，按要求的数额办理，并将有效的银行汇款凭证作为相关证明材料附于投标文件中。以实际到账金额及时间为准，未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

各投标人请将退还投标保证金资料制作在投标文件的最后一页，我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

退保证金需提供的资料详见招标文件模板，即本招标文件最后一页。
16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果投标人在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果投标人串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

（1） 按29条规定签订合同。

（2） 第32条有关缴纳代理服务费的规定。

（3） 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的上传

17. 投标文件的密封与标记

17.1 电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位及招标代理机构不予受理。

17.2 投标文件光盘的密封和标记。电子投标文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购标段名称、标段编号、包号、投标人名称和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章。如果未按要求密封和标记，采购单位及招标代理机构不予受理。

17.3 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件光盘、纸质投标文件。

18. 投标文件的递交（上传）
18.1 投标人应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购云平台的指定栏目。未在招标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

18.2 投标人应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前上传电子投标文件光盘。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的投标文件光盘，采购单位及招标代理机构不予受理。（本项目无需提供电子投标文件光盘、纸质投标文件）

18.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件（jmbs格式）在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购单位及招标代理机构不予受理。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的招标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在招标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

19.3 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

19.4 迟交的投标文件

由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在招标文件递交截止时间之前上传投标文件，新疆政府采购云平台将不负任何责任。建议于开标前2个工作日完成投标文件的制作与上传。

20. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

⑴ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同投标人的投标文件相互混装;

⑹ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非招标代理公司另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2 采用不见面开标方式

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.3 开标时《开标一览表》的内容，投标人名称、数量和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

21.4 报价公示完毕后，如果投标人对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

21.5 所有公示内容记录在案，并经各投标人代表、公证人员或监督人员确认，作为各投标人投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查
22.1 按照本章第8.1.1条中规定的内容对各投标人的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

	项目
	评审因素

	资格性检查
	1.法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或自然人身份证（提供扫描件并加盖公章）。

	
	2.法定代表人身份证明或法定代表人授权代表委托书及法人身份证原件扫描件或被授权人身份证原件扫描件（法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字及盖章）。

	
	3.近三年内任意一年经第三方审计的财务审计报告，成立时间不足一年无法提供第三方审计的财务审计报告，则需提供投标人基本账户银行出具的资信证明（递交投标文件截止时间前三个月内）的（提供扫描件并加盖公章）。

	
	4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明或承诺并加盖公章）。

	
	5.近6个月内（递交投标文件截止时间前）任意连续3个月的缴纳税收的凭据证明材料以及缴纳社会保险的凭据证明材料；新成立企业提供依法缴纳税收承诺书和依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供的相应文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金。
（提供扫描件并加盖公章）

	
	6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明并加盖公章，格式自拟）。

	
	7.未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行人名单”、“重大税收违法失信主体名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动（提供网页截图，若未完整提供，可由采购人或招标代理公司在开标现场查询，若查询后符合要求则该项通过，若查询内容不符合要求，则视为无效投标）。

	
	8.有效的投标保证金缴纳凭证/保函。

	
	9.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

	
	10.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

	
	11.具有有效的《辐射安全许可证》。


22.2 合格投标人不足三家的，不进行评标。
七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 招标代理公司将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。
24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

	序号
	评审内容
	投标人

	
	
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标文件的有效期满足招标文件的规定。
	
	
	

	2
	投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人电子印章（未明确标注处，以文件模版内要求盖章方式执行）。
	
	
	

	3
	投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价。
	
	
	

	4
	投标人的报价未超过采购预算及最高限价。
	
	
	

	5
	投标文件载明的招标项目到货期限未超过招标文件规定的期限。
	
	
	

	6
	投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等符合招标文件的要求。
	
	
	

	7
	符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求。
	
	
	

	8
	投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。
	
	
	

	9
	投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。
	
	
	

	10
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	评标委员会成员签字：


注：合格投标人不足三家的，不进行详细评审。
24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须投标人确认，如果投标人拒绝确认，其投标无效。
24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。其中价格因素权重占30%，满分为30分；技术因素、商务因素权重占70%，满分为70分。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的综合评估分。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定：价格统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

得分保留小数点后2位

评标价格=投标人的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

具体分值见下表：
	序号
	评审项
	评审内容
	分值

	1
	投标报价
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100
	30

	2
	业绩
	1.近三年投标人类似设备销售业绩（2分）
具体评审要求：近3年（2023年8月1日至投标截止日）投标人类似设备销售业绩。
评分标准：每提供一个有效业绩得1分，最多得2分。
备注（提供证明材料）：销售合同或中标通知书（加盖公章）。
2.近三年所投产品装机案例（4分）
具体评审要求：近3年（2023年8月1日至投标截止日）所投产品设备装机案例。
评分标准：装机案例≥10家，得4分；6家≤装机案例＜10家，得3分；4家≤装机案例＜6家，得2分；2家≤装机案例＜4家，得1分；无装机案例，得0分。
备注（提供证明材料）：验收报告或验收相关资料复印件（加盖公章）。
以上序号1、序号2所列业绩不得重复计分。
	6

	3
	技术参数响应
	所投产品技术参数、性能指标全部响应且无负偏离得43分；“★”号为实质性响应条款，不满足则投标无效；“▲”号为重要参数，所投产品性能指标低于招标文件要求出现负偏离的，每偏离一条扣除3分，其他技术参数（非“▲”）每偏离一条扣除1分，扣完为止，最低得0分，最高得43分。

注：技术参数响应指标按顺序以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或产品彩页或性能参数说明书作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答的，视为不响应该条技术参数要求。
	43

	4
	项目实施方案
	1. 场地规划、安装方案（4分）

场地规划、安装方案内容应包括但不限于：
①场地规划（须含场地规划图）②机房条件（须含供电、通风、防护、吊装口的开挖、主体结构的加固、对整体建筑结构影响等方案）③安装调试流程④验收与移交

（1）规划、方案包含上述四项内容，且内容阐述完整详实，有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，条理逻辑清晰，可执行性强，得4分。

（2）方案中每缺少上述一项内容扣1分，最多扣4分；

（3）针对上述任一项内容，每出现一处缺陷或瑕疵的，扣0.5分，扣完为止（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有服务条件下不可能实现的技术等上述任意一种情形）

（4）未提供方案的，得0分。
	4

	
	
	2. 安装调试周期（2分）：提供详细的安装调试进度计划及承诺函，安装调试周期少于60个工作日的，在此基础上，每少一个工作日得0.2分，最高得2分。
	2

	
	
	3. 风险应对（2分）

根据投标人提供风险应对方案的内容：①主要风险识别②风险防控措施③应急处置方案④应急响应机制

（1）方案包含上述四项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，条理逻辑清晰，可执行性强，得2分。

（2）方案中每缺少上述一项内容扣0.5分，最多扣2分；

（3）针对上述任一项内容，投标人每出现一处缺陷或瑕疵的，扣0.25分，扣完为止；（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有服务条件下不可能实现的技术等上述任意一种情形）

（4）未提供方案的，得0分。
	2

	5
	售后服务
	1.提供售后服务方案（5分）：①售后服务保障体系；②售后服务人员配置；③备品备件及紧急故障处理预案；④质量控制与校准方案；⑤技术升级与持续改进方案

（1）方案包含上述五项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，条理逻辑清晰，可执行性强，得5分。

（2）方案中每缺少上述一项内容扣1分，最多扣5分；

（3）针对上述任一项内容，投标人每出现一处缺陷或瑕疵的，扣0.5分，扣完为止；（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有服务条件下不可能实现的技术等上述任意一种情形）

（4）未提供方案的，得0分。
	5

	
	
	2.培训方案（3分）根据投标人提供的培训方案内容：①培训对象与时长②培训内容③培训方式④培训覆盖面⑤预期培训效果⑥培训资料

（1）方案包含上述六项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，条理逻辑清晰，可执行性强，得3分。

（2）方案中每缺少上述一项内容扣0.5分，最多扣3分；

（3）针对上述任一项内容，投标人每出现一处缺陷或瑕疵的，扣0.25分，扣完为止；（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有服务条件下不可能实现的技术等上述任意一种情形）

（4）未提供方案的，得0分。
	3

	
	
	3.响应速度（3分）：响应时间、到场时间、故障修复时限：故障响应时间≤1小时，到场时间≤3小时，一般故障修复时限≤24小时、重大故障修复时限≤72小时，得3分；到场时间＞3小时，一般故障修复时限＞24小时、重大故障修复时限＞72小时，得1分；故障修复时限过长，得0分。需提供承诺函，不提供不得分。
	3

	
	
	4.校准服务（1分）：质保期内每年提供≥1次专业校准服务，≥1次质量控制检测服务，提供检测报告、校准报告得1分；不提供得0分。
提供校准服务承诺，未提供不计分。
	1

	
	
	5.人员配置（1分）：按照“项目团队人员承诺函”要求提供相关人员信息和团队架构及人员项目分工，3人及以上，得1分，否则不得分。

项目管理人员须提供在投标截止时间前近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金证明资料，扫描件加盖公章；

其他相关人员须提供投标截止时间前近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金证明资料，扫描件加盖公章或劳动合同（投标单位或生产厂家提供均可）。
	1

	
	合计
	
	100


说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

24.8.2.1  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

（1）在评审过程中，评审委员会认为，投标人投标价低于成本价有可能影响产品质量，或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。

投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求。逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人、主要负责人、本人或其授权代表签字确认。

（3）投标人提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。

24.8.2.2  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑近三年所投产品销售业绩，以确定投标人类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.3  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：
1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、投标人须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、投标人提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：
根据中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、投标人需在投标文件报价部分中“报价明细表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

投标人若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。投标人须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评审分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名投标人将成为中标候选人。

24.8.4 使用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人，采用“先内后外”的评审办法。

提供相同品牌产品的不同投标人，且通过资格审查、符合性审查的两个或以上不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，先进行“内部比较”，对相同品牌不同投标人进行“内部”评审，得分最高的同品牌投标人获得资格参与“外部评审”；评审得分相同的，由评审小组按照报价最低的投标人，推荐其获得“外部评审”资格；未获得“外部评审”资格的其他相同品牌产品的不同投标人，将失去获得中标候选人的权利。

获得“外部评审”资格的投标人，与其他品牌产品的投标人一起进行评审，最终确定中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按24.8.4的规定处理。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

24.8.6  如果评审委员发现异常低价投标，则应按照相关法律法规规定启动异常低价投标审查程序。
25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐三家投标人为中标候选人。招标代理公司应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后3个工作日内，从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定中标投标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标投标人。采购人逾期未确定中标投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标投标人。

26.2  中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 招标代理公司将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 招标代理公司在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或招标代理公司有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签订经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 代理服务费

32.1 中标投标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发前，向招标代理公司支付中标服务费。参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮60%计取。

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，投标人应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理公司：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼
邮    编：830000

联 系 人：任素仙 韩昊雅
电    话：18999223186
第三章   招标内容及技术要求

	序号
	产品名称
	数量
	最高限价（元）
	备注

	
	
	
	单价
	总价
	

	1
	X线计算机断层扫描仪（CT）
	1台
	18000000.00
	18000000.00
	


备注：1、投标人的投标报价不得超过预算价及最高限价。

2、须详列所投标项内的设备、易损件、配置清单及价格。

3、须详列所投标项内的设备维保服务类型及价格（表格格式自拟）。

技术参数及要求
	条款号
	招标参数
	规格要求

	一、
	整体要求
	

	★1
	采购超高端 CT 1套，各品牌必须提供已上市的最高端技术平台产品
	单源等距探测器物理排数≥256排且必须具备深度学习图像重建算法（DLIR）或uVision技术；双源探测器排数≥2×96排且搭载Fast 3D Camera；立体双层探测器≥2×128排且水平床移动速度≥600mm/s。（以上要求需在所投产品的技术白皮书及配置清单中明确体现）

	2
	随机附件
	提供

	3
	技术资料
	提供

	二、
	具体构成
	

	1
	机架系统

	▲1.1
	机架孔径
	≥80cm

	1.2
	驱动方式
	线性马达或静音电磁驱动

	1.3
	滑环数据传输带宽
	≥16Gbps

	1.4
	机架内部冷却方式
	风冷或水冷

	1.5
	机架正面、反面均有控制面板
	数量≥4个

	▲1.6
	机架正面具备智能数控触摸屏（非只能显示曝光信息的LCD显示屏,支持病人列表及检查协议触控选择）
	数量≥2块，提供图片证明

	2
	X 线球管及高压发生系统

	2.1
	高压发生器
	

	▲2.1.1
	高压发生器物理功率（非等效）
	≥105kW

	2.1.2
	球管电压档位
	≥5档，并列明具体电压值

	2.1.3
	最大输出管电压
	≥140kV

	2.1.4
	最小输出管电压
	≤70kV

	▲2.1.5
	高压发生器
	高压发生器需与CT整机为原厂同品牌，提供产品注册时的检验报告附件页相关证明

	2.2
	球管
	

	2.2.1
	球管冷却方式
	油冷或风冷

	2.2.2
	球管阳极热容量
	≥32MHU

	▲2.2.3
	球管阳极最大散热率
	≥1697KHU/min，提供原版技术白皮书证明

	2.2.4
	球管小焦点
	≤0.7mm×1.0mm

	2.2.5
	球管大焦点
	≤1.2mm× 1.6mm

	▲2.2.6
	球管最大输出电流（非等效）
	≥1300mA

	2.2.7
	支持低剂量模式70kV下最大管电流（非等效）
	≥1300mA

	2.2.8
	支持低剂量模式80kV下最大管电流（非等效）
	≥1300mA

	▲2.2.9
	球管
	球管需与CT整机为原厂同品牌，提供产品注册时的检验报告附件页相关证明

	3
	探测器

	3.1
	探测器类型
	各厂商提供最新型探测器技术，例如QuantMax光子探测器或Clarity Detector探测器或三明治双层探测器或时空探测器等

	3.2
	探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度
	≥16cm或5.76cm×2

	3.3
	每排探测器物理宽度
	≤0.625mm

	3.4
	探测器排数
	≥256排或96排×2

	3.5
	探测器轴扫每圈采集层数
	≥512层或192层×2

	3.6
	3D后准直器，能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线，并对X线入射探测器单元进行精确制导
	具备，提供原版技术白皮书证明

	3.7
	心脏扫描智能准直探测器覆盖
	具备，提供原版技术白皮书证明

	3.8
	最大数据采样率
	≥4200views/360°

	4
	扫描床

	4.1
	最大无金属可扫描范围
	≥200cm

	4.2
	扫描床最大水平移动速度
	≥300mm/s

	4.3
	最大螺旋扫描范围
	≥185cm

	4.4
	最大垂直移床速度
	≥40mm/s

	4.5
	最小垂直移床速度
	≤15mm/s

	4.6
	床面垂直升降最高点
	≥100cm

	4.7
	床面垂直升降可低至
	≤50cm

	4.8
	床面最大承重
	≥220kg

	4.9
	触屏控制床位移动功能
	具备

	▲4.10
	 基于3D传感器的患者三维信息采集
	具备，可根据不同患者体型，扫描床自动升床至机架孔径等中心功能（非手动设置统一进床高度），提供同型号已装机设备实拍图片证明

	5
	主控台

	5.1
	主计算机
	提供CPU型号

	5.2
	计算机内存
	≥96GB

	5.3
	计算机主频
	≥8×3.0GHz

	5.4
	硬盘数据容量
	≥3TB

	5.5
	专用图形数据处理器
	英伟达（NVIDIA）或其他

	5.6
	图像存储量
	≥2,000,000幅（512X512不压缩）

	5.7
	主控台显示器个数
	≥2 个

	5.8
	主控台显示器尺寸
	≥24英寸

	5.9
	主控台显示器分辨率
	≥1920×1200

	5.10
	DICOM 3.0 接口
	具备

	5.11
	USB 3.0 外设接口
	具备

	5.12
	主控台扫描剂量预估功能
	具备

	5.13
	主控台数据实时传送至多个工作站和PACS功能
	具备

	5.14
	同步并行处理功能
	具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作 可同步进行

	5.15
	主控台具备儿童专用扫描协议
	具备

	6
	扫描与重建参数

	▲6.1
	最快机架旋转速度
	≤0.23s/360°

	6.2
	最快心脏扫描时间分辨率
	≤21ms，提供原版技术白皮书证明

	6.3
	机架旋转速度选项
	≥8 种，并列出具体转速

	6.4
	定位像最大扫描长度
	≥200cm

	6.5
	轴扫和螺旋等不同扫描模式融合扫描功能
	具备

	6.6
	系统轴扫切换至螺旋扫描的最短切换时间
	≤2s

	6.7
	门控和非门控融合扫描功能
	具备

	6.8
	螺旋扫描最大螺距
	≥1.5

	6.9
	最薄图像扫描层厚
	≤0.625mm

	6.10
	图像重建速度
	≥65幅/秒，提供原版技术白皮书证明

	▲6.11
	图像重建矩阵
	≥1024×1024，提供原版技术白皮书证明

	7
	图像质量

	7.1
	密度分辨率
	≤3mm@0.3%

	▲7.2
	X/Y 轴空间分辨率 MTF=0%
	≥21.0 lp/cm，提供原版技术白皮书证明

	▲7.3
	Z 轴空间分辨率 MTF=0%
	≥21.0 lp/cm，提供原版技术白皮书证明

	7.4
	最小 CT 值（非扩展 CT 值）
	≤-1024 HU

	7.5
	最大 CT 值（非扩展 CT 值）
	≥+3072 HU

	7.6
	最小扩展 CT 值
	≤-30000 HU

	7.7
	最大扩展 CT 值
	≥+30000 HU

	7.8
	CT 值均一性： 使用 20 cm水模测量
	≤4HU 漂移

	7.9
	高对比度空间分辨率
	≤0.23mm，提供原版技术白皮书证明

	8
	智能影像工作流技术

	8.1
	机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统
	具备，包括床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等

	8.2
	机架内置触控屏显示系统数量
	≥2

	8.3
	快速定位相技术
	具备，快速定位相扫描功能

	8.4
	快速扫描框确定技术
	具备在定位像后，依据检查部位的不同（如 头、胸、腹部等）主机自动确定扫描范围的功能

	8.5
	快速自动校准技术
	具备自动校正患者未对准的解剖结构和器官， 通过自动配准选定重建平面实现高度自动化的重建工作流

	8.6
	快速结果技术
	具备， 自动后处理并上传 PACS 系统， 无需人工干预

	8.7
	机架激光定位系统
	具备

	8.8
	一键式摆位按钮
	机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能

	8.9
	双向交流系统
	具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统， 支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令

	8.10
	儿科70kV下的高质量低剂量重建功能
	具备

	8.11
	重建虚拟平扫图像功能，并可重建后直接传输到PACS
	具备

	8.12
	重建单能量图像功能，并可重建后直接传输到PACS
	具备

	9
	高端临床应用技术

	9.1
	任意心率、心律下心脏扫描时的心跳数量
	≤1个

	9.2
	最快心脏扫描时间分辨率
	≤21ms，提供原版技术白皮书证明

	9.3
	多扇区重建功能
	具备

	9.4
	任意心律下的心脏前门控轴扫技术
	具备

	9.5
	ECG实时监测功能
	具备

	9.6
	ECG自动毫安调控功能
	具备

	9.7
	不用训练屏气即可进行心脏冠脉扫描功能
	具备

	9.8
	进行冠脉智能期相自动重建功能
	具备

	9.9
	任意心率、心律情况下，胸痛三联征扫描功能
	具备

	9.10
	任意心率、心律情况下，一站式心脑联合扫描功能
	具备

	9.11
	低剂量肺扫描功能
	具备

	9.12
	不受心率和心律限制的全心冻结成像技术
	具备

	9.13
	单心跳自由呼吸不动床心脏扫描技术
	具备

	9.14
	不受心率和心律限制的心功能成像
	具备

	9.15
	不受心率和心律限制的小儿先心病扫描技术
	具备

	9.16
	自由呼吸无需镇静的小儿先心病扫描技术
	具备

	▲9.17
	不依赖心电信号采集的冠脉成像技术
	具备，提供同型号已装机设备实拍图片证明

	9.18
	不规则心率避过技术
	具备

	9.19
	自动全剂量曝光范围技术
	具备

	9.20
	心脏最佳时相自动重建技术
	具备在心脏扫描结束后， 自动重建最佳舒张 期和收缩期图像， 无需手动选择期相

	9.21
	四维动态成像技术
	具备四维动态成像技术

	▲9.22
	不动床四维动态成像范围
	≥16cm

	9.23
	能量成像技术
	具备能量成像功能，西门子提供双源双能量技术，GE提供电压瞬切能谱技术，飞利浦提供双层探测器光谱技术，其他品牌提供具体的能量技术名称

	9.24
	能量成像高 kV
	≥140kV

	9.25
	能量成像低 kV
	≤80kV

	9.26
	能量成像最大FOV（非Rot-Rot模式）
	≥50cm，提供原版技术白皮书证明

	9.27
	基于原始数据域的能量成像技术
	具备，提供专家共识等证明材料

	9.28
	能量成像电压组合数目
	≥1种

	9.29
	单能量图像分析平台
	具备

	9.30
	单能量图像查看功能
	具备

	9.31
	单能量图像比对功能

	具备

	9.32
	最佳信噪比功能
	具备

	9.33
	单能量血管成像功能
	具备

	9.34
	单能量硬化效应消除功能
	具备

	9.35
	能谱金属伪影消除功能
	具备

	9.36
	能谱曲线归一化比对功能
	具备

	9.37
	新物质标准衰减曲线添加功能
	具备

	9.38
	基物质分析平台
	具备

	9.39
	能谱基物质比对功能
	具备

	9.40
	能谱虚拟平扫功能
	具备

	9.41
	能谱肺栓塞分析功能
	具备

	9.42
	能谱甲状腺摄碘能力分析功能
	具备

	9.43
	有效原子序数分析平台
	具备

	9.44
	有效原子序数数据库添加功能
	具备

	9.45
	有效原子序数结石定性分析功能
	具备

	9.46
	感兴趣区域能谱图像叠加功能
	具备

	9.47
	能谱三维重建功能
	具备

	9.48
	感兴趣区数据导出和存储功能
	具备

	9.49
	多物质能谱肝脏脂肪分析软件包
	具备

	▲9.50
	50cmFOV能谱成像
	具备

	▲9.51
	一站式胸痛三联检查
	具备

	10
	低剂量扫描技术

	10.1
	管电流自动实时调节技术
	具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在 X、 Y、Z 轴上自动变化， 并实时反馈调节，并且不需额外的定位相

	10.2
	智能管电压技术
	具备

	10.3
	球管电压可调档数
	≥5档

	10.4
	儿童剂量保护技术
	具备

	10.5
	70kV 超低剂量扫描技术
	具备，输出管电流≥1200mA

	10.6
	80kV 超低剂量扫描技术
	具备，输出管电流≥1200mA

	▲10.7
	深度学习平台
	各品牌提供经FDA认证的深度学习平台，需提供FDA或NMPA或专家共识相关资料证明

	10.8
	除主控制台计算机系统之外的独立重建服务器
	具备

	10.9
	深度学习引擎
	具备

	10.10
	深度学习图像重建适用于全身各部位扫描
	具备

	10.11
	深度学习图像重建适用于能量(能谱)扫描模式
	具备

	10.12
	深度学习图像重建适用于轴扫、螺旋、心脏扫描模式
	具备

	10.13
	深度学习重建可调档位
	≥3档，

	10.14
	深度学习图像重建适用重建层厚
	≥4种

	10.15
	实时迭代重建算法
	具备，西门子提供 ADMIRE， GE 提供 ASiR-V， 飞利浦提供 iMR， Canon 提供 AiCE，联影提供AIIR等

	10.16
	迭代技术相当于降低剂量效能
	≥80%

	11
	高级图像后处理工作站

	11.1
	原厂高级图像后处理工作站
	1套

	11.2
	内存
	≥128GB

	11.3
	主频
	≥6×3.0GHz

	11.4
	显示器尺寸
	≥24寸

	11.5
	显示器数量
	≥2 台

	11.6
	硬盘容量
	≥8TB

	11.7
	工作站图像存储数量
	≥4000 ,000幅（512×512矩阵）

	11.8
	工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS 系统中调用 DICOM 图像
	具备

	12
	高级临床后处理应用软件

	12.1
	图像显示功能
	具备

	12.2
	照相功能
	具备

	12.3
	打印功能
	具备

	12.4
	视频捕捉和编辑工具
	具备

	12.5
	图像存档和网络系统
	具备

	12.6
	实时多平面重建 MPR
	具备

	12.7
	三维重建软件包
	具备

	12.8
	容积渲染成像软件
	具备

	12.9
	最大及最小密度投影软件
	具备

	12.10
	透明显示软件
	具备

	12.11
	电影功能软件
	具备

	12.12
	三维容积测量评估软件
	具备

	12.13
	血管分析软件
	具备

	12.14
	心脏分析软件
	具备

	12.15
	心血管引擎后处理软件包
	具备

	12.16
	冠状动脉钙化分析
	具备

	12.17
	Agatston 当量评分软件
	具备

	12.18
	质量评分软件
	具备

	12.19
	容积评分软件
	具备

	12.20
	冠状动脉钙化程度自动评估
	具备

	12.21
	冠脉年龄自动评估
	具备

	12.22
	单支血管标准评分软件
	具备

	12.23
	冠脉血管基本评分软件
	具备

	12.24
	冠状动脉血管分析软件
	具备

	12.25
	心脏分离功能
	具备

	12.26
	心脏血池自动去除功能
	具备

	12.24
	冠脉束一键自动提取功能
	具备

	12.27
	智能识别心脏长轴位功能
	具备

	12.28
	智能识别心脏短轴位功能
	具备

	12.29
	心脏平面智能用户自定义功能
	具备

	12.30
	实时心脏投照角度显示
	具备

	12.31
	冠脉最佳平面自动显示功能
	具备

	12.32
	血管导航功能
	具备

	12.33
	解剖结构显示器功能
	具备

	12.35
	各枝冠状动脉自动探查命名功能
	具备

	12.36
	自动显示各枝冠状动脉 CPR 图像
	具备

	12.37
	冠状动脉横断面自动显示功能
	具备

	12.38
	冠脉中心线编辑功能
	具备

	12.39
	智能血管狭窄分析和测量
	具备

	12.40
	冠脉狭窄程度自动评估
	具备

	12.41
	冠脉轮廓线显示及编辑功能
	具备

	12.42
	冠脉直径轮廓曲线自动显示
	具备

	12.43
	冠脉斑块定性显示功能
	具备

	12.44
	冠脉斑块分析软件
	具备

	12.45
	斑块透镜显示功能
	具备

	12.46
	心功能分析软件
	具备， 包括收缩舒张末期容积， 射血分数， 动态心壁运动观察与评估

	12.47
	自动探查各期相心肌
	具备

	12.48
	血池模式心肌精确定量评估
	具备

	12.49
	心脏收缩期和舒张期自动探查
	具备

	12.50
	自动计算生成心脏时间容积曲线
	具备

	12.51
	自动播放多时相心脏运动图像
	具备

	12.52
	心脏瓣膜运动模式观察
	具备

	12.53
	心肌质量评估软件
	具备

	12.54
	舒张末期和收缩末期容积评估软件
	具备

	12.55
	每博输出量评估软件
	具备

	12.56
	射血分数评估软件
	具备

	12.57
	个性化心功能参数评估软件
	具备

	12.58
	心肌组织 17 分段牛眼图分析软件
	具备

	12.59
	冠脉分布彩色地形图
	具备

	12.60
	去除检查床软件
	具备

	12.61
	去除骨软件
	具备

	12.62
	编辑骨去除蒙片软件
	具备

	12.63
	突出骨显示软件
	具备

	12.64
	高密度结构分离软件
	具备

	12.65
	半自动跟踪血管软件
	具备

	12.66
	手动跟踪血管软件
	具备

	12.67
	血管中心线编辑软件
	具备

	12.68
	钙化去除软件
	具备

	12.69
	血管导航软件
	具备

	12.70
	CPR 病变定位软件
	具备

	12.71
	狭窄定量测量软件
	具备

	12.72
	血管长度定量分析软件
	具备

	12.73
	血管直径定量分析软件
	具备

	12.74
	管腔轮廓编辑软件
	具备

	12.75
	像素透镜灰阶值测量软件
	具备

	12.76
	自动报告软件
	具备

	12.77
	神经灌注软件
	具备

	12.78
	神经血管减影软件
	具备

	12.79
	自动减影骨去除软件
	具备

	12.80
	头颈最佳平面显示功能
	具备在所有二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能

	12.81
	手动剪辑功能
	具备手动去除图像中的部分（如骨碎片等）， 以便在查看相关结构时不被遮挡

	12.82
	剪辑容积功能
	具备剪辑、删除所选择部分里面或外面的图 像功能

	12.83
	动脉瘤自动分割功能
	具备从 VRT 或 MIP 神经减影图像中自动分割动脉瘤的功能

	12.84
	高级肿瘤评估软件
	具备

	12.85
	肿瘤自动分割软件
	具备肿瘤自动分离功能， 一键式即可分离与提取肿瘤病灶

	12.86
	淋巴结自动提取软件
	具备淋巴结自动分离功能， 一键式即可分离与提取淋巴结

	12.87
	肿瘤定量测量软件
	具备自动测量功能，包括病灶体积、依据WHO和 RECIST等标准的定量参数

	12.88
	结肠分析软件
	具备

	12.89
	结肠全景显示软件
	具备结肠全景浏览功能

	12.90
	仿真飞行软件
	具备结肠自动导航功能

	12.91
	结肠透明化显示功能
	具备隐匿小肠或结肠显示功能

	12.92
	结肠内窥镜软件
	具备仿真内窥镜探查结肠病灶功能

	12.93
	结肠病灶三维测量功能
	具备结肠病灶三维测量评价功能

	12.94
	能量成像分析全功能软件包
	具备

	▲12.95
	脑灌注完整软件
	具备

	▲12.96
	心肌灌注完整软件
	具备

	13
	售后服务

	★13.1
	整机免费保修期
	3年，且保修期内球管不限制使用秒次，损坏即换新

	13.2
	远程维修诊断系统
	具备

	13.3
	备件仓库
	具备，提供仓库实拍图片证明

	13.4
	固定维修工程师
	具备，提供工程师资质证明

	13.5
	400 免费保修电话号码
	具备，提供具体电话用于咨询求证

	13.6
	现场技术培训
	不少于2次（每次5天）， 保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能


商务部分
1、设备保修期：≥36个月，中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养，保修期内设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备；

2、如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用；

3、如遇协商解决不了的纠纷，可向哈密市伊州区人民法院诉讼；

4、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

5、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力；

6、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担（包括射线装置的卫生、环保等相关部门或机构的技术检测、监测等的全部费用）；

7、提供产品合格证书、检测证书、维护说明等资料；

8、预防性维修/定期维护保养：保修期内，厂家工程师对设备进行年度定期预防性维护保养、巡检，次数应不少于1次。保修期内免费更换零配件、免工时费，并出具相应工单交使用科室及设备科备案；

9、维修支持：投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人（制造商或销售商）应及时为用户提供维修、应用等技术服务（提供技术人员资质，并附技术人员名单）；

10、升级：每年免费升级至最新版本；

11、日常维修、保养等技术培训方案：

结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员，使其能熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决；

12、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤12个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

13、与医院现有运行的PACS、HIS等各类信息系统进行系统连接，并承担由此产生的软件接口费、硬件费用等；

14、提供使用和维修的电子版资料并开放维修密码；

15、售后服务响应时间≤2小时；

16、负责运输、装卸、仓储、安装、调试、验收等相关费用；

17、项目投标人，需在投标前对医院现有设备安装场地进行现场考察，设备安装、流程需符合规范要求；

18、中标供应商需对医院原有设备进行移机后安装新设备。原有设备移机后安装调试至正常使用。（按院方实际需求移装）

19、在使用期限内原厂承诺球管使用次数达不到50万秒次，厂家无偿更换球管。
第三方配置（含软件配置）
一、颅内动脉瘤 CT 血管造影图像辅助检测软件 

1.医疗器械注册证：具备医疗器械注册证，提供产品注册证复印件并加盖公章。 

2.重建效率：在 AI 辅助下完成一例数据 后处理的时间小于 2 分钟，提供文献证明材料。
3.带骨 VR 自由裁剪：支持在带骨 VR 中裁剪手动勾画的任意区域。 

4.4D CTA VR 动态显示：对多期相 CTA 数据的动、静脉血管进行 VR 动态显示。 

5.动脉瘤检出：敏感度：95%（2FPs/case），提供第三方检测报告或论文证明。 

二、冠状动脉 CT 造影图像血管狭窄辅助 评估软件 

1.医疗器械注册证：具备医疗器械注册证，提供产品注册证复印件并加盖公章。 

2.完全闭塞血管自动重建成功率：完全闭塞血管自动分割和重建成功率≥95%，需提供第三方机构测试或文献证明。 

3.起源异常、支架、搭桥数据自动重建 性能：针对起源异常数据，自动重建的成功率大于 95%、针对包含支架的数据，自动重建的成功率大于 98%，针对搭桥数据，自动重建的成功率大于76%。需提供第三方机构测试或文献证明。
4.右位心重建：支持一键右位心重建，并支持一键切换回左位心结果。 

5.跨期相结果列表：提供跨期相结果列表，支持在当前期相查看与其他期相的 对比差异结果，差异结果包括狭窄分级不同，有无心肌桥以及有无支架。

其他
一、以下按院方需求配置（第三方产品如属于医疗器械须提供医疗器械注册证或备案凭证）
1.机房专用空调1台（5匹）。

2.UPS不间断稳压电源1套(整机时间不少于 30 分钟)。

3.CT专用高压注射器1套（①交流供电、蓝牙连接、可编程序的双筒注射器；②双触摸屏；③双筒可同时注射；④有KVO功能（保持静脉血管畅通）；⑤铝合金37度恒温加热装置；⑥具有倒向开关，确保机头向下时才可注射，确保安全性；⑦远程控制，注射参数和压力图像可交替显示）。

4.台式PC机10套；笔记本电脑5套。

5.防护用品5套（含铅衣、铅毯、铅围脖、铅帽、铅眼镜：≥0.5mmpb）。

6.铅衣架2个。

7.空气消毒机2台。

8.剂量报警仪2个。

9.操作间工作台、工作椅2套（桌椅尺寸按操作间空间配套）。

10.医用显示器（≥4M）6套。

11.一体化可升降阅片桌（附带人体工学椅）10套。

12.四门储物柜4个；步梯2个。

13.患者检查前可移动更衣室1套。

14.现场技术培训:不少于2次（每次不少于5天），保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

第四章  合同主要条款

（具体以实际签订合同为准）

医疗器械买卖合同 

甲方：哈密市第二人民医院  
乙方：                                    

                                       签约日期：    年   月   日 

 1、甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意购买乙方中标设备（以下设备器械均简称设备）：
	设备名称
	规格型号
	生产厂家及品牌
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：元   大写：元


表格不足可以添加附件，加盖公章确认 。

供货价格：按成交的价格执行，该价格包含成本、运输、包装、配送、伴随服务、税费及其他一切附加费用；合同履行期间，因政策变化导致价格发生变动，对尚未售出和在变动期间供货的产品，乙方不应调整供货价格。本合同若有双方签字的详细配置清单及参数表，按清单执行。 

2. 到货期限：签订合同后60个工作日内到货。

3. 设备运输、安装和验收：

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运输、保险、装卸、调试等一切费用。 

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或型号、规格、配套资料及外观质量、技术性能等问题，乙方应在10天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此产生的一切损失和费用。
3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后10天内安装调试完成。 

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，初步验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认，同时不能免除乙方对其设备产品内在质量瑕疵担保义务。
3.5乙方应提供全套公司自身和设备生产厂家资质相关文件（三证、产品生产批文、进口产品批文等）。

4.付款方式及履约保证金要求：

①履约保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳合同总额的10%，（或用保函的形式缴纳履约保证金）。

②合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额的50%作为预付款；设备安装调试完毕、验收合格且确认无任何质量问题之日起60个工作日内，甲方向乙方一次性付清剩余合同总价款的50%尾款。履约保证金于合同全部内容履行完毕后【30】个工作日内无息退还，如在质保期内发生重大质量问题或乙方未能及时有效解决设备故障，甲方有权解除合同并要求乙方退还全部货款。

③乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。                              
5.伴随服务 

5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、维修软件、质量保证文件、服务指南、对甲方永久开放维修密码等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。否则甲方有权不予验收。

5.2交货时向甲方提供同批号医疗器械注册证和医疗器械注册登记表。

5.3属于国家检定或校准的计量器具（仪器、仪表、产品），乙方应承担首次质检费并提供质检机构出具的检定或校准证书，按甲方要求配备计量仪器所备用的各种仪表（阀）及附件等，否则甲方有权不予验收。

5.4乙方需承担检验检查设备连入医院信息系统站点注册费，确保设备能正常连接医院信息系统使用，否则甲方有权不予验收。
5.5乙方还应免费提供下列服务： 

（1）设备的现场安装和调试 

（2）提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料 

（3）乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用与维护人员进行培训并考核，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。 

6.质量保证及售后服务 

6.1乙方应保证所供设备是      年     月后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。乙方所供医疗器械及检验试剂、医用耗材因产品质量不符合有关规定而造成损害后果的，由乙方承担一切法律责任。如因此造成甲方经济损失，由乙方负责全部赔偿。
6.2乙方应提供质保期：                   。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内的服务参见标书的售后服务承诺条款。乙方在保修期内应确保开机率为98%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。甲方应在正常的工作条件环境下，正常的操作规范下进行操作使用，仪器的人为损害不在保修范围之内。 

6.3报修响应时间   小时，到场时间   小时（不可抗力下除外）。 

6.4乙方承诺提供操作及维修人员\人在国内（疆外）培训，\人在新疆境内培训。培训费、差旅费用由乙方承担。 

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以新疆当地报价优惠10%价格供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议商定。 

7.索赔条款 

7.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救： 

7.1.1同意甲方退货，将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。 

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的经济损失，将货物贬值，赔偿甲方损失。

7.1.3调换有瑕疵的设备，设备产品必须全新并符合本合同规定的规格，型号、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。 

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的 1.5％计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的 2 ％ 。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权通知乙方解除并终止履行本合同，一切经济损失均由乙方承担。 
7.3乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权等知识产权的起诉。否则，由乙方承担经济赔偿及其他全部法律责任。
7.4乙方提供设备及耗材、试剂必须符合国家卫生部门相关规定，在甲方使用中如因质量等原因造成甲方及患者损害的，由乙方承担经济赔偿及其他全部法律责任。
8.争端的解决  双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向甲方所在地法院起诉。 

9.合同生效 

9.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。 

9.2 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方壹份,具有相同的法律效力。 

10.合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。 

10.1配置清单：设备的标准配置清单 

10.2技术标准 设备技术说明 乙方企业法人营业执照销售许可证特别约定。

甲   方：        （盖章）  

法人授权代表人（签字）：

签订时间：   年  月  日

乙    方：                 （章） 

法人授权代表人（签字）：

签订时间：  年  月  日

附件：投标书格式

               项目

投标书
项目名称：

投标人名称（盖章）：

地址：

法定代表人或授权代表人签字：

联系方式：
年   月  日

说明：因本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件，本招标文件中所提供的投标书格式并不作为最终系统上传投标文件时的唯一要求，以系统上最终提交的各部分投标文件为准。未提供格式的，自拟。

一、资格投标文件

二、报价要求投标文件

三、商务技术投标文件

1、投标书
致：（招标人）

根据贵方为　   （项目名称）   项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件。

（1）开标一览表

（2）报价明细表
（3）备品备件价格清单表

（4）技术参数、功能偏离表

（5）商务条款偏离表

（6）按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（7）资格证明文件

（8）我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金（如因特殊原因，在招标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效）。
据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　90 个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．我方了解最低报价不是中标的唯一条件，并对此进行承诺（此条须单独承诺）。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在违反国家法律、法规及虚假应标的情形。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　法定代表人签字或盖章：　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　
　盖单位公章：　　　　　　　　　　

　日　　　期：　　　年　月　日

不参与围标串标承诺书
为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标人存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他投标人互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标人名称（盖章）：                                      
法定代表人或授权代表人（签字）：            

                                    年   月   日
投标人诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招标采购活动。

二、参加招标代理公司组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他投标人互相串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。投标人对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对投标人的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标人名称（盖章）：             

法定代表人或授权代表人（签字）：            

                                         年   月   日

2、开标一览表

项目名称：　　　　　　　              　　　

项目编号：　　　　　　　　　　                                   单    位：元
	序号
	产品名称
	投标产品信息

（应与医疗器械注册证或备案证信息一致）
	数量
	单价
	合价
	备注（包装规格）

	
	
	投标产品注册证名称
	规格型号
	生产厂家
	产地
	注册

证号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	到货期限
	

	质保期
	

	投标总报价
	小写（元）：

大写（元）：


注：

1、各投标人报价包含设备安装、调试、税金及设备运输、装卸、加工、损耗、风险、检测、验收、维保、培训、管理、利润、技术及售后服务等费用。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、开标一览表与报价明细表中应注明所投产品的准确信息，医疗器械应严格按医疗器械注册证或备案证相关信息填写，非医疗器械应按产品实际外包装信息填写；所投产品如为注册产品的组件，在产品注册证名称后的括号内注明实际产品名称即可。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月  日

3、报价明细表（如有）

项目名称：　　　　　　　　　　                  

项目编号：　　　　　　　　　　                              

单    位：元

	序号
	产品名称
	所属行业
	投标产品信息

（应与医疗器械注册证或备案证信息一致）
	数量
	单价
	合价
	备注（包装规格）

	
	
	
	投标产品注册证名称
	规格型号
	生产厂家
	产地
	注册

证号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	到货期限
	

	质保期
	

	投标总报价
	小写（元）：

大写（元）：


注：

1、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

2、开标一览表与报价明细表中应注明所投产品的准确信息，医疗器械应严格按医疗器械注册证或备案证相关信息填写，非医疗器械应按产品实际外包装信息填写；所投产品如为注册产品的组件，在产品注册证名称后的括号内注明实际产品名称即可。

3、各投标人需对第三章技术参数中所要求的设备报价，其余附件及软件（如有）等配件不需单独报价，详列在配置清单内。

投标人名称（盖章）：
日期： 年 月  日

配套耗材报价表（如有）

	序号
	名称
	型号和规格
	注册证名称
	数量
	制造商
	单价/人民币

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如无配套耗材则无需提供此表内容。

4、备品备件价格清单表

	免费提供损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	收费损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


服务质保期内免费提供损耗件备品备件

5、技术参数、功能偏离表

项目名称：                                      项目编号：
	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求技术参数
	投标技术参数
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三章招标内容及技术要求”逐条对应填写。

投标人名称（盖章）：
日期： 年 月  日

6、商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：
	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与招标文件中“商务条款”逐条对应填写。　

投标人名称（盖章）：
日期： 年 月  日

7、法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证（人像面）
	被授权人身份证（人像面）

	法定代表人身份证（国徽面）
	被授权人身份证（国徽面）


投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　
注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

  法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）


投标人名称（盖章）： 

日  期：    年    月    日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

8、关于资格的声明函

致：　新疆新之建工程咨询有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

法定代表人或被授权人签字：　　　　　　　
　　　　　　　   

投标人名称（盖章）：
日期： 年 月  日

9、制造商出具的授权函（如需）

注：如需要各投标人提供授权函的格式可自拟，但需体现完整授权关系、授权内容等，若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

10、单独承诺函
新疆新之建工程咨询有限公司：

   在 （                项目编号）、（              项目名称）采购活动中，我公司对（     此处填写单独承诺项目条款，如有多个单独承诺条款，必须对每一个条款都要逐个一一进行单独承诺    ）条款，现单独承诺如下 ：

我公司对上述单独承诺条款已了解并认可，针对上述条款所提交的资料都是真实有效的，如有虚假或违反承诺，愿意接受取消投标人资格、中标资格及没收投标保证金、履约保证金的决定，同时愿意接受行政主管部门依法作出的处罚决定（包括列入政府采购黑名单等处罚），并承担由此产生的一切法律问题。

我公司保证按照承诺函执行。

法人代表：（签字或盖章）    

法人授权代表：（签字）

投标单位名称：（盖章）                          

日期：
11、近三年所投产品销售业绩表
项目名称：                                                                项目编号（包号如有）：

	
	序号
	项目名称
	中标内容
	数量
	时间
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标单位应随此表附上相关的业绩证明（业绩证明材料以评审内容中要求提供的证明材料为准）。

投标单位名称：                             （单位公章）

法定代表人或授权代表人签字：                   （签字）

       年     月     日

12、资质证明文件

1、内容见第8.1.1条。

2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

13、产品彩页等技术支持材料

14、其他内容(若有，请如实填写)

14.1节能、环境标志产品优惠明细表

项目名称：                                      项目编号：　

（1）节能产品明细清单                                                        

                                                     单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单          

                                                     单位：元         

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人名称（盖章）：       
日期：         年    月   日

14.2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。
14.3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人名称（盖章）：

日期：         年    月   日

14.4  中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

14.5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期： 年 月  日

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

14.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标人名称（盖章）：
日期： 年 月  日

14.7关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人名称（盖章）：
                                   日期： 年 月  日

         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

各投标人请将以下退还投标保证金资料制作在贵司所提供的投标文件最后一页（或将以下内容制作完成加盖投标单位公章后发送至706372570@qq.com），我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

投标保证金退还信息表

	项目名称
	

	项目编号
	

	保证金金额
	
	缴纳日期
	年  月  日

	退还账户信息

	单位名称
	
	账  号
	

	开户行
	
	行  号
	

	联系人
	
	电  话
	

	电子邮箱
	


说明：请将本表附在投标文件最后一页

投标单位公章：
