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温馨提示

潜在供应商在获取采购文件后，请认真仔细阅读所有条款，特别注意实质性响应要求及粗体部分，如需询问，请及时来电咨询，电话：0991-3656003
      请将投标保证金汇至下列指定账户：

开户名称：正大方略工程咨询有限公司新疆分公司
开 户 行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行
账    号：9919 0728 1510 001
      请将招标代理服务费汇至下列指定账户：

开户名称：正大方略工程咨询有限公司新疆分公司
开 户 行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行
账    号：9919 0728 1510 001
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第一章  招标公告
项目概况
( 哈密市中心医院先进医疗设备更新建设（磁共振成像系统，X线计算机断层扫描仪（CT），数字化X线摄影（DR），双能X线骨密度仪，乳腺钼靶机）采购项目) 招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2026 年 09 月 08 日11点00 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZDXJ26-056Z
项目名称：哈密市中心医院先进医疗设备更新建设（磁共振成像系统，X线计算机断层扫描仪（CT），数字化X线摄影（DR），双能X线骨密度仪，乳腺钼靶机）采购项目
预算金额：标项1：2000万元，标项2：4000万元；标项3：450万元；标项4：140万元；

标项5：280万元

最高限价：标项1：2000万元，标项2：4000万元；标项3：450万元；标项4：140万元；

标项5：280万元
采购需求：

	标项
	标项名称
	设备名称
	数量
	计量单位
	预算价(限价)

	
	
	
	
	
	单价

（万元）
	合计

（万元）

	标项1
	磁共振成像系统
	磁共振成像系统
	1
	台

（套）
	2000
	2000

	标项2
	X线计算机断层扫描仪（CT）
	X线计算机断层扫描仪（CT）
	2
	台

（套）
	2000
	4000

	标项3
	数字化X线摄影（DR）
	数字化X线摄影（DR）
	2
	台

（套）
	225
	450

	标项4
	双能X线骨密度仪
	双能X线骨密度仪
	1
	台

（套）
	140
	140

	标项5
	乳腺钼靶机
	乳腺钼靶机
	1
	台

（套）
	280
	280


合同履行期限：中标之日起至质保期结束
本项目（否）接受联合体投标。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本采购项目为非专门面向中小企业采购的项目。投标人提供的货物全部为小微企业制造的，给予投标报价扣除10%优惠政策。
3.本项目的特定资格要求：

投标人投标产品属于一类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案证》及所投产品属于医疗器械的需提供《医疗器械备案证》复印件。

（2）供应商为代理商需提供制造商的行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案证》及所投产品属于医疗器械的需提供《医疗器械备案证》复印件。

 投标人投标产品属于二类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

（2）供应商为代理商需提供行政主管部门颁发的《医疗器械经营备案凭证》和制造商《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

 投标人投标产品属于三类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

（2）供应商为代理商需提供《医疗器械经营许可证》和制造商有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

其中标项2、3、4、5：投标人为生产厂家的需提供《辐射安全许可证》，投标人为经销商的需提供《辐射安全许可证》及所投产品生产厂家的《辐射安全许可证》
三、获取招标文件

时间： 2026年 08 月 17 日至2026 年 08 月 24 日，每天上午00：00：00至12：00：00，下午12：00：00至23：59:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2026 年 09 月 08 日 11点00 分（北京时间）
地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）中小企业发展政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（2）绿色发展政策：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）。
（3）支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库[2007]119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)。
（4）支持创新等政府采购政策：《财政部关于印发<政府采购合作创新采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2024〕13号）。
1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

   2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

    3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

   4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

   5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

   6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

  7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：哈密市中心医院

地址：哈密市广场北路18号

联系方式：0902-2260357

纪检监察室：0902-2262207

2.采购代理机构信息
名称：正大方略工程咨询有限公司 

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路577号1栋6层601室

联系方式：0991-3656003
3.项目联系方式
项目联系人： 孟泓灼  郭越   
电话：　0991-3656003
第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号 
	内容
	说明和要求

	1.2.1
	采购人
	名  称: 哈密市中心医院

地  址: 哈密市广场北路18号

电  话: 0902-2260357

纪检监察室：0902-2262207

	1.2.3
	采购代理机构
	名  称: 正大方略工程咨询有限公司

地  址: 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路577号1栋6层601室

联系人: 孟泓灼  郭越   

电  话: 0991-3656003

	4.3.2
	预算金额
	本项目（包）预算金额￥标项1：2000万元，标项2：4000万元；标项3：450万元；标项4：140万元；标项5：280万元。投标人报价超出预算金额的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理

	
	有无最高限价
	□无

☑有，本项目（包）最高限价：标项1：2000万元，标项2：4000万元；标项3：450万元；标项4：140万元；标项5：280万元，投标人报价超出最高限价的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理

	3.1.2 
	是预留份额否专门

面向中小企业采购
	否 

	3.3
	是否接受联合体投标
	☑否

□是，详见招标文件投标人须知第3.3条款

	3.5.3
	是否允许大中企业

向小微企业分包
	☑否

□是，允许向   家小微企业分包。详见招标文件投标人须知第3.5.3 条款

	3.4.3
	是否采购进口产品
	☑否，是否适用本国产品标准：

□是，所投产品不符合本国产品标准的，视为非本国产品；
☑否；
□是，不限制满足招标文件要求的本国产品参与投标竞争

	1.10.1
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织

□组织，时间、地点以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人

	3.5.1
	转包
	本采购项目（包）不得转包

	2.2.2
	招标文件澄清

或修改时间、形式
	时间：递交投标文件截至时间15日前

形式：☑书面文件和公告

□电子文件和公告

	2.2.7
	构成招标文件的

其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	12.1.2 
	投标人对招标文件

提出质疑的时间、形式
	时间：自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理

形式：书面、传真、电子邮件等形式 

	12.1.8
	对投标人提出质疑

答复时间、形式
	时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内

形式：书面

	4.4.1
	投标有效期
	从投标截止日起90日

	4.1.5.1
	是否允许递交多个

备选投标方案
	☑不允许

允许

	4.5.1
	投标保证金
	是否要求投标人提交投标保证金：

☑要求：

投标保证金的金额：￥标项1：20万元，标项2：40万元；标项3：4.5万元；标项4：1.4万元；标项5：2.8万元
投标保证金的形式：以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出

投标保证金的收款单位：

开户名称：正大方略工程咨询有限公司新疆分公司
开 户 行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行
账    号：9919 0728 1510 001
投标保证金提交截止时间同提交投标文件截止时间（以银行到账时间为准），逾期未交或逾期到账，其投标无效
   □ 不要求

	4.5.3.2
	不予退还投标

保证金的情形
	详见投标人须知第4.5.3.2条款

	4.8.3
	投标文件份数
	一份电子加密投标文件（“.jmbs”格式）

投标人在投标时无需提供纸质投标文件，在中标后是否要求提供：

□ 需要，中标人在领取中标通知书时提供五套纸质投标文件，应通过专用制作软件直接打印，确保与电子投标文件保持一致，不允许修改和补充

☑ 不需要

	
	投标文件封面

标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、资格证明文件或商务和技术文件、年月日；

	4.8.4
	投标文件签署

盖章要求
	投标人应当按照招标文件的要求签名、盖章

	4.8.6
	投标文件是否分册装订
	需要，分册装订要求：

投标文件分两册装订，即资格证明文件为一册，商务和技术文件为一册，每册分为正、副本；每册采用A4页幅、双面打印、左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。

装袋要求：

分四袋封装，正本两袋（资格证明文件一袋，商务和技术文件部分一袋）；副本两袋（资格证明文件一袋，商务和技术文件一袋）；光盘置于资格证明文件正本密封袋中

☑不需要

	5.1.3
	应载明的信息
	采购人名称：

采购项目名称：

投标文件（资格证明文件或商务和技术文件）

采购项目编号、包号（如有分包）：

投标人名称：

	5.2.1
	投标截至时间
	2026 年 09 月 08 日 11 时 00 分

	5.2.2
	递交投标文件地点
	新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）

	5.2.3
	投标文件是否退还
	投标人不足3家未开标的，当场予以退还投标文件；投标人满足3家以上开标的，不予退还投标文件 

	6.1.1 
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截至时间

开标地点：同递交投标文件地点

	6.2
	开标程序
	开标顺序：投标文件资格审查文件，商务、技术文件同时开启

	8.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成形式、人数，评标专家确定方式：由采购人代表(如有)及评审专家组成
详见投标人须知第8.1.1条款

	9.2.1
	评标委员会推荐中标

候选人的人数
	  3

	9.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□否

☑是

	9.2.5 
	中标公告的时间、

媒介和期限
	公告时间：在确定中标人之日起2个工作日内
公告媒介：新疆政府采购网
公告期限：1个工作日

	10.1.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求:

    履约保证金的金额：￥履约保证金不得超过中标合同金额的10% 
履约保证金的形式：可采取银行转账或履约担保方式提交

    户  名： 哈密市中心医院 

开户行： 中国农业银行股份有限公司哈密爱国北路支行 

账  号： 30285901040000148 

□ 不要求

	13.2
	招标代理服务费
	收费对象：

□采购人

☑中标人

收费标准：招标代理服务费参照原国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件规定标准收取，在招标代理服务费收费标准的基础上下浮 35 %。具体收费金额将在中标公告中公布；
缴纳时间：采购人与采购代理机构约定，由中标人支付招标代理服务费的，中标人在领取《中标通知书》之前，应当向采购代理机构交纳招标代理服务费。

	13.4
	需要补充的其他内容
	（1）项目是否分包：

☑是：
名称：哈密市中心医院先进医疗设备更新建设（磁共振成像系统，X线计算机断层扫描仪（CT），数字化X线摄影（DR），双能X线骨密度仪，乳腺钼靶机）采购项目

个数  5  ，

本项目为2个以上分包的：

☑允许投标人兼投兼中

□允许投标人兼投，不允许投标人兼中，只允许投标人中其中一个包
若某投标人为多个分包中排序第一的中标（成交）候选投标人，则由投标人自行选择保留其在某一分包的第一中标（成交）候选资格，并自动放弃在其他分包中的中标中标（成交）候选资格。或若某投标人为多个分包中排序第一的中标（成交）候选投标人，则由采购人自行选择保留其在某一分包的第一中标候选资格。
□否

	
	
	（2）所属行业：

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
	
	（3）评标方法：

□最低评标价法

☑综合评分法

	
	
	（4）定价方式：

☑固定总价报价方式

□固定单价报价方式

	
	
	（5）交货期：合同签订后30日历日内所购设备运至甲方指定位置并安装验收合格

	
	
	（6）交货地点：哈密市中心医院（最终按甲方指定地点验收、交货）

	
	
	（7）费用支付方式、时间和条件：货物抵达交货地点安装、调试、验收合格后，甲方向供应商支付合同金额100%。（供应商需提供生产厂家和供应商的质保承诺函）(以签订合同为准)

	
	
	（8）投标人信用信息查询截至时点：招标公告期限截至日至今

	
	
	（9）资格审查时是否核验证件：

需要，核验要求：

提交投标文件时需要提供以下资质原件，未携带证书原件，或经审验后不合格，视为无效投标文件，不得进入后续评审：

①法定代表人授权书及被授权人身份证或法定代表人身份证（法定代表人参加投标）；

②投标保证金收据（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）；

③                  。

☑ 不需要

	
	
	（10）开标现场是否演示与述标：

☑不需要

□ 需要，演示与述标要求：需要，演示与述标要求：

	
	
	（11）开标现场是否提供样品：

☑ 不需要

□ 需要，样品要求：      

①样品制作的标准和要求：         ；

②是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

③样品递交要求：                  ；

④未中标人样品退还：              ；

⑤中标人样品保管、封存及退还：          ；

⑥其他要求（如有）：                     。

	13.5
	开标形式
	本采购项目（包）采用电子开标形式，详见本章开标程序有关内容：

☑不见面开标

□见面开标


1.总  则

1.1适用范围
1.1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述货物（产品）项目的采购活动。

1.2名词解释
1.2.1采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
1.2.2监督机构系指政府采购行政监督管理部门。本次采购的监督机构：哈密市财政局。
1.2.3采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
1.2.4 投标人是指响应招标，参加投标竞争的法人或者其他组织或者个人。

1.2.5 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。
1.2.6服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

12.9进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。
12.10本国产品标准是指符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的标准。

1.2.11中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.2.12 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.13 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

1.2.14签名是指手写签名或者加盖名章，盖章是指加盖单位印章。

1.2.15 较大数额罚款是指200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

1.3 合格的投标人
1.3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）从采购代理机构购获取了招标文件；

（3）向采购代理机构交纳了投标保证金（仅限投标人须知前附表要求投标人提交保证金的）；

（4）遵守国家和地方有关的法律法规、规章和规范性文件要求。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；
（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）受到刑事处罚；

（8）受到 “较大数额罚款”的行政处罚；
    （9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（13）法律法规规定的其他情形。

1.4合格的货物（产品）和服务
1.4.1 投标人提供的所有货物和服务，应当是合法生产、合法来源，符合国家有关标准、规范要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。
1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.5知识产权

1.5.1 投标人应当保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.5.5 如投标人提供计算机办公设备的，应当按照《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）和《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）的要求，预装正版操作系统软件的计算机产品。

1.6投标费用

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应当对招标文件和投标文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.8语言文字

1.8.1 招标投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.8.3 投标文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
1.9计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10标前答疑会或现场考察

1.10.1投标人须知前附表规定召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察的，采购人或采购代理机构应按规定的时间和地点召开标前答疑会或组织现场考察，澄清投标人的问题，投标人可按要求在规定的时间和地点参加。

1.10.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.3 采购人不对投标人现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

1.10.4 由于未参加现场考察或标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
1.11响应与偏离
1.11.1投标文件应当对招标文件实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，投标人的投标无效。
1.11.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
1.11.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，投标文件对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
1.11.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件商务条款偏离表和技术参数偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法；

（4）评标办法；

（5）采购需求；

（6）政府采购合同文本；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10条款、第2.2条款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2招标文件的澄清或修改
2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。 

2.2.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布更正（澄清）公告。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在投标截止时间10日前按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在3个工作日内，以书面形式予以答复，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面文件通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布更正（澄清）公告。

2.2.5 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。
2.2.6上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

2.2.7招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
2.3招标文件的解释权
招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律、行政法规和规范性文件为准。

3.投标人
3.1投标人资格要求

3.1.1 基本资格条件。投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并根据《政府采购法实施条例》第十七条规定提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）法定代表人（单位负责人）参加投标的，提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人（单位负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件；
（3）财务状况报告：提供 2025 年度经审计的投标人财务会计报告或者银行资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供投标人自投标前1年以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标人自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；
（6）提供投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（7）投标人参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人提供交纳投标保证金收据或凭证（仅限投标人须知前附表要求投标人提交保证金的）。

3.1.2 落实政府采购政策资格条件。本采购项目（包）为未预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），无落实政府采购政策资格条件要求。
3.1.3 特定资格条件。投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款规定，并根据《政府采购法实施条例》第十七条规定提供证明材料。

3.1.3.1 投标人投标产品属于特定行业有法定准入要求的，提供下列材料：

（9）投标人应具备
投标人投标产品属于一类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案证》及所投产品属于医疗器械的需提供《医疗器械备案证》复印件。

（2）供应商为代理商需提供制造商的行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案证》及所投产品属于医疗器械的需提供《医疗器械备案证》复印件。

投标人投标产品属于二类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

（2）供应商为代理商需提供行政主管部门颁发的《医疗器械经营备案凭证》和制造商《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

投标人投标产品属于三类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

（2）供应商为代理商需提供《医疗器械经营许可证》和制造商有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

其中标项2、3、4、5：投标人为生产厂家的需提供《辐射安全许可证》，投标人为经销商的需提供《辐射安全许可证》及所投产品生产厂家的《辐射安全许可证》
（10）联合体投标的，联合体至少一方具备 （行政许可证等）。

3.1.3.2 投标人须知前附表规定本项目接受联合体投标的，联合体投标人提供下列材料：

（11）联合体各方按本章第3.1.1条规定提供（1）-（7）项证明材料；

（12）联合体协议；

（13）联合体牵头方提交投标保证金收据（仅限投标人须知前附表要求投标人提交保证金的）。

3.1.4 限定资格条件。根据政府采购的法律法规、规章和规范性文件的规定，投标人不得存在本章第1.3.2规定的情形。

采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与本项目投标。
3.1.5 投标人根据采购项目的具体情况，在投标文件正本中应附一套完整的资格证明材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理，复印件加盖投标人单位公章；投标文件副本可采用正本的复印件并加盖投标人单位公章。

3.2授权委托

3.2.1投标人代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）身份证明。投标人代表不是法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权委托书。

3.2.2投标人应当委托本单位正式员工作为投标人代表，且投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。
3.3联合体投标
3.3.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，适用本条款。

3.3.2 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

（1）联合体各方均应当符合本章第3.1.1条规定的投标人基本资格条件；

（2）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1.3（10）条款规定的投标人特定资格条件；

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.3.4联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.3.5联合体中有同类资质的按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的一方确定资质等级。

3.3.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.3.7招标文件要求投标人提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。
3.4享受的政府采购政策

3.4.1 绿色发展政策

3.4.1.1 投标人所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.1.2 投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

3.4.1.3 投标人所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效投标文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书复印件或经核对认证证书存在信息有误的。

3.4.2中小企业发展政策

3.4.2.1 投标人所投全部货物的制造商，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的划分标准，都属于小微企业的，无论投标人本身是否属于中小企业，即可享受中小型企业发展扶持政策。
3.4.2.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）之规定，符合中小企业政策条件的投标人参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见第七章投标文件格式），不提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。
3.4.2.3 依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动，视同小微企业。

投标人为监狱企业，且所投货物（产品）全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合相关要求的，不视为小微企业，在评标时不享受价格扣除优惠政策。

3.4.2.4依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动，视同小微企业。

残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受优惠政策。
投标人为残疾人福利性单位，且所投货物（产品）全部由残疾人福利性单位制造的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第七章投标文件格式），未提供的不视为小微企业，在评标时不享受价格扣除优惠政策。
3.4.2.5 投标人以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供的货物（产品）均为小微企业制造的，联合体视同小微企业，联合体牵头方应当提供《中小企业声明函》，未提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。

投标人以联合体形式参加政府采购活动，联合体协议约定任意一方提供的货物（产品）全部由小微企业制造，且合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体牵头方应提供《中小企业声明函》，未提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。

3.4.2.6 投标人以分包意向协议形式参加政府采购活动，投标人（大中型企业）向小微企业分包的意向协议约定小微企业制造的货物（产品）合同份额占到合同总金额30%以上的，应当提供《中小企业声明函》，未提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。

3.4.2.7 投标人提供的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》存在明显错误的，评标委员会可以按照第四章第1.3条款的规定，要求投标人作出澄清；澄清后，符合小微企业条件的，投标人可以享受价格扣除优惠政策；否则，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.2.8享受中小企业扶持政策的投标人可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。

3.4.2.9 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

3.4.3 支持本国产业政策
3.4.3.1投标人须知前附表要求符合本国产品标准的采购项目，适用本条款。

投标人须知前附表规定拒绝进口产品参加投标，且适用本国产品标准的，可以由本国产品或非本国产品（非进口产品）参与投标。
3.4.3.2投标人所投的本国产品指属于《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.4.3.3本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

⑥在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1条在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中视同本国产品。分产品组件成本占比标准出台后，按规定比例执行，具体以财政部及相关部门的要求为准。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合以上中国境内生产和产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求，具体以财政部及相关部门的要求为准。
3.4.3.4中国境内生产的组件成本核算基本规则：

   产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

（1）产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

（2）二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

（3）产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

（4）需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
3.4.3.5对本国产品支持政策：
  依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，在政府采购活动中，当采购项目要求符合本国产品标准时，享受支持本国产品优惠政策的投标人应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》（见第七章投标文件格式）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。当既有本国产品又有非本国产品参与竞争时，符合本国产品优惠条件的投标人，可享受价格评审优惠政策；未提供《声明函》或出具的证明文件不符合要求的，在评标时不享受该价格扣除优惠政策。

当采购项目或采购包中仅包含单一产品时，投标人所投产品为本国产品的，对投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，应对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4.3.6投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会可以按照第四章第1.3条款的规定，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》，符合本国产品规定要求的，投标人可以享受价格扣除优惠政策；否则，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.3.7在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。
3.5转包与分包

3.5.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项项目所称转包，是指中标人将政府采购合同业务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.5.2享受中小企业发展政策获得政府采购合同的小微企业，不得将合同分包给大中型企业；否则，将依法追究法律责任。

3.5.3投标人须知前附表规定采购人允许大中型企业向小微企业分包的，中标人可以将采购项目分包给小微企业完成，并在投标文件中提供分包意向协议。

接受分包的投标人不得再次分包。采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

3.6投标人的风险
投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款、实质性和条件要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.7投标人的纪律要求

有下列情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）提供假冒伪劣产品；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（4）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（5）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（6）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（7）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况

（8）法律法规规定的其他情形。

4.投标文件
4.1投标文件的编制要求
4.1.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有事项、格式、条件和要求，并按照招标文件要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。若本项目分包的，应当以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 投标人被认定为在政府采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标或中标资格，投标人应当承担相应的法律后果。

4.1.3 投标货币

本项目的投标均以人民币报价。

4.1.4 投标文件形式
本项目投标文件应采用书面文件形式，传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效投标。

4.1.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件由下列文件组成：

（1）资格证明文件，

（2）商务文件，

（3）技术文件。

4.2.2 资格证明文件包括本章第3.1.1、3.1.2、3.1.3条款内容。

4.2.3 商务文件主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标报价；

（3）证明投标货物（产品）的合格性；

（4）商务条款偏离表；

（5）合同条款偏离表；

（6）承诺及售后服务；

（7）其他证明材料。

4.2.4 技术文件主要包括下列内容：

（1）提供货物（产品）的品牌、型号规格，技术性能指标（参数）的详细描述；

（2）技术支持资料、产品彩页资料；

（3）技术服务和质保期服务计划；

（4）技术参数偏离表；

（5）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或制造商）；

（6）产品属于强制认证的应提供强制认证复印件（如：3C认证等）；

（7）投标人认为需要提供的技术文件和资料。

4.3投标报价

4.3.1 投标人应当按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.3.2投标人的投标报价不得超过投标人须知前附表规定的预算金额，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理；投标人须知前附表设定了最高限价的，投标人的投标报价也不得超过最高限价，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。
4.3.3 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。包括但不限于：产品费、附件费、工具费、验收费、运输费、保险费、安装费、调试费、技术服务费（含售后）、招标代理费、税金、利润及不可预见费等全部费用。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4.3.4 投标人应按“开标一览表”及“货物（产品）分项报价表”的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标报价为各分项报价金额之和。投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分项报价之中。
4.3.5 投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

4.3.6采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
4.4投标有效期

4.4.1投标有效期见投标人须知前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从投标人须知前附表规定的递交投标文件截止时间之日起计算。投标文件中必须载明投标有效期，载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则属于非实质性响应，将按无效投标处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可以在投标有效期届满之前，以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当书面答复是否同意延长投标有效期。同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，有投标保证金的应相应延长其投标保证金有效期；拒绝延长的，其投标失效，有投标保证金的有权收回。

4.4.3 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担法律和招标文件规定的责任。 

4.4.4 中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。

4.5 投标保证金
4.5.1 投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的，适用本条款；投标人须知前附表未要求投标人提交投标保证金的，投标人无需提交，也不必遵守本条款。

4.5.2投标保证金的提交

  4.5.2.1 开标现场不办理投标保证金事宜。

4.5.2.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式、时间和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头单位提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4.5.2.3 投标保证金可以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交：

（1）以银行转账提交保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，应从其基本账户转出，并在投标文件中附上基本账户开户证明。

（2）以信用担保函形式提交保证金的，应按招标文件规定的格式提交。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

（3）以汇票形式提交保证金的，应提前将汇票送至财务部门，汇票签发到期日至少为送至财务部门的当日，以便财务部门到银行办理兑现手续。
4.5.2.4 换取投标保证金提交凭据

（1）投标人在确认保证金到账后，凭相关资料到采购代理机构财务部门办理投标保证金换票手续。
（2）换取投标保证金提交票据时，投标人应向采购代理机构提供以下资料：

1）交纳保证金的银行回单（进账单、电汇单、电子回单）原件，或加盖投标人单位章的复印件；

2）基本存款账户开户许可证复印件或者基本存款账户编号说明（仅限开户许可证取消后成立的公司）并加盖单位章。

4.5.2.5投标人未按本章第4.5.2.2条款要求提交投标保证金的，或者由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
4.5.3 投标保证金的退还

4.5.3.1未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还；中标人的投标保证金，自采购人与中标人签订合同后5个工作日内全额退还；终止招标项目的投标保证金，自终止采购活动后5个工作日内全额退还。

4.5.3.2投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；

（6）法律法规规定的其他情况。

4.5.3.3 投标保证金退还程序：

（1）在开标现场，投标人提交投标文件时，同时提交投标保证金收据原件和加盖单位章的基本存款账户开户许可证复议件，并同时填写《退还保证金登记表》（一联财务留存，一联随采购文件存档）（如适用）。

（2）未中标人的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，采购代理机构将主动退还至其基本账户。

（3）中标人应当在合同签订生效之日起5个工作日内，持采购合同原件和办理人员身份证复印件到采购代理机构办理，逾期后果自负。采购代理机构应当及时将投标保证金退还至其基本账户。

4.5.3.4 投标保证金退还时间：星期-至星期五，9:00-16:00。

4.5.2.5 投标保证金退还地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路577号1栋6层601室。
4.5.3.6投标保证金退还方式：银行转账。

4.5.3.7 投标保证金收据丢失处理办法。投标人通过银行转账（基本账户）形式提交投标保证金的，因收款收据丢失，应当在提供下列资料后，方可将投标保证金退还至其基本账户：

（1）开具单位证明，说明丢失情况，加单位盖章及法人章；

（2）开具收款收据，抬头为正大方略工程咨询有限公司，摘要为收到退还投标保证金款项，金额为投标保证金金额。
4.6 商务文件

4.6.1投标人应当按照招标文件商务要求做出明确响应。

4.6.2售后服务应包括但不限于以下内容：

（1）产品制造商或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖单位章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造商和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

（4）其他利于用户的服务承诺。

4.6.3投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件；

（2）产品质量承诺；

（3）严格按招标文件的要求，组织生产、供货运输、安装调试和服务培训；

（4）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、生产进度、货物质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理；

（5）其它承诺                        。

4.6.4 其他证明材料不是必备证明材料，仅作为评审因素；投标人未提供的，评标时不予考虑；包括投标人享受政府采购优惠政策的证明材料、近3年类似业绩证明材料、ISO9001质量管理体系认证、核心产品制造商授权书等。

4.7 技术文件

4.7.1 投标人应当按照招标文件技术要求做出明确响应。 

4.7.2 投标人对所有技术参数应当逐一响应，提供技术支持性文件或其他相关证明材料，未提供技术支持性文件或其他相关证明材料的视为不响应，并承担评标过程中评审因素量化不利风险的后果，对带有“★”号的核心参数未响应的，其投标无效。
4.7.3 证明所投货物（产品）符合招标文件要求的相关文件，可以是文字资料、说明书、图纸、数据表格、公开发行宣传页、检测报告等，所有证明文件必须与所投（货物）产品技术参数保持一致，否则视为提供虚假材料，其投标无效。国家行政主管部门对出具检测报告的机构有规定的，遵照其规定。
4.8 投标文件的制作和签署

4.8.1 投标文件应按照第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除明确允许投标人可以自行编写外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式编写相关内容；否则，其投标无效。对于没有格式要求的由投标人自行编写。

4.8.2 投标文件应填写投标人的全称，并与投标人的证件证书保持一致，按照本章第4.8.4条款规定签名盖章。
4.8.3 投标人应当按照“投标人须知前附表”规定的份数准备投标文件。
4.8.4 投标文件应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签名和盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签名的，应附法定代表人身份证明，由其委托代理人签名的，应附授权委托书。其中：投标函必须由投标人的法定代表人（单位负责人）签名和盖单位章，授权委托书必须由投标人的法定代表人（单位负责人）签名和委托代理人签名并盖单位章，其余签名或者盖章即可，否则，按未实质性响应招标文件处理，其投标无效。

4.8.5投标文件的打印或书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删。如出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

4.8.6 投标文件的正本和副本一律采用A4纸幅面，并分别装订和编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表的规定。投标文件胶装后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

4.8.7 电子文件制作要求。电子投标文件制作过程中，要求签名盖章的内容，应当通过投标文件编制工具加盖电子签章。需要法定代表人签名的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章；需要委托代理人人签名的地方，请使用“委托代理人CA锁”进行签章。未按规定制作电子文件的，按无效投标文件处理。
若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。
再次提醒：

（1）编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件或答疑文件（即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。
（2）提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，获取更正。
5. 投标


5.1 投标文件的密封和标记

5.1.1 开标前，投标人应将投标文件所有电子文件全部加密上传。
5.1.2 在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。投标人应特别注意加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA锁，否则，将会导致解密失败。
5.1.3 投标文件上应写明的内容，见投标人须知前附表。

5.1.4 未按要求上传的投标文件，采购代理机构将予以拒收。
5.2 投标文件的递交
5.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.2.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

5.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

5.2.4采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

5.2.5 逾期送达的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

5.3.6 本次招标不接受邮寄的投标文件。

5.3.7 投标人须知前附表规定投标人需提供样品的，同投标文件一起递交。

5.3 投标文件的修改和撤回
5.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

5.3.2 投标人的修改或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位章。修改或撤回通知书应按本章第5.1.2项规定进行上传，并在标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分。

5.3.3 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

5.3.4在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

6.开标

6.1开标时间和地点

6.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请采购人、所有投标人派代表准时参加并签到以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

6.1.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6.1.3 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

6.1.4 投标人不足3家的，不得开标；采购代理机构将按投标人须知前附表的规定返还投标人的投标文件，投标人应当签收。

6.2 开标程序

6.2.1 开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布开标纪律和有关注意事项；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称（根据投标人签到表）；

（4）宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

（5）检查并宣布投标文件的密封情况；

（6）开标唱标：主持人宣布开标后，由现场工作人员按照投标人须知前附表规定的顺序对投标人的“投标文件（正本）”当众进行拆封，由唱标人对其中“开标一览表”的包号、采购项目编号、投标人名称、投标总价、交货期等内容进行宣读并做开标记录；所有投标唱标完毕，如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应当举手示意，在获得主持人同意后当场提出；如确实属于唱标人宣读错误的，经现场监督人员核实后，当场予以更正；无异议后，由投标人法定代表人或其委托代理人及监督管理机构代表签名确认唱标内容；

（7）宣布开标结束：主持人宣布开标结束后，所有投标人应立即退场（招标文件要求演示、述标的除外）；同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。
6.2.2 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签名确认。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。
6.2.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

6.2.4 不见面开标

6.2.4.1 投标人须知前附表规定本项目（包）进行不见面开标的，适用本条款。“不见面开标”是依托新疆政府采购网实现的投标人远程在线参与开标的一种组织形式。投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

6.2.4.2 建议：为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置较高的硬件设施，包括高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响等），使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了新疆政府采购网CA驱动。
6.2.4.3 投标人登录签到：开标前，请各投标人至少提前1小时登录新疆政府采购网平台进入不见面开标大厅（〖首页·〉不见面开标〗），并及时签到，遇到问题可按照投标人须知前附表提供的联系方式寻求技术支持。

6.2.4.4 主持人宣布开标：超过提交投标文件截止时间的，电子交易平台将不再接收任何投标文件。

6.2.4.5 解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应当使用“加密该投标文件的CA锁（确保是同一把锁）”在线完成投标文件远程解密。除因“新疆政府采购网平台”断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

6.2.4.6 唱标： “不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

6.2.4.7 开标结束：开标结束后进入评标环节，投标人应保持在线，评标期间评标委员会可能会要求投标人做必要的澄清、说明和纠正。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

6.2.4.8 开标文字咨询：投标人对开标过程有疑问的，可通过开标咨询文字提问进行，投标人也可通过咨询查看功能查看自己或其他投标人提出的咨询及交易平台回复内容。
6.2.14.9 互动交流：投标人可在互动交流页面查看代理机构发出的文字、语音信息，当代理发起群聊的时候，投标人可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。
6.2.5 见面开标

6.2.5.1投标人须知前附表规定本项目（包）进行见面开标的，适用本条款。本项目的电子投标文件应当在线提交，但开标当日投标人的法定代表人（或者负责人）或者其委托代理人仍需到达开标现场。

6.2.5.2 投标人签到：投标人应按照招标文件规定的时间和地点参加开标，可派法定代表人（或者负责人）或者委托代理人参加，并签名报到。
6.2.5.3 主持人宣布开标：超过提交投标文件截止时间的，电子交易平台将不再接收任何投标文件。主持人宣布开标纪律、有关注意事项和介绍参会有关人员。
6.2.5.4 解密投标文件：在收到主持人“开始解密”指令后，投标人应当使用“加密该投标文件的CA锁（确保是同一把锁）”在开标现场使用“专用解密机”完成投标文件的解密。除因“新疆政府采购网”断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时限内完成解密。
6.2.5.5唱标：系统将自动展示投标人名单及其投标报价。
6.2.5.6开标结束：开标结束后进入评标环节，投标人应在开标区等待，评标期间评标委员会可能会要求投标人做必要的澄清、说明和纠正。因供应商擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。 

6.2.5.7 投标人对开标过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

6.2.6  开标环节投标人存在以下情形之一的，其投标无效：
（1）投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
（2）投标人上传的电子投标文件无法正常打开的；

（3）因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的（如忘带CA锁、或CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等）；
（4）法律法规规定的其他无效情形。
6.2.7 突发状况的应急处置
在开评标过程中，因停电、断网、电子交易系统故障等特殊情况导致电子开标、评标工作无法正常进行的，采购代理机构应当及时向政府采购监管部门报告，并等待指令，是否中止后续采购活动。
7.资格审查

7.1 资格审查小组

7.1.1按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并组建资格审查小组。

7.1.2 资格审查小组，由采购人或与采购代理机构工作人员共同组成，采购人或采购代理机构项目经理担任资格审查小组组长。

7.1.3 资格审查小组成立后，全体小组成员应当在签到表中签到。

7.2 资格审查办法

7.2.1资格审查小组根据招标文件第三章“资格审查办法”规定的方法、标准和程序，对投标人的资格进行审查。“资格审查办法”没有规定的方法、标准，不作为审查的依据。

7.2.2 资格审查报告由资格审查小组负责编制，以采购代理机构名义向采购人提交，其附表《投标人资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签名确认。资格审查报告在采购人盖章确认后随采购文件一并存档。

7.2.3对未通过资格审查的投标人，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。
7.2.4信用查询结果的截屏资料，通过电子文件保存至光盘，作为资格审查报告附件随采购文件一起存档。

7.2.5资格审查结束后，采购代理机构应将资格审查结果书面告知评标委员会。
7.2.6合格投标人不足3家的，不得评标。

    7.2.7不合格的投标人，不得进入评标环节。
8. 评标

8.1 评标委员会
8.1.1 评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员由5人以上单数组成。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。评审专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。
8.1.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人代表，不得担任评标组长。

8.1.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.1.4 评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
8.1.5 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

8.1.6  评标委员会及其成员不得有下列行为：
   （1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

　　（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

　　（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

　　（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

　　（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

　　（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

　　（7）其他不遵守评标纪律的行为。

　　评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.2 评标原则
8.2.1“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。
（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（6）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

8.2.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

8.3 评标

8.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

8.3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
8.3.3评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

　　（3）参与评标报告的起草；

　　（4）配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的询问和质疑事项；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作；
（6）法律、法规和规章规定的其他义务。
8.3.4 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：
（1）依法组建评标委员会；
（2）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（3）宣布评标纪律和开启录音录像设备；
（4）公布投标人名单，告知评标委员会成员应当回避的情形；
（5）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（6）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（7）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（8）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标委员会成员的倾向性言论或违法违规行为； 

（9）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（10）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（11）处理与评标有关的其他事项。
8.3.5 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。
8.3.6评标过程严格保密

8.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

8.3.6.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

8.3.7 投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

    8.3.8 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，并由采购代理机构转送。

9.定标

9.1 定标原则

采购人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2 定标程序

9.2.1投标人前附表规定采用综合评分法的，评标委员会将评标情况编写出书面报告，推荐3个中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足全部实质性要求，且得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

9.2.2 投标人前附表规定采用最低评标价法的，评标委员会将评标情况编写出书面报告，推荐3个中标候选人，并按照投标报价由低到高排列，报价相同的并列。投标文件满足全部实质性要求，且报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

9.2.3 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.4 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人根据得分相同的，手动选择报价最低的，得分且投标报价相同的，按评审因素的服务方案评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人确定或采取随机抽取方式确定。同时，将中标结果复函至采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.5 采购代理机构应当在接到采购人“定标”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告；中标人享受了中小企业发展扶持政策、支持本国产品优惠政策的，其《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者《关于符合本国产品标准的声明函》等财政部门会同有关部门规定的有关证明文件，也应随中标结果同时公告。

在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出评标结果通知书。对未通过资格审查或未通符合性审查的投标人，应告知其未通过的原因；对于其他参与评分的未中标人，应当告知其本人的评审得分与排序。
9.3 中标通知书
9.3.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则，应当承担相应的法律责任。

9.3.3 中标人应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《中标通知书》。

9.3.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

10. 合同授予

10.1 履约保证金

10.1.1 本项目投标人须知前附表规定提交履约保证金的，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应当按照投标人须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体中标的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

10.1.2 中标人不能按照本章第10.1.1项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格，有投标保证金的不予退还，给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
10.2 签订合同

10.2.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。中标人拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格，有投标保证金的不予退还，给采购人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，依据评标报告推荐的中标候选人名单排序确定下一候选人为中标人并签订合同或者重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.2.2 发出中标通知书后，采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。

10.2.3 联合体中标的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

10.2.4 投标人须知前附表规定允许大中企业向小微企业分包的，中标人应当与接受分包的小微企业签订分包合同。

10.2.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
10.2.6 采购人应当自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。
10.3 合同履行

10.3.1 政府采购合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。
10.3.2 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。
10.3.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。
10.3.4 投标人须知前附表规定允许合同分包的，中标人享受了中小企业发展扶持政策，在履行合同时，未按分包意向协议约定的比例分包给小微企业的，视为提供虚假材料谋取中标情形，采购人将依法追究其法律责任。
11. 废标或变更采购方式

11.1废标的情形
1.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价（如有），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.1.2 废标后，采购人、采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人，并在原公告发布媒体上发布终止公告。

11.1.3 因重大变故，采购任务取消终止招标的，采购人、采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

11.2 变更采购方式

11.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

11.2.2 通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。
12.质疑与投诉

12.1质疑

12.1.1 如投标人对本次采购活动有疑问，认为需要提出质疑和投诉的，应当按照《政府采购质疑投诉办法》（财政部94号令）的有关规定办理。

12.1.2 投标人对采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料，也可以传真、电子邮件形式提出。

12.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签名，并加盖单位章。
12.1.4质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的营业执照或法人证书复印件和授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

12.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

12.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的质疑人不是依法获取招标文件的潜在投标人；对采购过程、中标结果提出质疑的不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（5）质疑书没有合法有效的签名、盖章的；

（6）未提交营业执照或法人证书复印件，由委托代理人签名的，未提交授权委托书；

（7）以非法手段取得证据、材料的；

（8）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（9）不符合法律法规、规章和规范性文件规定的其他条件的。

12.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

12.2 投诉

12.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向哈密市财政局（财政部门）提起投诉。
12.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
　　（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
　　（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
　　（4）事实依据；
　　（5）法律依据；
　　（6）提起投诉的日期。
　   投诉人为自然人的，应当由本人签名；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签名，并加盖单位章。
12.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：
　　（1）提起投诉前已依法进行质疑；
　　（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；
　　（3）在投诉有效期限内提起投诉；
　　（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
　　（5）财政部规定的其他条件。
　  12.2.5 投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

12.3恶意质疑、投诉的法律后果
12.3.1对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
12.3.2对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
（1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
（2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
13.其他

13.2 招标代理服务费

13.2.1 采购人与采购代理机构约定，由中标人支付招标代理服务费的，中标人在领取《中标通知书》之前，应当向采购代理机构交纳招标代理服务费。

13.2.2 招标代理服务费参照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件规定标准收取，在招标代理服务费收费标准的基础上下浮 35 %。具体收费金额将在中标公告中公布。

13.2.3 招标代理服务费，中标人可以采取现金或者支票、银行汇票、电汇、网银等金融机构转账方式交纳。

13.2.4 投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的，中标人不得用投标保证金冲抵，未按本章第13.2.1项规定交纳招标代理服务费的，其投标保证金将被采购代理机构全额没收。
13.3 录音录像

采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

13.4需要补充的其他内容

招标文件需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。
第三章 资格审查办法
根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法办法》（财政部第87号令）等法律法规的规定，结合采购项目特点，制定本资格审查办法。
1.资格审查程序

1.1 资格审查时间

资格审查在开标结束之后评标开始之前进行。

1.2资格审查按下列程序进行：

（1）投标人基本资格条件审查；

（2）投标人落实政府采购政策资格条件审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）；
（3）投标人特定资格条件审查（如有）；

（4）投标人限定资格条件审查；

（5）编写投标人资格审查报告。

2.资格审查方法和标准

2.1 资格审查依据

2.1.1 资格审查小组将依据投标人投标文件之资格证明文件，按照第二章第3.1条款所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应的资格条件。如果投标人不具备或者不满足招标文件所规定的资格条件,将视为未实质性响应招标文件,其投标无效。

2.1.2 信用信息查询时间截至时点，见投标人须知前附表，其查询结果在投标人限制性资格条件审查时使用。

2.2投标人基本资格条件的审查

2.2.1 基本资格条件审查方法：

（1）投标人属企业法人的，其营业执照，不审查原件，通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行相关信息的核实；

（2）投标人属事业单位的，审查事业单位法人证书；

（3）投标人属于其他组织的（包括但不限于民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书、基金会法人登记证书），审查登记证书；

（4）投标人属于个体工商户的：其个体工商户营业执照，不审查原件，通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行相关信息的核实；

（5）投标人属于自然人的，审查身份证。

2.2.2基本资格条件审查标准：

（1）资格审查小组将按下表所列举的审查标准对投标人基本资格条件进行审查，投标人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查结果为不合格，其投标无效。

（2）除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，应当同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司出具的授权书，总公司只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。

（3）公益类事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明。

（4）自然人参与投标时，可不提供社会保障资金和税收缴纳证明。

	序号
	审查因素
	审查标准
	备注

	1
	主体资格证明： 

（1）企业投标的：营业执照 

（2）事业单位投标的：事业单位法人证书

（3）其他组织投标的：登记证书

（4）个体工商户投标的：个体工商户营业执照

（5）自然人投标的：身份证
	合法有效
	提供复印件；事业单位法人证书、其他组织登记证书、自然人身份证原件备查

	2
	(1)法定代表人（负责人）参加投标的：法定代表人（负责人）身份证明及身份证

(2)授权代表参加投标的：授权委托书及授权代表身份证
	合法有效
	招标文件提供的格式

	3
	财务状况报告：

投标人 2025 年度经审计的财务状况报告，包括 “四表一注”或者银行资信证明
	合法有效
	提供复印件；“四表一注”不齐全的，为不合格；资信证明为基本账户开出的原件

	4
	税收缴纳证明：

(1)投标人自投标前1年以来已缴纳任意时段、任意税种凭证或税务机关开具的完税证明

(2)依法免税的应提供相关文件证明
	合法有效
	凭证提供复印件；

证明提供原件

	5
	社保资金缴纳证明：

(1)投标人自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明
(2)依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明
	合法有效
	凭证提供复印件；

证明提供原件

	6
	投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明
	合法有效
	招标文件提供的格式

	7
	投标声明书：

投标人参加本次采购活动3年内，在经营活动中没有重大违法记录以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明
	合法有效
	招标文件提供的格式

	8
	交纳投标保证金证明：
投标保证金交纳收据或凭证
	合法有效
	审查原件（仅限投标人须知前附表要求投标提交保证金的）


2.3投标人落实政府采购政策资格条件审查

本项目为未预留份额专门面向中小企业的采购项目（包），无落实政府采购政策资格条件审查内容。

2.4投标人特定资格条件的审查

2.4.1 如本项目属于特定行业，招标文件规定了投标人特定资格条件的，资格审查小组将对投标人特定资格条件进行审查。 

2.4.1.1 特定行业资格条件审查方法：

 投标人投标产品
 属于一类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案证》及所投产品属于医疗器械的需提供《医疗器械备案证》复印件。

（2）供应商为代理商需提供制造商的行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案证》及所投产品属于医疗器械的需提供《医疗器械备案证》复印件。

属于二类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

（2）供应商为代理商需提供行政主管部门颁发的《医疗器械经营备案凭证》和制造商《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

属于三类医疗器械：

（1）供应商为制造商需提供《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

（2）供应商为代理商需提供《医疗器械经营许可证》和制造商有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》及投标产品《医疗器械注册证》复印件，投标产品无注册证的提供不属于医疗器械管理证明或其他证明；

其中标项2、3、4、5：投标人为生产厂家的需提供《辐射安全许可证》，投标人为经销商的需提供《辐射安全许可证》及所投产品生产厂家的《辐射安全许可证》
不审查原件，通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或者相关专业网站进行行政许可信息的核实。

2.4.1.2 特定行业资格条件审查标准：

投标人未提供行政许可证复印件或者电子证书打印件，以及经核实信息有误的，其不满足特定资格条件要求，资格审查不予通过，其投标无效。
2.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查小组将对联合体投标人资格进行审查，审查方法和标准如下： 

（1）审查联合体协议原件，投标人未提供或者虽提供但存在瑕疵的，即判定其不满足资格条件要求，资格不予审查通过，其投标无效。
（2）联合体各方的基本资格条件按照本章第2.2条款的规定进行审查，只要有一方不符合规定的条件，即判定其不满足资格条件要求，资格不予审查通过，其投标无效。
   （3）联合体任意一方的        证（行政许可），按照本章第2.4.1条款的规定进行审查，如审查结果不合格，视同联合体资格审查不合格，其投标无效。

2.5 投标人限定资格条件的审查

2.5.1 限定资格条件审查方法：

（1）资格审查小组将通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对投标人的信用信息进行查询核实。

（2）资格审查小组将依据投标人投标文件之资格证明文件和通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对投标人之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

（3）投标人不良信用记录以资格审查小组查询结果为准。
2.5.2限定资格条件审查标准：

（1）投标人存在第二章第1.3.2条列举情形之一的，审查不予通过，即判定其限定资格条件审查结果为不合格，其投标无效。

（2）投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体任何一方存在第二章第1.3.2条列举情形之一的，视同联合体存在相同情形，审查不予通过，即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，其投标无效。

3.资格审查报告

3.1 资格审查报告由资格审查小组负责编制，以采购代理机构名义向采购人提交，其附表《投标人资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签名确认。资格审查报告经采购人盖章确认后随采购文件一并存档。

3.2 投标人信用查询结果的截屏资料或者下载的信用报告，通过电子文件保存至光盘，作为资格审查报告附件随采购文件一起存档。

第四章  评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等法律法规规定，结合采购项目特点，制定本评标办法。

1.评标程序

1.1 评标按照下列程序进行：

（1）投标文件符合性审查；

（2）投标文件澄清或说明；

（3）投标文件比较与评价；

（4）复核与核对评标结果；

（5）确定中标候选人名单；

（6）编写评标报告。

1.2 投标文件符合性审查

1.2.1 评标委员会依法对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应，有无串通投标行为。

1.2.2评标委员会将按下列评审标准对投标人的投标文件进行符合性审查，投标人若有一项不合格，即判定其符合性审查结果为不合格，将不具备投标资格，其投标无效。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	（1）投标文件签署盖章
	符合第二章“投标人须知”第4.8.4条款的规定

	
	
	（2）投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的规定

	
	
	（3）报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过第二章“投标人须知”前附表规定的采购预算金额或最高限价

说明：如有2.3.2报价异常情况，当启动异常低价投标（响应）审查程序

	
	
	（4）电子文件
	符合第二章“投标人须知”第4.8.7条款的规定

	
	
	（5）附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件

	
	
	（6）不存在串通投标的情形
	不存在本章第1.2.3条款规定的任何一种情形

	2
	完整性审查
	（7）投标文件份数
	符合第二章“投标人须知”第4.8.3条款的规定

	
	
	（8）投标内容
	符合第五章“采购需求”规定的采购标的

	3
	响应程度审查
	（9）对招标文件响应程度
	符合招标文件实质性要求的规定

	
	
	（10）投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第4.4.1条款的规定

	
	
	（11）权利义务
	符合第六章“政府采购合同格式”条款中实质性要求和条件

	
	
	（12）强制采购节能产品（如有）
	应提供强制采购节能产品目录中的产品


1.2.3有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）。

1.2.4投标文件存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合招标文件中规定的资格要求的；

（2）不符合招标文件中规定的实质性要求的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（5）投标报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标产品不符合强制执行的国家标准、行业标准的；

（8）投标产品不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）；

（9）投标产品属于强制性认证产品的未提供强制性产品认证证书复印件的；

（10）法律、行政法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标文件存在以上情况（1）（3）的，由资格审查小组认定，其余情况由评标委员会认定。

1.2.5 非实质性偏离

非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（6）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（7）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。

1.2.6 未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。

1.3 投标文件的澄清

1.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。涉及投标文件资格部分的，由资格审查小组负责组织，涉及投标文件其他部分的，由评标委员会负责组织。

1.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位章，或者由其法定代表人或其委托代理人签名。 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成为投标文件的组成部分。

1.3.3对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足资格审查小组或评标委员会的要求。

1.3.4 资格审查小组和评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明或者更正，不得接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

1.4 投标文件比较与评价

1.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4.2 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标人。对所有投标人的投标评价，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.4.3 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.5 复核与核对评标结果

1.5.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

1.5.2 评标结果汇总完成后，评标报告签署前，采购代理机构应当核对评标结果，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

1.6 确定中标候选人名单

定标及定标程序详见第二章第9.1、9.2条款。

1.7 编写评标报告

1.7.1 评标委员会在确定中标候选人名单后，应当编写评标报告并向采购人出具。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

　　（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

　　（3）评标方法和标准；

　　（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

　　（5）评标结果，确定的中标候选人名单；

    （6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等，报价最高的投标人为第一中标候选人的，对其报价合理性予以特别书面。

1.7.2 评标委员会成员应当对评标报告予以签名确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签名但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签名又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

2. 评标方法

2.1综合评分法

2.1.1 投标人须知前附表规定综合评分法的，适用本条款。

2.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.1.3  评审因素

本采购项目评审因素包括：投标报价、技术要求、商务要求等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章第3.1条款规定的投标人资格条件。项目的评标因素和标准见 “综合评分明细表”。
2.1.4 投标报价评价

2.1.4.1 投标人的价格分，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定执行，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）或《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）优惠条件的投标人，可分别享受对应价格扣除优惠，若同时满足以上优惠政策条件，可叠加享受，采用低价优先法计算，以本次满足投标文件要求的最低投标评审价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算：

投标报价折扣幅度=E1+E2
投标评审价=投标报价×（1-投标报价扣除幅度）

投标报价得分=(评标基准价／投标评审价)×100×价格权重

2.1.4.1.1投标人享受中小企业发展扶持政策扣除幅度（E1）如下：

（1）投标人提供的货物全部为小微企业制造的，给予投标报价扣除 10 %（10%～20%）优惠政策，只要有大中型企业制造货物情形的，就不得享受价格扣除优惠政策。

（2）投标人须知前附表规定接受联合体投标的，对于联合体协议中约定任意一方提供的货物全部由小微企业制造，且占采购合同总金额30%～40%（不含）、40%～50%（不含）、50%～100%（不含）的，分别给予投标报价扣除4%、5%、6%优惠政策。

（3）投标人须知前附表规定允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%～40%（不含）、40%～50%（不含）、50%以上的，分别给予投标报价扣除4%、5%、6%优惠政策。 

2.1.4.1.2投标人须知前附表要求符合本国产品标准的，当仅有本国产品参与时，不享受价格扣除评审优惠；当有非本国产品参与时，本国产品享受价格折扣评审优惠。投标人享受支持本国产品优惠政策的报价扣除幅度（E2）如下：

（1）当采购项目或采购包中仅包含单一产品时，投标人所投产品为本国产品的，对投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；不提供的，在评标时不享受该价格扣除优惠政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，应当对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供或者符合本国产品标准的成本之和占比未达到80%时，则不享受该优惠政策。

2.1.5  技术、商务评价及政府采购政策评分

2.1.5.1 按照 “综合评分明细表”规定的评审因素和标准，对技术、商务进行逐项评价并进行赋分。

2.1.5.2 本项目（包）采购的产品需要落实政府采购政策的，对符合第二章第3.4.1条款规定条件的投标人，按照 “综合评分明细表”的相关标准进行评分。

2.1.6  评审总得分
2.1.6.1评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分

2.1.6.2评标过程中，不得去掉有效投标中的最高报价和最低报价。 

2.1.7 综合评分明细表

2.1.7.1 综合评分明细表的制定以科学合理、评审因素与量化指标相对应为原则。

2.1.7.2 综合评分明细表如下：

标项1综合评分明细表

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准    
	说明

	1
	投标报价
	30
	按本章第2.1.4条款规定进行评审
	

	2
	技术响应
	65
	技术
参数
（55分）
	对照技术参数(标注“★”的为核心参数,标注“▲”的为重要参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的服务技术性能指标的响应情况进行评审。

1.投标人提供服务技术参数每项参数完全响应或者优于招标文件要求的，得55分；
2.标注“★”的参数为实质性条款不得有偏差，参数未响应的，其投标无效。
3.重要参数每有一项负偏离或无响应的扣5分，最多扣40分，扣完为止。
4.一般参数每有一项负偏离或无响应的扣0.5分，最多扣15分，扣完为止。
注：1.投标人必须根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，负偏离项进行逐条逐项答复、说明和解释。

2.技术参数中要求提供相关证明材料，包括不限于（产品彩页、功能截图、技术白皮书、说明书、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。
	

	
	
	
	服务方案
(6分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的服务方案，方案包括：①供货与送货时间安排；②安装调试；③人员安排；④设备运输方案；⑤技术培训与支持。⑥质量保障方案（包含：质量保证计划、供货质量保障措施、质量保障制度）
二、评审标准
完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，

可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案，
针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）
①供货与送货时间安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②安装调试：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
③人员安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

④设备运输方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
⑤技术培训与支持：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

⑥质量保障方案：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	
	
	
	售后服务方案
(4分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的售后服务方案，方案包括：

①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案；

②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系

二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4分）
①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	3
	商务响应
	5
	类似
业绩
（5分）
	以投标人2023年08月01日起至今类似业绩（以合同签订时间为准，截止日为本项目公告发布之日）计算，每提供一个得1分，最高得5分。未提供的不得分。(提供相关材料，并加盖公章，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称；分包、分标段项目按1个项目统计)
	

	
	
	∑(1+2+3)=100


标项2综合评分明细表

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准    
	说明

	1
	投标报价
	30
	按本章第2.1.4条款规定进行评审
	

	2
	技术响应
	65
	技术
参数
（55分）
	对照技术参数(,标注“▲”的为重要参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的服务技术性能指标的响应情况进行评审。

1.投标人提供服务技术参数每项参数完全响应或者优于招标文件要求的，得55分；
2.重要参数每有一项负偏离或无响应的扣5分，最多扣40分，扣完为止。
3.一般参数每有一项负偏离或无响应的扣0.5分，最多扣15分，扣完为止。

注：1.投标人必须根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，负偏离项进行逐条逐项答复、说明和解释。

2.技术参数中要求提供相关证明材料，包括不限于（产品彩页、功能截图、技术白皮书、说明书、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。
	

	
	
	
	服务方案
(6分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的服务方案，方案包括：①供货与送货时间安排；②安装调试；③人员安排；④设备运输方案；⑤技术培训与支持。⑥质量保障方案（包含：质量保证计划、供货质量保障措施、质量保障制度）
二、评审标准
完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，

可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案，
针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）
①供货与送货时间安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②安装调试：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
③人员安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

④设备运输方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
⑤技术培训与支持：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

⑥质量保障方案：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	
	
	
	售后服务方案
(4分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的售后服务方案，方案包括：

①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案；

②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系

二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4分）
①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	3
	商务响应
	5
	类似
业绩
（5分）
	以投标人2023年08月01日起至今类似业绩（以合同签订时间为准，截止日为本项目公告发布之日）计算，每提供一个得1分，最高得5分。未提供的不得分。(提供相关材料，并加盖公章，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称；分包、分标段项目按1个项目统计)
	

	
	
	∑(1+2+3)=100


标项3综合评分明细表

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准    
	说明

	1
	投标报价
	30
	按本章第2.1.4条款规定进行评审
	

	2
	技术响应
	65
	技术
参数
（55分）
	对照技术参数(,标注“▲”的为重要参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的服务技术性能指标的响应情况进行评审。

1.投标人提供服务技术参数每项参数完全响应或者优于招标文件要求的，得55分；
2.重要参数每有一项负偏离或无响应的扣5分，最多扣45分，扣完为止。
3.一般参数每有一项负偏离或无响应的扣0.5分，最多扣10分，扣完为止。

注：1.投标人必须根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，负偏离项进行逐条逐项答复、说明和解释。

2.技术参数中要求提供相关证明材料，包括不限于（产品彩页、功能截图、技术白皮书、说明书、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。
	

	
	
	
	服务方案
(6分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的服务方案，方案包括：①供货与送货时间安排；②安装调试；③人员安排；④设备运输方案；⑤技术培训与支持。⑥质量保障方案（包含：质量保证计划、供货质量保障措施、质量保障制度）
二、评审标准
完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，

可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案，
针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）
①供货与送货时间安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②安装调试：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
③人员安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

④设备运输方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
⑤技术培训与支持：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

⑥质量保障方案：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	
	
	
	售后服务方案
(4分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的售后服务方案，方案包括：

①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案；

②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系

二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4分）
①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	3
	商务响应
	5
	类似
业绩
（5分）
	以投标人2023年08月01日起至今类似业绩（以合同签订时间为准，截止日为本项目公告发布之日）计算，每提供一个得1分，最高得5分。未提供的不得分。(提供相关材料，并加盖公章，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称；分包、分标段项目按1个项目统计)
	

	
	
	∑(1+2+3)=100


标项4综合评分明细表

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准    
	说明

	1
	投标报价
	30
	按本章第2.1.4条款规定进行评审
	

	2
	技术响应
	65
	技术
参数
（55分）
	对照技术参数(,标注“▲”的为重要参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的服务技术性能指标的响应情况进行评审。

1.投标人提供服务技术参数每项参数完全响应或者优于招标文件要求的，得55分；
2.重要参数每有一项负偏离或无响应的扣4分，最多扣40分，扣完为止。
3.一般参数每有一项负偏离或无响应的扣0.5分，最多扣15分，扣完为止。

注：1.投标人必须根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，负偏离项进行逐条逐项答复、说明和解释。

2.技术参数中要求提供相关证明材料，包括不限于（产品彩页、功能截图、技术白皮书、说明书、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。
	

	
	
	
	服务方案
(6分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的服务方案，方案包括：①供货与送货时间安排；②安装调试；③人员安排；④设备运输方案；⑤技术培训与支持。⑥质量保障方案（包含：质量保证计划、供货质量保障措施、质量保障制度）
二、评审标准
完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，

可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案，
针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）
①供货与送货时间安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②安装调试：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
③人员安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

④设备运输方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
⑤技术培训与支持：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

⑥质量保障方案：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	
	
	
	售后服务方案
(4分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的售后服务方案，方案包括：

①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案；

②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系

二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4分）
①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	3
	商务响应
	5
	类似
业绩
（5分）
	以投标人2023年08月01日起至今类似业绩（以合同签订时间为准，截止日为本项目公告发布之日）计算，每提供一个得1分，最高得5分。未提供的不得分。(提供相关材料，并加盖公章，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称；分包、分标段项目按1个项目统计)
	

	
	
	∑(1+2+3)=100


标项5综合评分明细表

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准    
	说明

	1
	投标报价
	30
	按本章第2.1.4条款规定进行评审
	

	2
	技术响应
	65
	技术
参数
（55分）
	对照技术参数(,标注“▲”的为重要参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的服务技术性能指标的响应情况进行评审。

1.投标人提供服务技术参数每项参数完全响应或者优于招标文件要求的，得55分；
2.重要参数每有一项负偏离或无响应的扣5分，最多扣40分，扣完为止。
3.一般参数每有一项负偏离或无响应的扣0.5分，最多扣15分，扣完为止。

注：1.投标人必须根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，负偏离项进行逐条逐项答复、说明和解释。

2.技术参数中要求提供相关证明材料，包括不限于（产品彩页、功能截图、技术白皮书、说明书、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。
	

	
	
	
	服务方案
(6分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的服务方案，方案包括：①供货与送货时间安排；②安装调试；③人员安排；④设备运输方案；⑤技术培训与支持。⑥质量保障方案（包含：质量保证计划、供货质量保障措施、质量保障制度）
二、评审标准
完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，

可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案，
针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）
①供货与送货时间安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②安装调试：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
③人员安排：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

④设备运输方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
⑤技术培训与支持：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。

⑥质量保障方案：完全满足评审标准得1分，满分1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	
	
	
	售后服务方案
(4分)
	一、评审内容
针对本项目内容提出适用于本项目的售后服务方案，方案包括：

①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案；

②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系

二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分4分）
①免费质保范围及质保响应时间、备品备件方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。
	

	3
	商务响应
	5
	类似
业绩
（5分）
	以投标人2023年08月01日起至今类似业绩（以合同签订时间为准，截止日为本项目公告发布之日）计算，每提供一个得1分，最高得5分。未提供的不得分。(提供相关材料，并加盖公章，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称；分包、分标段项目按1个项目统计)
	

	
	
	∑(1+2+3)=100


2.2 最低评标价法

2.2.1 投标人须知前附表规定最低评标价法的，适用本条款。

2.2.2 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价（含政策性扣除后的投标报价）最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2.3投标报价政策性扣除

2.2.3.1 评标委员会依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部财库[2020]46号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等相关政府采购政策和第二章投标人须知第3.4.2、3.4.3条款的相关规定以及投标文件中《货物（产品）说明一览表》、《本国产品成本占比说明一览表》，对投标人提供的货物（产品）符合价格扣除条件的，按照“价格调整要素及价格扣除幅度列表”对其投标报价进行政策性扣除。
2.2.3.2 投标人提供的产品属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品，且提供相应认证证书的，可享受价格扣除。属于强制采购节能产品的，不再给予价格扣除。

2.2.3.3 如同时满足以上优惠政策条件，可叠加享受投标报价政策性扣除。
2.2.3.4 只有按照招标文件的要求，投标人提供了“政府采购优惠政策证明材料”的，才能享受投标报价政策性扣除，否则，不享受投标报价政策性扣除。

2.2.3.5 投标报价按下列公式进行报价扣除计算，并作为投标报价排序的依据：

政策性扣除后投标报价=投标报价×（1-∑价格扣除幅度）

价格调整要素及价格扣除幅度列表

	序号
	价格要素
	价格扣除幅度
	备注

	1
	节能产品
	1%
	

	2
	环境标志产品
	1%
	

	3
	货物全部由小微企业制造
	 10   %（10%～20%）
	只要存在大中型企业制造货物情形的，不得享受价格扣除优惠政策

	4
	联合体协议中约定小微企业

占采购合同总金额30%以上
	30%～40%（不含）4%

40%～50%（不含）5%

50%～100%（不含）6%
	

	5
	分包意向协议约定
小微企业的合同份额
占到合同总金额30%以上
	30%～40%（不含）4%

40%～50%（不含）5%

50%以上的 6%
	

	6
	若投标人须知前附表要求符合本国产品标准的，当仅有本国产品参与时，本国产品不享受价格扣除评审优惠；当既有本国产品又有非本国产品参与时，本国产品存在以下情形的则可享受价格折扣优惠政策：
当采购项目或采购包中仅包含单一产品时，投标人所投产品为本国产品的；

当采购项目或者采购包中含有多种产品时，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的。
	20%
	1.只要所提供的产品不符合本国产品支持政策条件的，则不享受该优惠政策；

2.未提供或出具的证明文件不符合要求的，在评标时不享受该价格扣除优惠政策。



2.3 特殊情况的处理

2.3.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效。

2.3.2异常低价的处理

2.3.2.1异常低价投标审查程序

在评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%（最高不得超过65%）的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； 

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%（最高不得超过65%）的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； 
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%（最高不得超过65%）的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

　　相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

2.3.2.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述异常低价投标审查程序的启动第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，评标委员会应当给予相关投标人的合理时间，一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

2.3.2.3异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 

2.3.2.4在评标过程中，发现评标委员会未按规定对异常低价开展审查的，采购人、采购代理机构应当予以纠正，拒不改正的，应当及时报告同级财政部门。 

2.3.2.5评标委员会未按规定对异常低价开展审查的，财政部门依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。 
2.3.3 评标过程中，各种数值的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

投标人须知前附表规定综合评分法的，评标委员会成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评标委员会成员的打分，按废票处理。

2.3.4 相同品牌的处理

2.3.4.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

2.3.4.2 投标人须知前附表综合评分法的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的按照最后报价由低到高顺序排列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.3.4.3 投标人须知前附表规定最低评标价法的，报价最低的投标人参加评标，报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的    方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.3.4.4 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。核心产品的名称见第五章第2.1.2条款。
2.3.5 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

2.3.6评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.5.2条款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本章第1.5.2条（1）情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，应当书面报告本级财政部门。

2.3.7 评标过程中，若出现合格投标人只有2家时，采购人可选择以下任意一种方式：

（1）本次招标按废标处理；

（2）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，改作竞争性谈判采购方式，继续采购活动。

2.3.8 采购人若选择竞争性谈判采购方式继续采购活动时，应当按照下列程序进行：

（1）由评标委员会出具招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的书面意见并签署；

（2）由采购人按规定向财政部门提出申请变更采购方式；

（3）采购代理机构根据财政部门批准的竞争性谈判采购方式，编制竞争性谈判文件，并直接向这2家合格投标人提供竞争性谈判文件；

（4）采购代理机构将根据竞争性谈判文件规定的时间、地点组织竞争性谈判小组直接与这2家合格投标人进行竞争性谈判。

2.3.9评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

2.3.10 停止评标
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
2.3.11 重新组建评标委员会进行评标
2.3.11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
2.4.11.2 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第五章 采购需求

1.项目概况及总体要求

	标项
	标项名称
	设备名称
	数量
	计量单位
	预算价(限价)

	
	
	
	
	
	单价

（万元）
	合计

（万元）

	标项1
	磁共振成像系统
	磁共振成像系统
	1
	台

（套）
	2000
	2000

	标项2
	X线计算机断层扫描仪（CT）
	X线计算机断层扫描仪（CT）
	2
	台

（套）
	2000
	4000

	标项3
	数字化X线摄影（DR）
	数字化X线摄影（DR）
	2
	台

（套）
	225
	450

	标项4
	双能X线骨密度仪
	双能X线骨密度仪
	1
	台

（套）
	140
	140

	标项5
	乳腺钼靶机
	乳腺钼靶机
	1
	台

（套）
	280
	280


2.采购内容

2.1 技术要求

2.1.1带有★号的技术参数为实质性条款不得有偏差。

2.1.2 核心产品名称：标项1：无，标项2:无，标项3：无，标项4：无，标项5：无（仅限非单一产品采购项目）。
2.1.3 下列产品为强制采购的节能产品（如有）：无
2.1.4货物技术要求一览表（见附表）

2.1.4.1本项目适用本国产品标准的货物有：否
2.1.4.2本项目主要标的是指（仅限非单一产品采购项目）

2.1.5  质量要求

★2.1.5.1 货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

★2.1.5.2  货物（产品）执行的标准、规范：

（1）国家标准、规范    /       ；

（2）行业标准、规范     /     ；

（3）地方标准、规范    /       ；

（4）团体标准、规范     /      ；

（5）企业标准、规范      /     。

★2.1.5.3 本章第2.1.5.2条款未明确货物（产品）执行标准、规范的，则按下列方法选择：

        □ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

        □ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（那个标准高执行那个标准）；

         eq \o\ac(□,√) 必须执行：国家、行业强制性标准。

       2.1.5.4 核心产品制造商符合ISO系列管理体系认证要求的，可以提供认证证书。

2.1.6 技术（伴随）服务要求：①供货与送货时间安排；②安装调试；③人员安排；④设备运输方案；⑤技术培训与支持。
2.2 商务要求

2.2.1带有★号的商务要求为实质性条款不得有偏差。

★2.2.2交货时间和地点：见投标人须知附表。
★2.2.3付款条件：见投标人须知附表。

★2.2.4运输要求：采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

2.2.5包装要求：

★2.2.5.1全部货物（产品）均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。
2.2.5.2 当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时，除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

2.2.5.3 当采用快递交货方式时，快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

2.2.6 售后服务要求：

   ★ 2.2.6.1 基本要求
（1）中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（2）中标人负责货物（产品）的现场安装、调试和启动；

（3）中标人负责货物（产品）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排；

（4）质保期自采购人在货物质量验收单（终验）上签名之日起计算，质保费用计入总价；

（5）质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（6）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五10：00-19：00）为 1时；非工作期间为2小时；

（7）中标人在接到甲方通知后须 24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；

（8）所有货物服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

（9）质保期结束后的货物维修、维护及费用由双方另行协商；

（10）其它                   。
★2.2.6.2 质保期要求：货物（产品）的质保期不少于 5 年。中标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保。质保期内如出现产品质量问题，给予更换新机。
★2.2.6.3 产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

★2.2.6.4电子电器产品服务要求：货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》（GB/T 33496-2017）的要求提供服务。

★标项1：售后服务及附属设备
1.核磁双筒高压注射器2套（科室增加一套）:注射速率:0.1-10mL/s，吸药速率3-7mL/s，KVO时间    间隔：15s、20s、30s、45s、60s、75s，延时时间：1-900s，方案存储：100个，历史记录：500个，注射阶段：1-6个。
2.磁共振屏蔽机房所有改造及装修（包含屏蔽改造完成后、设备安装后的屏蔽效果检测报告，第三方设备性能检测报告）。
3.水冷机组 2套，一备一用，核心制冷部件相互独立。

4.精密空调，制冷量不小于35KW、双压缩机组配置，1套含安装；与水冷机组相互独立；操作间空调≥3P。

5.UPS不间断电源1组;磁共振成像系统配备UPS电源，主系统待机时长≥30分钟；可支持扫描工作站和后处理工作站使用30min以上。
6.无磁转运轮椅1个、转运床1个，防磁输液架2个。

7.核磁前列腺智能分析系统。（需注册证）
8.AI核磁头颈血管智能分析系统。（需注册证）

9.核磁乳腺智能分析系统。（需注册证）

10.后处理工作站1台：针对于MR图像的浏览及诊断应用，多窗口智能布局定位查看二维三维图像。内置几十种三维重建模板，覆盖各部位及器官，可智能自动调节体重建模板及配色方案，辅助医师充分了解疾病情况。
11.双立柱金属探测系统3套。
12.无磁灭火器3台。

13.无磁氧气瓶3个、无磁空气消毒机3台

14.线圈整理柜及步梯 2套，按用户要求定制。
15.无磁专用维修工具。
16.无磁耳机（成人及儿童）各3套。
17.工作站配套桌、椅。
18.磁体间无磁视频监视系统（可录制）2套。

19.高端精准医用显示工作站4套(医用诊断显示屏8M：尺寸31.5，响应时间：14ms，全屏幕高亮度均衡校正SLE)。
20.整机（包含但不限于磁共振成像系统、线圈、氦压机、水冷机、液氦水平≥75%、空调系统、UPS、高压注射器等所有到货安装的设备）原厂保修服务≥5年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。保修期自全套系统完成最终验收，以我院验收单日期为准，保修期内因设备故障造成停机时间等额顺延保修期。

21.人员培训：分批分期驻站培训大于 3 个月。

22.涉及接口对接医院现有信息平台及各相关信息系统，接口对接免费开放，所产生的费用与院内信息系统对接由中标方承担。在使用期间，中标方需要不设置边界，所有产品许可开放、用户需求开放、第三方系统接口开放，所有应用软件的升级、需求修改、维护均免费。

23.电动无磁平移屏蔽门，患者通道门内侧、外侧双锁，带电磁连锁。

★标项2：售后服务及附属设备
1.医用显示器6台：8M，≥31.5英寸，分辨率≥3840x2160，点距≤0.18159x0.18159 mm，最大亮度≥1000cd／㎡，对比度≥1300：响应时间≤14ms，可视角度≥178°，色彩度≥4.398Trillion(42bit)。

2.138寸小间距影像专用会诊系统 1套

(1)、LED整机显示尺寸≥138寸，像素点间距≤1.25mm，最大亮度≥800cd/m2，对比度≥15000：1，提供证明材料且提供勘察照片、规划的平面图和效果图

(2)、▲DICOM曲线误差≤3%，亮度均匀性≥98%，提供第三方检测报告（检测报告上盖CNAS章）

(3)、▲色温校准：色温调节支持6500K、8000K、9300K三个档位，转换后的色坐标误差<0.015，提供证明材料和实际使用照片

(4)、产品显示单元具有CCC认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致，提供中国强制认证证书

(5)、可搭配影像中心管理平台

3.配套CT专用高压注射器(双筒全自动)。

4.UPS电源两套，容量可以满足CT机及相关设备最低30分钟负荷。

5.整机原厂免费保修（含球管）5年。

6.中标单位负责原设备CT机的拆除并移机至指定位置（安装调试好及正常使用），机房装修防护工程含CT间铅门、操作间铅门、闭门器、铅玻璃等（具体施工方案要求与中标方对接）全部过程及费用含防护检测、设备首次检测费用(预、控评）。旧设备移机或拆机由中标方承担，移机附带设备首次检测费用(预、控评）。

7.AI大模型影像报告质控系统1套（1.支持影像报告质控：支持放射科所有模态、所有报告采用LLM大语言模型进行自动质控与纠错。2.报告逻辑冲突质控：支持对影像报告中的逻辑冲突，包括登记部位不符、定位矛盾（报告内存在方位或器官描写不一致）、性别矛盾、年龄矛盾问题检出提示。3.报告规范性质控：支持对影像报告规范指标，包括BI-RADS评分缺失、PI-RADS评分缺失问题进行检出提示）。

8.人员培训：驻站分批分期培训大于1个月。

9.AI智能辅助诊断软件≥8个模块，内容要求但不限于：CTA头颈血管、CTA主动脉、CT肺栓塞智能分析系统、CTP脑灌注智能分析系统；脑出血智能分析系统；冠脉智能分析系统；肺结节智能分析系统。

10.涉及接口对接医院现有信息平台及各相关信息系统，接口对接免费开放，所产生的费用与院内信息系统对接由中标方承担。在使用期间，中标方需要不设置边界，所有产品许可开放、用户需求开放、第三方系统接口开放，所有应用软件的升级、需求修改、维护均免费。

11.个人防护用品（含铅衣、铅眼镜、铅围裙、铅围脖、铅帽）各2套；包裹式铅毯（成人及儿童）各6套；要求防辐射用品铅当量≥0.50mmPb。

11.工作站配套桌、椅。

12.双筒高压注射器两套

13.本项目为交钥匙工程（包括预评、控评、环评、首次计量检定）
	1
	保修

	1.1
	设备免费保修期：整机及所有配套设备质保期≥60个月

	1.2
	保修应答时间≤3小时，工程师到达现场时间≤24小时

	.3
	远程维修服务：

	1.4
	全面负责CT的安装和调试：

	1.5
	随设备机器操作手册：

	1.6
	维修服务电话800或400：

	1.7
	现场操作培训：，≥2次

	1.8
	负责CT安装和运行环境需求：

	1.9
	厂家在本省或相邻省份设有经原厂授权的维修服务站，并承诺接到报修后24小时内工程师到达现场


★标项3：售后服务及附属设备

1.医用显示器12台：8M，≥31.5英寸，分辨率≥3840x2160，点距≤0.18159x0.18159mm，最大亮度≥1000cd／㎡，对比度≥1300：响应时间≤14ms，可视角度≥178°，色彩度≥4.398Trillion(42bit)。

2.UPS电源 两套，容量可以满足DR机及相关设备最低30分钟负荷。

3.整机原厂免费保修（含球管）5年。

4.中标单位负责机房装修防护工程含DR间铅门、操作间铅门、闭门器、铅玻璃等（具体施工方案要求与中标方对接）全部过程及费用含防护检测、设备首次检测费用(预、控评）。旧设备移机或拆机由中标方承担，移机附带设备首次检测费用(预、控评）。

5.台式计算机6台【CPU：i5-13400内存：16GB*1硬盘，512GB固态，显卡：独立显卡（RTX3050以上独立显卡、显存6g以上、包含DP、HDMI、DVI接口）】。

6.人员培训：提供驻站分批分期培训大于1个月。

7.AI智能软件系统模块≥4套，类别可选。（要求但不限于：DR下肢助力线智能分析系统、DR脊柱侧弯评估系统、DR骨折评估系统、骨龄智能辅助诊断系统）。

8.涉及接口对接医院现有信息平台及各相关信息系统，接口对接免费开放，所产生的费用与院内信息系统对接由中标方承担。在使用期间，中标方需要不设置边界，所有产品许可开放、用户需求开放、第三方系统接口开放，所有应用软件的升级、需求修改、维护均免费。

9.个人防护用品（含铅衣、铅眼镜、铅围裙、铅围脖、铅帽）各10套，铅手套4套，要求防辐射用品铅当量≥0.50mmPb。

10.工作站配套桌、椅。

11.设备安装验收为交钥匙工程（包含预评、控评、环评、首次计量检测等）

★标项4：售后服务及附属设备

1.医用显示器 2台：8M，≥31.5 英寸，分辨率≥3840x2160，点距≤0.18159x0.18159 mm，最大亮度≥1000cd／㎡，对比度≥1300：响应时间≤14ms，可视角度≥178°，色彩度≥4.398Trillion(42bit)。

2.UPS 电源，容量可以满足双能X射线骨密度仪机及相关设备最低 30 分钟负荷。

3.整机原厂免费保修（含球管）5 年。

4.中标单位负责机房装修防护工程含骨密度间铅门、操作间铅门、闭门器、铅玻璃等（具体施工方案要求与中标方对接）全部过程及费用含防护检测、设备首次检测费用(预、控评）。旧设备移机或拆机由中标方承担，移机附带设备首次检测费用(预、控评）。
5.台式计算机3台【CPU：i5-13400内存：16GB*1硬盘，512GB固态，显卡：独立显卡（RTX3050以上独立显卡、显存6g以上、包含DP、HDMI、DVI接口）】。

6.人员培训：提供驻站分期分批培训大于 1 个月。

7.涉及接口对接医院现有信息平台及各相关信息系统，接口对接免费开放，所产生的费用与院内信息系统对接由中标方承担。在使用期间，中标方需要不设置边界，所有产品许可开放、用户需求开放、第三方系统接口开放，所有应用软件的升级、需求修改、维护均免费。

8.个人防护用品（含铅衣、铅眼镜、铅围裙、铅围脖、铅帽）各2套，要求防辐射用品铅当量≥0.50mmPb。

9.工作站配套桌、椅。
10.本项目为交钥匙工程（包括预评、控评、环评、首次计量检定）

11
售后要求：具备全天候售后保障体系，故障报修1 小时内响应，24 小时内上门维修。
★标项5：售后服务及附属设备

1.医用显示器 6台：8M，≥31.5 英寸，分辨率≥3840x2160,点距≤0.18159x0.18159 mm，最大亮度≥1000cd／㎡，对比度≥1300：响应时间≤14ms，可视角度≥178°，色彩度≥4.398Trillion(42bit)。

2.UPS 电源，容量可以满足乳腺钼靶机及相关设备最低 30 分钟负荷。

3.整机原厂免费保修（含球管）5 年。

4.中标单位负责机房装修防护工程含钼靶间铅门、操作间铅门、闭门器、铅玻璃等（具体施工方案要求与中标方对接）全部过程及费用含防护检测、设备首次检测费用(预、控评）。旧设备移机或拆机由中标方承担，移机附带设备首次检测费用(预、控评）。
5.激光打印机（2台复印打印扫描一体机）。

6.台式计算机3台【CPU：i5-13400内存：16GB*1硬盘，512GB固态，显卡：独立显卡（RTX3050以上独立显卡、显存6g以上、包含DP、HDMI、DVI接口）】。

7.人员培训：提供分批分期驻站培训大于 1 个月。

8.AI智能软件（FFDM乳腺智能分析系统、DBT乳腺智能分析系统），提供第三类医疗器械注册证证明材料。

9.涉及接口对接医院现有信息平台及各相关信息系统，接口对接免费开放，所产生的费用与院内信息系统对接由中标方承担。在使用期间，中标方需要不设置边界，所有产品许可开放、用户需求开放、第三方系统接口开放，所有应用软件的升级、需求修改、维护均免费。

10.个人防护用品（含铅衣、铅眼镜、铅围裙、铅围脖、铅帽）各3套，要求防辐射用品铅当量≥0.50mmPb。

11.工作站配套桌、椅。
12.本项目为交钥匙工程（包括预评、控评、环评、首次计量检定）

货物技术要求一览表
附件：
标项1：磁共振成像系统
	序号
	技术名称
	技术要求

	总则
	设备要求
	各厂家必须获得NMPA高端3.0T磁共振设备，且首次注册时间不早于2022年1月1日。

	1
	磁体

	★1.1
	磁场强度
	3.0T

	1.2
	中心共振频率
	≧127MHz,

	1.3
	应用类型
	全身通用型

	1.4
	磁场类型
	超导

	1.5
	屏蔽方式
	主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽

	1.6
	匀场方式
	主动匀场＋被动匀场＋动态匀场

	1.7
	超导匀场
	

	1.8
	病人个性化匀场
	

	1.9
	高级高序匀场
	

	1.10
	液氦消耗
	零液氦消耗技术或液氦年消耗率≤0.1%

	1.12
	磁体长度（不含外壳）
	≧165cm

	▲1.13
	磁体内径（患者检查孔道内径）大小
	≧70cm，

	1.14
	磁体为两端开放式设计
	

	1.15
	磁体为对称式设计
	

	1.16
	磁体重量（含液氦）
	≦5.5吨，

	1.17
	磁场稳定度
	≦0.1ppm/h

	1.18
	磁场均匀度（V－RMS测量法，典型值）

	1.18.1
	50cmDSV
	≦1.74ppm

	1.18.2
	40cmDSV
	≦0.33ppm

	1.18.3
	30cmDSV
	≦0.06ppm

	1.18.4
	20cmDSV
	≦0.02ppm

	1.18.5
	10cmDSV
	≦0.005ppm

	1.19.1
	5高斯磁力线轴向范围：
	轴向≦5.2m

	▲1.19.2
	5高斯磁力线径向范围：
	径向≦2.8m

	1.19.3
	液氦腔容量
	零液氦消耗技术”或“液氦年消耗率≤0.1%

	2
	梯度系统

	2.2
	梯度系统
	

	2.2.1
	梯度模块/模式
	单梯度

	▲2.2.2
	单轴最大梯度场强（X,Y,Z单轴，非有效值、非等效值）    
	≧60mT/m

	▲2.2.3
	单轴最大梯度切换率（X,Y,Z单轴，非有效值、非等效值）
	≧200T/m/s

	2.3
	最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到
	

	2.4
	工作周期
	100%

	2.5
	梯度控制系统
	全数字实时发射接收

	2.6
	梯度工作方式
	非共振

	2.7
	梯度放大器冷却方式
	水冷

	2.8
	最短爬升时间
	≦0.3ms

	3
	病人床与环境调节系统

	3.1
	垂直运动时扫描床最大承受重量
	≧250kg，

	3.2
	扫描床水平运动最大速度
	≧250mm/s

	3.3
	智能触控病人定位系统
	

	3.4
	一键定位，无需激光灯
	

	3.5
	床旁扫描操控系统
	

	3.6
	磁体液晶显示系统
	

	3.7
	扫描床自动步进
	

	3.8
	足先进扫描模式
	

	3.9
	病人通道环境
	照明、通风、通话

	3.10
	磁体床旁双侧扫描控制面板
	

	3.11
	可双侧控制进床距离
	

	3.12
	可双侧控制进床速度
	

	3.13
	可双侧控制扫描床退至原始位置
	

	3.14
	可双侧控制扫描床退至定位位置
	

	3.15
	操作间紧急制动系统
	

	4
	射频系统

	4.1
	光纤射频技术
	

	4.2
	多源射频技术
	

	▲4.2.1
	独立射频放大器驱动数量
	≧2个

	4.2.2
	多源射频发射技术
	各厂商相应最新技术

	4.3
	防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内
	

	▲4.4
	单视野不移床一次扫描最大接收通道数，非无限通道，非系统最大通道数（投标时需原厂技术白皮书（Datasheet）或官方技术参数表作为技术支撑材料）
	≥64个

	4.5
	射频噪音水平
	≦0.5dB

	
	
	

	4.7
	每个通道皆有一一对应的模数转换器
	

	4.8
	同步接收通道数
	≥96

	4.9
	所有线圈免调谐
	均相控阵线圈技术

	▲4.10
	发射带宽
	≧600KHZ



	▲4.11
	射频发射功率
	≥36KW

	4.12
	每通道同时并行采样接收带宽
	≧1MHZ

	4.13
	最高接收动态范围
	≧160dB

	4.14
	必须线圈：
	

	4.14.1
	一体化头颈组合成像线圈
	≧20通道（原厂）

	4.14.2
	单片体部线圈（如线圈长度小于60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需2片以上。
	≧16通道（原厂）

	4.14.3
	一体化全脊柱线圈
	≥32通道（原厂）

	4.14.4
	通用关节线圈
	≧16通道（原厂）

	4.14.5
	通用心脏线圈
	≧18通道（原厂）

	4.14.6
	肩关节毯式线圈≥16通道（缝制工艺，不可用大柔线圈、小柔线圈代替）;
	

	4.14.7
	腕关节毯式线圈≥16通道（缝制工艺，不可用大柔线圈、小柔线圈代替）;
	

	4.14.8
	踝关节毯式线圈≥16通道（缝制工艺，不可用大柔线圈、小柔线圈替代）;
	

	4.14.9
	膝关节专用线圈≥16通道（内径直径≥17cm，支持收发一体功能）
	

	4.14.10
	射频发射/接收体线圈
	

	4.14.11
	乳腺专用线圈通道数≥16通道
	

	5
	静音技术（各厂家需最新静音扫描技术）
	

	5.1
	可以应用于血管成像，关节成像等
	

	5.2
	极短TE扫描技术
	

	5.3
	ZeroTE可以应用于血管成像，关节成像等
	

	6
	计算机系统
	

	6.1
	操作系统
	Linux系统或Windows系统

	6.2
	主CPU主频
	≧3.5GHz

	6.3
	主CPU个数
	≧4个

	6.4
	主内存
	≧64GB

	6.5
	最大重建矩阵
	≧1024×1024

	6.6
	重建速度
	≧70000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）

	6.7
	系统硬盘容量
	≧3T

	6.8
	DVD-RW光盘刻录机
	，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）

	6.9
	同步扫描和创建功能
	实时显示

	6.10
	显示器
	≧24英寸彩色LCD液晶显示，≥2个

	6.11
	显示图像分辨率
	≧1920×1200

	6.12
	实时MIP
	

	6.13
	实时MPR
	

	6.14
	三维表面重建技术SSD
	

	6.15
	自由感兴趣区MIP重建
	

	6.16
	图像减影，电影回放
	

	6.17
	实时互动多平面重建
	

	6.18
	动态定量分析软件：
	有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。

	6.19
	实时心电波形显示
	

	6.20
	实时呼吸、脉搏波形显示
	

	7
	后处理接口
	

	7.1
	软件控制照相技术
	

	7.2
	DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）
	

	7.3
	标准激光相机DICOM3.0数字接口
	

	7.4
	主机向PC机传输图像数据功能
	

	8
	扫描参数
	

	8.1
	最大FOV
	≧50cm

	8.2
	最小FOV
	≦5mm

	8.3
	二维最薄扫描层厚
	≦0.5mm

	8.4
	三维最薄扫描层厚
	≦0.05mm

	8.5
	最大采集矩阵
	≧1024×1024

	8.6
	最小采集矩阵
	≦32×32

	8.7
	EPI最大回波链
	≧256

	8.8
	EPI最短TR时间（64矩阵）
	≦4ms，

	8.9
	EPI最短TE时间（64矩阵）
	≦0.8ms

	8.10
	EPI最短TR时间（128矩阵）
	≦2.5ms，

	8.11
	EPI最短TE时间（128矩阵）
	≦0.9ms，

	8.12
	EPI最短TR时间（256矩阵）
	≦4ms，

	8.13
	EPI最短TE时间（256矩阵）
	≦1.3ms，

	8.14
	2D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵）
	≦3.2ms

	8.15
	2D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵）
	≦1.50ms

	8.16
	2D梯度回波最短TR（128×128矩阵）
	≦0.66ms

	8.17
	2D梯度回波最短TE（128×128矩阵）
	≦0.19ms

	8.18
	3D梯度回波最短TR（128×128矩阵）
	≦0.60ms

	8.19
	3D梯度回波最短TE（128×128矩阵）
	≦0.19ms

	8.20
	临床采集弥散加权系数B值
	≧10,000s/mm2

	9
	扫描技术与序列
	

	9.1
	自旋回波序列：
	

	9.1.1
	2D/3D自旋回波序列
	

	9.1.2
	组织弛豫时间测量自旋回波序列
	

	9.1.3
	单次激发SE/FSE
	

	9.1.4
	反转恢复（IR）序列
	

	9.1.5
	快速IR(脂肪、 水抑制）
	

	9.1.6
	快速自由水抑制（T1、T2FLAIR）
	

	9.1.7
	STIR压脂序列
	

	9.1.8
	单次激发快速IR
	

	9.1.9
	常规反转恢复序列
	

	9.1.10
	脂肪/水激发技术
	

	9.1.11
	频谱特异式大范围脂肪抑制
	

	9.2
	梯度回波(GRE) 序列
	

	9.2.1
	2D/3D 快速稳态进动梯度回波
	

	9.2.2
	同反相位技术
	

	9.2.3
	梯度多回波序列
	

	9.2.4
	亚秒T1扫描序列（2D/3D）
	

	9.2.5
	亚秒T2扫描序列（2D/3D）
	

	9.2.6
	单次多平面梯度回波序列
	

	9.2.7
	多回波梯度回波序列
	

	9.2.8
	磁化传递技术
	

	9.2.9
	重T2加权高对比序列
	

	9.3
	EPI序列
	

	9.3.1
	单次激发EPI
	

	9.3.2
	多次激发EPI
	

	9.3.3
	自旋回波EPI
	

	9.3.4
	梯度回波EPI 
	

	9.3.5
	反转EPI
	

	9.4
	K空间成像技术
	

	9.4.1
	并行采集技术
	

	9.4.2
	部分扫描采集技术
	

	9.4.3
	矩形视野采集技术
	

	9.4.4
	三维重叠连续采集技术
	

	9.4.5
	预备相位极小化扫描技术
	

	9.4.6
	压缩感知技术
	厂家相应技术

	9.4.7
	特殊K空间放射状填充技术
	

	9.4.8
	特殊K空间螺旋状填充技术
	

	9.4.9
	特殊K空间放射状3D填充技术
	

	9.4.10
	特殊K空间笛卡尔填充技术
	

	9.5
	全身成像技术
	

	9.5.1
	神经系统成像技术   
	

	9.5.2
	基于FSE的全脑不打药灌注成像技术
	

	9.5.3
	小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴三平面成像（技术白皮书证明）
	

	9.5.4
	各项同性高分辨解剖成像
	

	9.5.5
	各项同性采集
	

	9.5.6
	各向异性采集
	

	9.5.7
	灰白质成像
	

	9.5.8
	磁敏感加权成像技术
	

	9.5.9
	磁敏感成像相位图信息
	

	9.5.10
	磁敏感成像原始图像
	

	9.5.11
	磁敏感成像mMIP图像
	

	9.5.12
	定量图谱技术
	

	9.5.12.1
	单序列扫描定量图谱种类
	≧5种

	9.5.12.2
	单序列扫描同平面多对比度
	≧10种

	9.5.12.3
	单序列扫描成像后可变TR/TE/TI参数动态调节技术
	

	9.6
	脑灌注成像技术,包括
	

	9.6.1
	计算血流图（rCBV图） 
	

	9.6.2
	平均通过时间（MTT）
	

	9.6.3
	到达峰值时间（TTP）
	

	9.6.4
	负积分图（局部脑血容量）
	

	9.6.5
	检索图（局部脑血容量）
	

	9.6.6
	彩色灌注分析软件
	

	9.6.7
	线上计算血流动态图
	

	9.6.8
	脑功能成像fMRI
	

	9.6.9
	皮层激发研究（BOLD）
	

	9.6.10
	弥散张量成像（DTI）
	

	9.6.11
	临床用弥散张量成像（DTI）的弥散方向数
	≧128

	9.6.12
	弥散张量成像（DTI）的弥散方向数
	弥散张量方向个数可以连续选择

	9.6.13
	三维白质纤维束追踪（DTI Tractography）
	

	9.6.14
	多b值弥散
	

	9.6.15
	四面体技术
	

	9.6.16
	三合一技术
	

	9.6.17
	多b值弥散成像技术
	“”

	9.6.18
	指数化表观弥散系数图（eADC MAP）
	

	9.6.19
	3D ASL标记时间自定义
	

	9.7
	体部成像技术 包括
	

	9.7.1
	水脂分离技术
	

	9.7.2
	不对称三点法DIXION 技术
	

	9.7.3
	脂铁定量技术
	

	9.7.4
	膈肌导航技术
	

	9.7.5
	呼吸触发技术
	

	9.7.6
	自由呼吸技术
	

	9.7.7
	频域饱和发体部大范围成像技术
	

	9.7.8
	一次扫描四种对比度
	

	9.7.9
	体部多期动态扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管
	

	9.7.10
	体部弥散成像技术
	

	9.7.11
	MR结肠造影技术
	

	9.7.12
	MR胰胆管造影技术
	

	9.7.13
	动态肾脏成像
	

	9.7.14
	MR尿路造影技术
	

	9.7.15
	肝脏动态增强成像
	

	9.7.16
	肝脏灌注成像
	

	9.7.17
	肝脏弥散成像
	

	9.7.18
	肾脏灌注成像
	

	9.7.19
	肾脏弥散成像
	

	9.7.20
	乳腺灌注成像
	

	9.7.21
	乳腺弥散成像
	

	9.8
	心血管成像技术

	9.8.1
	血管成像技术
	

	9.8.1.1
	2D/3D时飞法技术
	

	9.8.1.2
	门控2D血管技术
	

	9.8.1.3
	2D/3D相位对比法技术
	

	9.8.1.4
	可变反转角射频技术
	

	9.8.1.5
	动静脉分离成像
	

	9.8.1.6
	智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术
	

	9.8.1.7
	全身血管成像
	

	9.8.1.8
	区域饱和技术
	

	9.8.1.9
	全身不打药血管成像技术
	

	9.8.1.10
	磁化对比技术
	

	9.8.1.11
	智能化自动移床造影剂跟踪技术
	

	9.8.1.12
	外周血管成像技术
	

	9.8.2
	心脏成像技术
	

	9.8.2.1
	心脏成像亮血技术
	

	9.8.2.2
	心脏成像黑血技术
	

	9.8.2.3
	延迟法心肌灌注成像技术
	

	9.8.2.4
	首过心肌灌注成像
	

	9.8.2.5
	心脏电影技术
	

	9.8.2.6
	心脏梯度快速成像技术
	

	9.8.2.7
	心脏并行采集技术
	

	9.8.2.8
	心电触发技术
	

	9.9
	肌骨关节成像

	9.9.1
	三维各向同性容积成像序列
	

	9.9.2
	高分辨率颈髓成像
	

	9.9.3
	高分辨率内耳三维成像
	

	9.9.4
	全脊柱成像
	

	9.9.5
	图像无缝拼接软件包
	

	9.9.6
	关节软骨成像
	

	9.9.7
	骨皮质成像
	

	9.9.8
	骨膜成像
	

	9.9.9
	去金属伪影成像
	

	9.9.10
	氢频谱成像MRS
	

	9.9.11
	头氢频谱成像MRS
	

	9.9.12
	肝脏氢频谱MRS
	

	9.9.13
	单体素波谱成像
	

	9.9.14
	频谱(MRS)采集及分析
	

	10
	深度学习重建平台

	10.1
	基于原始数据的深度学习技术，技术白皮书证明
	

	11
	原厂最新版本高级独立后处理工作站（各厂家相应最新版本原厂工作站）

	11.1
	工作站型号和名称
	

	11.1.1
	MR自动拼接软件
	

	11.1.2
	后处理软件
	

	11.1.3
	脑灌注成像后处理软件
	

	11.1.4
	DTI成像后处理软件
	

	11.2
	显示器
	

	11.2.1
	尺寸
	≧19英寸

	11.2.2
	数量
	≧2个

	11.3
	MRS波谱后处理分析
	

	11.4
	DICOM图像转换成JPG格式
	

	11.5
	图像融合
	

	11.6
	病人数据库
	

	11.7
	磁共振灌注分析软件
	

	11.8
	CD-ROM或DVD-RW驱动器
	配备

	11.9
	多种方式显示和图像处理
	

	11.10
	三维后处理软件(SSD MIP MPR等)
	

	11.11
	实时三维图像
	

	11.12
	血管成像软件
	

	11.13
	内窥镜成像软件
	

	11.14
	高级神经后处理功能软件包
	

	11.14.1
	弥散成像后处理
	

	11.14.2
	皮层功能区分析软件包
	

	11.14.3
	动态EPI
	

	11.14.4
	参数图，动态图像的量化分析
	

	11.14.5
	弥散成像的表观弥散系数图
	

	11.14.6
	弥散张力(DTI)成像后处理软件包
	包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。

	11.15
	DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.
	

	11.16
	DICOM3.0标准激光相机数字接口
	

	11.17
	三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可脑血流量（CBF值）
	


标项2：X线计算机断层扫描仪（CT）

	条目号
	招标规格

	1
	机架系统

	1.1
	机架孔径≥78cm，

	1.2
	机架内置液晶显示系统

	1.3
	机架内置一体化心电监控及心电图显示系统：机器内置ECG模块,要求原厂非外接第三方心电监护仪

	1.3.1
	机架液晶屏上显示ECG心电图

	1.4
	机架内部冷却方式：水冷或高效风冷

	1.5
	机架激光定位系统

	1.6
	机架密闭，恒温，恒湿，静音

	1.7
	一键式摆位：一键到达特定检查部位的指定床位：

	1.8
	一键式降床功能

	2
	X线部分

	2.1
	高频逆变式高压发生器：配备

	▲2.1.1
	高压发生器最大功率（非等效）≥100kW 

	▲2.1.2
	球管最高输出管电流（非等效）≥1000mA 

	2.1.3
	最低输出管电流≤20mA

	2.1.4
	最高输出管电压≥140kV

	2.1.5
	最低输出管电压≤70kV

	2.1.6
	输出管电压档位≥6档，

	2.2
	X线球管

	▲2.2.1
	每圈最快旋转时间≤0.25秒/360°

	▲2.2.2
	球管阳级物理热容量（非等效）≥8MHU或新型低热容量高散热率球管

	2.2.3
	球管散热率≥1600KHU/min

	2.2.4
	球管焦点小焦点≤0.6×0.8mm
原厂技术参数表，并注明所依据的IEC标准版本号

	2.2.5
	球管焦点大焦点≤1.1×1.2mm，原厂技术参数表，并注明所依据的IEC标准版本号

	2.2.6
	球管焦点到等中心点距离≤60cm

	2.2.7
	球管焦点到探测器距离≤110cm

	3
	探测器

	▲3.1
	X射线能量实时解析分离功能的探测器：传统单层探测器，Z轴覆盖范围≥16cm或每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm×2或立体双层探测器，Z轴覆盖范围≥8cm（要求附技术白皮书说明）

	3.2
	探测器排数：单源探测器≥256排，或双源探测器≥2X96排

	▲3.3
	每个数据单元采样率（360゜）≥10000Hz/4200views/360°，要求厂家在原厂技术白皮书或官方技术参数表中明确采样率的定义和计算方法

	3.4
	每排探测器单元最小物理宽度≤0.6mm

	3.5
	3D准直器：配备

	3.6
	最新全模型迭代重建算法：最新重建算法

	3.6.1
	探测器硬件迭代芯片

	4
	检查床

	4.1
	最大载重量≥300kg，

	4.2
	扫描床定位精度≤0.25mm

	4.3
	检查床水平方向最大移动速度≥600mm/s，

	4.4
	检查床垂直方向最大移动速度≥50mm/s，

	4.5
	床面距离地面最高距离≥90cm

	4.6
	床面距离地面最低距离≤49cm，

	4.7
	扫描床控制脚踏开关：

	5
	扫描参数/技术

	5.1
	最快扫描速度≥50cm/s，

	5.2
	最薄重建层厚≤0.5mm，

	5.3
	一次连续螺旋扫描时间≥80秒,要求厂家说明在该扫描时间下的最大管电流限制（是否降mA），并临床验证数据

	5.4
	最快转速下螺旋旋转一圈，Z轴的覆盖范围≥16cm

	5.5
	螺旋模式最大扫描范围≥200cm，

	5.6
	螺旋扫描最大螺距≥2.0，

	5.7
	全肺扫描（约35cm）最短时间≤1s，

	5.8
	在心率≤65bpm、采用前瞻性门控轴扫模式下，头颈心脏联合扫描时间≤1s

	5.9
	4D自动毫安实时调节技术

	5.10
	智能自动kV技术

	5.11
	重建速度(512×512)≥90幅/s，

	5.12
	最大扫描视野≥70cm，

	5.13
	图像重建矩阵≥1024×1024,

	5.14
	图像显示矩阵≥1024×1024

	6
	智能平台

	6.1
	基于定位像，智能自动确定和调整扫描范围功能

	6.2
	椎体与椎间盘，智能自动标记与重建功能

	6.3
	头颅位置倾斜，智能自动矫正重建功能

	6.4
	基于定位像，智能自动个性化确定和调整扫描参数(kV,mAs,螺距等)功能

	6.5
	冠状面、矢状面、自定义平面等，智能自动重建功能

	6.6
	能量成像方式下，冠状面、矢状面、横断面同时自动重建

	6.7
	智能设定螺距，扫描时间，mA到最佳平衡点

	6.8
	球管端及准直器配备特殊射线滤过装置，降低辐射及优化图像质量：

	6.9
	超低剂量同水平单层多期扫描模式

	6.10
	定位相实时重建与扫描同步，即扫即停

	6.11
	mA依据解剖部位（头，颈，肩，胸）实时优化

	6.12
	mA依据曝光角度（肩-平行、垂直方向）实时优化

	6.13
	mA调制5种以上调制强度曲线，优化图像

	6.14
	智能个性化匹配算法推荐最佳kV与mA组合

	6.15
	基于定位相的解剖轮廓及密度，智能推荐最佳扫描参数，实现最优图像质量

	6.16
	智能提示与显示优化图像和降低剂量的高端技术种类

	6.17
	儿童专用智能扫描协议

	6.18
	儿童专用剂量调整曲线

	7
	图像质量

	7.1
	X/Y平面-最高空间分辨率≥20Lp/cm，

	7.2
	X/Y平面-空间分辨率@10%MTF≥20Lp/cm，要求厂家：采用国际通用标准水模测试的原厂技术报告或白皮书。

	▲7.3
	Z平面-最高空间分辨率≥21Lp/cm

	7.4
	Z平面-空间分辨率@10%MTF≥16Lp/cm，

	7.5
	低密度分辨率,2mm@0.3%，剂量≤13mGy，

	7.6
	低密度分辨率,3mm@0.3%，剂量≤10mGy，

	7.7
	CT值范围≥-1000～+3000HU

	7.8
	扩展CT值范围≥-10000～+30000HU

	8
	心脏成像

	8.1
	心脏180度数据采集所需最短时间≤130ms， 

	8.2
	心脏成像有效时间分辨率≤130ms，

	8.3
	冠脉最佳时相自动重建算法

	8.4
	非全剂量心动周期期相，降低mA，实现剂量再降低≥50%

	8.5
	心脏自适应前门控轴扫技术

	8.6
	心脏前瞻门控螺旋扫描技术

	8.7
	单心动周期心脏扫描技术

	8.8
	自动跳过异常心律心脏成像技术

	8.9
	房颤病人的单心动周期冠脉成像技术

	8.10
	冠脉搭桥，扫描范围≥40cm，扫描时间≤2秒，

	8.11
	支架精显算法

	8.12
	非心电门控，高清钙化积分扫描模式

	8.13
	炫速TAVR/TAVI扫描方案，最快扫描速度≥50cm/s，

	8.14
	冠脉斑块成分精显检查模式

	8.15
	单心动周期儿童先心病成像

	9
	能量成像

	9.1
	能量成像扫描KV组合模式≥3种，

	9.2
	能量成像额外纯化硬件,提高高kV下的光子能级，总能量分辨率提高

	▲9.3
	能量模式扫描速度≤0.25秒/360°，

	9.4
	能量成像高/低kV同时采集，

	9.5
	能量成像过程中，mA实时动态调制

	9.6
	主控台上同时自动重建多组能量图像

	9.7
	高kV,低kV，混合能量独立分组

	9.8
	高/低能量混合图像，混合百分比≥4种

	9.9
	能量成像可以使用迭代算法

	9.10
	金属假体优化专用扫描协议

	9.11
	能量成像方式下，冠状面、矢状面、横断面同时自动重建

	9.12
	主控台上重建后直接发送能谱图像至PACS

	9.13
	能量单keV能谱级数量≥150级，

	10
	微剂量成像

	10.1
	全主动脉（约70cm）CTA成像，扫描时间≤5秒，

	10.2
	全肺（约35cm）自然呼吸成像

	10.3
	BMI>28，大体型人群，全脊柱成像，扫描时间≤3秒 

	10.4
	70kV超低剂量全脑一站式灌注成像

	10.5
	无心电门控，心肺一站式筛查，扫描时间≤1秒，

	10.6
	70kV超低剂量儿童先心病成像

	10.7
	大螺距超低剂量儿童急诊成像模式，范围30cm，扫描时间≤1秒，

	10.8
	儿童自然清醒，无需镇静睡眠，快速成像

	11
	主控计算机系统

	11.1
	主机：64位

	11.2
	主频CPU≥3.6GHz，≥4核

	11.3
	内存≥64GB

	11.4
	操作系统：Windows或Linux

	11.5
	原始数据rawdata存储容量≥4TB，

	11.6
	512×512矩阵非压缩影像存储量≥200万幅

	11.7
	医学专用液晶超薄平面显示器：显示器尺寸≥19”,分辨率≥1280×1024,两个显示屏 。

	11.8
	独立的重建服务器，用于原始数据rawdata 的重建

	11.9
	DICOM3.0接口（传输/接收/打印/存档/查询/WORKLIST/MPPS等）

	11.10
	同步并行处理功能

	11.11
	USB3.0

	11.12
	图像多点自动实时传送：要求同时实时传送至多个工作站和PACS

	12
	高级处理工作站

	12.1
	原厂最新版高级图像后处理工作站≥1台，各厂家最新版软件

	12.2
	主频CPU≥10×2.4GHz

	12.3
	操作系统：Windows 10或LINUX系统

	12.4
	医学专用液晶超薄平面显示器，显示器：≥24吋，分辨率1920×1200

	13
	临床应用软件

	13.1
	MPR多平面重建

	13.2
	任意平面重建

	13.3
	SSD重建

	13.4
	曲面重建CPR

	13.5
	三维容积重建软件VR

	13.6
	最大密度投影MIP

	13.7
	最小密度投影MinMIP

	13.8
	自动去骨功能

	13.9
	造影剂自动跟踪扫描软件

	13.10
	智能呼吸导航系统

	13.11
	CT电影功能

	13.12
	时间密度曲线测量软件

	13.13
	窗宽/窗位自动设置功能

	13.14
	自动分割手术刀模式

	13.15
	dose 剂量报告

	13.16
	自定义窗宽/窗位功能

	13.17
	数据按检查日期筛选模式

	13.18
	数据按检查部位筛选模式

	13.19
	患者信息或ID号快速检索功能

	13.20
	预检查列表

	13.21
	心电图自动编辑软件

	13.22
	冠脉成像扫描界面内：一键三维VR直接预览功能

	13.23
	心脏前瞻门控螺旋扫描：依据心率智能自动选择螺距功能

	13.24
	心脏心电门控：0-100%全时相序列重建功能

	13.25
	dose辐射剂量管理软件

	13.26
	窗宽/窗位切换快捷键

	13.27
	图像序列批处理重建功能

	13.28
	多序列图像自定义拼图功能

	14
	高级临床应用软件

	14.1.0
	解剖智能识别和多平面重建功能

	14.1.1
	多组织结构融合功能

	14.2
	神经血管分析软件

	14.2.1
	头颈血管智能自动减影功能

	14.2.2
	颅内动脉瘤智能分隔和提取功能

	14.2.3
	一键神经血管曲面重建功能

	14.2.4
	神经血管狭窄测量及分析功能

	14.2.5
	神经血管自动标记血管名称

	14.3
	脑卒中和脑肿瘤灌注软件

	14.3.1
	脑灌注时间密度曲线

	14.3.2
	灌注参数：CBV、CBF、Tmax、rCBF、FEP、MTT等

	14.3.3
	头颅运动矫正功能

	14.3.4
	脑灌注自动处理工作流功能

	14.3.5
	脑灌注伪彩图的冠/矢/轴三维容积灌注图像

	14.4
	体部血管分析软件

	14.4.1
	去床板功能

	14.4.2
	自动去骨功能

	14.4.3
	血管显示功能

	14.4.4
	全自动提取和显示血管曲面重建CPR与正切位横断面对比3D显示功能

	14.4.5
	血管曲面重建CPR拉直功能

	14.4.6
	血管狭窄测量功能（狭窄长度，最大直径，最小直径，有效面积等）

	14.5
	体部灌注软件

	14.5.1
	肝脏、胰腺、肾脏等体部灌注分析模式

	14.5.2
	BV、BF、TTP等灌注参数

	14.5.3
	肝脏灌注ALP、PVP、HIP等参数

	14.5.4
	组织灌注时间密度曲线

	14.5.5
	器官运动矫正功能

	14.5.6
	噪声抑制功能

	14.6
	肿瘤分析软件

	14.6.1
	肝脏肿瘤自动分隔功能：一键分隔与提取肿瘤病灶

	14.6.2
	淋巴结自动分隔功能：一键分隔与提取淋巴结

	14.6.3
	自动测量功能，包括病灶体积、WHO/RECIST标准下直径等参数

	14.7
	冠脉分析软件

	14.7.1
	冠脉钙化分析软件

	14.7.1.1
	冠脉钙化积分自动评估

	14.7.1.2
	冠脉钙化体积自动评估

	14.7.1.3
	冠脉年龄自动评估

	14.7.2
	零键冠脉树自动提取

	14.7.3
	零键自动去除心耳功能

	14.7.4
	零键自动去除血池功能

	14.7.5
	零键冠脉自动标记和命名功能

	14.7.6
	冠脉探针功能

	14.7.7
	冠脉狭窄测量和分析功能(狭窄程度，面积，直径等)

	14.7.8
	一键提取和显示冠状动脉CPR功能

	14.7.9
	冠脉曲面重建图像CPR拉直功能

	14.7.10
	冠状动脉曲面重建CPR图与正切位横断面对比3D显示功能

	14.7.11
	冠脉中心线编辑功能，实现冠脉分枝的延长和剪切

	14.7.12
	冠状斑块彩色编码定性分析

	14.7.13
	类血管内超生显示功能

	14.7.14
	血管支架放置助手：显示狭窄段的长度，起止点距离血管开口的距离

	14.8
	心功能分析软件

	14.8.1
	心功能分析参数：包括收缩/舒张末期容积，射血分数，心壁运动等：

	14.8.2
	计算心肌质量、舒张末期/收缩末期容积、每搏输出量、射血分数等新功能数值

	14.8.3
	个性化的心功能参数参考范围并突出显示异常数值

	14.8.4
	自动计算生成室壁厚度、室壁增厚率、室壁运动的17分段牛眼图

	14.8.5
	自动生成报告，同时支持Dicom，PDF，HTML等格式输出

	14.9
	结肠分析软件

	14.9.1
	结肠360º全景平铺功能

	14.9.2
	结肠自动腔内导航探测功能

	14.9.3
	结肠透明化功能

	14.9.4
	结肠息肉标记与显示功能

	14.10
	能谱成像软件

	14.10.1
	能量成像方式：双源双球管扫描或瞬时切换或双层探测器能量成像

	14.10.2
	能谱成像可以使用迭代算法

	14.10.3
	能谱采集时，球管电流可根据患者体型、层面、旋转角度进行调节：

	14.10.4
	可以观察、使用、操作、调节能量图像，以及测量碘含量、能谱曲线等能谱数据的功能

	14.10.5
	使用单keV图像去除金属伪影的功能

	14.10.6
	多种能谱图像同屏显示综合诊断功能

	14.10.7
	有效原子序数显示以及成像功能、能谱曲线功能

	14.10.8
	虚拟平扫图像成像分析功能

	14.10.9
	碘密度、碘图等分析功能

	14.10.10
	能谱图像去骨功能，并对不同keV下去骨效果调节观察功能

	14.10.11
	肿瘤瘤体碘含量评估功能

	14.10.12
	能谱痛风分析功能

	14.10.13
	能谱肿瘤定量评估

	14.10.14
	能谱肿瘤物质成分分析

	14.10.15
	能谱电子云密度分析

	15
	肋骨及脊柱高级分析软件包

	15.1
	自动肋骨三维及曲面显示

	15.2
	脊柱及椎间盘自动标记定位等功能

	15.3
	一站式胸痛软件（三联检查）

	15.4
	能谱肺结节定量分析

	15.5
	心肌能谱成像

	16
	附件

	16.1
	头托：1个

	16.2
	头臂托：1个

	16.3
	质控水模及床垫：1套


标项3：数字化X线摄影（DR）

1功能需求

用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2主要技术规格和要求

2.1高压发生器

2.1.1最大输出纹波频率≥200kHz

2.1.2高压发生器功率≥80kW

2.13管电压可调范围：40～150kV

▲2.1.4加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s

2.1.5最大输出电流≥1000mA

▲2.1.6最大电流时间积≥1000mAs

2.1.7具备AEC自动曝光控制

2.1.8发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光

2.2X射线球管

2.2.1球管最大功率≥100kW

2.2.2球管焦点≤0.6/1.2mm

2.2.3阳极热容量≥400kHU

2.2.4管组件热容量≥1300kHU

2.2.5球管散热风扇
2.3无线平板探测器（2块）

▲2.3.1配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用

2.3.2探测器尺寸≥17×17英寸

2.3.3闪烁体类型：碘化铯（CsI）

2.3.4半导体材料：非晶体硅（a-Si）

▲2.3.5像素尺寸≤100um

2.3.6采集灰阶度≥16bits

2.3.7极限空间分辨率≥4.0lp/mm

2.3.8采集距阵≥4000×4000

2.3.9探测器重量≤3.6kg（含电池）

2.3.10防水防尘等级：不低于IP54

2.3.11量子探测效率（DQE）≥70%（典型值）

2.3.12平板探测器通讯模式：片盒内有线传输，片盒外无线传输

2.4
束光器

2.4.1射线野指示：LED光野指示灯

2.4.2激光定位线

2.4.3射线野控制模式：电动+手动（双模式）

2.4.4射线野尺寸自动控制：可以根据SID变化自动调整束光器开口大小以保持投照光野尺寸不变

2.4.5附加铜滤过：支持0.1mm/0.2mm/0.3mm 三种规格，可自动切换

2.5球管悬吊支架

2.5.1吊架运动模式：电动+手动（双模式）

▲2.5.2球管架垂直运动距离≥150cm
2.5.3球管架沿纵轴运动距离≥320cm

2.5.4球管架沿横轴运动距离≥190cm

▲2.5.5球管套可沿垂直轴旋转≥±180°；沿水平轴旋转≥±135°

2.5.6球管套可沿水平轴旋转≥±135°

2.5.7立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动

2.5.8悬吊支架可根据检查协议预设位置实现一键摆位功能

2.6全自动摆位

▲2.6.1支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，支持全面的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到检查协议预设拍摄位置) 

2.6.2支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位）

2.7胸片架

▲2.7.1胸片架垂直运动行程≥150cm

2.7.2立位拍摄最大SID
≥320cm

2.7.3胸片架运动模式：电动+手动（双模式）

2.7.4平板探测器可在-20度/+90度翻转

2.7.5平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，支持在线充电
2.7.6平板在线充电指示灯具备

2.7.7可隔室遥控胸片架垂直升降

2.7.8配备自动曝光控制电离室

2.7.9配备可插拔滤线栅，栅焦距≥130cm，栅格比≥8：1，无需工具即可轻松取出具备

2.8球管侧近台操控系统

2.8.1近台操控彩色触摸屏

2.8.2操控方式：电容式触摸屏

2.8.3屏幕尺寸≥9.5英寸

2.8.4屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.8.5可显示患者检查列表，加载患者检查

2.8.6可选择患者检查部位及检查协议

2.8.7可显示患者的详细登记信息、摆位引导图

2.8.8可调整曝光参数（kV，mAs，ms等）、选择患者体型

2.8.9可实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示

2.8.10可显示当前SID数值，以及与协议推荐SID数值是否匹配

2.8.11可显示当前滤线栅状态，以及与协议推荐滤线栅是否匹配

2.8.12支持系统提示信息显示，包括状态提示，故障警示等，采用中文描述显示

2.9电动升降摄影床

2.9.1床面可电动升降

▲2.9.2最低床面高度：≤50cm

2.9.3床面板外形尺寸：≥800mm×2300mm

2.9.4床面横向移动范围：不小于±34cm

2.9.5床面纵向移动范围：不小于±12cm

2.9.6床面最大承重：≥250kg

2.9.7平板托盘运动模式：电动+手动（双模式）

2.9.8平板托盘移动范围：≥800mm
2.9.9平板在线充电指示灯

2.9.10配备自动曝光控制电离室

2.9.11配备可插拔滤线栅，栅焦距≥100cm，栅格比≥10：1无需工具即可轻松取出具备

2.10无线远程遥控器

2.10.1可遥控胸片架电动升降

2.10.2可遥控球管悬吊架横向移动

2.10.3可遥控设备一键到立位或一键到卧位

2.10.4可遥控限束器光野控制

2.10.5供电电池类型：锂电池

2.10.6待机时间：≥8小时

2.10.7充电形式：无线电磁感应式

2.10.8无线遥控方式：无线射频遥控，非红外式

2.11图像采集工作站

2.11.1采集工作站主机内存≥32GB

2.11.2采集工作站主机硬盘≥960GB，采用SSD固态硬盘

2.11.3图像文件存储容量≥10000幅

2.11.4采集工作站显示器尺寸≥23英寸

2.11.5采集工作站显示器分辨率≥1920×1080

2.11.6采集工作站显示器对比度≥1000:1

2.11.7支持图像采集工作站实时显示患者摆位的视频画面

2.11.8支持在患者实时摆位视频中隔室无级光野范围调整，并显示覆盖人体区域

2.11.9支持实时显示AEC电离室覆盖人体区域及激活状态显示

2.11.10支持虚拟探测器成像范围显示

2.11.11支持智能胸片摆位提醒，可通过摄像头自动识别患者胸片摆位是否准确，显示拍摄部位中心与平板中心的偏移值

2.11.12支持智能语音播放功能，可设置由工作流自动触发或软件按钮触发的语音播报，智能提醒和引导患者检查

2.11.13支持与RIS和HIS系统的连接

2.11.14支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比

2.11.15支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整

2.11.16支持儿童专用拍摄协议，可根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议（实物照片）

2.11.17支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区

2.11.18图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

2.11.19支持DICOM3.0，包括：DICOMSend,DICOMPrint,DICOMStorage commitment,DICOMQuery/RetrieveDICOMWorklist/MPPS

2.11.20为保证系统整体各部件高度集成，要求图像采集工作站具备整机故障预判功能，可精准定位系统故障，并提供相关故障诊断文字说明（提供功能截图照片证明）

2.12全长骨拼接功能

2.12.1支持长骨拼接功能，并提供一站式采集与拼接工具

2.12.2立位拼接最大拍摄范围≥145cm

2.12.3卧位拼接最大拍摄范围≥120cm

2.12.4立位专用拼接支架

2.12.5立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手

2.12.6扶手运动范围≥55cm

2.12.7立位拼接支架底座承重≥200kg

2.12.8具备可视化长骨拼接功能，可在图像采集工作站实时显示长骨拼接范围，并可通过鼠标进行自定义拼接范围设置。

2.13支持AI辅助质控或图像质量评价功能，可对胸片拍摄质量（如体位、曝光条件等）提供实时反馈或提示。

2.13.1具备智能实时胸片质控功能，能够在采集工作站上即时显示胸片拍摄的质控结果，提示不合格片

2.13.2具备质控结果统计分析功能，能够对设备的质控结果进行分类统计和分析，支持按结果分类，按不合格原因分类等统计方式

标项4：双能X线骨密度仪


一
主要用途：可进行骨密度测定及体成分分析，用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。


二
影像链要求：球管，探测器，高压发生器与整机设备为为同一品牌


三
注册证适用范围：包含骨密度测定和体成分分析


四
技术参数


1
高压发生器


1.1
高压发生器最大输出功率≥220W（检验报告）


1.2
固定管电压≥76kv


1.3
工作管电流可调档位≥4档


1.4
最大工作管电流≥3mA（检验报告）


1.5
最小工作管电流≤0.15mA


2
X射线源


2.1
双能产生方式：K缘过滤，同时产生高低双能X线，非高低压切换


2.2
X射线束：窄角扇形


2.3
扇形扫描角度≤6°（技术白皮书）


2.4
靶角≥10°

▲
2.5
球管最大热容量＞250KJ（检验报告）

▲
2.6
X线束低能能量＜40kev  高能≥75Kev  （技术白皮书） 


3
探测器


3.1
光子计数探测器，材质为LYSO或CZT（技术白皮书）


3.2
有效视野内物理通道数≥16


3.3
DQE≥99%


4
扫描


4.1
扫描部位：正/侧位腰椎、单侧/双侧股骨、前臂、全身


4.2
扫描时间

▲
4.2.1
腰椎标准模式扫描时间：≤30s

▲
4.2.2
股骨标准模式扫描时间：≤28s


4.2.3
全身标准模式扫描时间：≤300s


4.3
扫描套件：


4.3.1
配备正位脊柱扫描定位器


4.3.2
配备单侧/双侧股骨扫描定位器


4.3.3
配备前臂扫描定位器


4.3.4
配备侧位脊柱扫描定位器


4.3.5
配备骨科髋关节扫描定位器


4.3.6
配备骨科膝关节扫描定位器


4.4
扫描床（非折叠式）


4.4.1
扫描床尺寸：长度≥260cm，宽度≥109cm


4.4.2
最大有效扫描视野：≥195cmX60cm（技术白皮书）


4.4.3
最大病人承重≥150kg


4.4.4
球管焦点到影像接收器的距离：≤70cm


4.5
扫描剂量


4.5.1
脊柱扫描≤40μGy


4.5.2
全身扫描放射剂量：≤0.5μGy


4.6
扫描技术


4.6.1
腰椎、双侧股骨每个部位有至少3种扫描模式，以适应不同体型的患者


4.6.2
一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测


4.6.3
扫描小助手功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议（提供软件界面截图或报告） 


4.6.4
具备智能自动确定骨边缘功能


4.6.5
具备与前一次扫描结果对比分析功能


4.6.6
具备异常骨密度区域或金属自动排除


5
质量控制


5.1
具备自动质控测试程序


5.2
具备自动质控趋势分析


5.3
具备质控模块（含大、中、小三种骨密度校准，适合不同人群,提供六点校准软件界面及报告）


6
报告系统


6.1
具备检测结果趋势分析功能


6.2
可自定义报告模板


6.3
具备多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估


7
参考数据库


7.1
具备NHANES III骨密度参照数据库

▲
7.2
具备中国人中轴骨骨密度参考数据库，基于投标品牌设备采集的腰椎和髋部骨密度数据所建立，样本量≥10000例，且为同一研究，非多项研究合并的数据，所用数据库发表权威文献（提供文献佐证，尺挠骨数据不视为相应此参数）


7.3
具备中国人体成分参考数据库（提供测量结果的百分位数）


7.4
具备中国儿童数据库


8
软件功能


8.1
可进行正位腰椎骨密度扫描、评估


8.2
具备股骨骨密度扫描、评估，提供股骨颈和全髋的测量结果


8.3
可自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果


8.4
具备前臂测量和分析


8.5
具备全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量


8.6
可进行全身肌肉/脂肪成分分析


8.7
可对身体和局部组织定量：包含以下值：组织(%脂肪)，区域(%脂肪)，组织含量，非脂肪含量，总含量，脂肪比率


8.8
具备静息代谢率


8.9
具备相对骨骼肌质量指数（提供报告）


8.10
具备体成分Android和Gynoid ROI分析


8.11
具备WHO体重指数评估


8.12
可自动对腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比（提供临床影像以及腹臀脂肪比测量值）

▲
8.13
具备双能脊柱评估功能


8.13.1
评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度（提供报告）


8.13.2
可根据国际通用的Genant目视半定量判定方法，能够将骨折分为轻度、中度和重度


8.13.3
自动对所有的椎体进行分类


8.13.4
提供的影像均为双能剪影图，需去除软组织图像（提供双能图像证明）


8.13.5
同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估


8.14
计算机辅助标定椎体畸形


8.15
具备侧位腰椎骨密度扫描、评估


8.16
具备人工髋关节置换后的自动扫描、评估，人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个（提供操作界面及报告）


8.17
具备增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估


8.18
具备FRAX十年骨折风险评估软件


8.19
具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。


8.20
具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具

8.21
具备体重/种族差异校正软件


8.22
具备儿童骨密度测量功能（脊柱，髋关节）


8.23
具备DICOM 协议接口


8.24
具备HL7协议接口


9
主机工作站


9.1
内存：≥16GB


9.2
硬盘：≥1TB


9.3
具备DVD光驱


9.4
显示器：≥23英寸液晶显示器


9.5
配备彩色打印机

标项5：乳腺钼靶机

总体要求：

1.主要功能与用途：全数字化平板乳腺X线摄影，用于早期妇女乳腺疾病普查、乳腺疾病诊断，并且针对中国女性致密性乳腺模型特点进行后处理算法的优化，显著提高致密型乳腺影像质量，最终为医生呈现优质的影像。机型为等中心C 臂设计，电动旋转控制，脚闸控制，电磁锁定，支持一键下一体位和一键对称体位。

2 资格标准 ：该设备通过中国国内NMPA认证，提供相关资质文件

性能参数要求：

1、平板探测器：

1.1 采用乳腺专用高稳定性非晶硅或非晶硒平板探测器

▲1.2 探测器像素大小：≤85μm

1.3 探测器有效采集区域：≥22cm×28cm

1.4 像素矩阵大小：≥3000×3000

1.5 探测器灰阶深度：≥16bits

1.6 探测器最大空间分辨率：≥5.0lp/mm

1.7 配置的X射线平板探测器应为国内外知名品牌（提供注册检测报告中发生器铭牌或注册检测报告中关键部件列表证明）。（提供品牌名称）

1.8设备应支持探测器日常校准功能，以确保图像质量的均匀性和一致性。

2、X射线球管

2.1 为确保其适用于全身各部位摄影并具备高热容量与散热率，阳极靶材料优先采用钨靶，亦可接受钼靶，但需提供更高功率或同等图像质量的证明材料

2.2 球管大焦点标称尺寸： ≤0.3(根据IEC 标准)

2.3 球管小焦点标称尺寸： ≤0.1(根据IEC 标准)

▲2.4 最大工作管电压：≥49kv

2.5 阳极靶角设计应满足临床成像需求，不同焦点可对应不同靶角（若采用双靶角设计）

2.6 最大阳极转速：≥9000rmp/min

▲2.7 阳极热容量：≥300khu

2.8 阳极管套热容：≥500khu

2.9 固有滤过：Be /0.63mm 

2.10 配置的X射线球管应为国内外知名品牌（提供注册检测报告中发生器铭牌或注册检测报告中关键部件列表证明）。（提供品牌名称）

3、高压发生器

3.1 发生器采用高频固态逆变技术，实现高效电能转换与稳定输出

3.2 发生器功率：≥5KW

3.3 逆变频率：≥60khz

▲3.4 mA范围：≥200mA

3.5 KV范围：20KV～49KV

3.6 mAS范围：≥600mAs

3.7 发生器与机架一体化设计，支持图像采集工作站完成曝光控制

3.8 供电：220V-240V，50/60Hz±1Hz

▲3.9 自动曝光控制：具备AEC/AOP全自动曝光控制，支持平板探测器直接感应曝光，无需依赖传统电离室，可实现曝光参数智能化管理，显著提高成像一致性与操作效率

4、立式摄影系统

4.1 C型臂设计（非环型臂）：电动旋转保证快速和准确摆位，脚闸控制，电磁锁定。支持镜像角度记忆与一键调用，显著提升摆位效率与重复精度。

▲4.2 C臂探测器表面距地面升降最低点≤65cm

4.3 C臂探测器表面距地面升降最高点≥145cm

▲4.4 C臂探测器表面距地面上下移动范围≥81cm

4.5  C臂旋转范围≥±180°（即总旋转范围≥360°），或满足临床所需的所有投照角度（如LCC、RCC、LMLO、RMLO等）,（投标时需提供原厂技术参数表或官方技术白皮书作为技术佐证）

4.6 C臂能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键镜像、一键到位功能，可自动旋转到LCC、RCC、LMLO、RMLO

4.7 机架上应在多个位置设有控制键，便于多角度灵活操作

4.8 源像距SID≥66cm（投标时提供原厂技术参数表佐证即可）

4.9 设备自带操作显示屏，可实时动态显示各类机械运行参数及设备工作状态。 

4.10 底部显示器具有旋转角度、压迫厚度、压力和病人姓名显示功能

4.11 机架与摄影工作台均配备独立一键急停装置，保障紧急情况下的系统安全

4.12 氛围灯可以指示不同的运行状态，如可以指示当前拍摄协议对应的乳房（左侧或右侧）

4.13 高压发生器、X 线球管组件整合于乳腺机机架中，以提升曝光间空间

5、曝光系统

5.1 手动曝光：人工设置kv, mAs

5.2 全自动曝光AEC模式可通过三种方式实现：标准模式、对比度优先模式、剂量优先模式

5.3 具备根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS的功能

5.4 具备智慧曝光系统：能智慧分析乳房整体结构成分,包括假体植入物或乳腺腺体密度，优化曝光剂量

6、脚踏开关

6.1 提供双脚踏开关。高寿命，耐踩踏。与机身按钮联动，可控制压迫板及C臂运动

6.2 脚踏数量：2个（左右各一个）

7、面部防护屏

7.1 数量：1套

8、准直器

8.1 模式：电动自动调节

8.2 根据腺体密度和厚度的差异选择不同的滤过

8.3 附加滤过：铑、银

8.4 固有滤过：≥0.02 Al

9、滤线栅

9.1 带碳元素物理滤线栅，非软件式

9.2 有效栅比：≥5∶1

9.3 栅密度：≥36 线/cm

9.4 支持曝光自动同步

10、压迫系统

10.1 提供2块压迫板，尺寸为：18×24cm、24×29cm

10.2 压迫力范围（电动）：1~200N

10.3 压迫板最大移动范围：≥20cm

10.4 升降方式：电动升降、智能加压、手动加压、自动释放、手动解压

10.5 具有压迫板圆形微调电动旋钮

10.6 支持紧急释放、自动释放

10.7 具有双重压迫模式：首次激活为预压迫模式，第二次激活为全压迫模式

11、具备三维断层功能

11.1
支持大角度三维断层摄影≥40°

11.2
支持三维断层摄影，小角度≤15°（如采用大角度方案，可接受≥40°的单角度配置）

11.3
断层摄影时球管旋转方式为连续式或步进式

11.4
小角度拍摄时，单个体位断层摄影采集图像数
≥15次

11.5
大角度拍摄时，单个体位断层摄影采集图像数
≥20次

11.7
单个体位断层摄影扫描时间
≤10s

11.8
重建层厚≤1mm

11.9
可通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像

11.10
可以提供断层图像的薄层和厚层显示

11.11
支持自定义层厚的融合功能，并有不同重建算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度

12、立体定位穿刺活检系统  设备一体化集成乳腺立体定位穿刺活检系统，与乳腺 X 射线摄影系统共用整机控制系统、成像探测器及图像处理软件，整套设备为原厂统一成套配置，无需外接改装设备。

12.1
为保障设备先进性和稳定性，需配备立体定位穿刺活检系统，可为同品牌或经认证的兼容系统，提供注册证资料

12.2
介入活检定位精度≤±1 mm

12.3
活检针进针运动微调精度0.1 mm/步，步进式

12.4
支持持针器在X、Y、Z轴电动运动，或手动+电动复合控制模式

12.5
穿刺立体定位单元重量≤5kg

12.6
一键控制，自动完成正负角度两次曝光及球管旋转

12.7
控制屏支持实时显示目标病灶位置、当前实际位置以及两者的位置差异；实时显示实际位置到安全边际的差距，有助于实现更精准的穿刺

12.8
控制屏≥IP65，具备防水防尘设计，有效避免试剂或血液侵入

12.9
针运动到边界位置时响起安全提示音，并支持自定义开启或关闭

12.10
多视角辅助标记疑似病灶工具，模拟穿刺针进针路线（提供相关证明材料）

12.11
多视角辅助标记疑似病灶工具支持XY、XZ、YZ三视角显示目标点空间位置

12.12
自动计算并可视化展示穿刺针与目标病灶点、压迫板、载物台的相对位置关系，细节化显示穿刺针取样槽和针尖的空间位置

12.13
提供专业化仿真穿刺培训模体

12.14
支撑自动筛选适用穿刺针规格，根据目标病灶点位置信息，自动筛选出适用的穿刺针规格、进针方式、对应持针器型号

13、图像处理系统

13.1 对于致密型乳腺组织，具备专用高级处理功能，将致密性腺体清晰显示

13.2 支持灰度处理与调整

13.3 可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等

13.4 具备组织均衡和噪声抑制等频率处理，改善图像均匀性与信噪比

13.5 具备图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局

13.6 预定义拍摄参数与后期调整

13.7 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系

13.8具备按照限束器边界自动感兴越区（ROI）裁剪功能，优化图像显示范围

13.9
为保证更高效拍摄效率，图像采集工作站可同时进行多患者管理，例如：待检查、正在检查、检查完成患者的多患者同时管理

14、影像采集工作站

14.1 CPU：≥3.5 GHz

14.2 主机工作站操作台内存：≥32GB

13.3 硬盘存储空间≥2TB SSD，或≥4TB HDD+SSD混合存储

14.4 医用专业显示器：尺寸≥23英寸，分辨率：≥1920×1080

14.5 操作系统：中文Windows10 系统

14.6 与PACS/RIS/HIS系统的集成

14.7 内置完整患者信息录入模块，支持手动及DICOM Worklist自动导入

14.8 支持灰度处理与调整，支持动态实时患者信息检索与显示。

14.9 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理。

14.10 支持DICOM 3.0功能：DICOM Send、DICOM Print、DICOM Storage commitment、DICOM Query/Retrieve、DICOM Worklist/MPPS

14.11 具备彩色摆位引导图，用于指导医生进行每个拍摄部位摆位，提供照片证明材料。

14.12 控制方式：快捷功能操控盒、鼠标，兼顾操作便捷性与精确性

14.13 操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等

14.14 具备图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局

14.15 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系

14.16 可按照限束器边界自动感兴越区（ROI）裁剪功能，优化图像显示范围

14.17 可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等

14.18 具备智能全自动图像裁剪、图像自适应显示等，提供更好的视野

14.19 支持5种准直器光野尺寸：23*29cm，18*24cm，15*15cm，9*9cm，8*20cm

15、图像后处理工作站

▲15.1
配备原厂乳腺专用后处理工作站

15.2
支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐

15.3
支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步缩放、窗宽窗位调节等

15.4
软件自带按BI-RADS分类的结构化图文报告

15.5
支持自定义融合图像的层厚，并搭载不同算法，优化钙化或肿块的显示效果

15.6
支持自定义断层层厚设置功能，可调节断层层厚，包括1mm/5mm/10mm等不少于8种层厚设置。

15.7
支持MG、CT、MR、US多种模态乳腺图像同屏显示和处理；

16、支持对比增强功能（CESM/CEDM）作为可选配置，投标方可提供该功能的有无及相应报价方案” ，或根据临床实际需求评估是否必需。

第六章  政府采购合同格式

采用财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》（财办库〔2024〕84号）格式。

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （投标人）
乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                            
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：
 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收 
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或

采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或

合同章）
	
	单位名称（公章或

合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人
（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


附件1：

政府采购履约担保函

 编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称中标人）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，中标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应中标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在中标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至中标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果中标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明中标人违约事实的证明材料。

如果你方与中标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与中标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与中标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使中标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与中标人的另行约定，全部或者部分免除中标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成中标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。                                 

保证人：（盖单位章）

                                                     年  月  日

第七章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应当严格按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请认真仔细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。
政府采购项目

采购项目编号：

                   采购项目
投标文件

（资格证明部分）

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签名）

时  间：    20    年  月  日
目录
 一、投标人基本资格条件证明材料…………………………………………………………页码

    1.投标人基本情况表……………………………………………………………………

2.法定代表人身份证明…………………………………………………………………

3.法定代表人授权书……………………………………………………………………

    4.投标人营业执照等证明文件，自然人的身份证明…………………………………
 5.财务状况报告…………………………………………………………………………

6.税收缴纳证明…………………………………………………………………………

7.社会保障资金缴纳证明………………………………………………………………

        8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明………………………………

    9.投标声明书……………………………………………………………………………

10.投标保证金收据………………………………………………………………………

二、投标人特定资格条件证明材料……………………………………………………………
   11.行政许可证明…………………………………………………………………………

    12.联合体协议……………………………………………………………………………

一、投标人基本资格条件证明材料

1.投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	
	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	
	资产总额
	

	上年营业额
	
	员工总人数
	
	企业类型
	

	法定代表人

 （单位负责人）
	姓名
	
	电话
	手机
	

	
	
	
	
	办公
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	
	
	邮箱
	

	基本账户开户银行
	
	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标人应具备的资质证书
	等级
	类型
	证书号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标产品制造商名称
	

	投标产品制造商应具备的资质证书
	等级
	类型
	证书号

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.企业类型指大型、中型、小型、微型；2.至投标截止日成立不足1年的可不填写上年营业额

3.表格空间不足时可自行扩展。

投  标  人：                        （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：            （签名）
日      期:20  年  月  日

2.法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                   

统一社会信用代码：                
姓名：       性别：   年龄：   职务：             
系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正反面复印件粘贴处



投标人：                （盖单位章）

日     期：20  年  月  日

3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），

             现委托           （被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （采购项目）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：    年    月   日至     年   月   日。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）

	委托代理人身份证复印件（正面）
	委托代理人身份证复印件（反面）


投标人名称：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:             （签名）

身 份 证 号：                        

委托代理人：                           （签名）

身 份 证 号：                         

 授权委托日期：  20     年   月   日
说明：（1）本授权委托书有效期自开标之日起不得少于90天，仅限委托代理人参加投标时提供；

（2）本授权委托书需由投标人加盖单位章，并由其法定代表人（单位负责人）签名和委托代理人签名。

4.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 说明：

（1）企业单位投标提供有效的营业执照（3证合1或多证合1）；

（2）事业单位投标提供有效的法人证书（带有社会统一信用代码）；

（3）其他组织投标提供有效的登记证书（带有社会统一信用代码）；

（4）个体工商户投标提供有效的营业执照；

（5）自然人投标提供有效的身份证复印件；

（6）以上（1）-（4）项为正本或者副本复印件，并加盖投标人单位章。

5.财务状况报告

 说明：

5.1提供  2025  年度经审计的投标人财务报告（包括 “四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注）或者提供投标文件截止时间3个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附件2基本存款账户信息）；

5.2投标人未提供经审计的财务报告，应当提供资信证明，但下列情形除外：

（1）投标人成立不到1年的，可提供企业任意时段财务报表；

（2）投标人为中小微企业的，提供了投标担保函的（投标人须知前附表要求交纳投标保证金的项目或者包）；

（3）投标人为公益类事业单位的。

5.3以上原件或复印件直接装订，复印件加盖投标人单位章。

附件2:

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：                （签名）
基本存款账户编号： 

投标人名称：                （盖单位章）

日期：    年  月  日
6.税收缴纳证明

说明：

（1）提供投标人自投标前1年以来已缴纳任意时段任意税种完税凭证或税务机关开具的完税证明；

（2）依法免税的投标人应提供相关文件证明；
（3）投标人为公益类事业单位或自然人的无需提供；

 （4）新成立未发生缴纳税收事项的投标人，应按附件3格式提供依法缴纳税收书面承诺；

 （5）原件或复印件可直接装订，复印件加盖投标人单位章。

附件3

依法缴纳税收承诺书
正大方略工程咨询有限公司： 

我方参与                  （项目名称）（项目编号：           ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
我方承诺将依法缴纳税收，并符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和招标文件资格要求的规定。
若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。
承 诺 人：                                   （投标人名称、盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                    （签名）
日  期：20  年  月  日
7.缴纳社会保障资金证明
说明：

（1）提供投标人自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；
（3）投标人公益类事业单位或自然人的无需提供；

（4）新成立未发生缴纳社保资金事项的投标人，应按附件4格式提供缴纳社保资金的书面承诺；

（5）原件或复印件可直接装订，复印件加盖投标人单位章。

附件4

依法缴纳社会保障资金承诺书
正大方略工程咨询有限公司： 

我方参与                  （项目名称）（项目编号：           ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
我方承诺将依法缴纳社会保障资金，并符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和招标文件资格要求的规定。
若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。
承 诺 人：                                   （投标人名称、盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                    （签名）
日  期：20  年  月  日
8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明
（1）完成本项目必须的设备清单

投标人：                                       包号：    采购项目编号：

	序号
	设备名称
	计量单位
	数量
	生产企业
	使用年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备；2.表格行数不足时，可自行扩展。

投 标 人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

日    期：20   年   月   日

（2）本项目组织实施人员

投标人：                                     包号：     采购项目编号：

	1.项目负责人

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业 工作年限
	主要工作业绩

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.管理人员

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业 工作年限
	主要工作业绩
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.技术人员

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业 工作年限
	主要工作业绩
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.辅助人员

	姓名
	年龄
	职务
	资格/职称
	在本行业从业 工作年限
	主要工作业绩
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.职务是指在本单位所担任的职务。2.除表（1）（2）外，需要补充的证明材料可另纸说明。

投  标  人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

日    期：20   年  月  日

9.投标声明书

正大方略工程咨询有限公司：

我方               （投标人），就参加            采购项目（采购项目编号：）投标事宜，在此郑重声明：

1.我方所提交的投标文件全部真实有效；

2.我方近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款（举行听证会）等行政处罚的情形存在；

3.我方无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

4.我方承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿；

5.我方参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我方在投标时未列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                     （签名）

日      期：                           

10.投标保证金
说明： 投标人须知前附表未要求投标人提交投标保证金的，投标人无需提供。

投标保证金收据或凭证
复印件粘贴处

附件5

              提供投标人基本存款账户开户证明

说明：

     （1）投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

     （2）投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，按附件2格式提供基本存款账户信息。

附件6：

      若采用投标担保函，格式如下：

投标担保函
                                                    编号：

正大方略工程咨询有限公司： 

鉴于_____________        _（以下简称投标人）拟参加编号为___      _______的___________________________________采购项目（以下简称本项目）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》； 

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。 

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写__________________________），即本项目的投标保证金金额。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。 

三、承担保证责任的程序 

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款 

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

担  保  人  名  称：                  （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签名）

地       址：                         

邮 政 编 码：                         

电       话：                         

日       期：20   年  月  日

二、投标人特定资格条件证明材料

11.行政许可证明

说明:

     （1）提供投标人生产或经营等行政许可证书复印件并加盖单位章；

（2）如果投标人须知第3.1.3条款对投标产品制造商的资质提出了要求，投标人在此应附相应的资质证书复印件并加盖投标人单位章；

（3）如招标文件未对投标人资格条件要求提供行政许可证明的，投标人无需提供。
12.联合体协议
________（所有成员单位名称）自愿组成________（联合体名称）联合体，共同参加

                （采购项目名称）货物采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1._________（某成员单位名称）_________（联合体名称）牵头人。

2.联合体授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交相关资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。

4.联合体各成员单位内部分工如下：                                     。

5.中小企业相关情况如下：
（1）(标 的 名 称) ，属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，承接合同为金额为         万元，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额       为         万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

（2）(标 的 名 称) ，属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，承接合同为金额为         万元从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为          万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

（3）(标 的 名 称) ，属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，承接合同为金额为         万元从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为          万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

6.联合体各成员单位对于分享项目成果和知识产权的约定为：              。
7.联合体各成员单位不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目负责人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标无效的，联合体的其他成员可追究违约行为。

联合体牵头人名称：                                      （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签名）

联合体成员名称：                                        （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签名）

联合体成员名称：                                        （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                   （签名）

……

_____年__月__日

说明：

（1）投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体投标人应提供联合体协议；

（2）本协议书由法定代表人（单位负责人）签名的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签名的，应附法定代表人签名的授权委托书；

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（4）联合体投标人未按上述要求提供联合体协议的，按无效投标文件处理。

政府采购项目

采购项目编号：
                   采购项目  

投标文件

（商务、技术部分）

投标人：                        （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签名）

时  间：         年  月  日
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十五、投标人认为有必要补充说明的事项 ………………………………………………

一、投 标 函
正大方略工程咨询有限公司：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（政府采购项目编号： ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。
一、我方提交投标文件，电子文件1份。

二、我方的投标总报价为人民币（大写）               元 （￥       ）；交货期限为

       日, 投标有效期为投标截止日起   日。
三、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

1.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

2.在签订合同时不向采购人提出附加条件；

3.在合同规定期限内完成合同规定的全部义务； 

4.按照招标文件规定和标准向贵方交纳招标代理服务费；

5.按照招标文件规定提交履约保证金。

七、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

九、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.2条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
十、                                      （其他补充说明）。

十一、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投 标 人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                   （签名）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：20   年   月   日

二、开标一览表 

采购项目编号：                                                            包号：

	投标人名称：

	项目名称
	投标报价

（元）
	交货期
	质保期
	交货地点

	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：


注：1.投标报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2.“开标一览表”以包为单位填写；

3.有项目分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项目名称；

4.本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

投 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）

日     期：20  年   月  日
三、货物（产品）分项报价表
投标人名称：                                                                   包号：              采购项目编号：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	生产

厂家
	注册证名称
	注册证号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计报价（大写）
	
	￥


注：1.品牌指产品的品牌或注册商标；

2.投标人必须按“货物（产品）分项报价表”的格式详细报出投标报价的各个组成部分的报价，否则按无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”投标报价相等；

4.本表行数不足的，可自行扩展。

投 标 人：                     （盖单位章） 

法定代表人或委托代理人：         （签名） 

日    期：20    年    月   日

四、备选产品配件报价表
投标人名称：                                                              包号：       采购项目编号：

	序号
	产品名称
	品牌
	 型号规格
	制造商
	单位
	数量
	 单价（元）
	报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.“备选产品配件报价表”以包为单位填写，报价精确到元，不保留小数；

2.备选产品配件，仅作为采购人后期选择购买的参考依据，其报价不包含在本次投标报价内。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签名） 

 日    期：20   年  月  日

五、货物（产品）说明一览表
	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	主要技术参数
	制造商
	所属行业
	节能、环境标志

产品认证证书编号
	类型
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称:                                                        包号：                                 采购项目编号：
说明：1.除节能、环境标志产品认证证书编号以外，其他内容不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件；

2.货物各项详细技术性能可另页描述；若货物没有品牌或注册商标和具体型号的须注明；

3.投标产品属于节能、环境标志产品不填报的，在评标时不予加分。

4.所属行业按招标文件明确的行业填报；类型指小型、微型、中型、大型企业；

5.投标人提供了《中小企业声明函》的，制造商所属行业和类型与其不一致时，以《中小企业声明函》为准。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                  （签名） 

日    期：20  年  月  日

本国产品成本占比说明一览表（如适用）
投标人名称:                                                        包号：                                 采购项目编号：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	主要技术参数
	生产厂（厂名）
	厂址
	成本单价
	数量
	产品总成本（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	产品总成本合计
	

	占项目总成本比例
	%


说明：
1.若投标人须知前附表规定适用本国产品标准的，应按照要求填写；
2.此表上应填写所有符合本国产品标准的所投产品；若投标人所投全部产品符合本国产品标准的，只需要填写合计一栏（占项目总成本比例）100%，并按照要求签名加盖公章；若所投产品全部为非本国产品的，此表无需填写，但要提供空白表，按照要求签名加盖公章；

3.产品总成本合计是指所有符合本国产品标准的产品成本之和；占项目总成本比例=符合本国产品标准的产品成本之和/全部产品成本之和 *100%；计算规则详见招标文件3.4.3支持本国产业政策条款的相关规定；

4.若货物没有品牌或具体型号的须注明，其他内容不得空缺；
5.此表与投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》不一致时，以《关于符合本国产品标准的声明函》为准；

6.本表行数不足的，可自行扩展。
投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                  （签名） 

日    期：20  年 月 日

八、商务条款偏离表
投标人名称：                               包号：     采购项目编号：

	序号
	文件条目号
	招标文件商务要求
	投标文件商务响应
	偏离
	偏离及其影响

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明
	1.偏离应按照招标文件第二章第1.11条款定义理解，本表只填写有偏离的情况。

2.如投标人响应招标文件所有商务条款没有偏离情况的，必须提交空白表，否则其投标无效。


投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签名）
日    期: 20  年  月  日
九、合同条款偏离表
投标人名称：                               包号：     采购项目编号：
	序号
	文件条目号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离
	偏离及其影响

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明
	1.偏离应按照招标文件第二章第1.11条款定义理解，本表只填写有偏离的情况。

2.如投标人响应招标文件所有合同条款没有偏离情况的，必须提交空白表，否则其投标无效。


投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签名） 

日    期: 20  年  月  日

十、承诺文件

1.质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1.我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2.我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3.对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4.我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

承诺人：                              （投标人名称，盖单位章）

日  期：20   年  月  日
说明：投标人未签署承诺书的，其投标无效，责任由投标人自行承担。

2.参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

承诺人：                         （投标人名称、加盖单位章）

日  期：20   年  月  日
3.其他承诺

说明：

格式自定。投标人根据招标文件要求和采购需求，作出质保期服务计划等承诺。

十一、售后服务文件

1. 投标人依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案和培训计划。

2. 投标人应提供在新疆境内的（根据项目要求）售后服务中心证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。
货物（产品）售后服务点联系表

	服务机构名称
	所在地
	联系人
	联系电话
	地 址

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：采购人将核实中标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。


十二、享受政府采购优惠政策的证明材料
1.中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 (联合体)参加(采 购 人 名 称)的(项 目 名 称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标 的 名 称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企 业 名 称)，从业人员    人，营业收入为        万元，资产总额       万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标 的 名 称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企 业 名 称)，从业人员    人，营业收入为        万元，资产总额      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

3.(标 的 名 称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企 业 名 称)，从业人员    人，营业收入为        万元，资产总额      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                         (盖单位章) 

日    期:     年    月    日
说明：

（1）填报前请认真阅读《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标文件其他地方与《中小企业声明函》数据不一致的，以《中小企业声明函》为准。
（3）投标人符合享受小微企业政府采购优惠政策条件的，必须填报全部货物制造商的数据，未按要求提供、填报的，不享受报价扣除优惠政策。

以联合体投标的，联合体各方提供的货物均为小微企业制造的，必须填报全部货物制造商的数据，未按要求提供、填报的，不享受报价扣除优惠政策。

以大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的投标人，只填写制造商为小微企业的数据，未按要求提供、填报的，不享受报价扣除优惠政策。

（4）提供残疾人福利单位或监狱企业制造的货物视同小微企业，填报时应当注明。

（5）横线以下只做填报说明，投标文件可不要。
注:货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）具体情况如下：

1.(标 的 名 称)，制造商为(单 位 名 称)，从业人员    人，其中残疾人      人，为符合条件的残疾人福利性单位；

2.(标 的 名 称)，制造商为(单 位 名 称)，从业人员    人，其中残疾人      人，为符合条件的残疾人福利性单位；

3.(标 的 名 称)，制造商为(单 位 名 称)，从业人员    人，其中残疾人      人，为符合条件的残疾人福利性单位；

......

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          单位名称：              （盖单位章）：
                   日     期：    年   月  日

说明：

（1）填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。
（2）投标人属于残疾人福利性单位的，必须填报全部货物制造商的数据，未按要求提供、填报或者非残疾人福利性单位制造货物的，不享受报价扣除优惠政策。

（3）横线以下只做填报说明，投标文件可不要。

3.监狱企业证明

说明：

（1）填报前请认真阅读《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。
（2）证明文件无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定，出具证明的单位应符合“投标人须知”第3.4.2.3条款的规定。
（3）投标人属于监狱企业的，未按上述要求提供的，不享受报价扣除优惠政策。

4.强制采购或者优先采购产品的证明材料

说明：

（1）本采购项目（包）属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中产品的，应当按照投标人须知第3.4.1项规定提供相关证明材料。
（2）属于第五章第2.3条规定的强制节能产品的，投标人未按上述要求提供相应证明材料，按无效投标文件处理。

（3）本采购项目除强制节能产品外的《节能产品、环境标志产品品目清单》中产品，属于优先采购产品，投标人未按上述要求提供相应证明材料和未在《货物（产品）说明一览表》中填写相应证书编号的，评标时不予加分。

5.关于符合本国产品标准的声明函

 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     
 
说明：

1.投标人须知前附表中规定适用本国产品标准的，应当按照要求填写。
2.填报前请认真阅读《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。
3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

8.投标人应填写所有符合本国产品标准的所投产品。
9.投标人未按要求提供、填报或所提供的产品不符合本国产品支持政策条件的，则不享受报价扣除优惠政策。
10.横线以下只做填报说明，投标文件可不要。

6.分包意向协议
（1）拟分包情况说明
正大方略工程咨询有限公司： 

我单位参加贵单位组织招标采购的项目编号为        _的_____ ____项目（采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额
	占该采购项目

投标报价的

比例（%）

	1
	
	小微企业
	
	
	
	

	2
	
	小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	￥
	


投标人名称：                             （盖单位公章）： 

日      期：_____年______月______日

（2）分包意向协议
甲方（投标人）：______   __
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________  （采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：___                                       __。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包投标报价的比例为__  _%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                  乙方（盖章）：___           _____
法定代表人或委托代理人：       （签名）   法定代表人或委托代理人：    （签名）

日期：_____年_____月_____日   
说明：

      1.投标人须知前附表规定允许大中型企业向小微企业分包的，投标人未提供《分包意向协议》或者分包单位合同金额达不到招标文件要求比例的，在评标时不享受政府采购优惠政策，但不影响投标的有效性。

  2.分包意向协议各方由法定代表人（单位负责人）签名的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

3.投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的扫描件。
十三、其他证明材料

说明：

1.提供投标人近3年完成的类似业绩证明材料；

2.提供所投产品ISO9001质量管理体系认证证书复印件；（如有）
3.提供所投产品ISO14001环境管理体系认证证书复印件；（如有）
4.提供所投产品制造商的授权书；

5.其他证明材料，非投标人的必备证明材料，仅作为评审的因素。

1.投标人近3年完成的类似业绩证明材料

近3年类似项目业绩一览表

投标人名称：                                                  单位：万元

	年份
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	完成时间
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明
	1.提供自 2023 年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目；2.“合同金额”需提供合同扫描件。3.投标人未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。


投 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签名）
 日    期:  20   年  月  日   
2.所投产品制造商ISO9001质量管理体系认证证书

说明：

（1）所投产品是指本项目为单一产品采购或非单一产品采购中的核心产品；

（2）提供制造商ISO9001质量管理体系认证证书复印件并加盖投标人单位章或制造商章；

（3）投标人未提供或提供有瑕疵的，评标时不予加分。

3.所投产品制造商ISO14001环境管理体系认证证书

说明：

（1）所投产品是指本项目为单一产品采购或非单一产品采购中的核心产品；

（2）提供制造商ISO14001环境管理体系认证证书复印件并加盖投标人单位章或制造商章；

（3）投标人未提供或提供有瑕疵的，评标时不予加分。

4.制造商授权书

正大方略工程咨询有限公司：

我单位                      （制造商名称）是按               （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                               （制造商地址）。兹授权按                （国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在           （投标人的单位地址）的                          （投标人名称）以我单位制造的             （产品名称）进行                       （采购项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                                 。
投标人名称：                   （盖单位章）    制造商名称：                 （盖单位章）

签名人职务：                                  签名人职务：                           

签名人姓名：                                  签名人姓名：                             

签名人签名：                                  签名人签名：                            

说明：

（1）投标人为代理商或经销商的，需提供本项目采购单一产品或非单一产品的核心产品制造商授权书，未提供或提供有瑕疵的，评标时不予加分。

（2）投标人为本项目采购单一产品或非单一产品的核心产品制造商的，无需提供直接得分。
十四、技术文件

说明：

格式自定。应当包括（但不限于）投标人须知第4.2.4条款规定的内容。

十五、技术参数偏离表

投标人名称：                            包号：       采购项目编号：

	序号
	文件条目号
	采购规格及

技术要求
	投标文件规格及

技术参数
	偏离
	偏离及其影响
	说明（页码）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明
	偏离应按照招标文件第二章第1.11条款定义理解，逐条对应招标文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。

2、以上响应/偏离内容投标人应在说明栏中注明该条在投标文件中相关部分相应的证明材料(页码);

3、如不按要求填写，产生的一切后果由投标企业负责。
4.投标文件规格及技术参数对应不应复制招标文件规格及技术要求作为响应内容，否则，其投标无效。


投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签名）
日    期:20  年  月  日

十六、投标人认为有必要补充说明的事项

说明：

     格式自定。
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