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[bookmark: _Toc31445][bookmark: bookmark1]第一章  投标邀请
	大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备更新项目-X射线计算机体层摄影设备(系统)的潜在投标人应在大连市政府采购云平台确认并获取招标文件，并于2026年8月10日09点00分（北京时间）前提交投标文件。


[bookmark: bookmark2]一、项目基本情况
项目编号：CAZB2026151   
项目名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备更新项目-X射线计算机体层摄影设备(系统)  
项目预算金额：人民币1700万元
最高限价：人民币1700万元
采购需求：采购X射线计算机体层摄影设备(系统)1台。（详见第三章采购需求）
本项目接受联合体投标：☐是   þ否
[bookmark: bookmark3]二、投标人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。
（三）供应商被“信用中国”、“信用辽宁”、“信用大连”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。
（四）落实政府采购政策需满足的资格要求
 本项目不专门面向中小企业采购
 本项目专门面向：□中小企业采购   □小微企业采购
（五）本项目的特定资格要求
1.投标人为生产厂商，须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》；
2.投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》和生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》；
3.投标人所投产品须具有有效的《医疗器械注册证》；
4.投标人须具有有效的《辐射安全许可证》。
三、获取招标文件
时间：2026年5月26日至2026年6月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。
地点：大连市政府采购云平台
方式：供应商登录大连市政府采购云平台，进入“项目采购”-“获取采购文件”，在待获取菜单中选择项目，申请获取采购文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间/开标时间：2026年8月10日09点00分（北京时间）
开标地点：供应商登录大连市政府采购云平台，进入“项目采购”-“投标文件上传”，在待上传列表中选择对应项目点击上传，填写必要信息并上传加密标书（文件格式：.jmbs)。提交成功后，即可在已上传列表中查询并获取投标回执。
五、公告期限
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）本项目全流程线上开标评标，请供应商认真学习大连市政府采购云平台的相关操作指南。
（二）供应商注册：供应商登录大连市政府采购云平台—“供应商管理”—“注册”—“大连供应商政府采购供应商入驻”模块注册。各供应商应认真学习新手入驻与配置操作指南进行自助注册绑定。
（三）CA锁办理：可通过大连市政府采购云平台-“CA申领模块”查询CA数字证书办理流程。首次申请办理CA数字证书的用户，需提前完成大连政府采购平台供应商注册。供应商应认真核实 CA 数字证书情况，确认符合本项目电子化采购流程要求。供应商办理CA数字证书过程中如遇问题可咨询办理单位。供应商领取到CA数字证书后，需自行登录平台，在“CA管理”中，完成“给当前账号绑定CA”操作步骤后，CA数字证书方可生效使用。
（四）招标文件获取方式：供应商使用 CA 数字证书登录大连市政府采购云平台--进入“项目采购”模块--在获取采购文件菜单中选择项目，免费获取电子招标文件。未在规定期限内按上述操作获取招标文件，供应商无法提交电子投标文件。
（五）编制投标文件：供应商应使用大连市电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
（六）提交投标文件：供应商在线提交投标文件，供应商应在规定的提交投标文件截止时间前登录大连市政府采购云平台，完成在线上传符合规定格式要求的投标文件。投标文件需要供应商凭CA数字证书进行在线解密。
（七）标书制作及电子招投标具体流程详见大连市政府采购云平台-采购知识-采购培训-“大连市政府采购云平台电子招投标操作指南-供应商”-“制作标书”及“公开招标”等，请供应商自行认真查询学习。
（八）开标方式：线上不见面方式开标。供应商提前按照要求调整好浏览器等相关设置，避免无法在指定时间进入本项目开标大厅参加项目开标、投标文件解密、报价确认操作，若因供应商自身原因无法在规定时间内进行解密或解密不成功，投标无效，供应商自行承担相关后果。
（九）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
（一）采购人信息
名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）
地址：大连市西岗区中山路154号
联系人：王老师 
联系方式：0411-62926091
（二）项目负责人联系方式              
项目负责人：郭秀娟、贾凤徕、孙琪
联系方式：0411-82807797
邮    箱：dlcaztbdl@163.com
（三）采购代理机构信息
名 称：大连成安招投标代理有限公司                           
地 址：大连市中山区明泽街16号丽苑大厦14楼A座                                 
电  话：0411-82807797                           
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[bookmark: _Toc14331]第二章  投标人须知
一、投标人须知前附表
注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，均以本表为准。
	序号
	条款名称
	内            容

	1
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起 90个日历日。

	2
	资金来源
	财政资金1360万元，事业性资金340万元

	3
	投标保证金

	为优化营商环境，减轻供应商负担，本项目免收投标保证金。
政策依据：《大连市财政局关于政府采购优化营商环境和维护公平竞争的通知》（大财采[2024]190号）。

	4
	采购包
	是   否
本项目分  /  、   /    、  / 、 ...采购包，兼投兼中/兼投不兼中/其他（根据项目实际情况书写），按   /  方式推荐中标候选人。
投标人对多个采购包投标时，应按招标文件要求分别在大连市政府采购云平台提交投标文件。

	5
	中小企业
划分标准
所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 
	包号
	中小企业划分标准所属行业

	1
	工业


按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）规定， 工业 行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	评标方法
	综合评分法    最低评标价法

	7
	中小企业
政策
	本项目专门面向中小/小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）采购，不对价格给予扣除。
本项目非专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），对小型、微型企业的报价给予 10 %比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	本国产品
政策
	本项目是否适用本国产品政策
☑是
□不适用，原因：                       
政策说明：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

	9
	节能环保
政策
	不适用，本项目采购产品不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品。
适用      
1.本项目采购的 / 产品属于政府强制采购节能产品，实施政府强制采购。本项目采购的产品如有属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，实施政府优先采购。
2.投标文件中必须提供有效的①《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与②节能环保产品认证证明（认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图）方可享受政府采购节能环保政策。

	10
	进口产品
	不允许
允许      
是否属于科研仪器设备： □是      ☑否

	11
	转包、分包
	本项目不允许转包。
本项目是否允许分包：是  否

	12
	资格审查
	采购人
采购人和采购代理机构

	13
	评标委员会
	评标委员会共7人组成。

	14
	核心产品
	本项目是否单一产品采购： 是   否
非单一产品采购项目，核心产品为： / 

	15
	提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照报价得分优劣顺序排列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照     方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

	16
	中标候选人数量
	评标委员会推荐中标候选人的数量 1 家

	17
	确定中标人

	采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人
采购人委托评标委员会直接确定中标人
中标候选人并列的按投标报价得分最高的投标人推荐为中标候选人。得分且投标报价相同的，按技术得分优劣顺序排列。得分且投标报价相同的，技术得分相同的，按照质保期得分优劣顺序排列方式确定中标人。

	18
	投标文件
解密时限
	不见面开标解密时长 30 分钟。 投标人应在规定的解密时间内完成投标文件解密。

	19
	采购代理
服务费

	收费对象：中标人   采购人
收费标准：
[image: ]             



注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元人民币，计算招标代理服务收费额如下：
100万元人民币×1.5%＝1.5万元人民币
（500-100）万元人民币×1.1%＝4.4万元人民币
（1000-500）万元人民币×0.8%＝4万元人民币
（2000-1000）万元人民币×0.5%＝5万元人民币
合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9万元人民币
4、本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。中标人在领取中标通知书时须向本项目的招标代理机构（大连成安招投标代理有限公司）支付代理服务费。本次招标代理服务费按货物招标标准6折向中标人收取。
收取时间：中标人在领取“中标通知书”时，须向大连成安招投标代理有限公司缴纳代理服务费             
收取方式：转账/现金/支票
开户名称：大连成安招投标代理有限公司
开户银行：中国银行大连民主广场支行
银行账号：311668804776

	20
	履约保证金

	1.收取金额
☑免收    
□合同价的       %
□定额收取：人民币           元
 2.支付方式
投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。
 3.收取单位：                            
 4.退还时间：              

	21
	政府采购
合同融资

	1.有融资需求的中标人在获得政府采购中标通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标通知书、政府采购合同，为中标人提供融资服务。
2.“政采贷”融资指引：在取得政府采购中标通知书后，可访问“大连市政府采购云平台”金融服务模块，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标合同后，登录“大连市政府采购云平台”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息。

	22
	实质性要求
	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照招标文件中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则投标无效。

	23
	样品
	 是     否    
投标样品具体要求  
  1.样品制作的标准和要求：        
  2.是否需要随样品提交相关检测报告： 
□不需要 
□需要 
3.样品递交要求：                  
递交时间（逾期提供的样品将不予接收）：                                       
递交地点：              
  4.未中标人样品退还：            
  5.中标人样品保管、封存及退还：         
  6.其他要求（如有）：              

	24
	[bookmark: _Hlk143529175]统一组织
现场考察/答疑会
	 是     否        
时间：                           
地点：                                

	25
	答辩/演示

	□远程线上    □现场    ☑无 
1.答辩/演示时间原则上不得超过  / 分钟；
2.进行远程线上答辩/演示，投标人应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因投标人自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由投标人自行承担；
3.进行现场答辩/演示的，人员不得超过/人，现场提供/ 。
4.答辩/演示途径：    /    
5.其他要求：     /        

	26
	询问/质疑
	递交方式：当面递交或原件邮寄    
接收部门：大连成安招投标代理有限公司  
接 收 人： 孙琪    
联系电话： 0411-82807797  
通讯地址：大连市中山区明泽街16号丽苑大厦14楼A房间           

	27
	其他法律法规强制性规定或扶持政策

	其他法律法规强制性规定或扶持政策
 1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。
2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。
3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证、工业产品生产许可证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。
在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标供应商响应文件、采购合同等对中标供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

	28
	异常低价投标（响应）审查程序
	评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。                         
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二、投标人须知
（一）适用范围
1.本招标文件仅适用于本项目的采购活动；
2.本招标文件由采购人或采购代理机构负责解释。
（二）定义
1.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见“第一章 投标邀请”。
2.采购代理机构：指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构详见“第一章 投标邀请”。
3.投标人：指按照采购公告规定获取招标文件，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。分支机构未经授权原则上不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。
4.联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。
（1）是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请”。
（2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
（3）参加联合体的供应商被“信用中国”、“信用辽宁”、“信用大连”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。
（4）参加联合体的联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力。
（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（7）联合体中标的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及加盖联合体各成员公章，对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体牵头人的签署或意思表示人具有代表该联合体签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。
（8）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。
（9）对联合体投标的其他资格要求见“第一章 投标邀请”。
（三）投标人授权代表
全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件。如果投标人代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权书》原件以及被授权人身份证复印件。
（四）投标费用
投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK7]（五）政府采购政策
1.采购本国货物、工程和服务 
（1）本国产品标准及相关政策
按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。当采购项目或采购包中含有多种产品的，供应商在其投标（响应）文件中，对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目是否适用本国产品政策详见“投标人须知前附表”的规定。
（2）采购人采购进口产品     
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。若“第二章 投标人须知前附表”中未允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品，投标无效。
依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
采购人若采购进口产品，应在采购活动开始前向财政部门提出申请或备案，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.支持中小企业发展政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）享受政策应当符合以下条件
在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；
货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不包括使用大型企业注册商标的货物；小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微型企业的合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。
（2）如项目专门面向中小企业采购不享受价格评审扣除优惠。
（3）供应商提供中小企业货物的， 投标时应提供招标文件规定的《中小企业声明函》，并对声明函的真实性负责。专门面向中小企业采购的项目，未提供或未按规定提供《中小企业声明函》的投标无效；非专门面向中小企业采购的项目，未提供或未按规定提供《中小企业声明函》的，不享受价格扣除优惠。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（4）任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的身份证明文件。
（5）享受中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
（6）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策并获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
 3.支持监狱企业发展政策
（1）监狱企业应当符合以下条件
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
（2）监狱企业参加投标须提供的证明材料
监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
4. 残疾人福利性单位
（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（2）残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark18]符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明函的真实性负责，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策；投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
5.绿色采购政策
（1）依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。
（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人或采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购或优先采购。
（3）如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
（4）非政府强制采购的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
（5）采购人或采购代理机构应当在采购文件中明确投标人须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明（认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图）。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求供应商提供其他证明资料。
注：本项目采购产品不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品。
（六）现场考察和答疑会
[bookmark: _Hlk143529198]1.“第二章投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购人或采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。 
2.投标人现场考察发生的费用自理。
3.采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人、采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。
4.“第二章  投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购人或采购代理机构按“第二章投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。
5.由于未参加现场考察或未参加答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
[bookmark: _Toc152796293][bookmark: _Toc22214604]（七）询问/质疑
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使得自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
（1）质疑函须使用财政部制定的范本文件（在大连市政府采购云平台下载专区下载）。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。
（2）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过法定质疑期限提出的质疑或针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。
（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提供从平台系统下载的“获取采购文件回执”）。如有未尽事宜，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。
3.询问和质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址详见“第二章 投标人须知前附表”。
三、招标文件
[bookmark: _Toc152796294][bookmark: _Toc22214605]（一）招标文件构成
[bookmark: _Toc152796295][bookmark: _Toc22214606]1.招标文件包括：
第一章    投标邀请 
第二章    投标人须知
第三章    采购需求
第四章    资格审查
第五章    评标方法和评标标准
第六章    投标文件格式
第七章    合同条款及合同格式	
2.投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
（二）招标文件的澄清或者修改
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。投标人根据更正公告、更正信息要求，进行投标文件编制。
2.招标文件的澄清或者修改在大连市政府采购云平台发布公告，但不包括问题的来源，请潜在投标人及时关注并获取相关资料。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3.当招标文件的澄清、修改等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。
四、投标文件
（一）投标范围及投标文件的编制、语言、计量单位
1.本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可以对多个采购包进行投标，具体要求详见“第二章 投标人须知前附表”。投标人应当对所投采购包对应“第三章采购需求”所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。
3.投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有往来函均应使用中文。
4.投标文件中所使用的计量单位， 除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。
（二）投标文件的构成
[bookmark: _Toc22214617]1.投标文件分为资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件三部分。各投标人在编制投标文件时应按招标文件要求的投标文件格式及内容编写带目录及页码的投标文件，具体内容详见“第六章 投标文件格式”的相关内容。
2.投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
3.对于招标文件“第六章 投标文件格式”中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
4.为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
5.在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，在投标文件中提供《分包意向协议书》，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。(本项目不允许分包)
[bookmark: _Toc152796297]（三）投标报价
[bookmark: _Toc22214618]1.除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
2.投标人应按照本招标文件规定的报价方式进行报价，投标报价文件不得缺项、漏项、增项，否则投标无效。
（1）投标人报价超过招标文件规定的项目预算金额或者分项、分包最高限价的，投标无效。
（2）投标人的报价应包括但不限于下列内容：投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费、安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。
（3）投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
（4）每一种采购标的只允许有一个报价，否则其投标无效。除招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件，投标无效。
3. 最低报价不能作为中标的保证。
[bookmark: _Toc22214621][bookmark: _Toc152796301]（四）投标有效期
1.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期，并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“第二章 投标人须知前附表”，投标有效期不足的，投标无效。
2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购人或采购代理机构将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。
（五）电子投标文件的编制要求
[bookmark: _Toc22214622]1.投标人应通过大连市电子投标客户端编制投标文件，电子投标客户端下载途径：大连市政府采购云平台-下载专区-电子投标客户端下载-点击下载。编制标书时，投标人须将投标文件资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件各部分材料在对应模块项下编制上传。
2.编制投标文件时应严格按照招标文件给定的格式和内容要求编制，除有特殊说明之外，投标文件须使用CA数字证书进行加密、解密，并在招标文件规定的位置进行电子签章和签字。制作电子标书时如遇到需要签字而电子版无法签字时，请在纸质文件上签好后扫描至电子标书。
3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标无效。
4.投标人须注意，为提倡诚实信用的投标行为，要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项信息。若投标人对某一事项是否响应或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该事项。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审情况按投标无效处理。
5.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。
6.投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的，投标无效。
五、投标
（一）投标文件提交
1.投标人通过大连市电子投标客户端制作标书时，会生成两份电子投标文件，一份为加密标书（文件格式：.jmbs），一份为备份标书（文件格式：.bfbs）。投标人在线提交的电子投标文件格式必须为加密标书（文件格式：.jmbs），否则投标无效。 
2.投标人生成加密标书后，需在投标截止时间前将加密标书上传至大连市政府采购云平台。登录大连市政府采购云平台，进入“项目采购”-“投标文件上传”，在待上传列表中选择对应项目点击上传，填写必要信息并上传加密标书后，点击提交。
3.投标人线上完成提交投标文件的时间不得迟于“第一章投标邀请”中规定的提交投标文件截止时间。逾期提交，系统将关闭电子投标文件上传入口。
（二）投标文件修改
提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件，补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。重新提交需在提交投标文件截止时间前完成。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
（三）投标文件解密
1.开标时投标人须使用生成投标文件的CA数字证书对投标文件进行在线解密。
2.投标文件解密时间详见“第二章投标人须知前附表”。投标人应在规定时间内完成投标文件解密。当开标时遇到加密标书解密异常情况，投标人授权代表须在规定时间内将备份标书提交给开标工作人员，由开标工作人员现场确定解密时间是否需延长。
（四）备份投标文件
1.备份文件要求：自愿递交。如提交，投标人需将备份标书和《递交备份投标文件授权函》发送至指定邮箱，未按要求提供《递交备份投标文件授权函》的，采购人或采购代理机构应拒收备份投标文件。投标人如不对备份标书进行加密，造成文件泄露，后果自行承担。邮箱中应注明联系人和电话，如需开启备份投标文件，会联系邮箱中注明的联系人，如因邮箱中注明的联系电话无法接通导致无法上传备份投标文件，按未递交备份投标文件处理。
2.递交备份文件邮箱：dlcaztbdl@163.com 
3.备份文件递交截止时间：2026年8月10日09:00前 
4.通过“大连市政府采购云平台”上传递交的投标文件非因投标人原因导致无法按时解密，投标人提交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，未提交备份投标文件，视为未提交投标文件。
5.通过“大连市政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效；投标人仅提交备份投标文件，没有通过“大连市政府采购云平台”上传递交投标文件的，投标无效；备份投标文件不是投标备选方案。
（五）投标截止时间
1.详见“第一章投标邀请”。
2.采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。
（六）样品及答辩/演示
1.要求投标人提供样品的，投标人应按招标文件“第二章 投标人须知前附表”中的内容在规定时间、地点提交样品，制作样品的具体要求及评标标准详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法和评标标准”。未中标的投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”要求自行联系采购人或采购代理机构取回投标样品；中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定）。
2.要求投标人进行答辩/演示的，投标人应按招标文件“第二章投标人须知”中的要求进行答辩/演示，答辩/演示要求详见“第五章 评标方法和评标标准”。
[bookmark: _Toc152796303][bookmark: _Toc22214623]六、开标
（一）开标会议
1.采购人或采购代理机构将按“第一章 投标邀请”中规定的时间、地点进行开标。开标会议由采购人或者采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动。
2.采购人或采购代理机构在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托的授权代表无需到达开标现场，在规定时间内通过大连市政府采购云平台进入开标大厅参加开标会议，并使用CA数字证书完成远程解密、开标唱标、提疑澄清等交互环节。
3.投标人应在“第二章 投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA数字证书在系统中完成投标文件的解密。
4.投标人不足3家的，不得开标。
（二）开标记录
开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。
（三）开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1.宣布开标纪律；
2.发起投标文件解密；
3.解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；
4.采购人或采购代理机构在线进行报价确认，投标人应在线使用CA数字证书签章确认对开标会议是否有异议并提交报价一览表；
5.开标结束。
（四）疑义
投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中当场提出疑义或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的疑义或者回避申请应当及时处理。
 投标人未参加开标的、未在规定时间内提出疑义的、未提交报价一览表的，视为投标人认可开标结果。
七、资格审查
开标结束后，采购人、采购代理机构依据法律法规和招标文件“第四章 资格审查”的规定，对投标人的资格进行审查。投标人未按照招标文件要求上传与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。
八、评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构应当从大连市财政局设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（1）采购预算金额在1000万元以上；
（2）技术复杂；
（3）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
九、符合性审查
评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，不满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。具体内容详见“第五章 评标方法和评标标准”。
通过符合性审查的有效供应商不足3家的应予废标。
十、评标
（一）评标方法
评标方法分为综合评分法和最低评标价法，本项目评标方法详见“第二章 投标人须知前附表”。
综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（二）评标标准
评标委员会按照招标文件的规定对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（三）投标文件澄清及修正
1.评标期间，对于投标文件中（包含《中小企业声明函》、《关于符合本国产品标准的声明函》等）含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在大连市政府采购云平台系统中以书面形式线上要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在大连市政府采购云平台系统中加盖电子签章后提交。
4.报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
6.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（四）评标得分及复核
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
（五）相同品牌处理原则
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“第二章 投标人须知前附表”规定的方式确定1个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“第二章 投标人须知前附表”规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，详见“第二章 投标人须知前附表”。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
有效投标品牌不足3家的应按废标处理。
（六）编写评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。评标委员会按“第二章 投标人须知前附表”规定的中标候选人数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。
（七）投标无效及废标情形
1.投标人存在下列情形之一的，投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
（2）投标有效期不足的；
（3）投标文件未按招标文件要求填写、签署、盖章的；
（4）若“第二章投标人须知前附表”中未写允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；
（5）所投采购包未对全部采购标的内容进行投标的；
（6）投标文件提供虚假材料的；
（7）投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；
（8）采购标的属于品目清单范围内强制采购的节能产品，未提供《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》及节能认证证明的；
（9）投标人报价超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价的；
（10）同一采购标的有多个报价的或者存在可选择或可调整的投标方案和报价的；
（11）允许联合体采购的项目，联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；
（12）评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。
2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）存在下列情形之一的：
①不同投标人制作电子投标文件的计算机网卡MAC地址相同的；
②不同投标人制作电子投标文件的计算机硬盘序列号相同的；
③不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。
（8）法律、法规、规章规定视为投标人串通投标的其他情形。
3.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
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评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
十一、中标
（一）确定中标人
1.采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照“第二章 投标人须知前附表”确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见“第二章 投标人须知前附表”。
3.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
4.采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。
（二）中标结果公告
1.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在大连市政府采购云平台上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
2.中标人为中小企业享受中小企业扶持政策的，其“中小企业声明函”随中标结果同时公告。中标人为残疾人福利性单位的，其“残疾人福利性单位声明函”随中标结果同时公告。中标人为监狱企业的，其“监狱企业证明函”随中标结果同时公告。
3.为进一步推进政府采购信息公开，提升透明度，采购人、采购代理机构在发布政府采购中标结果公告时，应同步公开投标供应商排名和总评分、未通过资格审查的原因。
4.采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告推荐中标供应商的理由，相关理由不得涉及商业秘密。采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标人的评审报价。
（三）中标通知书
采购人、采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
十二、合同
（一）履约保证金（如有）
履约保证金缴纳方式和时间等详见“第二章投标人须知前附表”，要求中标供应商提交履约保证金的供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，鼓励投标人通过保函的形式缴纳履约保证金。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。与中小企业签订政府采购合同的，鼓励采购人免收履约保证金，对于确需收取的，履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。对规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度较小的货物采购项目，采购人应当免收中小企业投标人履约保证金。
在签订合同前，中标人应按规定向采购人提交履约保证金。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为中标人拒绝与采购人签订合同，将根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例依法追究其法律责任，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。
[bookmark: _Toc25821][bookmark: _Toc2818][bookmark: _Toc30681][bookmark: _Toc140132798][bookmark: _Toc19464][bookmark: _Toc163492865][bookmark: _Toc155185880][bookmark: _Toc140132796]（二）签订合同
1.采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。中标人无正当理由拒签合同，将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定追究采购人责任，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。
2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
3.采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
4. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
5.本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“第二章 投标人须知前附表”。经采购人同意采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
6.政府采购合同不能转包。
7.合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
8.采购人应于签订合同之日起7个工作日内在大连市政府采购云平台进行合同备案，2个工作日内在大连市政府采购网上进行合同公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
9.采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。在履行合同过程中出现的争议，应按照《中华人民共和国民法典》的规定，通过民事诉讼途径解决。
十三、履约验收
采购人应当按照《大连市政府采购履约验收管理办法》（大财规发〔2025〕1 号）做好验收工作，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人或其委托的代理机构成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
采购人应当在招标文件中约定履约验收的基本要求，结合项目特点并依据招标文件在政府采购合同中明确履行验收方案。履约验收方案要明确验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人应当开展履约验收风险审查，包括验收方案是否完整、标准是否明确，风险处置措施和替代方案是否可行。
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第三章  采购需求
一、采购标的
1.货物采购需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	X射线计算机体层摄影设备（系统）
	1
	台



特别说明：
1.本项目须提供非进口产品，否则视为无效投标文件。
2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。
3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.投标人报价超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价的投标无效。
二、技术要求
	序号
	设备名称
	设备参数

	1
	X射线计算机体层摄影设备（系统）
	一、总体要求：
投标人所投设备应采用当前行业内先进、成熟且稳定的技术，产品为制造商当前主流销售的新一代主力机型，不属于老旧、停产或技术淘汰产品，核心性能满足临床高端应用需求，并具备良好的扩展性与升级空间。
注：★（1）投标文件中须附投标人加盖公章的满足此项技术指标的承诺函，未提供承诺函视为投标文件无效。
（2）投标人对该承诺函内容的真实性、合法性承担全部法律责任。若供货后查实承诺内容虚假，采购人有权拒收设备、终止采购合同，投标人承担由此产生的一切经济损失与法律责任。

二、硬件参数及功能
1.机架系统：
★1.1机架孔径≥78cm
1.2	球管焦点到探测器距离≤110cm
1.3	机架驱动方式：电磁驱动
1.4	机架冷却方式：风冷或水冷
▲1.5机架最快旋转时间(非等效)≤0.235s/360°
1.6	具备机架正面、反面均有控制面板
1.7	机架控制面板数量≥4个
1.8	滑环类型：无接触静音滑环或者低压滑环
1.9	滑环数据传输方式：射频信号传递
▲1.10滑环数据传输速度≥20Gbps
1.11具备智能数控触摸平板
▲1.12具备基于人工智能算法的患者自动摆位系统，可实现基于3D传感器的患者三维信息采集
2.探测器：
★2.1单源探测器排数≥256排或双源96排*2
▲2.2探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度≥单源15cm或双源5.76cm*2
▲2.3探测器轴扫每圈采集层数≥510层
2.4	探测器最小单元≤0.625mm
2.5	数据采集系统采样率≥8900Hz
3.球管及高压发生器：
▲3.1球管等效热容量≥30MHU
▲3.2球管最大散热率（非等效）≥1980kHU/min
3.3	球管焦点数量≥3个
3.4	球管冷却方式：风冷、油冷或水冷
▲3.5球管最高输出管电流（非等效）≥1280mA
▲3.6球管最低输出管电流（非等效）≤10mA
3.7	球管电流调节步进≤5mA
3.8	高压发生器功率（不含等效）≥103kW
3.9	最高输出管电压≥140kV
▲3.10	最低输出管电压≤70kV
▲3.11	输出管电压档位≥5档
4.检查床：
4.1	检查床最大承重≥220kg
▲4.2检查床最大水平移动速度≥600mm/秒
4.3	检查床移床精度≤±0.25mm
4.4	检查床具备控制脚踏开关
▲4.5检查床垂直升降范围≥49cm
4.6	检查床最大水平移动范围≥200cm
5.主控制台计算机系统：
5.1	主控台主频≥8×3.0GHz
5.2	主控台内存≥96GB
5.3	主控台存储容量≥3TB
5.4	主控台图像存储量≥2,000,000幅（512X512不压缩）
5.5	主控台显示设备尺寸≥24英寸
5.6	主控台显示设备个数≥2 个
5.7	主控台图像格式和传输储存：DICOM3.0标准协议
5.8	主控台具备USB3.0外置硬盘接口
5.9	主控台具备实时传送至多个工作站和PACS功能
5.10主控台与机房之间可进行双向语音交流
5.11控台具备扫描序列的关键词高级搜索功能
5.12主控台具备进行多任务并行重建功能
5.13主控台具备图文可视化操作界面
5.14主控台具备扫描剂量预估功能
5.15主控台具备扫描剂量智能监控预警功能
5.16主控台具备对比剂智能监测的扫描功能
★5.17	主控台具备儿童专有扫描协议
6.主机重建系统：
6.1	具备除主控制台计算机系统之外的独立重建服务器
★6.2具备各厂家最先进的重建算法，如有深度学习或AI算法必须提供
7.扫描系统：
7.1	轴扫最大Z轴覆盖范围/360°≥16cm
7.2	轴扫最多图像重建层数/360°≥512层
7.3	具备轴扫和螺旋等不同扫描模式融合扫描功能
7.4	具备门控和非门控融合扫描功能
7.5	定位像最大扫描长度≥2000mm
7.6	最薄图像扫描层厚≤0.625m
7.7	最大扫描野（SFOV）≥50cm
7.8	图像重建矩阵≥1024x1024
★7.9螺旋扫描最小螺距≥0.07
▲7.10	心脏扫描时间分辨率≤25ms
8.图像质量：
8.1	高对比度空间分辨率≤0.23mm
▲8.2	X-Y轴空间分辨率≥20 lp/cm
9.后处理工作站系统：
9.1	工作站数量≥1套
9.2	要求工作站软件兼容厂商CT设备数据。
注：★（1）投标文件中须附投标人加盖公章的满足此项技术指标的承诺函，未提供承诺函视为投标文件无效。
（2） 投标人对该承诺函内容的真实性、合法性承担全部法律责任。履约期间，凡因工作站软件兼容适配缺陷引发影像失真、重建失败、检查中断等故障，供应商承担全部调试、改造费用；由此造成医院各类经济损失的，供应商承担全额连带赔偿责任。故障判定以CT主机原生DICOM文件交叉比对结果为准，存有争议时以具备资质第三方检测结论为依据，软件问题相关鉴定费用由供应商承担。

9.3	工作站主频≥6×3.0GHz，工作站内存≥64GB
9.4工作站显示设备尺寸≥19英寸，屏幕分辨率≥1920*1080
9.5	工作站显示设备数量≥2个
9.6	工作站图像存储数量≥1,600 ,000幅（512x512 矩阵）
9.7	工作站接口与主机一致
9.8	工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS 系统中调用 DICOM 图像
9.9工作站具备多任务预处理加载平台，在后台中进行图像预处理以加快分析流程
9.10工作站具备放射科信息管理系统自动连接功能
9.11原厂桌椅至少一套
10.后处理工作站基本功能要求：
10.1具备二维图像分析功能
10.2具备三维图像分析功能
10.3具备自动勾画病灶轮廓功能
10.4具备不同序列对比分析功能
10.5具备多期相融合分析功能
10.6具备三维内窥镜分析功能
10.7具备曲面成像功能
10.8具备二维、三维图像测量功能
10.9具备动态三维分析功能
10.10具备电影模式功能
10.11具备透明重建功能
10.12具备多元三维处理功能
10.13具备表面重建功能
10.14具备直接三维兼容功能
10.15具备智能自动中心飞行功能
10.16具备鱼眼模式分析功能
10.17具备管腔模式分析功能
10.18具备后处理后的图像传输、打印功能
10.19具备一键去骨功能
10.20具备尿路造影技术功能
10.21具备头颈部CTA同步数字减影功能
10.22具备高级融合功能
10.23具备神经系统动静脉融合功能：
10.23.1具备脑出血测量功能
10.23.2具备脑表面积分分析功能
10.24具备腹部诊断功能：
10.24.1具备肝脏多期相融合技术功能
10.24.2具备肝体积测量功能
10.24.3具备腹腔脂肪测量功能
10.25具备骨科诊断功能：
10.25.1具备骨骼内固定支架透视功能
10.25.2具备骨科畸形矫正评估功能
10.25.3具备内耳多功能成像功能
10.25.4具备全景齿科成像功能
11.后处理工作站高级功能要求：
11.1具备全自动心脏分析功能
11.2具备心脏钙化积分软件包
★11.3	具备动态心肌灌注软件包
11.4具备TAVI分析软件包
11.5具备全自动肺结节分析功能
11.6具备快速脑卒中分析功能
11.7具备肝脏智能分析软件包
11.8具备结肠智能分析软件包
11.9具备4D灌注分析软件包
11.10具备高级融合软件包
11.11具备高级去骨和血管分析软件包
★11.12具备能谱分析软件包
11.13具备锥体脊柱智能分析软件包
11.14具备肿瘤高级智能分析软件包
12.其他高级配置和附属设备：双筒高压注射器、CT高级科研平台、示教系统、图文处理工作站系统
13.售后：
免费提供院方医生技师各一名至国内三甲医院培训，每人累计不低于15个工作日，使其达到熟练操作设备及使用后处理工作站；维修工具：提供一套常规日常保养维修工具


注：
1.★投标文件中所填报的投标货物名称及规格型号等信息，需以与该投标货物对应的注册证及其制造认可表上的名称和标注的规格型号为准进行填写并与实际到货产品上的标识相符，（如采购方拟采购货物名称与投标货物名称叫法不一致但功用相符或优于高于时，用括号对采购方拟采购货物名称加以标示注明）否则，如因此造成无法验收或退换货等后果中标方自负。
2.技术要求设备参数中“★”、“▲”标注项需提供相关证明材料，证明材料包括承诺函或产品技术白皮书或产品彩页或产品检测报告或产品技术说明书或产品配置文件等文字资料、图纸和数据均可，证明材料加盖公章，供应商仅作出应答而未提供相关证明材料或所提供的相关证明材料中未明确标明或不满足则视为未响应招标参数，其中未响应“★”标注项招标参数，视为投标文件无效，未响应“▲”标注项招标参数视为负偏离。
3.投标人可以提供参数满足条件的技术支持资料。
4.招标文件中带★号指标为重要指标，如投标人所投产品的技术指标不满足该项要求则视其投标无效。招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标（报价）文件仍为有效，但可能影响评分。
5.本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为供应商报价参考。供应商所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。
6.本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。
三、商务要求
	序号
	采购文件要求
	要求内容

	1
	★交货时间
	自项目现场具备设备安装条件、需方发出进场通知之日起60个工作日内

	2
	★交货地点
	大连市妇女儿童医疗中心（集团）指定地点

	3
	付款方式及条件
	合同签订后，供方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达到指定地点，经安装调试完毕并验收合格后，供方一次性开具全额含税正规发票（附相关明细清单），并经审核通过，待财政资金到位后，需方一次性支付全部合同价款中的财政资金，事业性资金部分需方支付货物该部分60%的款项，半年经二次验收后支付该部分30%的款项，10%的余款待验收合格两年后无质量问题由需方无息支付给供方。货款支付后供方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。

	4
	验收
	供方应当确保所供医疗设备均可接入需方医疗设备监管平台进行统一管理，供方需根据设备类型提供相应的监控采集终端（小型医疗设备监控采集终端或影像类医疗设备监控采集终端）。若供方拒绝履行前述义务，视为产品验收不合格，需方有权要求供方按其要求整改后再行验收，供方仍拒绝或无法依约履行前述义务满足需方使用需求的，需方有权解除合同。
依据采购文件、本合同约定、国家、地方及行业标准进行验收。
设备到货验收时采购人若对设备档次存有异议，中标供应商须配合提供制造商加盖公章的官方产品分级说明及相关佐证材料，无法提供有效证明或材料显示设备不属于厂商高端产品线的，判定验收不合格，采购人有权拒收设备、解除采购合同，中标供应商承担全部经济损失及相应法律责任。

	5
	质量保证期
	保修3年

	6
	安装
	供方负责包括场地测绘设计、设备安装所需条件准备，新设备运输、安装、调试等一切工作直至设备可以正常使用，需免费提供设备安装所需的材料及工具，货到大连市妇女儿童医疗中心（集团）指定地点，全部费用由供方支付。

	7
	保修服务、配件及软件升级
	本项目质保期内免费为需方提供必要的现场技术支持和服务电话。提供7×24小时服务。设备出现故障，保修期过后的维修，只收取配件费，免收人工及差旅费。响应时间2小时内，维修人员到达现场时间在24小时内。 软件终身免费升级至最新版本。具有连接医院网络功能，免费开通并连接医院需要的所有网络接口，并保证接口符合国际通用标准。所提供产品的出厂时间≤12个月，设备软件系统必须为最新配置。

	8
	售后服务
	提供售后服务承诺，有专门的技术支持和维修人员

	9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求
	供方负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。供方负责提供货物的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。

	10
	其他
	如有消耗性材料或配件，同时提供其单独报价（包括名称、规格型号及产品资质等信息）

	
	
	投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现医院将拒绝付款并退货，供方必须赔偿医院由此造成的所有损失。



[bookmark: _Toc256000015]四、投标响应方案要求
投标人应根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。
1.物流配送与安装调试方案：投标人应当针对本项目提供安全、高效的物流配送与安装调试方案（包括但不限于）：①包装与运输方案、②供货计划与时效保障、③现场安装调试、④风险管理与控制、⑤供货团队配备等内容。
2.技术支持与售后服务方案：投标人应当针对本项目提供长期、可靠的技术支持与售后服务方案（包括但不限于）：①售后服务团队配备；②售后服务流程与响应机制（含故障响应流程、分级处理机制、工程师响应时间、核心部件优先保障、故障部件48小时内更换等）；③零配件供应与备品备件库保障（含设备正常使用周期内维修所需零配件的稳定供应承诺及保障措施）；④售后服务承诺等内容。
3.培训方案：投标人应当针对本项目提供以下完善的培训方案，内容至少包含：①培训时间计划安排；②培训具体内容及对应培训事项；③培训方式；④培训师资配备等内容。
4.质保期满后维保方案
（1）质保期满后维保方案：投标人应当针对本项目提供以下完善的质保期满后维保方案，内容至少包含：①维保服务内容（含维修、巡检、预防性维护、技术支持等具体事项及频次）；②维保响应时效承诺（含故障报修后的响应时间、到场时间、修复时限等）；③维保期内零配件供应保障（含零配件供应渠道、供应时效承诺）等内容。
（2）质保期满后维保报价：投标人提供原厂维保服务的标准年度价格及投标人承诺的折扣率。
注：以上文档格式自拟。
五、履约验收
1.采购文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。
2.验收主体：验收小组或委托第三方机构。
3.验收时间及方式：货物运送至采购人指定地点后验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。
4.验收程序：验收小组按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。
5.验收内容：与采购文件、投标文件、政府采购合同要求一致，包括每一项技术和商务要求的履约情况，检查内容包括外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、数量； 检查是否有检验证、合格证、保修证、说明书等。
6.验收标准：以政府采购合同约定为准，同时依据：  
（1）国家、地方现行相关验收、检测标准；    
（2）采购文件中明确的技术和服务要求；  
（3）《大连市政府采购履约验收管理办法》相关规定。 
六、其他要求
1.本次投标报价应包含本项目所涉及的运输、安装调试、保险、人工、材料、验收、培训及售后服务等所有费用，直到验收合格为止，采购人不再支付除合同价款以外的任何费用。
2.在合同履约期内，中标人应对任何时候、任何情况下发生的用工人员意外伤害事故或用工人员致他人意外伤害等事故涉及的责任和赔偿承担全部责任，不得就此向采购人主张任何权利。
3.投标人须在投标文件中明确承诺：如若中标，将严格按照采购人及招标文件要求完成本项目的实施及售后，除招标文件列出的相关要求外，投标人所提供的方案将影响评分。投标人须承诺：如若中标将严格执行招标文件要求及投标文件中提供的响应方案。如投标人未承诺，视为不能提供相关服务。如投标人承诺后未按要求进行项目实施及售后的，属于在投标时向采购人提供虚假承诺，采购人将取消该中标人的中标资格，记为不诚信企业，并会将相关信用情况上报相关部门，拒绝该企业以后的投标。给采购人造成损失的部分，由中标人承担。
4.中标人需将货物送达采购人指定地点，全部费用由中标人支付。
5.验收：依据招标文件、合同约定、国家、地方及行业标准进行验收。
6.投标人应保证提供的产品均来源于正规厂家，并且是全新的合格产品。中标后采购人将根据实际情况对投标人提供的产品进行抽检，检验检测费用均由中标人承担，如提供的产品经检验检测不合格，所产生的一切后果由投标人自行承担，并报送上级主管部门，追究其相关责任。
7.投标人在投标文件中应标明所投所有产品的产地、生产厂家全称、规格型号及相关技术参数等相关信息。且型号和规格等信息应能对应到具体唯一的产品，否则其投标文件无效。投标人如若中标，必须按照投标文件所投产品进行供货。投标文件中也可附图片、说明书、合格证明、认证证书等资料予以补充说明。
8.投标人在投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现采购人将拒绝付款并退货，中标方必须赔偿由此给采购人造成的所有损失。
9.投标人应保证在整个投标过程中诚实守信，如有提供劣质产品，虚报、欺瞒采购人等情形，采购人将拒绝付款并退货，如因此给采购人造成损失，损失部分由投标人自行承担，已签合同自行解除，采购人向投标人追偿相应的法律责任。
10.中标人实际供货产品应与投标文件中所投产品相一致。中标人所提供的产品将在供货时进行设备现场测试，功能及性能须完全满足招标文件要求及实际使用需求。如不满足，采购人有权退回产品，货款不予支付，并取消其中标资格，给采购人造成损失的部分，由中标人承担。
本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为投标人投标参考，投标人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求，如个别参数为某一品牌所独有，则不作为招标文件的实质性要求。
本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。
招标文件的“★”为实质性要求，如未响应或响应的内容不满足招标文件相关要求，投标无效。
招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。
当投标人投标设备信息出现异常提示，为系统的重复性判断属于机械性判断，无法兼顾存在特殊情况，以评审委员会意见为准。
[bookmark: _Toc6825]第四章  资格审查
[bookmark: _Toc1246][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc13117][bookmark: _Toc16612]一、资格审查程序 
（一）开标结束后，采购人、采购代理机构将根据《资格审查表》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。 
（二）投标人《资格响应文件》有任何一项不符合《资格审查表》的，资格审查不合格，其投标无效。 
（三）资格审查合格的投标人不足 3 家的，不得评标。 
二、资格审查表
	[bookmark: _Toc2211]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供证明文件的扫描件或电子证照

	2
	投标人声明函
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。
提供符合招标文件要求的《投标人声明函》
	格式见《第六章 投标文件格式》

	3
	信用承诺书
	提供符合招标文件要求的《信用承诺书》。
	格式见《第六章 投标文件格式》

	4
	投标人信用记录
	查询渠道：中国政府采购网和信用中国网站、信用辽宁网站、信用大连网站。
截止时点：采购人或采购代理机构将在提交投标文件截止时间后至资格审查结束前查询供应商的信用记录。
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。


	5
	特定资格
条件
	1.投标人为生产厂商，须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》；
2.投标人为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》和生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》；
3.投标人所投产品须具有有效的《医疗器械注册证》。
4.投标人须具有有效的《辐射安全许可证》。
	提供有效的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》、《辐射安全许可证》

	审查结论

	审查人员
	采购人代表签字：

采购代理机构签字：


日期：  年  月  日



注：1、《资格审查表》由采购人、采购代理机构根据“第一章 投标邀请”投标人的资格要求逐项列明。
2、 审查结论合格打√，不合格打×，不合格应注明原因。
3、《资格审查表》是资格评审的依据，不得对《资格审查表》以外的内容进行资格审查。

[bookmark: _Toc22582]

[bookmark: _Toc32702]第五章  评标方法和评标标准
一、评标方法
（一）投标文件的符合性审查
1.评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果 。投标人的投标文件有任何一项不符合《符合性审查要求》 要求的，投标无效。
3.符合性审查表
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标有效期
	投标文件中承诺投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期

	2
	投标文件签署
	标记为 “实质性格式 ” 的文件均按招标文件要求提供且按招标文件要求填写、签署、盖章等

	3
	法定代表人授权书 
	按招标文件要求提供法定代表人授权书（法定代表人参加投标，不用提供法定代表人授权书）

	4
	进口产品
	不接受进口产品投标时，投标人所投产品不含进口产品

	5
	采购标的完整
	所投采购包对全部采购标的内容进行投标

	6
	投标报价 
	投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价（如有）

	7
	报价唯一性
	同一采购标的有唯一报价且不存在可选择或可调整的投标方案和报价

	8
	报价合理性

	评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
报价合理通过符合性审查；投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，按照评标委员会要求能在规定时间内证明其报价合理性的通过符合性审查。

	9
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件中标注“★”号的全部实质性条款要求

	10
	附加条件
	未发现投标文件含有采购人不能接受的附加条件

	11
	不存在视为串通投标的情形
	不存在视为投标人串通投标的情形

	12
	投标文件的澄清、说明、补正
	评审期间，投标人按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正且未改变投标文件的实质性内容

	13
	其他投标无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

	14
	所有投标人所投核心产品的品牌三家（含）及以上
	核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，所有投标人所投核心产品的品牌三家（含）及以上。

	审查结论


	评审委员会签字：
日期：      年   月   日


注：
1.《符合性审查表》由采购人、采购代理机构逐项列明。
2.审查结论合格打√，不合格打×，不合格应注明原因。
3.《符合性审查表》是符合性审查的依据，除法律法规及招标文件规定的投标文件无效情形外，《符合性审查表》未列明的情形不得作为符合性审查中认定投标文件无效的依据。
（二）本项目具体评标方法见“第二章 投标人须知前附表”，相同品牌处理原则、投标文件澄清及修正、评审得分及复核、投标无效及废标情形、停止评标情形等见“第二章 投标人须知”-“第十项评标”。
















2、 评标标准（适用于综合评分法）
	评分因素
	分值
	评审分项
	评分标准

	报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
注：1.此处投标报价指经过报价修正及因落实中小企业扶持政策及本国产品等政府采购政策进行价格调整后的报价，相关政府采购政策详见第二章《投标人须知前附表》。
2.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
3.评标委员会需核查本项目涉及的中小企业扶持政策及本国产品等政府采购政策适用情况，按照相关招标文件要求及法律法规开展评审工作。

	商务部分
（13分）
	5
	企业业绩
	投标人每提供一份近两年（2024年1月1日至开标时间止）同类项目业绩得1分，满分5分，未提供得0分。
注：1.同类项目是指与本项目采购标的同属于X射线计算机体层摄影设备（CT）类设备的供货业绩，不限定设备的具体品牌或型号。
2.业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或合同协议书复印件（二者提供其一即可），证明材料应能体现项目内容（须包含CT设备或明确显示为X射线计算机体层摄影设备）、合同（或通知书）金额、签订（或发出）时间等评审要素，如无法体现上述要素或提供材料不清晰的，该业绩不予计分。
3. 同一项目不重复计分。

	
	8
	质保期
	1.投标人承诺提供质保期≥3年得基础分5分，质保期不足3年的，不得分。
2.在满足3年质保期的基础上，投标人承诺每额外增加1年质保期，加1.5分，满分3分（即增加2年，总质保期达到5年），超出5年的部分不再额外加分。
注：（1）承诺提供的质保期以商务技术响应文件中《商务响应偏离表》和《质保期承诺函》中的质保期为准，《商务响应偏离表》和《质保期承诺函》二者质保期必须一致，如果不一致，不得分。
（2）承诺质保期内的服务标准必须与原厂质保期标准完全一致，涵盖设备整机（含球管、探测器等所有核心部件）因非人为因素造成的任何故障或损坏，所涉及的人工费、零配件更换费、定期巡检保养费等一切费用均由投标人承担，直至设备恢复正常运行。

	技术部分
（57分）
	38
	满足产品技术参数要求的情况
	根据投标产品对招标文件“第三章 采购需求”中“技术要求”的响应程度进行评审，本项满分38分，最低得0分：
1.实质性条款（★号项）：为必须满足的实质性条款，任一项负偏离按废标处理。
2.重要指标项（▲号项）：共计15项，每出现一项负偏离扣1.4分，本部分累计扣分不超过21分。
3.一般技术参数（非★、非▲项）：共计100项，每出现一项负偏离扣0.17分，本部分累计扣分不超过17分。
说明：
（1）技术要求设备参数中“★”、“▲”标注项需提供相关证明材料，证明材料包括承诺函或产品技术白皮书或产品彩页或产品检测报告或产品技术说明书或产品配置文件等文字资料、图纸和数据均可，证明材料加盖公章，供应商仅作出应答而未提供相关证明材料或所提供的相关证明材料中未明确标明或不满足则视为未响应招标参数，其中未响应“★”标注项招标参数，视为投标文件无效，未响应“▲”标注项招标参数视为负偏离。
（2）投标人不得提供虚假技术参数，验收时采购人将逐项验收，出现与招标文件中所报产品技术参数不一致项，由投标人承担相应的法律责任。

	
	5
	物流配送与安装调试方案
	投标人应当针对本项目提供以下完善的物流配送与安装调试方案，方案应包含以下5项内容：①包装与运输方案、②供货计划与时效保障、③现场安装调试、④风险管理与控制、⑤供货团队配备等内容。

1.上述5项内容齐全、完整且表述清晰、措施具体、具有针对性和可操作性的，得5分。
2.每缺少一项内容，扣1分。
3.各项内容齐全但部分内容存在缺陷的，每发现一处缺陷，在相应项1分分值内扣0.25分，同一项内容中出现多处缺陷的，累计扣分，但以该项分值（1分）为扣分上限。
注：
缺陷是指以下情形之一：①前后表述矛盾，逻辑不能自洽；②内容流于形式，仅有口号或标题而无具体文字阐述，或阐述内容未涉及本项目实际操作流程；③具体措施过于笼统，未针对本项目特点提出可执行的步骤或方法，缺乏可操作性；④所述措施凭空想象，与项目实际情况（如供货地点、设备类型、安装环境等）明显不符。
4.本项最低得0分。

	
	4
	技术支持与售后服务方案
	投标人应当针对本项目提供技术支持与售后服务方案，方案应包含以下4项内容：①售后服务团队配备；②售后服务流程与响应机制（含故障响应流程、分级处理机制、工程师响应时间、核心部件优先保障、故障部件48小时内更换等）；③零配件供应与备品备件库保障（含设备正常使用周期内维修所需零配件的稳定供应承诺及保障措施）；④售后服务承诺等内容。

1.上述4项内容齐全、完整且表述清晰、措施具体、具有针对性和可操作性的，得4分。
2.每缺少一项内容，扣1分。
3.各项内容齐全但部分内容存在缺陷的，每发现一处缺陷，在相应项1分分值内扣0.25分，同一项内容中出现多处缺陷的，累计扣分，但以该项分值（1分）为扣分上限。
注：
缺陷是指以下情形之一：①前后表述矛盾，逻辑不能自洽；②内容流于形式，仅有口号或标题而无具体文字阐述，或阐述内容未涉及本项目实际操作流程；③具体措施过于笼统，未针对本项目特点提出可执行的步骤或方法，缺乏可操作性；④所述措施凭空想象，与项目实际情况明显不符。
4.本项最低得0分。

	
	4
	培训方案
	投标人应当针对本项目提供培训方案，方案应包含以下4项内容：①培训时间计划安排；②培训具体内容及对应培训事项；③培训方式；④培训师资配备等内容。

1.上述4项内容齐全、完整且表述清晰、措施具体、具有针对性和可操作性的，得4分。
2.每缺少一项内容，扣1分。
3.各项内容齐全但部分内容存在缺陷的，每发现一处缺陷，在相应项1分分值内扣0.25分，同一项内容中出现多处缺陷的，累计扣分，但以该项分值（1分）为扣分上限。
注：缺陷是指以下情形之一：①前后表述矛盾，逻辑不能自洽；②内容流于形式，仅有口号或标题而无具体文字阐述，或阐述内容未涉及本项目实际操作流程；③具体措施过于笼统，未针对本项目特点提出可执行的步骤或方法，缺乏可操作性；④所述措施凭空想象，与项目实际情况明显不符。
4.本项最低得0分。

	
	6
	质保期满后维保方案
	一、质保期满后维保方案（满分3分）
投标人应当针对本项目提供质保期满后维保方案，方案应包含以下3项内容：①维保服务内容（含维修、巡检、预防性维护、技术支持等具体事项及频次）；②维保响应时效承诺（含故障报修后的响应时间、到场时间、修复时限等）；③维保期内零配件供应保障（含零配件供应渠道、供应时效承诺）等内容。

1.上述3项内容齐全、完整且表述清晰、措施具体、具有针对性和可操作性的，得3分。
2.每缺少一项内容，扣1分。
3.各项内容齐全但部分内容存在缺陷的，每发现一处缺陷，在相应项1分分值内扣0.25分，同一项内容中出现多处缺陷的，累计扣分，但以该项分值（1分）为扣分上限。
注：缺陷是指以下情形之一：①前后表述矛盾，逻辑不能自洽；②内容流于形式，仅有口号或标题而无具体文字阐述，或阐述内容未涉及本项目实际操作流程；③具体措施过于笼统，未针对本项目特点提出可执行的步骤或方法，缺乏可操作性；④所述措施凭空想象，与项目实际情况明显不符。
4.本项最低得0分。

	
	
	
	二、质保期满后维保价格（满分3分）
满足招标文件要求且折扣率最低的投标人折扣率为评标基准折扣率，其质保期满后维保价格分为满分，其他投标人的得分统一按照下列公式计算：
得分=（评标基准折扣率/投标人承诺折扣率）×3
注：
1.投标人须同时提供原厂维保服务的标准年度价格及投标人承诺的折扣率，未提供相关证明材料或证明材料不全的，得0分；
2.得分计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	总分
	100分




[bookmark: _Toc18871]第六章  投标文件格式
投标人编制文件须知
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件，按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式 ”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.投标文件中的所有材料必须是真实的、准确的和完整的。
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投 标 文 件
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项目名称：                                
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一、营业执照等证明文件
投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。






















实质性格式
二、投标人声明函

致：采购人、采购代理机构
我方法定代表人（负责人）为：         ，我方重要声明：
1.与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：
□无；□有，具体单位名称为：          。
       单位为：□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业
       单位为：□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业
2.与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：
□无；□有，具体单位名称为：          。
       单位为：□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业
       单位为：□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业
3.参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：
□无；□有，已提供的具体服务内容为：              。
注：
1.以上3项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。
2.“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
3.本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。
4.供应商不如实填报的，应承担相应法律责任。

投标人名称（公章）：

日    期 ：   年   月   日
实质性格式
三、信用承诺书

致： 采购人、采购代理机构
我单位在参与（项目名称：       ，项目编号：       ） 的政府采购活动中，自愿做出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任 。


承诺供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日    期 ：   年   月   日



说明：供应商可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求提供相应的证明材料。
53

四、特定资格条件
1.投标人为生产厂商，须提供有效的《医疗器械生产企业许可证》；
2.投标人为代理商，须提供有效的《医疗器械经营许可证》和生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》；
3.投标人所投产品须提供有效的《医疗器械注册证》。
4.投标人须提供有效的《辐射安全许可证》。






















五、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
本项目非专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）采购，对符合政策要求的小型、微型企业的报价给予 10  %比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，如符合政策则需提供中小企业声明函，如不符合政策则不需要提供中小企业声明函。（符合政策指投标货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。

















大连成安招投标代理有限公司                                          项目编号：CAZB2026151


实质性格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 大连市妇女儿童医疗中心（集团）的 大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备更新项目-X射线计算机体层摄影设备(系统)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元[footnoteRef:0]，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；  [0:  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
] 

2.   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                   

                    企业名称（盖章）：
日 期：




《中小企业声明函》填报要点
一、单位名称和项目名称：要与采购文件一致
“单位名称”应填写采购人名称。
“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。
二、标的名称
“标的名称”应填写采购文件中的货物名称，要和文件中给定的货物名称一一对应，不得遗漏。采购项目包含多种标的物的，货物制造商的相关信息应按《货物需求一览表》顺序分条全部列入《中小企业声明函》。
三、采购文件中明确的所属行业
填写采购文件中明确的采购标的所属行业（详见第二章 投标人须知前附表）。
四、制造商为   （企业名称）
此处    部分的企业名称填写的是货物制造商全称，制造商指货物由该企业生产且使用该企业商号或者注册商标。
五、从业人员、营业收入、资产总额
1、填写制造商的信息数据；
2、制造商与投标单位相同的填写投标单位的信息数据；
3、填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
六、中型企业/小型企业/微型企业划分
关于“中型企业/小型企业/微型企业”的认定，投标人需根据制造商上一年度的从业人员人数、营业收入金额及资产总额等指标，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），判断《中小企业声明函》中所载明的货物制造商是否属于采购文件中明确的采购标的所属行业的中型企业、小型企业或微型企业。
七、落款企业名称（即出具单位）
填写投标人名称并加盖印章。
八、涉及联合体及分包的项目，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定执行。
九、投标供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。投标人应当核实投标的货物制造商的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
   十、如投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

【监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。非监狱企业无需提供】






















[bookmark: _Toc163492941]

[bookmark: _Toc17111]实质性格式
残疾人福利性单位声明函格式（如涉及）


本单位郑重声明 ，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参与      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                                    投标人名称（公章）：
                                    日期：   年   月  日




[bookmark: _Toc5027]六、其他
联合体协议书（如涉及）
（以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加    （项目名称）【项目编号/包号（如有）：      】投标。 
一、各方一致决定，     （某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
[bookmark: _Hlk101134295]（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、经汇总上述分项信息，本项目中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件“第一章 投标邀请” 投标人的资格要求中规定的联合体协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
4、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。
5、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（公章）：
联合体成员2名称（公章）：
                   ……
      日期：  年  月   日


拟分包情况说明（如涉及）
（适用于中标后将项目非主体、非关键部分分包的情况）
致：采购人、采购代理机构
我单位参加你方组织采购的     （项目名称）【项目编号/包号（如有）：      】的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示 ，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序 号
	分包承担 主体名称
	分包承担 主体类型 （选择）
	
资质等级
	拟分包  合同内容
	拟分包
合同金额    （人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	
1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	
2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



             投标人名称（公章）：
                  日    期：   年   月    日
大连成安招投标代理有限公司                                          项目编号：CAZB2026151
注：如本招标文件“第一章 投标邀请”载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标 无效。
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分包意向协议（如涉及）
（适用于为落实政府采购政策而分包的情形）
甲方（投标人）：                       
乙方（拟分包单位）：                  
甲方承诺，一旦在采购的项目编号             的                项目（填写采购项目名称） 中     包（填写包号）的招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：        。
2.分包金额：        ，该金额占该采购包合同金额的比例为      %。 乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。
甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：                
日期：  年    月   日
注：本协议仅在投标人 “为落实政府采购政策 ”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效


投 标 文 件
[bookmark: _Toc17239]
商务技术响应文件





项目编号：                                
项目名称：                                
投 标 人：                                



年   月    日
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实质性格式
一、投标函
致：采购人、采购代理机构
我方参加你方组织的    （项目名称）【项目编号：   】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     日历日（不少于90日历日），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2.我方的投标文件包括以下内容：
（1）资格响应文件：
（2）商务技术响应文件：
（3）报价要求响应文件
3.我方承诺除商务/技术响应偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。
4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，及时与采购人签订合同； 
（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件； 
（3）按照招标文件要求提交履约保证金（如有）； 
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（公章）：                          
    日期：  年   月   日




实质性格式
[bookmark: _Toc155185924][bookmark: _Toc7151]二、法定代表人（单位负责人）身份证明
致：采购人、采购代理机构 
兹证明， 姓名：       ，身份证号：          ，性别     ，职务：        系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 
法定代表人联系电话：
通讯地址：
	此处请复印法定代表人身份证正面，复印件大小尽量按身份证原件尺寸1:1制作
	
	此处请复印法定代表人身份证反面，复印件大小尽量按身份证原件尺寸1:1制作


电子邮箱：




                                   投标人名称（公章）：

               日期：   年   月   日

实质性格式
三、法定代表人授权书
致：采购人、采购代理机构
本人      （姓名 ）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名），身份证号：           为我方代理人。参加            （项目名称）【项目编号：     】项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。
授权代表人联系电话：
通讯地址：
电子邮箱：
投标人名称（公章）：
法定代表人签字或签章：                             
                                  日  期：       年     月    日
	此处请复印代理人身份证正面，复印件大小尽量按身份证原件尺寸1:1制作
	
	此处请复印代理人身份证反面，复印件大小尽量按身份证原件尺寸1:1制作


说明：法定代表人参加投标的不用提供法定代表人授权书。

71

四、递交备份投标文件授权函
致：采购人、采购代理机构 
我单位现授权姓名：    （身份证号：     ） 职务：    ，联系电话：    （务必保持畅通）向贵单位提交    （项目名称）【项目编号：     】的备份投标文件。
我单位知悉 ：
1. 投标人应在投标截止时间前将加密标书上传至“大连市政府采购云平台”，递交备份投标文件的，应将备份标书按招标文件规定上传指定邮箱。
2. 备份投标文件必须与通过系统上传加密的投标文件为同一时间使用投标文件制作工具生成的一套文件。
3. 备份投标文件的存储、密封、递交等应按照招标文件要求执行。
4. 递交备份投标文件时，投标人代表应出具《递交备份投标文件授权函》，未按要求提供的，采购单位、采购代理机构应拒收备份投标文件。
5. 通过“大连市政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，未提交备份投标文件视为未提交投标文件。通过“大连市政府采购云平台”上传递交的投标（响应）文件已按时解密的，备份投标（响应）文件自动失效。投标人仅提交备份投标（响应）文件，没有通过“大连市政府采购云平台”上传递交投标（响应）文件的 ，投标（响应）无效。
6. 备份投标（响应）文件不是投标（响应）备选方案 。
投标人名称（盖章）：
                                               日期：  年  月  日
附：授权代表身份证（正反面）
	此处请复印代理人身份证正面，复印件大小尽量按身份证原件尺寸1:1制作
	
	此处请复印代理人身份证反面，复印件大小尽量按身份证原件尺寸1:1制作


大连成安招投标代理有限公司                                          项目编号：CAZB2026151

1

五、符合性审查
	序号
	审查因素
	审查内容
	提供的资料
	投标文件中的
页码位置

	1
	投标有效期
	投标文件中承诺投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的
	投标函
	
见投标文件第  页

	2
	投标文件签署
	标记为“实质性格式 ” 的文件均按招标文件要求提供且按招标文件要求填写、签署、盖章等
	标记为 “实质性格式 ” 的文件均按招标文件要求提供且按招标文件要求填写、签署、盖章
	见投标文件第  页

	3
	法定代表人授权书
	按招标文件要求提供法定代表人授权书（法定代表人参加投标，不用提供法定代表人授权书）
	法定代表人授权书
	见投标文件第   页

	4
	进口产品
	不接受进口产品投标时，投标人所投产品不含进口产品
	投标分项报价表
	见投标文件第   页

	5
	采购标的完整
	所投采购包对全部采购标的内容进行投标
	投标分项报价表
技术响应偏离表
	见投标文件第   页

	6
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价
	开标一览表、投标分项报价表
	见投标文件第   页

	7
	报价唯一性
	同一采购标的有唯一报价且不存在可选择或可调整的投标方案和报价
	开标一览表、投标分项报价表
	见投标文件第   页

	8
	报价合理性
	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，按照评标委员会要求能在规定时间内证明其报价合理性的通过符合性审查。
	开标一览表、投标分项报价表

	见投标文件第    页

	9
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件中标注“★”号的全部实质性条款要求
	商务响应偏离表
技术响应偏离表
	见投标文件第   页

	……
	……
	……
	
	


[bookmark: _Toc163492929]











六、商务部分
（一）商务响应偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的响应内容
	响应情况
	说明及索引

	1
	★交货时间：自项目现场具备设备安装条件、需方发出进场通知之日起60个工作日内。
	
	响应/正偏离/负偏离
	

	2
	★交货地点：大连市妇女儿童医疗中心（集团）指定地点。
	
	
	

	3
	付款方式及条件：合同签订后，供方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达到指定地点，经安装调试完毕并验收合格后，供方一次性开具全额含税正规发票（附相关明细清单），并经审核通过，待财政资金到位后，需方一次性支付全部合同价款中的财政资金，事业性资金部分需方支付货物该部分60%的款项，半年经二次验收后支付该部分30%的款项，10%的余款待验收合格两年后无质量问题由需方无息支付给供方。货款支付后供方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。
	
	
	

	4
	验收：供方应当确保所供医疗设备均可接入需方医疗设备监管平台进行统一管理，供方需根据设备类型提供相应的监控采集终端（小型医疗设备监控采集终端或影像类医疗设备监控采集终端）。若供方拒绝履行前述义务，视为产品验收不合格，需方有权要求供方按其要求整改后再行验收，供方仍拒绝或无法依约履行前述义务满足需方使用需求的，需方有权解除合同。
依据采购文件、本合同约定、国家、地方及行业标准进行验收。
设备到货验收时采购人若对设备档次存有异议，中标供应商须配合提供制造商加盖公章的官方产品分级说明及相关佐证材料，无法提供有效证明或材料显示设备不属于厂商高端产品线的，判定验收不合格，采购人有权拒收设备、解除采购合同，中标供应商承担全部经济损失及相应法律责任。
	
	
	

	5
	质量保证期：保修3年。
	
	
	

	6
	安装：供方负责包括场地测绘设计、设备安装所需条件准备，新设备运输、安装、调试等一切工作直至设备可以正常使用，需免费提供设备安装所需的材料及工具，货到大连市妇女儿童医疗中心（集团）指定地点，全部费用由供方支付。
	
	
	

	7
	保修服务、配件及软件升级:本项目质保期内免费为需方提供必要的现场技术支持和服务电话。提供7×24小时服务。设备出现故障，保修期过后的维修，只收取配件费，免收人工及差旅费。响应时间2小时内，维修人员到达现场时间在24小时内。 软件终身免费升级至最新版本。具有连接医院网络功能，免费开通并连接医院需要的所有网络接口，并保证接口符合国际通用标准。所提供产品的出厂时间≤12个月，设备软件系统必须为最新配置。
	
	
	

	8
	售后服务:提供售后服务承诺，有专门的技术支持和维修人员。
	
	
	

	9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：供方负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。供方负责提供货物的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。
	
	
	

	10
	其他：如有消耗性材料或配件，同时提供其单独报价（包括名称、规格型号及产品资质等信息）
投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现医院将拒绝付款并退货，供方必须赔偿医院由此造成的所有损失。
	
	
	

	……
	…
	…
	……
	




注：1.按照《招标文件-采购需求》商务要求内容要求，如无偏离，请在此表中填写“响应”。如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况；
2.如《招标文件-采购需求》商务要求中有标注★号的，则为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致投标无效。

投标人名称（公章）： 
日   期：     年     月    日

[bookmark: _Toc163492930][bookmark: _Toc163492932]（二）业绩证明文件
	序号
	完成时间
	项目名称
	标的内容
	采购人
名称
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：根据评分标准提供对应材料。

投标人名称（公章）： 
                      日   期：   年   月   日
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（三）其他商务文件
1.质保期承诺函

致：大连市妇女儿童医疗中心（集团）
我方对 [项目名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备更新项目-X射线计算机体层摄影设备(系统)]（项目编号：CAZB2026151）的投标文件中的质保期条款，作出如下额外承诺：
一、质保期承诺
我方自愿承诺整机免费原厂质保期总计达到      年（自设备最终验收合格之日起计算）。
二、质保期服务标准承诺
质保期内的服务标准必须与原厂质保期标准完全一致，涵盖设备整机（含球管、探测器等所有核心部件）因非人为因素造成的任何故障或损坏，所涉及的人工费、零配件更换费、定期巡检保养费等一切费用均由我方承担，直至设备恢复正常运行。
   
投标人名称（公章）： 
                      日   期：   年   月   日














2.招标文件要求提供的其它商务资料和证明材料；
3.投标人认为需要提供的其它商务资料和说明。




[bookmark: _Toc163492933][bookmark: _Toc155185935][bookmark: _Toc32716]七、技术部分
[bookmark: _Toc163492934]（一）技术响应偏离表
	序号
	招标文件技术、服务要求条款
	投标文件内容
响应内容
	响应情况
	说明及索引

	1
	
	
	响应/正偏离/负偏离
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	…
	………………
	…
	


注：
1.按照《招标文件-采购需求》内容要求，须条对条应答，不得遗漏；如有遗漏，则对应遗漏条款视为无效应答。如无偏离，请在此表中填写“响应”。如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况；
2.技术要求设备参数中“★”、“▲”标注项需提供相关证明材料，证明材料包括承诺函或产品技术白皮书或产品彩页或产品检测报告或产品技术说明书或产品配置文件等文字资料、图纸和数据均可，证明材料加盖公章，供应商仅作出应答而未提供相关证明材料或所提供的相关证明材料中未明确标明或不满足则视为未响应招标参数，其中未响应“★”标注项招标参数，视为投标文件无效，未响应“▲”标注项招标参数视为负偏离。每项“★”、“▲”条款的响应情况，均需在“证明材料索引”列中标注证明材料所在页码（格式示例：P38、P42-45），以便评审专家核验。

投标人名称（公章）：
日   期：    年   月   日


[bookmark: _Toc163492935][bookmark: _Toc163492936]（二）技术方案
投标人应按照招标文件的要求，提供详细的技术方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟，至少应包括：
1、物流配送与安装调试方案；
2、技术支持与售后服务方案；
3、培训方案；
4、质保期满后维保方案：
（1）质保期满后维保方案；
（2）质保期满后维保报价：投标人提供原厂维保服务的标准年度价格及投标人承诺的折扣率。


（三）其他技术文件
1. 招标文件要求提供的其它技术资料和证明材料；
2. 投标人认为需要提供的其它技术资料和说明。

[bookmark: _Toc163492937]八、落实政府采购政策相关证明文件

















[bookmark: _Toc19835]实质性格式（如涉及则提供，不得变更文件格式及内容）
（一）政府采购节能产品、环境标志产品声明函
我单位承诺，本次参加_______（项目名称）【项目编号：   】，所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。我单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	所投产品
	产品属性
	产品类别
	是否为强制采购产品
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价
	金额合计
	认证证书编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件：认证证明可以是认证证书复印件或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，认证证明应加盖投标单位公章。（认证证书复印件须为国家确定的认证机构出具的处于有效期内的认证证书；认证信息截图应来源于法定信息发布平台公布的处于有效期内的认证信息截图；所投产品型号必须与认证证书或法定信息发布平台截图中载明的型号完全一致，精确至最小规格型号。）
说明：
1.产品属性：节能、环保、节能环保。
2.产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。
3.本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。
4.认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。
5.投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。
投标人名称（公章）：
日   期：    年   月   月   日
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实质性格式（如涉及则提供，不得变更文件格式及内容）

（二）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月    日


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

《关于符合本国产品标准的声明函》填报要点

1.产品名称要和采购文件中给定的货物名称一一对应填写，不得遗漏。如有型号，请在“产品名称”栏一并填写产品型号。产品名称及产品型号（如有）需与投标（响应）文件中的《投标分项报价表》、《中小企业声明函》（如有）等文件保持一致。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.产品在中国境内生产的组件成本占比相关要求及特定产品的关键组件、关键工序要求目前暂未实施，“规定比例”栏、“关键组件”栏、“关键工序”栏无需填写。
大连成安招投标代理有限公司                                          项目编号：CAZB2026151
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本项目为单一产品采购，无需提供《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》


关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（本项目无需提供）


本采购项目或者采购包中含有多种产品，本公司（单位）郑重声明，本公司（单位）承诺为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例：
1. 达到 80%（含）及以上；
2. 未达到80%。



公司（单位）名称（盖章）：
日 期：  年 月 日


注：1.单一产品采购不需提供《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。
2.必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用表示。
3.供应商应如实填报，未如实填报应承担相应法律责任。
4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《大连市财政局 大连市工业和信息化局关于贯彻落实政府采购本国产品标准及相关政策的通知》（大财采〔2026〕28号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。



（三）其它落实政府采购政策的相关证明文件


















[bookmark: _Toc25734]九、其他文件
1.投标人认为需要提供的其他文件；
2.投标人认为需加以说明的其它内容。

项目联系人1： 
联系电话（手机与座机）：
邮箱：

项目联系人2： 
联系电话（手机与座机）：
邮箱：









投 标 文 件
[bookmark: _Toc16181]报价要求响应文件





项目编号：                            
项目名称：                                 
投 标 人：                                 


年   月    日


实质性格式
开标一览表
项目名称：                                 
项目编号：                                 

	
投标人名称
	投标报价（单位：元）

	
	大写
	小写

	
	
	




注：此表中的投标报价应和《投标分项报价表》 中的总价相一致。

投标人名称（公章）：
日期：  年   月  日
实质性格式
投标分项报价表
项目名称：                                                                           项目编号：                                                                                                                                                                                                                                             单位：人民币（元）
	序号
	采购标的
	制造商
	产地
	制造商规模
	品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
	单项合计
	注册证号

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	（小写）：                   元                       

	
	（大写）：                   元                       


说明：1.制造商规模请填写“大型”、 “中型”、 “小型”、 “微型”或“其他”，中小企业的定义见 第二章 投标人须知
2.投标人报价超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价的投标无效。
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；供应商可随投标（响应）文件在本表后一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
投标人名称（公章）：

大连成安招投标代理有限公司                                          项目编号：CAZB2026151
日期：   年    月   日
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[bookmark: _Toc17937]第七章  合同条款及合同格式

【此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书包括本参考格式的内容】
合同编号：              
[bookmark: _Toc3995]


政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc31308]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：大连市妇女儿童医疗中心（集团） 
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称：                             
（2）采购项目（包）编号：                             
（3）采购计划编号：                                           
（4）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：    
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见：甲方招标文件、乙方投标文件，以其中对甲方更为有利的条件为准。
    （5）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（6）政府采购方式：公开招标
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （7）中标采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（8）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （9）中标供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（10）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （11）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：
分期付款： 合同签订后，乙方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达到指定地点，经安装调试完毕并验收合格后，乙方一次性开具全额含税正规发票（附相关明细清单），并经审核通过，待财政资金到位后，甲方一次性支付全部合同价款中的财政资金，事业性资金部分甲方支付货物该部分60%的款项，半年经二次验收后支付该部分30%的款项，10%的余款待验收合格两年后无质量问题由甲方无息支付给乙方。货款支付后乙方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：    （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：    （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：大连市妇女儿童医疗中心（集团）。
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案： 乙方应制定应急预案，若设备出现故障导致无法正常使用，乙方需在约定时间内提供维修或替代解决方案。
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项： 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡、检验证、合格证、说明书等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。乙方应当确保所供医疗设备均可接入采购人医疗设备监管平台进行统一管理，乙方需根据设备类型提供相应的监控采集终端（小型医疗设备监控采集终端或影像类医疗设备监控采集终端）。若乙方拒绝履行前述义务，视为产品验收不合格，甲方有权要求乙方按其要求整改后再行验收，乙方仍拒绝或无法依约履行前述义务满足甲方使用需求的，甲方有权解除合同。
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序： 1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。2、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。如最终验收合格，双方签署《项目验收单》，未经甲方或甲方的最终客户盖章确认的验收单无效。
（5）履约验收的内容：依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对外观、材料、品牌、品种、规格、性能、配置、数量、型号、质量、配件等进行初步现场验收,不影响后续对隐蔽瑕疵和长期性能的追责。 
（6）履约验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺、本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收  。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项： 无  
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
若前述文件之间或同一文件中对同一事项约定不一致的，以其中对甲方更为有利的约定为准。
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	经办人
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	开户名称
	
	开户名称
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	银行账号
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议书，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合体协议书，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
1. 供货完成时间：                    。
2.供货地点：大连市妇女儿童医疗中心（集团）。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议书，分包意向协议书属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合体协议书或者分包意向协议书作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


[bookmark: _Toc17556]第三节政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受的联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	按照相关法律法规、行政法规、行业标准解释

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有质量异议，甲方在货到      日内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方交货的同时应提交下列文件：制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证、产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南以及招标文件、投标文件确定乙方应随货物同时提供的其他资料。未能按照甲方要求交付的，甲方有权视为验收不合格。 
2.乙方在质量保证期内免费为甲方提供7*24小时服务：必要的现场技术支持和服务电话，响应时间2小时内，维修人员24小时到达现场。保修期过后的维修只收取配件费，免收人工及差旅费。本次采购的货物如具有连接医院网络功能，免费开通并连接甲方需要的所有网络接口，并保证接口符合国家或国际通用标准。软件终身免费升级至最新版本。所提供的产品的出厂时间≤12个月，设备软件系统必须为最新配置。
3.如有消耗性材料或配件，同时提供其单独报价（包括名称、规格型号及产品资质等信息）。
4.质保期间乙方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，乙方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方先履行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书，包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的特殊要求。包装费由乙方承担，包装物不回收。

	
	指定现场
	大连市妇女儿童医疗中心（集团）指定现场

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	乙方负责设备的运输，本次采购的货物到大连市妇女儿童医疗中心(集团)指定地点，提供货物所需的材料及工具进行安装、调试直至设备可以正常使用，待稳定使用后将包装丢弃，以上全部费用由乙方支付。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方负责为运输途中的设备购买保险

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	乙方对采购合同货物的质量保证期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。本项目质量保证期内保修    年，自验收合格之日起计算。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	1.乙方所供货物不符合甲方要求的，应在甲方指定时间内更换符合质量标准的货物。
2.响应时间2小时内，维修人员到达现场时间在24小时内。
3.质保期内，乙方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对甲方的现场服务要求，乙方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
4.质保期内，乙方应对出现问题无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证正常工作。 
5.质保期内，乙方应按照投标时的承诺提供相关服务。
6.乙方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，乙方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，乙方仍须对投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。 
7.在质保期结束后，产品寿命期内乙方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。 
8.如果乙方提供货物出现质量问题，经甲方通知，乙方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和配件费用，由乙方承担。 甲方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，甲方有权退货并向乙方索赔。 
9.如果乙方所提供货物发生质量责任事故，从而导致甲方或者第三方发生损失或者甲方被第三方索赔或者甲方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由乙方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿甲方或第三方直接或者间接的损失，赔偿甲方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿甲方因处理事故所花费的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费及保全保险费、差旅费等合理费用，赔付甲方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。 
10.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。乙方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，乙方应向甲方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后，乙方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达到指定地点，经安装调试完毕并验收合格后，乙方一次性开具全额含税正规发票（附相关明细清单），并经审核通过，待财政资金到位后，甲方一次性支付全部合同价款中的财政资金，事业性资金部分甲方支付货物该部分60%的款项，半年经二次验收后支付该部分30%的款项，10%的余款待验收合格两年后无质量问题由甲方无息支付给乙方。货款支付后乙方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	本项目不收取履约保证金

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	本项目不收取履约保证金

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	同质量保证期限

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。本项目货物不予乙方回收，有效使用年限届满后甲方做报废处理。


	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	提供售后服务承诺，有专门的技术支持和维修人员。负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。负责提供货物的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	在交付阶段，乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
验收后，在使用阶段，乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时更换货物，并承担由此给甲方造成的损失。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方未按合同规定的交货日期向甲方交货时，则每逾期一日，乙方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向甲方支付逾期交货违约金，乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应当承担补充赔偿责任。
如乙方在合同规定的交货日期后10个工作日内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付合同总金额5%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期支付价款的，违约金不超过逾期付款总额的5%。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1.若乙方违约但本合同内并未约定违约金的，乙方应赔偿甲方全部损失；约定违约金但违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应承担补充赔偿责任。本合同所涉甲方损失包括但不限于其产生的直接或者间接的损失（含经营损失、赔偿款、罚款）以及为处理争议或纠纷所花费的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费及保全保险费、差旅费等全部合理费用。
2.投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现医院将拒绝付款并退货，乙方必须赔偿医院由此造成的所有损失。
3.除招标文件规定,并经甲方书面同意外，乙方擅自将本合同转包、分包给任何第三方的，甲方有权随时解除合同，并要求乙方承担合同金额20%的违约责任。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/
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供应商廉洁诚信承诺书
[bookmark: _Hlk86648428]大连市妇女儿童医疗中心（集团）：
为保障招标采购工作公平、公开、公正开展，推进廉洁诚信建设，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，保障招标采购中各方的合法权益，我单位保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定和有关廉洁要求，在参与大连市妇女儿童医疗中心（集团）“              项目”招标采购时自愿做出如下承诺：
一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。
二、严格杜绝以下行为：
（一）以给予或以借用等名义向大连市妇女儿童医疗中心（集团）相关部门和人员提供财物或其它财产性权利；
（二）向大连市妇女儿童医疗中心（集团）相关部门和人员提供礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（三）向大连市妇女儿童医疗中心（集团）相关部门和人员赠送礼金、各种有价证券、支付凭证；
（四）支付、报销应由大连市妇女儿童医疗中心（集团）相关部门和人员负担的费用、票据；
（五）隐瞒真实情况，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料；或进行虚假承诺、夸大产品或服务性能和质量等指标；泄露大连市妇女儿童医疗中心（集团）的国家机密、商业秘密等保密事项；或与其他单位相互勾结、串通，用不正当手段排挤其他竞争者，干扰公平竞争；
（六）其他影响采购活动依法、公正开展的或损害大连市妇女儿童医疗中心（集团）经济利益、形象和声誉的不廉洁、不诚信行为。
三、如违反以上承诺，我单位自愿接受大连市妇女儿童医疗中心（集团）依据有关规定，对我单位进行严肃处理（包括但不限于取消入围供应商资格、中标资格以及终止合同等），并赔偿大连市妇女儿童医疗中心（集团）的全部损失。任何第三方因我单位违反以上承诺而向大连市妇女儿童医疗中心（集团）索赔或主张权利的，所有责任及后果均由我单位独自承担。
四、如大连市妇女儿童医疗中心（集团）相关部门和人员发生不廉洁、不诚信行为，我单位有义务及时向大连市妇女儿童医疗中心（集团）监督检查部门举报或投诉。
五、本廉洁诚信承诺书为我单位应答此次采购项目正式文件的附件，经我单位法定代表人或其授权委托人签署并加盖我单位公章后生效。
大连市妇女儿童医疗中心（集团）监督监察部门举报渠道
地址：大连市妇女儿童医疗中心（集团）纪检监察室
举报电话：62926043




承诺单位：（盖章）                   
法定代表人：（签字）                   
                                   日期：      年    月    日 
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