

采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
[bookmark: _GoBack]（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》 （财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853 号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	








1
	








付款方式
	1、合同签订生效后支付合同金额的 70%作为预付款，余款在设备交货安装验收合格后支付。
注：除在签订合同时，供应商（中标人）书面明确表示无需预付款之外，在预付款支付前，供应商（中标人）须向采购人提供同等金额的预付款保函。
2、采购人付款前，供应商（中标人）应向采购人开具等额有效的增值税发票，供应商（中标人）开票载明主体需与合同主体一致，采购人未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至供应商（中标人）提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

	2
	供货及安装地点
	安庆市中医医院
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3
	
供货及安装期限
	自合同签订生效后 30 日历天内完成供货安装调试，按采购人要求的时间内完成验收。

	4
	免费质保期
（即维保期）
	十年整机原厂保修（含软件及所有配套设备），每年提供不少于 4 人次新技术短期培训学习（起始时间自验收合格后出具验收报告的时间为准）

	5
	商品包装要求
	除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。


二、货物需求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	备注

	1
	X线计算机断层扫描仪（超高端CT）
	详见附件一
	1 套
	工业
	

	2
	影像诊断人工智能系统
	1、与所投“ X 线计算机断层扫描仪（超高端CT） ”配套使用。
2、包括肺结节、骨折、头颈 CTA、冠脉 CTA、非门控钙化积分、CT脑灌注模块，以上所提供模块应为最新版本产品，后期更新费用含在投标报价中。
3、合同签订时向采购人提供非门控钙化积分和CT脑灌注模块的医疗器械注册证；合同签订时向采购人提供肺结节、骨折、头颈CTA、冠脉CTA国家药品监督管理局出具的医疗器械注册证。
4、设备、软件维护及保养做到及时且专业。 
	1 套
	软件和信
息技术服务业
	

	3
	骨密度分析系统（QCT）
	体模：含QA校准体模
	1套
	工业
	

	4
	CT用双屏双筒高压注射器
	配套省集中带量采购针筒耗材使用
	1套
	工业
	

	5
	防护用品
	含铅衣、铅帽、铅裙、铅围脖、铅手套和铅护目镜
	3 套
	工业
	

	6
	综合会诊显示器
	1、屏幕尺寸：≥86 英寸；
2、符合 DICOM 医疗影像显示标准。
	1台
	工业
	

	7
	交互医用显示器
	1、彩色医用显示器（灰阶16bit、32英寸）；
2、符合 DICOM PS3.14（GSDF）标准；
3、医用显示器8M。
	1台
	工业
	

	8
	CT用医用显示器
	1、完全符合DICOM PS3.14（GSDF）标准，含电脑主机。
2、医用显示器6M。
	6台
	工业
	

	9
	无线投屏交互系统软件
	支持同时四分屏无线投屏。
	1套
	软件和信
息技术服务业
	

	10
	电子讲台
	支持一键投屏控制与多信号源切换。
	1套
	软件和信
息技术服务业
	

	11
	AI智能晨会系统
	需支持智能晨会、病例库、影像课程、视频会议等。
	1套
	软件和信
息技术服务业
	

	12
	阅片工位
	配套桌椅。
	6套
	工业
	

	13
	配置灯光系统
	精准适配医学阅片作业环境，满足专业阅片标准照度要求。
	1套
	工业
	

	14
	配置音视频系统
	配备高清视频摄像、专业音频功放、配套音响设备及无线手持麦克风等设备，满足室内远程视频会议需求。
	1套
	工业
	

	15
	无损交互系统
	工作站8M显示器与综合会诊显示器完全无损交互显示。
	1套
	工业
	

	16
	UPS稳定电源
	与所投“X 线计算机断层扫描仪（超高端CT）”配套使用
	2套
	工业
	

	17
	CT专用气体灭火器
	配套使用
	4个
	工业
	

	18
	影像诊断质控软件
	对接PACS/HIS系统，包含质控体系台账管理、图像质量管控、诊断报告质控管理、影像随访管理、影像质量缺陷闭环管理、危急值管理等，满足等级医院评审要求。
	1套
	软件和信
息技术服务业
	

	说明：
1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。本次招标所列技术参数为基本要求，投标人投标参数须满足或优于该基本参数(本招标文件允许偏离的参数除外)。
2、本项目核心产品为序号 1 的“ X 线计算机断层扫描仪（超高端CT） ”。
3、本项目主要标的为序号 1 的“ X 线计算机断层扫描仪（超高端CT） ”，主要标的名称、品牌、型号、数量、单价等信息将在中标结果公告中公示。
4、阅片中心装饰装修按照采购人要求完成；阅片中心所有显示器需提供原厂售后服务，确保产品售后保障及时到位。投标人投标时需出具加盖投标单位公章的承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟。若未提供承诺函或提供的内容不符合要求，则投标文件符合性评审不通过。
5、中标人负责提供培训及操作。保修期起始时间以采购人验收合格后出具验收报告的时间为准。售后服务要求在 2 小时内响应，工程师于 24 小时内到达现场给出解决方案，若 72 小时内不能解决问题，中标人提供同型号备用设备供采购人使用，备用设备如超出原标准，其经济责任由中标人自行承担，如未能及时提供，则采购人有权在市场上选购与原标准相匹配的同类产品以替代中标人产品，相关经济损失由中标人承担。保修期内，中标人每年提供≥4 次维护保养；负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护；维护保养记录须向采购人报备，以使设备始终处于良好的性能状态。（报价时须考虑此项费用）。
6、信息系统互联互通：医院在用信息系统的接口对中标人免费开放，中标人所投设备、耗材(试剂)如存在数据接口，接口须全部免费开放，同时与医院在用信息系统实现互联互通，如产生第三方对接开发费用，由中标人负责，费用包含在本项目总报价中，请投标人自行考虑报价风险。
7、配套开放端口，按院方要求配置网络；本项目为交钥匙工程，包含但不限于机房及控制室的防护改造工程，卫评、环评、取证等一切费用等，费用都包含在本项目总报价中，请投标人自行考虑报价风险。
8、中标人负责北院区一台佳能CT移机所有工作，包括设备就位、CT 机房防护，以及预控评报告等设备安装（含材料）及一切改造费用由中标人承担，即“交钥匙工程”（以上产生费用均包含在本项目报价中）。
9、标“★ ”项的技术参数在投标文件中提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明，若未提供或者提供的技术证明文件不符合要求，则投标文件符合性审查不通过。技术证明文件中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。
10、中标人所提供的设备出厂日期不得超过交货之日前一年生产的产品。
11、中标人所提供的设备软件版本须为交货之日前市场发布的最新版本。
12、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。
13、投标人应按照招标文件要求提供证明材料。若投标提供了招标文件未要求的证明材料，评标委员会将不予评审。
14、投标人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致评标委员会无法辨认的，评标委员会可以不予认可，一切后果由投标人自行承担。
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三、报价要求：
报价应为完成本项目所有内容的费用，包含但不限于设备、运输、安装、调试、培训，约定保修期内的维保等所有的费用。
四、其他要求：
1、货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费培训。
2、货物质量
（1）货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符
合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
（2）保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂保
修，保修期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的保修期限，招标文件另有约定的从其约定。
五、验收
中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
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附件一： X 线计算机断层扫描仪（超高端CT）技术参数及要求：

	一、机架系统参数须满足下列条件

	1、机架显示面板系统具备
2、机架显示面板数量≥2个
3、一体化心电显示系统具备
4、滑环类型 低压滑环
5、常规扫描视野≥50cm

	▲6、且须满足下列条件任意一列

	A
	B
	C
	D

	6.1 机架孔径≥80cm
	6.1 机架孔径≥83cm
	6.1 机架孔径≥82cm
	6.1机架孔径≥78cm

	6.2 驱动方式：电磁驱动
	6.2 扫描机架驱动方式线性马达驱动
	6.2 驱动方式：电
磁直接驱动
	6.2 驱动方式：磁悬浮线性马达驱动

	6.3 机架内部冷却方式：风冷
	6.3 机架内部冷却方式：风冷
	6.3 机架内部冷却方式：风冷
	6.3 机架内部冷却方式：水冷

	二、X 线球管及高压发生系统参数须满足下列条件

	1、高压发生器≥1组
2、X线球管≥1个

	▲3、且须满足下列条件任意一列

	A
	B
	C
	D

	3.1高压发生器功率≥108kW
	3.1高压发生器功率≥100kW
	3.1高压发生器功率≥100kW
	3.1高压发生器总功率≥240kW

	3.2球管电压档位≥5档
	3.2球管电压档位≥6档
	3.2球管电压档位≥6档
	3.2球管电压档位≥9档

	3.3最大输出管电压≥140 kV
	3.3最大输出管电压≥140kV
	3.3最大输出管电压≥140kV
	3.3最大输出管电压≥150kV

	3.4最小输出管电压≤70 kV
	3.4最小输出管电压≤60kV
	3.4最小输出管电压≤60kV
	3.4最小输出管电压≤70kV

	3.5球管等效热容量≥33MHu
	3.5球管等效热容量≥34MHu
	3.5球管等效热容量≥34MHu
	3.5球管等效热容量≥30MHu

	3.6 球管阳极散热率≥3100 kHu/min
	3.6球管阳极散热率≥1696 kHu/min
	3.6球管阳极散热率≥1697 kHu/min
	3.6球管阳极散热率≥2700 kHu/min

	3.7球管最大电流≥1200mA
	3.7球管最大电流(非等效概念)≥1250mA
	3.7球管最大电流≥833mA
	3.7球管最大电流≥2600mA

	3.8最小球管电流≤10mA
	3.8最小球管电流≤10mA
	3.8最小球管电流≤10mA
	3.8最小球管电流≤20mA
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	三、探测器参数须满足下列条件

	1、高清探测器≥1组
2、探测器具备接收不同能量X射线的能力，实现双能量成像

	▲3、且须满足下列条件任意一列

	A
	B
	C
	D

	3.1探测器排数（物理排数，非等效）≥256排
	3.1探测器排数（物理排数，非等效）≥320排
	3.1探测器排数（物理排数，非等效）≥320排
	3.1探测器排数（物理排数，非等效）≥2×96 排

	3.2每排探测器物理尺寸≤0.625 mm
	3.2每排探测器物理尺寸≤0.625 mm
	3.2每排探测器物理尺寸≤0.5mm
	3.2每排探测器物理尺寸≤0.6mm

	3.3每360°数据采集层数≥512
	3.3每360°数据采集层数≥512
	3.3每360°数据采集层数≥640
	3.3每360°数据采集层数≥384

	3.4探测器Z轴方向总宽度≥160mm
	3.4探测器Z轴方向总宽度≥160mm
	3.4探测器Z轴方向总宽度≥16cm
	3.4探测器Z轴方向总宽度≥2*5.76cm

	四、扫描床参数须满足下列条件

	1、CT专用扫描床≥1组
2、最大承重下移床精度≤±0.5mm

	▲3、且须满足下列条件任意一列

	A
	B
	C
	D

	3.1床水平可扫描范围≥200 cm
	3.1床水平可扫描范围≥225cm
	3.1床水平可移动范围≥250cm
	3.1床水平可移动范围≥200cm

	3.2最大水平移动速度≥300 mm/s
	3.2最大水平移动速度≥820mm/s
	3.2最大水平移动速度≥200mm/s
	3.2最大水平移动速度≥737mm/s

	3.3床面最大承重≥227KG
	3.3床面最大承重≥302kg
	3.3床面最大承重≥300kg
	3.3床面最大承重≥220kg

	3.4床面垂直升降可低至≤50cm
	3.4床面垂直升降可低至≤56cm
	3.4床面垂直升降可低至≤48cm
	3.4床面垂直升降可低至≤50cm

	五、主控台及后处理工作站参数须满足下列条件

	1、主控台图像存档系统具备
2、主控台显示器≥19″高分辨率液晶彩显（超薄平面）
3、主控台图像格式和传输存储DICOM 3.0
4、主控台USB外设接口具备

	▲5、且须满足下列条件任意一列
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	A
	B
	C
	D

	5.1主控台计算机内存≥96 GB
	5.1主控台内存≥64GB
	5.1主控台计算机内存≥32GB
	5.1主控台计算机内存≥8GB

	5.2主控台硬盘数据容量≥3.5TB
	5.2主控台数据硬盘容量≥4TB
	5.2主控台数据硬盘总容量≥3TB
	5.2主控台数据硬盘总容量≥2TB

	5.3后处理工作站内存≥64GB
	5.3后处理工作站内存≥128GB
	5.3后处理工作站内存≥64GB
	5.3后处理工作站内存≥64GB

	5.4后处理工作站硬盘容量≥1TB
	5.4后处理工作站硬盘容量≥1 TB
	5.4后处理工作站硬盘容量≥1TB
	5.4后处理工作站硬盘容量≥1.5TB

	5.5后处理工作站医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥24英寸
	5.5后处理工作站医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥24英寸
	5.5后处理工作站医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥27英寸
	5.5后处理工作站医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥19英寸

	5.6后处理工作站 医学专用液晶屏显示器分辨率≥1920×1080
	5.6后处理工作站医学专用液晶屏显示器分辨率≥1920×1200
	5.6后处理工作站医学专用液晶屏显示器分辨率≥2560×1440
	5.6后处理工作站医学专用液晶屏显示器分辨率≥1280×1024

	六、扫描与重建参数须满足下列条件

	1、球管电压调节：具备多级可调功能
2、全身各部位扫描：具备
▲3、FOV≥50 cm
▲4、硬件原生能谱；
▲5、标配人工智能辅助摆位系统；
6、超高清图像重建矩阵≥512×512
★7、图像重建算法：提供最新迭代重建技术或深度学习技术（参照或相当于：TrueFidelity或ClearInfinity或AIIR Pro或Admire等）

	▲8、且须满足下列条件任意一列

	A
	B
	C
	D

	8.1最快机架旋转速度≤0.26s/360°
	8.1最快机架旋转速度≤0.239s/360°
	8.1最快机架旋转速度≤0.25s/360°
	8.1最快机架旋转速度≤0.25s/360°

	8.2图像重建速度≥65幅/秒
	8.2图像重建速度≥110幅/秒
	8.2图像重建速度≥60幅/秒
	8.2图像重建速度≥70幅/秒

	8.3最小CT值≤-1024 HU
	8.3最小CT值≤-32768 HU
	8.3最小CT值≤-1024HU
	8.3最小CT值≤-10240HU

	8.4最大CT值≥+3071 HU
	8.4最大CT值≥+32767 HU
	8.4最大CT值≥+8191HU
	8.4最大CT值≥+30710HU

	七、临床应用须满足下列条件

	1、心电监护系统具备

	2、ECG 实时监测具备

	3、冠脉成像技术具备
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	4、一键式扫描方案具备

	5、胸痛三联扫描方案具备

	6、心脑联合扫描方案具备

	7、心电图显示功能具备

	8、心脏联合扫描功能具备

	★9、单器官扫描及灌注扫描功能具备

	10、神经系统成像功能具备

	11、低剂量成像功能具备

	12、低剂量肺部成像功能具备

	13、低剂量腹部成像功能具备

	14、低剂量四肢成像功能具备

	15、低剂量头颈成像功能具备

	16、低剂量骨关节成像功能具备

	★17、能谱成像功能具备

	18、能重建出单能量图像具备

	19、能重建的基物质图像的种类≥3种

	20、能谱痛风分析功能具备

	21、曲面重建具备

	22、电影模式工具具备

	23、透明重建工具具备

	24、各种三维处理工具具备

	25、表面重建工具具备

	26、三维兼容工具具备

	27、灌注分析参数具备

	28、心脏分析具备

	29、结肠分析具备

	30、血管成像具备

	31、脑出血测量具备

	32、多期相融合具备
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